## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių arba jam lygiavertį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas turi pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą (kopiją).
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Taikoma 20-28, 31-33, 39 pirkimo dalims. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas medicinos priemonių resterilizavimo protokolas.

## Techninė specifikacija
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI: DIRBTINĖS KRAUJAGYSLĖS, LOPAI, HEMOSTATIKAI, TINKLELIAI, KABUTĖS IR KITOS PRIEMONĖS (Nr. 7885) | [16 empty] | SPS 1 Priedas
T E C H N I N Ė S P E C I F I K A CI J A
Eil. Nr. | Eil. Nr. RK metu | BPVŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato viene tas | Prelimi narus kiekis | PLANUOJAMA |  |  |  |  | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | SIŪLOMA |  |  |  |  | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
[7 empty] | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Mato vnt. įkainis EUR su PVM | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |  | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM,% | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM
40 | 68 | 33141000-0 | Naujagimių, kūdikių ir mažų vaikų širdies chirurgijai skirti turniketai | Naujagimių, kūdikių ir mažų vaikų širdies chirurgijai skirti turniketai. Sterilūs, sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Rinkinį sudaro 5 - 6 spalvoti arba bespalviai turniketai, kurių ilgis nuo 10 iki 14 cm, o storis nuo 8 iki 12 Fr, bei 1 arba 2 metaliniai pravedėjai. | rink. | 100 | 9.4 | 5 | 9.87 | 940 | 987 | Naujagimių, kūdikių ir mažų vaikų širdies chirurgijai skirti turniketai, gamintojas Medtronic-Covidien, kodas 79003 | 7.6 | 760 | 5 | 38 | 798 | Naujagimių, kūdikių ir mažų vaikų širdies chirurgijai skirti turniketai. Sterilūs, sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Rinkinį sudaro 6 spalvoti ir bespalviai turniketai, kurių ilgis 14 cm, o storis 12 Fr, bei 1 metalinis pravedėjas. Kaniulių katalogas 82 psl.; Kaniulių pakuote 1 psl.
43 | 76 | 33141000-0 | Didelio diametro introdiuseriai | Didelio diametro introdiuseriai: susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus, obturatorius prie introdiuserio fiksuojamas sriegiu stabiliam įvedimui į kraujagyslę; introdiuserio ilgis trumpiausias 30 ± 3cm; ilgiausias 65 ± 3cm; itin gero lankstumo, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035“ viela; vožtuvas turi užtikrinti visišką hermetiškumą po daugkartinio maksimalaus dydžio priemonių įvedimo ir ištraukimo; dydžiai 12-26F, žingsnis ne retesnis, nei 2F. | vnt. | 10 | 170 | 5 | 178.5 | 1700 | 1785 | Didelio diametro introdiuseriai Sentrant, gamintojas Medtronic-Covidien | 169 | 1690 | 5 | 84.5 | 1774.5 | Didelio diametro introdiuseriai: susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus, obturatorius prie introdiuserio fiksuojamas sriegiu stabiliam įvedimui į kraujagyslę; Konfidencialu_Sentrant (Naudojimo instrukcija) - 7 psl. introdiuserio ilgis trumpiausias 28 cm; ilgiausias 64 cm; Brošiūra Sentrant - 2 psl., itin gero lankstumo, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035“ viela; Konfidencialu_Sentrant (Naudojimo instrukcija) - 7 psl., Brošiūra Sentrant -2 psl., vožtuvas užtikrina visišką hermetiškumą po daugkartinio maksimalaus dydžio priemonių įvedimo ir ištraukimo; dydžiai 12-26F, žingsnis kas 2F. Brošiūra Sentrant - 2 psl.
44 | 77 | 33141000-0 | Balionas, skirtas aortos okliuzijai ir aortos protezų modeliavimui | Balionas, skirtas aortos okliuzijai ir aortos protezų modeliavimui. Balionas turi būti visiškai adaptatyvus (angl. Full compliant) Pritaikytas darbui su 0,035“ viela. Pritaikytas darbui su 12F introdiuseriu. Išplėsto baliono darbinio diametro ribos ne siauresnės nei 10-46mm. Darbinis baliono kateterio ilgis 100cm. Komplektuojamas su itin kieta, pritaikyta balionui viela, kurios ilgis ne mažiau nei 260 cm. | vnt. | 15 | 420 | 5 | 441 | 6300 | 6615 | Balionas, skirtas aortos okliuzijai ir aortos protezų modeliavimui. Medtronic-Covidien, Reliant AB46, Confida GWBC30 | 400 | 6000 | 5 | 300 | 6300 | Balionas, skirtas aortos okliuzijai ir aortos protezų modeliavimui. Balionas visiškai adaptatyvus (angl. Full compliant) Pritaikytas darbui su 0,035“ viela. Pritaikytas darbui su 12F introdiuseriu. Išplėsto baliono darbinio diametro ribos 10-46mm. Darbinis baliono kateterio ilgis 100cm. Komplektuojamas su itin kieta, pritaikyta balionui viela, kurios ilgis 260 cm. Brošiūra Confida; Brosiura Reliant
54 | 111 | 33141000-0 | Laidas/siūlas širdies stimuliacijai | Storis 3-0, ilgis ne mažiau 200cm. Trys adatos 25-27mm ilgio: 2 vnt. lenktumas ½ ir viena tiesi. | vnt. | 1000 | 22 | 5 | 23.1 | 22000 | 23100 | Laidas/siūlas širdies stimuliacijai, Fiab, 52220BTZM. | 21.8 | 21800 | 5 | 1090 | 22890 | Storis 3-0, ilgis 220cm. Trys adatos 27mm ilgio: 2 vnt. lenktumas ½ ir viena tiesi. MYOPACE ADULT - 1-3 psl.
55 | 112 | 33141000-0 | Laidas | Laidas elektrochirurginis su laikikliu, tinkantis „Valleylab“ prietaisui. „E2100“ tipo, reikalavimai pagal „Valleylab“ katalogą. | vnt. | 200 | 66 | 5 | 69.3 | 13200 | 13860 | Elektrochir. laikiklis su laidu Valleylab. Medtronic-Covidien, prekės kodas E2100 | 65 | 13000 | 5 | 650 | 13650 | Laidas elektrochirurginis su laikikliu, tinkantis „Valleylab“ prietaisui. „E2100“ tipo, reikalavimai pagal „Valleylab“ katalogą. 55 p.d Katalogas 23 psl.