## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025-05-26
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "PRO BUONO"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 300652201
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubaliai, LT-14302 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100003990517
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT427044060005898300, SEB bankas, 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Aidas Šeibokas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | xxx, info@probuono.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Giedrius Šemetas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Dirbtinės kraujo apykaitos aparatas | LivaNova Deutschland GmbH, Vokietija | EssenzTM Perfusion System | 1 | 330575 | 330575 | 399995.75

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | BPS priedas Nr. 1 |  |  |  | Ne
2 | BPS priedas Nr. 2 |  |  |  | Ne
3 | CE sertifikatas_LN-MUN-ECC-0003_G10 098560 0013 Rev. 01 |  |  |  | Ne
4 | Gamintojo įgaliojimas 2026_12_31 |  |  |  | Ne
5 | Įgaliojimas CVP Aidas iki 2025_12_31 |  |  |  | Ne
6 | SPS 3 priedas_espd-response.pdf |  |  |  | Ne
7 | SPS 3 priedas_espd-response.xml |  |  |  | Ne
8 | SPS 1 priedas Techninė specifikacija ir 4 priedas Pasiūlymo forma |  |  |  | Ne
9 | Essenz DKA Instrukcija |  |  |  | Ne
10 | Essenz Perfusion System Catalogue |  |  |  | Ne
11 | IFU_3THC |  |  |  | Ne
12 | IFU_EGBL_ENG |  |  |  | Ne
13 | Perfuzijos sisteminis Monitorius IFU |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktoriaus pavaduotojas finansų ir investicijų valdymui
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Aidas Šeibokas

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val.

## Techninė specifikacija
Dirbtinės kraujo apykaitos aparatas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, pagal TS “Bendrieji reikalavimai” 1 p.)
1 | Reikalavimai dirbtinės kraujo apytakos (DKA) aparato konstrukcijai | Aparatas mobilus, susidedantis iš konsolės su keičiamais moduliais (kraujo siurbliais, valdymo ekranais ir kt.) | Aparatas yra mobilus, susidedantis iš konsolės su keičiamais moduliais (kraujo siurbliais, valdymo ekranais ir kt.) Brošiūra: Essenz Perfusion System Catalogue. 3 psl
2 | Sistemą sudaro | 1. DKA aparato konsolė - 1 vnt, | DKA aparato konsolė - 1 vnt. Užsakymo kodas: Base Unit Brošiūra: Essenz Perfusion System Catalogue: 5 psl.
|  | 2. Ritininis peristaltinis siurblys, didelio srauto - 3 vnt, | Ritininis peristaltinis siurblys, didelio srauto - 3 vnt. Užsakymo kodas: RP150 Large Brošiūra: Essenz Perfusion System Catalogue: 8 psl.
|  | 3. Ritininis peristaltinis siurblys, mažo srauto - 2 vnt, | Ritininis peristaltinis siurblys, mažo srauto - 2 vnt. Užsakymo kodas: RP85 small Brošiūra: Essenz Perfusion System Catalogue: 8 psl.
4. Hemodinamikos valdymo ir sistemos – stebėjimo moduliai:
|  | 4.1 Temperatūros monitorius (modulis) - 1 vnt, | Temperatūros monitorius (modulis) - 1 vnt. Užsakymo kodas: Temperature sensor (4 channel) Essenz Perfusion System Catalogue: 10 psl.
|  | 4.2 Invazinio kraujo spaudimo monitorius (modulis) - 1 vnt, | Invazinio kraujo spaudimo monitorius (modulis) - 1 vnt. Užsakymo kodas: Pressure sensor Essenz Perfusion System Catalogue: 10 psl.
|  | 4.3 Tėkmės (Flow) monitorius (modulis) - 1 vnt, | Tėkmės (Flow) monitorius (modulis) - 1 vnt. Užsakymo kodas: Flow sensor 96-414-240 Essenz Perfusion System Catalogue: 9 psl.
|  | 4.4 Kardioplegijos monitorius (CPL modulis) - 1 vnt, | Kardioplegijos monitorius (CPL modulis) - 1 vnt. Užsakymo kodas: Base unit- Cocpit Essenz Perfusion System Catalogue: 12 psl.
|  | 4.5 Kraujo lygio oksigenatoriuje detektorius - 1 vnt, | Kraujo lygio oksigenatoriuje detektorius - 1 vnt. Užsakymo kodas: Level sensor Essenz Perfusion System Catalogue: 10 psl.
|  | 4.6 Oro burbulų detektorius - 1 vnt, | Oro burbulų detektorius - 1 vnt. Užsakymo kodas: Base unit Bubble module, sensor 3/8 " 96-414-340 Essenz Perfusion System Catalogue: 9 psl.
|  | 4.7 Realaus laiko kritinių paciento In-Line VA kraujo parametrų monitorius (ILBM Modulis) - 1 vnt, | ILBM Modulis - 1 vnt. Užsakymo kodas: ILBM Module - VA Essenz Perfusion System Catalogue: 11 psl.
|  | 4.8 DKA šildymo ir šaldymo aparatas - 1 vnt, | DKA šildymo ir šaldymo aparatas - 1 vnt. Užsakymo kodas: Heater-cooler Essenz Perfusion System Catalogue: 23 psl.
|  | 4.9 Paciento perfuzijos parametrų ir duomenų programinė įranga - 1 vnt, | Paciento perfuzijos parametrų ir duomenų programinė įranga - 1 vnt. Užsakymo kodas: Patient Monitor Essenz Perfusion System Catalogue: 14-16 psl.
|  | 4.10 DKA priedas (šviesos diodų lempa (oksigenatoriaus apšvietimui)) - 1 vnt, | Šviesos diodų lempa - 1 vnt. Užsakymo kodas: Console lamp Essenz Perfusion System Catalogue: 23 psl.
|  | 4.11 DKA priedas (speciali perfuziologo kėdė) - 1 vnt, | Perfuziologo kėdė - 1 vnt. Užsakymo kodas: 41-02-98 Essenz Perfusion System Catalogue: 18 psl.
|  | 4.12 Vidinė rezervinio maitinimo baterija - 1 vnt, | Vidinė rezervo maitinimo baterija yra integruota konsolėje (2 vnt.) Essenz Perfusion System Catalogue: 21 pls.
3 | Reikalavimai DKA aparato konsolei
3.1 | Modulinė konstrukcija, su galimybe prijungti ir vienu metu valdyti 8 peristaltinius kraujo siurblius | 1. sukonfigūruojami siurbliai: | Modulinė konstrukcija, su galimybe prijungti ir vienu metu valdyti 8 (9) peristaltinius kraujo siurblius. Essenz DKA Instrukcija.pdf: 415 psl
|  | 1.1 Didelis persitaltinis siurblys iki 5, | Didelis peristaltinis siurblys (RP150) iki 5 vnt. Essenz DKA Instrukcija.pdf 415 pusl.
|  | 1.2 Mažas persitaltinis siurblys iki 8, | Mažas peristaltinis siurblys (RP85) iki 8 vnt. Essenz DKA Instrukcija.pdf 415 psl.
|  | 1.3 Išcentrinis siurblys iki 2. | Išcentrinis siurblys (CPD) iki 2 vnt. Essenz DKA Instrukcija.pdf 415 psl.
3.2 | Pagrindinis valdymo pultas | 1. Kompiuteris su jutikliniu LCD arba lygiaverčio tipo ekranu, | Kompiuteris su jutikliniu LCD ekranu (Pagrindinis valdymo pultas - "COCKPIT") Essenz Perfusion System Catalogue: 7 psl.
|  | 2. Skirtas grafinei naudotojo sąsajai rodyti ir DKA valdyti. | Pagrindinis valdymo pultas - "COCKPIT" skirtas grafinei naudotojo sąsajai rodyti ir DKA valdyti Essenz Perfusion System Catalogue: 7 psl.
3.3 | Pagrindinio pulto nuotolinio valdymo rankenėlės (skirtingų spalvų) | užtikrina valdymą 4-iems priskirtiems įtaisams | Užtikrinamas 4 įtaisų valdymas per Cockpit LCD pultą Essenz Perfusion System Catalogue: 7 psl.
3.4 | Galimybė susikurti mažiausiai 10 skirtingų perfuzijos vartotojų profilių. | Būtina | Iki 12 skirtingų perfuzijos vartotojų profilių. Essenz Perfusion System Catalogue: 7 psl.
3.5 | Galimybė montuoti skydelį pultą daugelyje padėčių ant DKA rėmo | Būtina | Universalus tvirtinimas ant DKA rėmo Essenz DKA Instrukcija.pdf 65 pusl.
3.6 | Atsarginis valdymo pultas | Trikties atvėju užtikrina valdymą 4-iems priskirtiems įtaisams | Atsarginis valdymo pultas 4-iems priskirtiems įtaisams Essenz DKA Instrukcija.pdf 44 psl.
3.7 | Kiekvienas DKA siurblys valdomas atskirai tik jam priskirta viena rankenėlė | Galima valdyti per pagrindinį valdymo pultą arba individualų valdymo įtaisą | Galima valdyti per pagrindinį valdymo pultą arba individualų valdymo įtaisą. Essenz Perfusion System Catalogue: 7 psl.
3.8 | Spalvinė siurblių valdymo rankenėlių kodavimas | Spalvinė koduotė tiek programiškai tiek pačių pulto rankenėlių | Spalvinė koduotė tiek programiškai tiek pačių pulto rankenėlių. Essenz Perfusion System Catalogue: 7 psl.
3.9 | Avariniu atveju galima greitai sumontuoti papildomą siurblį, kad būtų užtikrintas procedūrų tęstinumas | Atsarginė jungtis atsarginio valdymo pulte | Atsarginė jungtis atsarginio valdymo pulte. Essenz DKA Instrukcija.pdf: 44 psl.
3.10 | DKA Rėmo sistema | Kairinė arba dešininė priklausomai nuo oksigenatoriaus padėties operacinėje | Galimi kairinis arba dešininis DKA rėmas Essenz Perfusion System Catalogue.pdf: 3 psl.
4 | Reikalavimai ritininiam peristaltiniam siurbliui, didelio srauto
4.1 | Konstrukcija | Valdomas per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą | Valdomas per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą Essenz DKA Instrukcija.pdf 69 pusl.
4.2 | Siurblio skersmuo | ≥ 150 mm | RP150 Siurblio kanalo skersmuo = 150 mm Essenz DKA Instrukcija.pdf 408 pusl.
4.3 | Įtaisas magistralinio vamzdelio suspaudimo (okliuzijos) reguliavimui | Reguliavimo žingsnis ≤ 0,02 mm | Blokuojamųjų volelių koncentriškumas/okliuzija = 0,015mm Essenz DKA Instrukcija.pdf 408 pusl.
4.4 | Okliuzinio ritinėlio skersmuo | ≥ 30 mm | Blokuojamojo volelio skersmuo = 30,5 mm Essenz DKA Instrukcija.pdf 408,pusl.
4.5 | Maksimalus srautas (kai naudojamas 1/2” skersmens magistralinis vamzdelis) | ≥ 11 l/min | Maksimalus srautas @250 aps./min x 0,4448 tėkm./kof. 1/2" = 11,12 l/min Essenz DKA Instrukcija.pdf 423 pusl.
4.6 | Reguliuojamas sukimosi greitis (tiek pagal, tiek ir prieš laikrodžio rodyklę) | 0÷250 apsisukimų/min (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Greičio intervalas 0÷250 aps./min Essenz DKA Instrukcija.pdf 408 pusl.
4.7 | Naudojant kaip pagrindinį arterinį siurblį – pulsavimo režimo galimybė (ne siauresniame diapazone už nurodytus) | 1. Impulso dažnis 30–150 bpm, | Impulso dažnis 30–150 bpm Essenz DKA Instrukcija.pdf 408 pusl.
|  | 2. Impulso plotis Nuo 30 % iki 80 %, | Impulso plotis 30 % - 80 % Essenz DKA Instrukcija.pdf 408 pusl.
|  | 3. Bazinis srautas Nuo 30 % iki 100 %. | Bazinis srautas 30 % - 100 % Essenz DKA Instrukcija.pdf 408 pusl.
4.8 | Tėkmės koeficientas (l/min aps./min., vamzdelio dydis = vamzdelio vidinis skersmuo x sienelės storis) | 1. ½”x3/32” ir ½”x1/8” - 0,04448, | Tėkmės koficientas @ ½”x3/32” ir ½”x1/8” - 0,04448 Essenz DKA Instrukcija.pdf 423 pusl.
|  | 2. 3/8”x1/16” ir 3/8”x3/32” - 0,02599, | Tėkmės koficientas @ 3/8”x1/16” ir 3/8”x3/32” - 0,02599 Essenz DKA Instrukcija.pdf 423 pusl.
|  | 3. 5/16”x1/16” ir 5/16”x3/32” - 0,01880, | Tėkmės koficientas @ 5/16”x1/16” ir 5/16”x3/32”-0,01880 Essenz DKA Instrukcija.pdf 423 pusl.
|  | 4. ¼”x1/16” ir ¼”x3/32” - 0,01246. | Tėkmės koficientas @¼”x1/16” ir ¼”x3/32” - 0,01246 Essenz DKA Instrukcija.pdf 423 pusl.
4.9 | Pavarų sistema | Tiesioginė pavara (variklis be šepetėlių - nereikalauja pavarų ar diržų) | Tiesioginė pavara (variklis be šepetėlių - nereikalauja pavarų ar diržų) Essenz Perfusion System Catalogue: 8 psl.
4.10 | Sukama siurblio galva (padėties sureguliavimui, pagal reikiamą magistralinių vamzdelių pajungimo kryptį) | Sukama ≥ 360°, su fiksacijos mechanizmu. Sukimo žingsnis ≤ 15° | Sukama siurblio galva - 360° Sukimo žingsnis - 15° Essenz Perfusion System Catalogue: 8 psl.
4.11 | Vamzdelių gnybto modulis | Universalus | Variolock universali vamzdelių gnybtų sistema Essenz Perfusion System Catalogue: 8 psl.
4.12 | Galimybė perteklinį kabelį suvynioti didelio ritininio siurblio korpuso viduje | Būtina | Galima perteklinį kabelį suvynioti siurblio korpuso viduje Essenz DKA Instrukcija.pdf 88 pusl.
5 | Reikalavimai ritininiam peristaltiniam siurbliui, mažo srauto
5.1 | Konstrukcija | Valdomas per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą
5.2 | Valdomas per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą | Būtina | Valdomas per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą Essenz DKA Instrukcija.pdf 69,pusl.
5.3 | Siurblio skersmuo | ³ 85 mm | RP85 siurblio skersmuo = 85mm Essenz DKA Instrukcija.pdf 408 pusl.
5.4 | Įtaisas magistralinio vamzdelio suspaudimo (okliuzijos) reguliavimui | Reguliavimo žingsnis ≤ 0,02 mm | Blokuojamųjų volelių koncentriškumas/okliuzija = 0,015mm Essenz DKA Instrukcija.pdf 408 pusl.
5.5 | Okliuzinio ritinėlio skersmuo | ³ 15 mm | Blokuojamojo volelio skersmuo = 15mm Essenz DKA Instrukcija.pdf 408 pusl.
5.6 | Maksimalus srautas (kai naudojamas 5/16” skersmens magistralinis vamzdelis) | ³ 2,3 l/min | Maksimalus srautas @250 aps./min x 0,0093 tėkm./kof. 5/16"=2,325 l/min Essenz DKA Instrukcija.pdf 424 pusl.
5.7 | Tėkmės koeficientas ( l/min, aps./min. Vamzdelio dydis = vamzdelio vidinis skersmuo x sienelės storis) | 1. 5/16”x3/32” ir 5/16”x1/8” - 0,00930, | Tėkmės koficientas @ 5/16”x3/32” ir 5/16”x1/8” - 0,00930 Essenz DKA Instrukcija.pdf 424 pusl.
|  | 2. 1/4”x1/16” ir 1/4”x3/32” - 0,00625, | Tėkmės koficientas @ 1/4”x1/16” ir 1/4”x3/32” - 0,00625 Essenz DKA Instrukcija.pdf 424 pusl.
|  | 3. 316”x1/16” - 0,003715, | Tėkmės koficientas @ 316”x1/16” - 0,003715 Essenz DKA Instrukcija.pdf 424 pusl.
|  | 4. 1/8”x1/16” - 0,001748. | Tėkmės koficientas @ 1/8”x1/16” - 0,001748 Essenz DKA Instrukcija.pdf 424 pusl.
5.8 | Pavarų sistema | Tiesioginė pavara (variklis be šepetėlių - nereikalauja pavarų ar diržų) | Tiesioginė pavara (variklis be šepetėlių - nereikalauja pavarų ar diržų) Essenz Perfusion System Catalogue: 8 psl.
5.9 | Sukama siurblio galva (padėties sureguliavimui, pagal reikiamą magistralinių vamzdelių pajungimo kryptį) | Sukama ³ 270°, su fiksacijos mechanizmu; sukimo žingsnis ≤ 15° | Sukama siurblio galva - 270° Sukimo žingsnis - 15° Essenz Perfusion System Catalogue: 8 psl.
6 | Reikalavimai temperatūros monitoriui (moduliui)
6.1 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 4 | Kanalų skaičius = 4 Essenz DKA Instrukcija.pdf 42, 43 pusl.
6.2 | Raiška | Ne daugiau kaip 1 °C | Raiška = 1 °C Essenz DKA Instrukcija.pdf 409 pusl.
6.3 | Matavimo intervalas (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | Nuo 0 °C iki 50 °C | Matavimo intervalas 0 °C - 50 °C Essenz DKA Instrukcija.pdf 409 pusl.
6.4 | Tikslumas (modulis + davikliai) (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 1. 0 °C – 25,0 °C, | Tikslumas 0 °C–25,0 °C ±0,5 °C Essenz DKA Instrukcija.pdf 409 pusl.
|  | 2. 25 °C – 45 °C, | 25 °C–45 °C ±0,2 °C Essenz DKA Instrukcija.pdf 409 pusl.
|  | 3. 45 °C – 50,0 °C. | 45 °C–50,0 °C ±0,5 °C Essenz DKA Instrukcija.pdf 409 pusl.
6.5 | Temperatūros matavimo davikliai | 2 vnt., YSI 400 serijos (arba lygiaverčiai) | YSI 400 serijos oksigenatoriaus arterinis ir veninis davikliai oreder code 42229000 Essenz DKA Instrukcija.pdf 441 pusl.
6.6 | Galima nustatyti viršutinę ir apatinę temperatūros ribą | Vertės nustatomos per pagrindinį pultą. Pasiekus temperatūros ribą, suveikia vaizdiniai ir garsiniai signalai | Temperatūros aliarmo ribų reguliavimas Essenz DKA Instrukcija.pdf 222 pusl.
7 | Reikalavimai invazinio kraujo spaudimo monitoriui (moduliui)
7.1 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 2 | Kanalų skaičius = 2 Essenz DKA Instrukcija.pdf 132 pusl.
7.2 | Raiška | Ne didesnė kaip 1 mmHg (0,1 kPa) | Raiška = 1 mmHg Essenz DKA Instrukcija.pdf 409 pusl.
7.3 | Matavimo intervalas | Nuo –200 mmHg iki +800 mmHg (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | Matavimo intervalas –200 mmHg - +800 mmHg Essenz DKA Instrukcija.pdf 409 pusl.
7.4 | Tikslumas (modulis + davikliai) | Ne daugiau kaip ±10 mmHg | Tikslumas = ±10 mmHg Essenz DKA Instrukcija.pdf 409 pusl.
7.5 | Daugkartiniai invazinio kraujo spaudimo matavimo davikliai | 2 vnt. | Patvirtinam, kad bus pateikta Medex960 serijos daugkartiniai invazinio spaudimo davikliai 2 vnt. Order Code 45-04-03
7.6 | Delta P išskaičiavimas | 2 arterinio kraujo spaudimo daviklių rodmenų skirtumas | Delta P Essenz DKA Instrukcija.pdf 211, 221, 456 pusl.
7.7 | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | 1. Slėgio modulis valdo susietus siurblius, | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą Essenz DKA Instrukcija.pdf 340, 344, 353 pusl.
|  | 2. Kai slėgio vertė pasiekia reguliavimo ribą, siurblys sulėtės, | Siurblys sulėtės priskirtam valdymo spaudimui pasiekus reguliavimo slenkstį Essenz DKA Instrukcija.pdf 169 pusl. Essenz Perfusion System Catalogue: 10 psl.
|  | 3. Kai slėgio vertė pasiekia aliarmo ribą siurblys sustos. | Siurblys sustos priskirtam valdymo spaudimui pasiekus alirmo slenkstį Essenz DKA Instrukcija.pdf 169 pusl. Essenz Perfusion System Catalogue: 10 psl.
8 | Reikalavimai tėkmės (Flow) monitoriui (moduliui)
8.1 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 1 (su galimybė išplėsti iki 3 modulių) | Kanalų skaičius = 1 (su galimybė išplėsti iki 3 modulių) Essenz DKA Instrukcija.pdf 416 pusl
8.2 | Matavimo intervalas | 1. Daviklio dydis: 3/8” x 3/32 0,2–8,0 l/min, | Matavimo intervalas @ 3/8” x 3/32 0,2–8,0 l/min Essenz DKA Instrukcija.pdf 410 pusl.
|  | 2. Daviklio dydis: 3/8” x 3/32. | Daviklio dydis: 3/8” x 3/32 Essenz DKA Instrukcija.pdf 138 pusl.
8.3 | Tikslumas | 1. nuo 0,20 l/min iki 1,00 l/min: ± 0,07 l/min, | 1. @ 0,20 - 1,00 l/min: ± 0,07 l/min Essenz DKA Instrukcija.pdf 410 pusl.
|  | 2. nuo 1,01 l/min iki 8,00 l/min: ± 7 %. | 2. @ nuo 1,01 l/min iki 8,00 l/min: ± 7 % Essenz DKA Instrukcija.pdf 410 pusl.
8.4 | Daugkartinis tėkmės matavimo daviklis 3/8” colio +/- 10% | 1 vnt. | Užsakymo kodas: Flow sensor 96-414-240 Essenz DKA Instrukcija.pdf 438 pusl.
8.5 | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą Essenz DKA Instrukcija.pdf 340, 344, 345 pusl.
9 | Reikalavimai kardioplegijos monitoriui (CPL moduliui)
9.1 | Konstrukcija | CPL siurbliai ir parametrai valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą | CPL siurbliai ir parametrai valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą Essenz DKA Instrukcija.pdf 69,pusl.
9.2 | Valdomų siurblių skaičius pasirenkant | ≥ 2 | Valdomų siurblių skaičius pasirenkant = 2 Essenz DKA Instrukcija.pdf 198,pusl.
9.3 | Galimybė nustatyti kardioplegijos tipą (Antegradinė, Retrogradinė) | CPL, CPL Blood - kraujinė kardioplegija, CPL Cryst. – kristaloidinė kardioplegija | Galimybė nustatyti kardioplegijos tipą Antegradinė, Retrogradinė Essenz DKA Instrukcija.pdf 308 pusl. CPL, CPL Blood, CPL Crys Essenz DKA Instrukcija.pdf 328 pusl.
9.4 | Kardioplegijos invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis | 1 vnt. | Patvirtinam, kad bus pateikta Medex960 serijos daugkartiniai invazinio spaudimo davikliai 1 vnt. Order Code 45-04-03
9.5 | Kardioplegijos burbulų daviklis 1/4 colio | 1 vnt | Burbulų daviklis 1/4" Užsakymo kodas: 96-414-330 Essenz DKA Instrukcija.pdf 438 pusl.
9.6 | Galimi kardioplegijos siurblių tėkmės valdymo santykiai, kai taikoma mišri kardioplegija (CPL-B su CPL-C) | 1. 1:1; 2:1; 4:1; 8:1; 12:1; 16:1, | Mišrios kardioplegijos galimi tėkmės santykiai: 1:1; 2:1; 4:1; 8:1; 12:1; 16:1 Essenz DKA Instrukcija.pdf 307,pusl.
|  | 2. 1:4; 1;1; 6:1; 10:1; 14:1 | Mišrios kardioplegijos galimi tėkmės santykiai: 1:4; 1;1; 6:1; 10:1; 14:1 Essenz DKA Instrukcija.pdf 307,pusl.
|  | 3. Rankinis, | Mišrios kardioplegijos galimi tėkmės santykiai: Rankinis Essenz DKA Instrukcija.pdf 307 pusl.
|  | 4. 2 kardioplegijos siurbliai veikia profilyje nustatytu santykiu. Tirpalo siurblys reguliuoja tėkmę pagal kraujo siurblį pasirinktu santykiu (arba visiškai sustoja) | 2 kardioplegijos siurbliai veikia profilyje nustatytu santykiu. Essenz DKA Instrukcija.pdf 198,pusl.
9.7 | Siurblio greičio reguliavimas arba stabdymas, priklausomai nuo magistralėje aptiktų oro burbulų dydžio ir kraujo spaudimo lygio | 1. Kardioplegijos modulis valdo susietus siurblius, | Pagrindiniai davikliai: burbulų, lygio, spaudimo, tėkmės yra susiejami su DKA aparato siurbliais atliekant sistemos priskyrimus Essenz DKA Instrukcija.pdf 203, 204, 220 pusl.
|  | 2. Kai slėgio vertė pasiekia reguliavimo ribą, siurblys sulėtės, | Siurblys sulėtės priskirtam valdymo spaudimui pasiekus reguliavimo slenkstį Essenz DKA Instrukcija.pdf 169 pusl. Essenz Perfusion System Catalogue.pdf 10 puls.
|  | 3. Kai slėgio vertė pasiekia aliarmo ribą siurblys sustos, | Siurblys sustos priskirtam valdymo spaudimui pasiekus reguliavimo slenkstį Essenz DKA Instrukcija.pdf 169 pusl. Essenz Perfusion System Catalogue.pdf 10 puls.
|  | 4. Kai burbulų daviklis aptinka burbulus, siurblys automatiškai sustoja ir kardioplegija nutrūksta. | Aptikus burbulus aktyvuojamas didelės svarbos aliarmas ir susietas siurblys automatiškai stabdomas Essenz DKA Instrukcija.pdf 340 pusl. Essenz Perfusion System Catalogue: 9 psl.
9.8 | Rankinis ir automatinis valdymo režimai (pasirenkami naudotojo) | Būtina | Rankinis ir automatinis valdymo režimai Essenz DKA Instrukcija.pdf 313, 319 pusl.
9.9 | Dozavimo automatiniai režimai kardioplegijai | 1. Pagal pradinę dozę, | Dozavimas pagal pradinę dozę: Essenz DKA Instrukcija.pdf 321 pusl.
|  | 2. Pagal pagrindinę dozę, | Dozavimas pagal tolesnę dozę: Essenz DKA Instrukcija.pdf 321 pusl.
|  | 3. Automatiškai skaičiuojamas bendras CPL tūris. | Automatiškai skaičiuojamas bendras CPL tūris Essenz DKA Instrukcija.pdf 318 pusl.
9.10 | Kardioplegijos laikmatis | Atskiras laikmatis automatiškai pasileidžia atlikus kardioplegiją, skaičiuoja išemijos laiką | Atskiras kardioplegijos laikmatis: Essenz DKA Instrukcija.pdf 312 pusl.
10 | Reikalavimai kraujo lygio oksigenatoriuje detektoriui
10.1 | Konstrukcija | Lygio parametrai valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą | Lygio parametrai valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą Essenz DKA Instrukcija.pdf 219, pusl.
10.2 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 1 (su galimybė išplėsti iki 2 modulių) | Matavimo kanalų skaičius modulyje = 1 su galimybė išplėsti iki 2 modulių Essenz DKA Instrukcija.pdf 416,pusl.
10.3 | Siurblio greičio reguliavimas arba stabdymas, priklausomai nuo kraujo lygio oksigenatoriuje | Būtina | Sustabdymo režimas:Kraujo lygiui pasiekus stabdymo lygį arterinio kraujo siurblys sustabdomas Lygio reguliavimo režimas: Siurblio greitis mažinamas, kol pasiekiamas pastovus kraujo lygis virš sustabdymo lygio Essenz DKA Instrukcija.pdf 293,pusl.
10.4 | Laikikliai lygio daviklio (-ių) fiksavimui prie oksigenatoriaus | Būtini. Pateikiama minimali gamintojo tiekiama pakuotė (įrangos išbandymui) | Plokštieji laikikliai = 100vnt. Užsakymo kodas: 23-41-51 Essenz DKA Instrukcija.pdf 441,pusl.
10.5 | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą Essenz DKA Instrukcija.pdf 340, 344, 353 pusl.
11 | Reikalavimai oro burbulų detektoriui
11.1 | Konstrukcija | Burbulai stebimi per pagrindinį pultą. Atskiras modulis su davikliu ir laikikliu, daviklis skirtas uždėti ant 3/8“ +/- 10% skersmens magistralinio vamzdelio. valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą | Atskiras burbulų modulis su 3/8" davikliu ir laikikliu Essenz DKA Instrukcija.pdf 130, 131 pusl.
11.2 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 4 | Matavimo kanalų skaičius modulyje = 4 Essenz DKA Instrukcija.pdf 130, 416 pusl.
11.3 | Arterinis burbulų daviklis 3/8 colio +/- 10% | 1 vnt | Arterinis burbulų daviklis 3/8 colio =1 vnt. Užsakymo kodas: 96-414-340 Essenz DKA Instrukcija.pdf 438, pusl.
11.4 | Siurblio stabdymas, aptikus magistralėje oro burbulą | Būtina | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą Essenz DKA Instrukcija.pdf 340, 344, 353 pusl.
11.5 | Tikslumas (modulis + daviklis) | Burbulų skersmens aptikimo slenkstis: 4 mm +/ - 0,2 mm | Tikslumas: Burbulų skersmens aptikimo slenkstis: 4 mm Essenz DKA Instrukcija.pdf 409 pusl.
12 | Reikalavimai realaus laiko kritinių paciento In-Line VA kraujo parametrų monitoriui (ILBM moduliui) |  | Essenz DKA Instrukcija.pdf 139-143 pusl.
12.1 | Konstrukcija | Kraujo parametrai ir stebimi per pagrindinį pultą | Kraujo parametrai stebimi per pagrindinį pultą Essenz DKA Instrukcija.pdf 357 pusl.
12.2 | Veninio kraujo matavimo daviklis 3/8” +/- 10% | 1 vnt. | Veninis daviklis Užsakymo kodas: 96-414-170 Essenz DKA Instrukcija.pdf 441 pusl.
12.3 | Darbinis intervalas Hct (ne siauresnis už nurodytą) | 13,0–48,0 % | Darbinis intervalas Hct 13,0–48,0 % Essenz DKA Instrukcija.pdf 411 pusl.
12.4 | Darbinis intervalas SvO2 (ne siauresnis už nurodytą) | 40,0–99,9 % | Darbinis intervalas SvO2 40,0–99,9 % Essenz DKA Instrukcija.pdf 411 pusl.
12.5 | Darbinis intervalas Hb (apskaičiuota) (ne siauresnis už nurodytą) | 1. 4,1–15,7 g/dl, | Darbinis intervalas Hb 4,1–15,7 g/dl Essenz DKA Instrukcija.pdf 411 pusl.
|  | 2. 41–157 g/l, | Darbinis intervalas Hb 41–157 g/l Essenz DKA Instrukcija.pdf 411 pusl.
|  | 3. 2,5–9,7 mmol/l. | Darbinis intervalas Hb 2,5–9,7 mmol/l Essenz DKA Instrukcija.pdf 411 pusl.
12.6 | Arterinio kraujo matavimo daviklis | 1 vnt. | Arterinis daviklis Užsakymo kodas: 96-414-180 Essenz DKA Instrukcija.pdf 441 pusl
12.7 | Darbiniai intervalai PaO2 @ tikslioje temperatūroje (ne siauresnis už nurodytą) | 1. 50–400 mmHg, | Darbinis intervalas PaO2 50–400 mmHg Essenz DKA Instrukcija.pdf 412 pusl.
|  | 2. 6,7–53,3 kPa. | Darbinis intervalas Hb PaO2 6,7–53,3 kPa Essenz DKA Instrukcija.pdf 412 pusl.
12.8 | Veninė, Arterinės kiuvetės 3/8” +/- 10% kraujo parametrų matavimui perfuzijos metu | Būtini. Pateikiama minimali gamintojo tiekiama pakuotė (įrangos išbandymui) | Patvirtinam, kad bus pateikta: 3/8" veninė kiuvetė - 10 vnt. užsakymo kodas: 05183 3/8" arterinė kiuvetė - 10 vnt. užsakymo kodas: 05191
12.9 | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą Essenz DKA Instrukcija.pdf 340, 344, 348 pusl.
12.10 | Laikmačių monitorius | ≥ 6 nepriklausomi laiko matuokliai | Laikmačių monitorius = 6 Essenz DKA Instrukcija.pdf 235 pusl.
12.11 | Elektroninis venų spaustukas gnybtas VC | 1 vnt. | Elektroninis venų gnybtas - 1 vnt. Užsakymo kodas: VC ven clamp Essenz DKA Instrukcija.pdf 147 pusl.
12.12 | Konstrukcija | VC parametrai valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą | VC parametrai valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą Essenz DKA Instrukcija.pdf 69, 287 pusl.
12.13 | Suderinami vamzdelių dydžiai (taikoma tik PVC vamzdeliams) +/- 10% | 1. 1/2 colio x 3/32 colio, | 1/2" x 3/32" Essenz DKA Instrukcija.pdf 420 pusl.
|  | 2. 3/8 colio x 3/32 colio, | 3/8" x 3/32" Essenz DKA Instrukcija.pdf 420 pusl.
|  | 3. 3/8 colio x 1/16 colio, | 3/8" x 1/16", Essenz DKA Instrukcija.pdf 420 pusl.
|  | 4. 1/4 colio x 3/32 colio, | 1/4" x 3/32" Essenz DKA Instrukcija.pdf 420 pusl.
|  | 5. 1/4 colio x 1/16 colio, | 1/4" x 1/16" Essenz DKA Instrukcija.pdf 420 pusl.
|  | 6. 3/16 colio x 1/16 colio. | 3/16" x 1/16" Essenz DKA Instrukcija.pdf 420 pusl.
12.14 | Automatis rankinis valdymas | Būtina | Automatis rankinis valdymas Essenz DKA Instrukcija.pdf 287- 289, pusl.
12.15 | Gnybto atsidarymas uždarymas | Reguliuojamas ir indikuojamas % išraiša | Rodymo intervalas 0–100 % Essenz DKA Instrukcija.pdf 420 pusl.
12.16 | Elektroninis dujų maišytuvas su jungiamomis žarnomis O2; CO2; Oras - DIN13260 arba lygiaverčiais antgaliais | 1 vnt. | Elektroninis dujų maišytuvas - 1 vnt. Užsakymo kodas: EGB10L 25-28-67 Essenz DKA Instrukcija.pdf 442 pusl.
12.17 | Monitoruojami, reguliuojami parametrai | Visas dujų srautas (oras + O2), FiO2 | Monitoruojami, reguliuojami parametrai Visas dujų srautas (oras + O2), FiO2 + CO2 IFU_EGBL_ENG.pdf 42 pusl.
12.18 | Dujų srauto reguliavimo diapazonas | 0÷10 l/min. (ne siauresnis už nurodytą) | Dujų srauto reguliavimo diapazonas 0÷10 l/min. IFU_EGBL_ENG.pdf 42 pusl.
12.19 | FiO2 nustatymo diapazonas | 0,21÷1,0 (ne siauresnis už nurodytą) | FiO2 nustatymo diapazonas 0,21÷1,0 IFU_EGBL_ENG.pdf 42 pusl.
13 | Reikalavimai DKA šildymo ir šaldymo aparatui
13.1 | Trijų kontūrų šildymo-šaldymo sistema | Būtini du paciento kontūrai (šildomam paciento čiužiniui ir oksigenatoriaus šilumos keitikliui) ir vienas kardiopleginės sistemos kontūras. | Yra du paciento kontūrai (šildomam/vėsinamam paciento čiužiniui ir oksigenatoriaus šilumos keitikliui) ir vienas kardiopleginės sistemos kontūras. IFU_3THC.pdf: 6 pusl.
13.2 | Šildymo-šaldymo aparato nuotolinio valdymo modulis | Būtinas | Šildymo-šaldymo aparato nuotolinio valdymo modulis IFU_3THC.pdf: 20, 28 pusl.
13.3 | Temperatūros ribos (ne siauresnis už nurodytą) | 1. Paciento kontūruose - 2,0 °C – 41,0 °C ± 0,5 °C, | Temperatūros ribos Paciento kontūruose: 2,0 °C – 41,0 °C ± 0,5 °C IFU_3THC.pdf 156 pusl.
|  | 2. Šaltame kardioplegijos kontūre - 2 °C – 10 °C ± 2 °C, | Temperatūros ribos Šaltame kardioplegijos kontūre: 2 °C – 10 °C ± 2 °C IFU_3THC.pdf 156 pusl.
|  | 3. Šiltame kardioplegijos kontūre - 15 °C – 41 °C ± 1 °C. | Temperatūros ribos Šiltame kardioplegijos kontūre: 15 °C – 41 °C ± 1 °C. IFU_3THC.pdf 156 pusl.
13.4 | Cirkuliacinė sistema - spaudimo pompa | 1. Tėkmė kardioplegijos kontūre ne mažiau 8 l/min. (kai 5 m + 5 m vandens kontūras), | Tėkmė kardioplegijos kontūre 7,4- 8,7 l/min IFU_3THC.pdf 156 pusl.
|  | 2. Tėkmė paciento kontūre ne mažiau 12 l/min. (kai 5 m + 5 m vandens kontūras), | Tėkmė paciento kontūre 10,8- 12,6 l/min IFU_3THC.pdf 156 pusl.
|  | 3. Minimali (pakankama darbui su aparatu) kardiopleginio kontūro užpildymo talpa ne mažiau 4,5 litrų, | Visi 3THC kontūrai (šaltos kardioplegijos, šiltos kardioplegijos ir paciento) yra tarp pusavyje sujungti todėl minimalus kardioplegijos kontūrų lygis yra tas pats kaip min. lygis paciento kontūre ir jis yra 4.5 l (pagal susiejusių indų principą) IFU_3THC.pdf 156 pusl.
|  | 4. Minimali (pakankama darbui su aparatu) paciento kontūro užpildymo talpa ne mažiau 6,5 litrų. | Paciento kontūro užpildymo talpa 6,5 l IFU_3THC.pdf 156 pusl.
14 | Reikalavimai paciento perfuzijos parametrų ir duomenų programinei įrangai
14.1 | Konstrukcija | Atskiras liečiamas LCD ekranas ir sąsajos modulis su DKA aparatu bei programine įranga | Atskiras liečiamas LCD ekranas ir sąsajos modulis su DKA aparatu bei programine įranga Essenz Perfusion System Catalogue: 14, 24 psl.
14.2 | Jutiklinio LCD arba lygiaverčio ekrano dydis | ≥ 21 colio | Jutiklinio LCD ekrano dydis 21,5" Perfuzijos sisteminis Monitorius IFU.pdf 42 pusl.
14.3 | Galimybė prie sistemos prijungti ir rinkti duomenis iš: | DKA aparato, paciento gyvybinių f-jų monitorių, narkozės aparato, kraujo dujų analizatorių, ACT matuoklių, cerebralinių oksimetrų dirbtinės kraujo apytakos metu | DKA aparatas turi sąsajos plokštę, kuri sudaryta iš jungčių, skirtų duomenims iš išorinių prietaisų tokių kaip: DKA aparato, paciento gyvybinių f-jų monitorių, narkozės aparato, kraujo dujų analizatorių, ACT matuoklių, cerebralinių oksimetrų dirbtinės kraujo apytakos metu į DKA perduoti. Essenz DKA Instrukcija.pdf: 58 psl
14.4 | Prievadai (arba lygiaverčiai) | 1. 2 x RS232, | Išorinės sąsajos: 2 x RS232 (COM1,COM2) Perfuzijos sisteminis Monitorius IFU.pdf 43 pusl.
|  | 2. Ethernet, | Išorinės sąsajos: LAN Perfuzijos sisteminis Monitorius IFU.pdf 43 pusl.
|  | 3. 3 x USB1.1; 1 x USB1.0; 1 x USB3.0, | Išorinės sąsajos: 3 x USB1.1; 1 x USB1.0; 1 x USB3.0 Perfuzijos sisteminis Monitorius IFU.pdf 43 pusl.
|  | 4. 1 x HDMI. | Išorinės sąsajos: 1 x HDMI Perfuzijos sisteminis Monitorius IFU.pdf 43 pusl.
14.5 | Galimybė perfuzijos ataskaitos perdavimo į USB arba lygiavertę laikmeną po operacijos | Raw data (.csv/JSON) arba PDF formatas (arba lygiaveriai) | Yra galimybė perfuzijos ataskaitos perdavimo į USB arba lygiavertę laikmeną po operacijos Essenz Perfusion System Catalogue.pdf 15 puls.
15 | Reikalavimai DKA priedams
15.1 | Šviesos diodų lempa (oksigenatoriaus apšvietimui) | Būtina | DKA priedas: šviesos diodų lempa - 1 vnt. Užsakymo kodas: Console lamp Essenz Perfusion System Catalogue: 23 psl
15.2 | Speciali perfuziologo kėdė | Būtina | Perfuziologo kėdė - 1 vnt. Užsakymo kodas: 41-02-98 Essenz Perfusion System Catalogue: 18 psl.
15.3 | Vidinė rezervinio maitinimo baterija | 1. Pilna UPS avarinio maitinimo sistema, stebinti akumuliatoriaus įkrovimo būseną ir likusį UPS sistemos veikimo laiką, pritaikyta prie esamos įrenginio apkrovos, | Pilna UPS avarinio maitinimo sistema, stebinti akumuliatoriaus įkrovimo būseną ir likusį UPS sistemos veikimo laiką, pritaikyta prie esamos įrenginio apkrovos Essenz DKA Instrukcija.pdf 450 pusl.
|  | 2. DKA aparato darbo laikas maitinant iš pilnai įkrautos baterijos: | NMŠ veikimo trukmė:
|  | 2.1 Kai dalinė apkrova 160 W +/- 10% – ne mažiau kaip 90 min, | Esant 160 W išeigos galiai - 90 min Essenz DKA Instrukcija.pdf 406 pusl.
|  | 2.2 Kai dalinė apkrova 400 W +/- 10% – ne mažiau kaip 20 min. | Esant 400 W išeigos galiai - 20 min Essenz DKA Instrukcija.pdf 406 pusl.
16 | Kiti reikalavimai | DKA aparato valdymo meniu Lietuvių kalba | DKA aparato valdymo meniu Lietuvių kalba Essenz DKA Instrukcija.pdf 176 pusl.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne