## Pasiūlymas
Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr.1
PIRKIMO SĄLYGŲ 1 PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
REANIMACIJOS MEDICININĖ ĮRANGA
Kam: | CPO LT VŠĮ
Data: | 2025 06 19
Nr.: | Nr.250619cpo1
Vieta: | KAUNAS
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | TIRPALŲ ŠILDYMO SPINTOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
1. | Tirpalų šildymo spintos
1.1. | Didelės tirpalų šildymo spintos | 4 | vnt. | 5985 | 23940 | EMSAS Elektrik (Turkija)/ EMI350
1.1.1. | Infuzinių skysčių, anklodžių šildymui ir temperatūros palaikymui | [5 empty] | Infuzinių skysčių, anklodžių šildymui ir temperatūros palaikymui
1.1.2. | Nerūdijančio arba lygiaverčio plieno, atspari rūgščių ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | [5 empty] | Nerūdijančio plieno, atspari rūgščių ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui
1.1.3. | Mobili, su keturiais antistatiniais rateliais, bent du iš jų turi turėti stabdžius | [5 empty] | Mobili, su keturiais antistatiniais rateliais, du iš jų turi stabdžius
1.1.4. | Būtina vienos kaitinimo kameros konstrukcija | [5 empty] | Vienos kaitinimo kameros konstrukcija
1.1.5. | Permatomos stiklinės arba lygiavertės medžiagos durys su trigubu stiklu, savaime užsidarančios | [5 empty] | Permatomos stiklinės durys su trigubu stiklu, savaime užsidarančios
1.1.6. | Kameros talpa ≥300 l. | [5 empty] | Kameros talpa 388 l.
1.1.7. | Kameros vidiniai matmenys ne mažesni kaip 515 x 1370 x 500 mm (PxAxG) | [5 empty] | Kameros vidiniai matmenys 515 x 1390 x 546 mm (PxAxG)
1.1.8. | Ne mažiau kaip 5 lentynos | [5 empty] | 5 lentynos
1.1.9. | Maksimali lentynos apkrova ≥ 20 kg. | [5 empty] | Maksimali lentynos apkrova25 kg.
1.1.10. | Slankiojančios lentynos ant specialių bėgelių | [5 empty] | Slankiojančios lentynos ant specialių bėgelių
1.1.11. | Temperatūros reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +35° C iki +50° C | [5 empty] | Temperatūros reguliavimo ribos nuo +25° C iki +80° C
1.1.12. | Temperatūros keitimo žingsnis ne platesnis kaip 1°C | [5 empty] | Temperatūros keitimo žingsnis 1°C
1.1.13. | Valdymo panelė/ekranas: ne mažesnis kaip 3,2 colio; lietimui jautrus; integruotas šildytuvo korpuse; darbo metu atvaizduojama nustatyta temperatūros reikšmė ir einamuoju metu esama temperatūros reikšmė | [5 empty] | Valdymo panelė/ekranas: 3,2 colio; lietimui jautrus; integruotas šildytuvo korpuse; darbo metu atvaizduojama nustatyta temperatūros reikšmė ir einamuoju metu esama temperatūros reikšmė
1.1.14. | Programinė įranga su laikmačiu, leidžiančiu tiksliai nustatyti prietaiso dienos ir savaitės ciklą | [5 empty] | Programinė įranga su laikmačiu, leidžiančiu tiksliai nustatyti prietaiso dienos ir savaitės ciklą
1.1.15. | „Boost“ parinktis leidžianti padidinti šildymo greitį, laikinai pakeliant nustatytą temperatūrą | [5 empty] | „Boost“ parinktis leidžianti padidinti šildymo greitį, laikinai pakeliant nustatytą temperatūrą
1.1.16. | Vidinis LED arba lygiavertis apšvietimas | [5 empty] | Vidinis LED arba lygiavertis apšvietimas
1.1.17. | Būtina elektroninė ir mechaninė kaitinimo sistemos kontrolė | [5 empty] | Elektroninė ir mechaninė kaitinimo sistemos kontrolė
1.1.18. | Nepertraukiamas darbo ciklas | [5 empty] | Nepertraukiamas darbo ciklas
1.1.19. | Aliarmų sistema vizualinė ir garsinė: praneša apie ilgiau kaip 1 min. atidarytas duris ir per aukšą/per žemą kameroje esančią temperatūrą | [5 empty] | Aliarmų sistema vizualinė ir garsinė: praneša apie ilgiau kaip 1 min. atidarytas duris ir per aukšą/per žemą kameroje esančią temperatūrą
1.1.20. | Maitinimas iš elektros tinklo 220 - 240V 50 Hz | [5 empty] | Maitinimas iš elektros tinklo 220 - 240V 50 Hz
1.1.21. | Prietaiso kaitinimo galia ≥ 1000W | [5 empty] | Prietaiso kaitinimo galia 1100W
1.1.22. | Bendri šildytuvo matmenys ne didesni kaip 740 x 2040 x 790 mm | [5 empty] | Bendri šildytuvo matmenys 600 x 2040 x 660 mm
1.1.23. | Bendras prietaiso svoris ≤ 200 kg. | [5 empty] | Bendras prietaiso svoris 190 kg.
1.1.24. | Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvos 2017/745 ir / arba 93/42/EEB reikalavimus | [5 empty] | Atitinka 93/42/EEB reikalavimus
1.1.25. | Būtina naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Pateikti kartu su įranga | [5 empty] | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomi bus pateikta kartu su įranga
1.1.26. | Garantinio laikotarpis ≥ 24 mėnesiai | [5 empty] | Garantinio laikotarpis - 24 mėnesiai
1.2. | Mažos tirpalų šildymo spintos | 3 | vnt. | 4347 | 13041 | EMSAS Elektrik (Turkija)/ EMI80
1.2.1. | Infuzinių skysčių operacinės paklotų šildymui ir temperatūros palaikymui | [5 empty] | Infuzinių skysčių operacinės paklotų šildymui ir temperatūros palaikymui
1.2.2. | Vienos kaitinimo kameros konstrukcija ne mažiau kaip su dviem stalčiais | [5 empty] | Vienos kaitinimo kameros konstrukcija ne mažiau kaip su dviem stalčiais
1.2.3. | Su keturiais antistatiniais rateliais, bent du iš jų turi turėti stabdžius | [5 empty] | Su keturiais antistatiniais rateliais, du iš jų turi stabdžius
1.2.4. | Kameros talpa ne mažesnė kaip 60 ltr. | [5 empty] | Kameros talpa 100 ltr.
1.2.5. | Kameroje įmontuota UV dezinfekcijos sistema | [5 empty] | Kameroje įmontuota UV dezinfekcijos sistema
1.2.6. | Kameros vidiniai matmenys ne mažesni kaip 315 x 470 x 440 mm | [5 empty] | Kameros vidiniai matmenys 370 x 555 x 520 mm
1.2.7. | Ne mažiau kaip du savaime užsidarantys stalčiai | [5 empty] | Du savaime užsidarantys stalčiai
1.2.8. | Stalčiaus apkrova ≥ 25 kg | [5 empty] | Stalčiaus apkrova - 25 kg
1.2.9. | Vieno stalčiaus vidiniai išmatavimai ne mažesni kaip 230 x 260 x 120 mm (PxAxG) | [5 empty] | Vieno stalčiaus vidiniai išmatavimai ne mažesni kaip 300 x 480 x 120 mm (PxAxG)
1.2.10. | Temperatūros reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +35° C iki +50° C | [5 empty] | Temperatūros reguliavimo ribos nuo +25° C iki +80° C
1.2.11. | Temperatūros keitimo žingsnis ne platesnis kaip 1°C | [5 empty] | Temperatūros keitimo žingsnis kaip 1°C
1.2.12. | Valdymo pultas integruotas šildytuvo korpuse, lietimui jautrus | [5 empty] | Valdymo pultas integruotas šildytuvo korpuse, lietimui jautrus
1.2.13. | Ekranas integruotas šildytuvo korpuse; ne mažesnis kaip 3"; atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus | [5 empty] | Ekranas integruotas šildytuvo korpuse; 3.2"; atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus
1.2.14. | Būtina elektroninė kaitinimo sistemos kontrolė | [5 empty] | Elektroninė kaitinimo sistemos kontrolė
1.2.15. | Nepertraukiamas darbo ciklas | [5 empty] | Nepertraukiamas darbo ciklas
1.2.16. | Aliarmų sistema vizualinė ir garsinė: praneša apie ilgiau kai 1 min atidarytą stalčių ir per aukšą/per žemą kameroje esančią temperatūrą | [5 empty] | Aliarmų sistema vizualinė ir garsinė: praneša apie ilgiau kai 1 min atidarytą stalčių ir per aukšą/per žemą kameroje esančią temperatūrą
1.2.17. | Maitinimas iš elektros tinklo 220 - 240V 50 Hz | [5 empty] | Maitinimas iš elektros tinklo 220 - 240V 50 Hz
1.2.18. | Prietaiso kaitinimo galia ≥ 400W | [5 empty] | Prietaiso kaitinimo galia 450W
1.2.19. | Bendri šildytuvo matmenys ne didesni kaip 452 x 825 x 752 mm (PxAxG) | [5 empty] | Bendri šildytuvo matmenys 452 x 653 x 752 mm (PxAxG)
1.2.20. | Bendras prietaiso svoris ≤ 40kg | [5 empty] | Bendras prietaiso svoris - 40kg
1.2.21. | Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvos 2017/745 ir / arba 93/42/EEB reikalavimus | [5 empty] | Atitinka 93/42/EEB reikalavimus
1.2.22. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (pateikti kartu su įranga) | [5 empty] | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomi bus pateikta kartu su įranga
1.2.23. | Garantinio laikotarpis ≥ 24 mėnesiai | [5 empty] | Garantinio laikotarpis - 24 mėnesiai
|  |  |  | Suma be PVM | 36981
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 7766.01
|  |  |  | Suma su PVM | 44747.01 | Dalies biudžetas su PVM: 56499,99 Eur
ŠALIŲ PARAŠAI
|  | Rimvydas Civilka |  | Paulius Šultė
|  | Direktorius |  | Direktorius
|  | ______________ (parašas) |  | ______________ (parašas)

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka su vertimu į lietuvių kalbą. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Prekėmis pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas.
4 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15684 2025-06-04 15:18:37