## 9263
1 SPS priedas
VšĮ VUL Santaros klinikos | [15 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Chirurginiai ir urologiniai rinkiniai, tinkleliai, instrumentai plėtimui, sistemos, koaguliatorius
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
[6 empty] | SIŪLOMA |  |  |  |  | PLANUOJAMA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | BPVŽ kodas | Pastabos
21 | Šlaplės fiksavimo sistemos | [11 empty] | 39780 | 41769 | 33141620-2
21.1 | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema | Vienkartinis rinkinys sterilioje pakuotėje. Rinkinį sudaro tinklelis kartu su dvejomis įvedimo adatomis su plastikinėmis ergonominėmis rankenomis. Halo (ratilo) tipo adatos, ne storesnės kaip 3 mm, turinčios griovelį distaliniame gale tinklelio kilpai patikimai užkabinti. Tinklelis pagamintas iš polipropileno. Mėlynos spalvos. Tinklelio pynimas tvirtas, užsibaigiantis dantytu kraštu su nedideliais burbuliukais. Neišsiardantis. Tinklelis turi viduriui žymėti plastikinį žymeklį. Tinklelis yra ne daugiau kaip 22 cm ilgio, aptrauktas permatoma mova, kuri procedūros pabaigoje ištraukiama. Neaptrauktos mova tinklelio ilgis ne ilgesnis nei 4 cm. Tinklelio plotis ne didesnis nei 1,2 cm; Storis ne mažesnis kaip 0,60 mm; porų dydis ne didesnis nei 1190 µm; pluošto diametras ne didesnis nei 0,15 mm; svoris (g/m²) ne mažesnis nei 100. | Rink. | 80 | Obtryx II System, M0068505110/M0068505000Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.14;15-23 | 306 | 24480 | 5 | 1224 | 25704 | 306 | 5 | 24480 | 25704 |  | A. Želvys
21.2 | Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema | Vienkartinis rinkinys sterilioje pakuotėje. Rinkinį sudaro tinklelis kartu su viena įvedimo adata, turinčia plastikinę ergonominę rankeną, su įstūmėjo slinktimi. Adata išlenkta Curved tipo, skersmuo 2,7 mm, 19 cm ilgio, išlenkimas 115 ° arba 82,55 mm spindulio, pritaikytas gaktikauliui apeiti. Turi griovelį distaliniame gale tinklelio kilpai patikimai užkabinti. Tinklelis pagamintas iš polipropileno, baltos spalvos, turi 17 cm, mėlynos spalvos plastikines movas, geresniai vizualizacijai. Tinklelio pynimas tvirtas, užsibaigiantis dantytu kraštu su nedideliais burbuliukais. Neišsiardantis. Tinklelis turi viduriui žymėti plastikinį žymeklį. Tinklelis ne daugiau kaip 44,5 cm ilgio, aptrauktas permatoma mova, kuri procedūros pabaigoje ištraukiama. Tinklelio plotis ne didesnis nei 1,2 cm; Storis ne mažesnis kaip 0,65 mm; porų dydis ne didesnis nei 1182 µm; pluošto diametras ne didesnis nei 0,15 mm; svoris (g/m²) ne mažesnis nei 100. | Rink. | 50 | Advantage Fit system, M008502120/M0068502110. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.13;24-31 | 306 | 15300 | 5 | 765 | 16065 | 306 | 5 | 15300 | 16065 |  | A. Želvys
Viso 21 pirkimo daliai | [6 empty] | 39780 |  | 1989 | 41769