## specifikacija
SPS 1 priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, Nr. 303
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB /Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, jo pasiūlymas bus atmestas.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. kaina Eur su PVM
9. | Sistema kaulų plovimui | Skirta klubo sąnario endoprotezavimui: su vienu antgaliu kaulų plovimui pulsuojančiu būdu, su dviem antgaliais gūžduobei ir šlaunikaulio kanalui. | Skirta klubo sąnario endoprotezavimui: su vienu antgaliu kaulų plovimui pulsuojančiu būdu, su dviem antgaliais gūžduobei ir šlaunikaulio kanalui. Dongguan Kaiser Technology Co.,Ltd., Solomax B Type Pulse Lavage System, SMX-2500-B2-DP-ST01Z-CT02Z-3M, psl. 1-3. | vnt. | 150 | 29 | 5 | 30.45
PVM suma, 217.50 Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, 4567.50 Eur
16. | Universalus sterilus tirpalas transplantanto konservavimui | Sterilus, donorinius organus konservuojantis tirpalas, tinkantis širdies, inkstų, kepenų, plaučių ir kasos perfuzijai ir saugojimui. Tirpalo sudėtis 1000 ml: 0,8766 g natrio chlorido, 0,6710 g kalio chlorido, 0,8132 g magnio chlorido heksahidrato, 27,9289 g histidino, 0,4085g triptofano, 5,4651g manitolio, vanduo injekcijoms iki 1000 ml. Supakuotas permatomuose EVA maišuose (be PVC, be latekso, be DEHP) po 1000 ml ir 2000 ml. Medicinos priemonė ne žemesnės nei III saugumo klasės. | Sterilus, donorinius organus konservuojantis tirpalas, tinkantis širdies, inkstų, kepenų, plaučių ir kasos perfuzijai ir saugojimui. Tirpalo sudėtis 1000 ml: 0,8766 g natrio chlorido, 0,6710 g kalio chlorido, 0,8132 g magnio chlorido heksahidrato, 27,9289 g histidino, 0,4085g triptofano, 5,4651g manitolio, vanduo injekcijoms iki 1000 ml. Supakuotas permatomuose EVA maišuose (be PVC, be latekso, be DEHP) po 1000 ml ir 2000 ml. Medicinos priemonė III saugumo klasės. Carnamedica Sp.z.o.o., PlegiStore, PLST, psl. 4-11 | litras | 750 | 78 | 5 | 81.9
PVM suma, 2925.00 Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, 61425.00 Eur
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis vnt. kainos su PVM, bendros (maksimalios) sumos be PVM, PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
…………………………………………………………………………..
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).