TSD-937, VPP-5522

CPAP aparatų techninė specifikacija (orientacinis kiekis 3 vnt.)
	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Paskirtis
	Naujagimių ir kūdikių kvėpuojamajai terapijai, pastovaus teigiamo slėgio (nCPAP) kvėpavimo takuose palaikymui
	Paskirtis
Naujagimių ir kūdikių kvėpuojamajai terapijai, pastovaus teigiamo slėgio (nCPAP) kvėpavimo takuose palaikymui
Company_brochure_EN_REV02_S.pdf 6 psl.

	2.
	CPAP sistemos darbo režimai
	1. Pastovaus teigiamo slėgio palaikymas kvėpavimo takuose (nCPAP);
2. Nuosrūvio kompensacija; 

3. Pastovaus teigiamo slėgio palaikymas kvėpavimo takuose (nCPAP), su apnėjų aptikimu;

4. „Back up“ funkcija;

5. Sinchronizuota neinvazinė slėgio ventiliacija;

6. Aukšto dažnio osciliacinė ventiliacija.
	CPAP sistemos darbo režimai
1. Pastovaus teigiamo slėgio palaikymas kvėpavimo takuose (nCPAP);

2. Nuosrūvio kompensacija; 

3. Pastovaus teigiamo slėgio palaikymas kvėpavimo takuose (nCPAP), su apnėjų aptikimu;

4. „Back up“ funkcija;

5. Sinchronizuota neinvazinė slėgio ventiliacija;

6. Aukšto dažnio osciliacinė ventiliacija.
TS_medinCNO_REV13.pdf 1,2 psl.

	3.
	Deguonies koncentracijos nustatymo diapazonas (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 21 iki 100%
	Deguonies koncentracijos nustatymo diapazonas Nuo 21 iki 100%
TS_medinCNO_REV13.pdf 2 psl.

	4.
	CPAP slėgis
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 2 iki 10 mbar
	CPAP slėgis nuo 0 iki 18 mbar
TS_medinCNO_REV13.pdf 1 psl.

	5.
	Reikalavimai ekranui
	1. Spalvotas skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis;
2. Įstrižainė ne mažiau 15 cm.
	Reikalavimai ekranui
1. Spalvotas skystųjų kristalų (LCD);

2. Įstrižainė 7,0“

TS_medinCNO_REV13.pdf 1 psl.

	6.
	Ekrane atvaizduojami parametrai
	1. Slėgio skaitinė reikšmė ir slėgio kitimo kreivė;
2. Deguonies koncentracijos (% O2) skaitinė reikšmė;
3. Kvėpavimo dažnio skaitinė reikšmė
	Ekrane atvaizduojami parametrai
1. Slėgio skaitinė reikšmė ir slėgio kitimo kreivė;

2. Deguonies koncentracijos (% O2) skaitinė reikšmė;

3. Kvėpavimo dažnio skaitinė reikšmė
TS_medinCNO_REV13.pdf 1,2 psl.

	7.
	Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema
	Būtina
	Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema
TS_medinCNO_REV13.pdf 2 psl.

	8.
	Komplektacija
	1. CPAP aparatas;
2. Mobilus stovas;
3. Įpučiamo dujų mišinio drėkintuvas su pašildymu;
4. Paciento kontūras;

5. Nosies kaniulės naujagimiams – 4 vnt.
6. Nosies kaniulės kūdikiams – 4 vnt.
	Komplektacija
1. CPAP aparatas;

2. Mobilus stovas;

3. Įpučiamo dujų mišinio drėkintuvas su pašildymu;
Aircon Gen2, gamintojas Wilamed (Vokietija)
4. Paciento kontūras;

5. Nosies kaniulės naujagimiams – 4 vnt.

6. Nosies kaniulės kūdikiams – 4 vnt.

	9.
	Maitinimo šaltiniai
	1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas;
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), užtikrinantis ≥ 3 val. trukmės autonominį aparato darbą
	Maitinimo šaltiniai
100 - 240 V, 50-60 Hz elektros tinklas; Vidinis akumuliatorius veikia 3val. 
cno_Prospect_EN_Email_REV05.pdf 5 psl.
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), užtikrinantis ≥ 3 val. trukmės autonominį aparato darbą
TS_medinCNO_REV13 1 psl.

	10.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas)
	Žymėjimas CE ženklu (pateikiamas sertifikatas)

	11.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	12.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	13.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	14.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija 
	1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:

a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b) Instaliavimo instrukcijos;
c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d) Aptarnavimo instrukcijos;
e) Gedimų nustatymo instrukcijos;
f) Išardymo-surinkimo instrukcijos;
g) Atsarginių dalių katalogas;
h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);
j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:

a)
Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b)
Instaliavimo instrukcijos;

c)
Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d)
Aptarnavimo instrukcijos;

e)
Gedimų nustatymo instrukcijos;

f)
Išardymo-surinkimo instrukcijos;

g)
Atsarginių dalių katalogas;

h)
Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i)
Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);

j)
Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

	15.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 
	≥ 24 mėnesiai
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai

	16.
	Garantijos sąlygos
	Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
	Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.


