## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ENDOSKOPINEI DIAGNOSTIKAI PIRKIMAS, VUL SK Nr.2408
PRIVALOMA *Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ir/ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami lietuvių kalba, taip pat gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus vertimo, patvirtintas vertimas (žr. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7p.) turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Siūlomi parametrai* | Pirkimo vertė Eur su PVM
1 | 33168000-5 | Kreipiamosios vielos (styga-pravediklis)
1.1 |  |  | Sterili, vienkartinė. Viela 0,025¨ skersmens, 450 (±2)cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, dengtas Fluorino arba Endoglide danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas. Turi tris rentgenokontrastines žymes 15 (nutolusi nuo distalinio galo) -10 (nutolusi nuo pirmosios) -14 (nutolusi nuo antrosios)cm atsumu no distalinio galo. Tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lengtu galu). | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
1.2 |  |  | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, 450 (±2)cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, dengtas Fluorino arba Endoglide danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas. Turi tris rentgenokontrastines žymes 15 (nutolusi nuo distalinio galo) -10 (nutolusi nuo pirmosios) -14 (nutolusi nuo antrosios)cm atsumu no distalinio galo. Tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lengtu galu). | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
1.3 |  |  | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, 260 (±2)cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, dengtas Fluorino arba Endoglide danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas. Turi tris rentgenokontrastines žymes 15 (nutolusi nuo distalinio galo) -10 (nutolusi nuo pirmosios) -14 (nutolusi nuo antrosios)cm atsumu no distalinio galo. Tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lengtu galu). | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 12022.5
2 | 33168000-5 | Kreipiamoji viela Nr.1 | Ypatingai lankstus distalinis galas leidžiantis suformuoti alfa tipo klipas, viela 0,025“skersmens, 450 (±2) cm ilgio, hidrofilinė danga 70 mm, atsparus užlenkimams, dengtas specialia danga (Fluorino arba Endoglide), pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas ir rentgeno kontrastinė žymė 7 cm atstumu nuo distalinio galo, markiruota vnt.įvedamoji vielos dalimi, tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lenktu galiuku) | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2047.5
3 | 33168000-5 | Kreipiamoji viela Nr.2 | Ypatingai lankstus distalinis galas leidžiantis suformuoti alfa tipo klipas, viela 0,035“skersmens, 450 (±2) cm ilgio hidrofilinė danga 70 mm, atsparus užlenkimams, dengtas (Fluorino arba Endoglide) danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas ir rentgeno kontrastinė žymė 7 cm atstumu nuo distalinio galo, markiruota įvedamoji vielos dalimi, tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lenktu galiuku) | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2047.5
4 | 33168000-5 | Kreipiamoji viela Nr.3 | Ypatingai lankstus distalinis galas leidžiantis suformuoti alfa tipo klipas, viela 0,035“skersmens, 270 (±2) cm ilgio, hidrofilinė danga 70 mm, atsparus užlenkimams, dengtas (Fluorino arba Endoglide) danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas ir rentgeno kontrastinė žymė 7 cm atstumu nuo distalinio galo, markiruota įvedamoji vielos dalimi, tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lenktu galiuku) | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 16800
5 | 33168000-5 | Dviejų darbinių galų itin slidi kreipiamoji viela (styga pravediklis) | Sterili, vienkartinė pakuotė. Rinkinyje yra viena viela dviem darbiniais, 5 cm ir 10 cm rentgenokontrastiniais galais. Vielos 0,035¨ skersmens, 260 (±2)cm arba 450 (±2)cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, dengtas Endoglide danga. Turi tris rentgenokontrastines žymes 15 (nutolusi nuo distalinio galo) -10 (nutolusi nuo pirmosios) -14 (nutolusi nuo antrosios)cm atsumu no distalinio galo. Tinka sfinkterotomijai. Rinkinyje taip pat yra stygos laikiklis ir plastikinis sfinkterotominio kanalo prapjovėjas. | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 19215
6 | 33168000-5 | Papilotomas su apsaugine danga ant pjovimo vielos | Suderinamas su Olympus elektropeiliu
6.1 |  |  | Papilotomas 170-195cm ilgio, užlenktu 3 mm ilgio galiuku su rengenokontrastine žyme, 4,5Fr skersmens. Peiliuko – įtemtos stygos ilgis 20 mm , padengtas apsaugine medžiaga, su spalvine pjovimo vietos žyme, naudojamas su styga – pravedikliu 0,035“, trijų spindžių. | 35 | Vnt. |  |  | 5 | 0
6.2 |  |  | Papilotomas 170-195cm ilgio, užlenktu 3 mm ilgio galiuku su rengenokontrastine žyme, 4,5Fr skersmens. Peiliuko – įtemtos stygos ilgis 30 mm, padengtas apsaugine medžiaga, su spalvine pjovimo vietos žyme, naudojamas su styga – pravedikliu 0,035“, trijų spindžių | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
6.3 |  |  | Papilotomas 170-195cm ilgio, užlenktu 7 mm ilgio galiuku su rengenokontrastine žyme, 4,5Fr skersmens. Peiliuko – įtemtos stygos ilgis 20 mm, padengtas apsaugine medžiaga, su spalvine pjovimo vietos žyme, naudojamas su styga – pravedikliu 0,035“, trijų spindžių. | 20 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 6 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 11025
7 | 33168000-5 | Krepšeliai akmenims traukti iš tulžies takų
7.1 |  | Mažiems akmenims traukti:
7.1.1 |  |  | Instrumentas 190- 200 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu. Atidaryto krepšelio plotis 20 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), rotuojamas, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | 40 | Vnt. |  |  | 5 | 0
7.1.2 |  |  | Instrumentas 190- 200 cm ilgio. Atidaryto krepšelio plotis 20mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo) su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0
7.2 |  | Didesniems akmenims traukti:
7.2.1 |  |  | Instrumentas 190-200 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu, atidaryto krepšelio plotis 22 mm, 4 vielučių, rotuojamas, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
7.2.2 |  |  | Instrumentas 190-200 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu, atidaryto krepšelio plotis 22 mm, 4 vielučių, standžios vielos, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | 20 | Vnt. |  |  | 5 | 0
7.3 |  | Krepšelių avarinis šalinimo rinkinys | Metalinis šarvas, daukartinis, ilgis 900-950mm, rankena. | 1 | Vnt. |  |  | 21 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 7 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 29112.7
8 | 33168000-5 | Priemonės litotripsijai
8.1 |  |  | Krepšelis, instrumento ilgis 190-195 cm, endoskopui kanalu 4,2mm, krepšelio plotis atidarius 30mm, turi tikti litotriptoriui BML-110A-1 ir rankenai MAJ-441. | 4 | Vnt. |  |  | 5 | 0
8.2 |  |  | Rankena litotripsiniam krepšeliui, daugkartinio naudojimo, suderinama su 8.1 poz. siūlomu litotripsiniu krepšeliu. | 1 | Vnt. |  |  | 21 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 8 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 2309.2
9 | 33168000-5 | Nazobiliariniai drenai | Dreno ilgis ne mažiau 255cm ilgio, 7 FR diametro, tinkami darbui per endoskopo darbinį kanalą 2,8 mm, užriestu galu (pigtail) | 12 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 718.2
10 | 33168000-5 | Endoskopų valymo šepetėliai | Komplektą sudaro endoskopo kanalo ir vožtuvų valymo šepetėliai. Endoskopo kanalo valymo šepetėliai tinkami endoskopo valymui 2,8 – 5 mm diametro kanalu, kateterio ilgis 230 ± 3 mm, valymo antgalio (su šereliais) ilgis mažiausiai 20 mm, diametras – 6 ± 0,5 mm. Vožtuvų valymo šepetėlis turi būti dvigubas, šepetėlių antgaliai 32 ir 20 mm ilgio, 11 ir 5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs. | 300 | Vnt. | NOVA’CLEAN, Vytil, REF CJ-KE-230-06-230-02 | 1.68 | 5 | 504 | 529.2 | Komplektą sudaro endoskopo kanalo ir vožtuvų valymo šepetėliai. Endoskopo kanalo valymo šepetėliai tinkami endoskopo valymui 2,8 – 5 mm diametro kanalu, kateterio ilgis 230 ± 3 mm, valymo antgalio (su šereliais) ilgis mažiausiai 20 mm, diametras – 6 ± 0,5 mm. Vožtuvų valymo šepetėlis turi būti dvigubas, šepetėlių antgaliai 32 ir 20 mm ilgio, 11 ir 5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs. | 535.5
11 | 33140000-3 | Kandikliai su fiksatoriais | Kandiklis su juostele-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras ne daugiau 53 mm, be latekso. Vienkartiniai, nesterilūs. | 500 | Vnt. | BITE-BLOCKS , Vytil, Ref cj-jhy-kd-b1 | 0.9 | 5 | 450 | 472.5 | Kandiklis su juostele-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras ne daugiau 53 mm, be latekso. Vienkartiniai, nesterilūs. | 630
12 | 33168000-5 | Adata biopinei šaudyklei Nr.1 | Vienkartinė adata suderinama su daugkartinio naudojimo "Pajunk" arba "Optimed" biopsine šaudyklė, 14G x 145-155mm., punkcijos gylis t.b. reguoliojimas nuo 15 iki 22mm. | 500 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 6562.5
13 | 33168000-5 | Adata biopinei šaudyklei Nr.2 | Vienkartinė adata suderinama su daugkartinio naudojimo "Pajunk" arba "Optimed" biopsine šaudyklė, 16G x 145-155mm., punkcijos gylis t.b. reguoliojimas nuo 15 iki 22mm. | 600 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 7875
14 | 33168000-5 | Oro/vandens vožtuvas | Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo EVIS 145, 160, 165 ir 180 serijos, vaizdo endoskopams, daugkartiniai. | 20 | Vnt. |  |  | 21 | 0 |  |  | 2178
15 | 33168000-5 | Atsiurbimo vožtuvas | Atsiurbimo vožtuvas Olympus gamintojo EVIS 145, 160, 165 ir 180 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo. | 20 | Vnt. |  |  | 21 | 0 |  |  | 1936
16 | 33168000-5 | Elektrinių kontaktų dangtelis | Elektrinių kontaktų dangtelis Olympus gamintojo EVIS 145, 160, 165 ir 180 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo. | 12 | Vnt. |  |  | 21 | 0 |  |  | 2904
17 | 33168000-5 | Distalinės dalies gaubteliai
17.1 |  | Nr.1 | Vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- 160, daugkartinio naudojimo | 12 | Vnt. |  |  | 21 | 0
17.2 |  | Nr.2 | Vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- Q190V, vienkartinio naudojimo | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 17 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 2666.4
18 | 33168000-5 | Filtrai | Filtrai Olympus gamintojo vakuuminiams siurbliams, Olympus SSU-2, KV-5, KV-6. | 60 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 945
19 | 33168000-5 | Papildomo vandens kanalo vamzdelis | Naudojamas su Olympus gamintojo praplovimo siurbliais OFP steriliam vandeniui teikti per papildomą endoskopo vandens kanalą, kai naudojamas su MAJ-855 papildomu vandens vamzdeliu | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 126
20 | 33168000-5 | Vienkartinis standus vamzdelis enteroskopui | Naudojamas su Olympus gamintojo SIF-Q180 enteroskopu. Baliono išorinis skersmuo 40-45 mm, įleidžiamo vamzdelio išorinis skersmuo 13-14 mm, darbinis ilgis 1320-1340 mm | 25 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 6562.5
21 | 33168000-5 | Balionėlių akmenims šalinti iš tulžies latakų komplektas
21.1 |  |  | Instrumentas 190-200 cm ilgio, tinka endoskopui 3,2 mm kanalu, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti. Būtinas balionėlio ilgalaikis patvarumas, su dviem rentgenokontrastinėm žymėm, skopuojant, valdymo rankena su tvirtinio kabliuku ant endoskopo, naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“ įleidžiamu per pravedėjo kanalą instrumento distaliniame gale. | 100 | Vnt. |  |  | 5 | 0
21.2 |  |  | Instrumentas 190-200 cm ilgio,tinka endoskopui 3,2 mm kanalu, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 15,0 mm/18,0 mm/20,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti. Būtinas balionėlio ilgalaikis patvarumas, matomumas rentgenoskopuojant, naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“ įleidžiamu per pravedėjo kanalą instruneto proksimaliam gale. | 100 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 21 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 23100
22 | 33168000-5 | ERCP kaniulė Nr.1 | ERCP kaniulės ilgis 195-200cm, tinka endoskopui 2,2mm kanalu, jos distalinis galiukas 4F diametro, kūgio formos, tinka darbui su styga-pravedikliu 0,035“, rentgenokontrastiniu galu. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1354.5
23 | 33168000-5 | ERCP kaniulės metaliniu užapvalintu galu | ERCP kaniulės ilgis 195-200cm,tinka endoskopui 2,2mm kanalu, distalinis galas 6Fr storio, galas metalinis – užapvalintas (diabolo tip). Tinka darbui su 0,035“ styga – pravedėju. | 5 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 236.25
24 | 33168000-5 | ERCP kaniulė Nr.2 | ERCP kaniulės ilgis 195-200cm, tinka endoskopui 2,2mm kanalu, jos distalinis galiukas 4,5F diametro, trumpo kūgio formos, tinka darbui su styga-pravedikliu 0,035“, rentgenokontrastiniu galu. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2625
25 | 33168000-5 | Tulžies ir kasos latakų plastikiniai stentai ir vienkartinio naudojimo įvedimo sistemos
25.1 |  | Tulžies latakų stentai | Vienodo vidinio ir išorinio diametro per visą ilgį, matomi rentgenoskopuojant, konusinis galas (lengvesniam įvedimui). Variantai: tiesūs, lenkti distaliniame gale, lenkti per vidurį, su atlenkiamais sparneliais ir angomis distaliai. Ilgiai ir pločiai:
25.1.1 |  |  | 7Fr, tiesūs, lenkti distaliniame gale, lenkti per vidurį, ilgis: 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 11cm, 12cm,13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 17cm, 18cm. | 70 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.1.2 |  |  | 7Fr, „Pig tail“, ilgis: 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 11cm, 12cm, 13cm, 14cm, 15cm. | 500 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.1.3 |  |  | 10Fr, tiesūs, lenkti distaliniame gale, lenkti per vidurį, ilgis 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 11cm, 12cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 17cm, 18cm. | 500 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.1.4 |  |  | 12Fr, tiesūs, lenkti distaliniame gale, lenkti per vidurį, ilgis 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 11cm, 12cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 17cm, 18cm. | 400 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.2 |  | Kasos latakų stentai | Minkštesnio plastiko medžiaga, mažinanti kasos latako traumą, papildomos šoninės angutės stente, įgalinančios viso ilgio drenažą. Darbinio kanalo plotis nuo 2,8 mm iki 3,7 mm. Variantai:
25.2.1 |  |  | S formos – 8,5Fr, 6cm, 8cm, 10cm, 12 cm | 15 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.2.2 |  |  | S formos – 10Fr, 6 cm, 8cm, 10cm,12 cm | 20 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.2.3 |  |  | Tiesus 7Fr, 2cm 4cm, 6cm | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.2.4 |  |  | S formos – 7Fr, 6cm, 8cm, 10cm, 12cm | 15 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.3 |  | Plastikinių stentų įvedimo sistemos
25.3.1 |  |  | Pravedėjas skirtas 7 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035” styga – vedliu. Ilgis – ne mažiau 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.3.2 |  |  | Pravedėjas skirtas 8,5 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035” styga – vedliu. Ilgis – ne mažiau 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.3.3 |  |  | Pravedėjas skirtas 10 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035” styga – vedliu. Ilgis – ne mažiau 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0
25.3.4 |  |  | Pravedėjas skirtas 12 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035” styga – vedliu. Ilgis – ne mažiau 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 25 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 47869.5
26 | 33168000-5 | Plastikinių stentų įvedimo sistemos
26.1 |  |  | Pravedėjas skirtas 7Fr stentui įvesti, ilgis 1550-1900mm, daugkartinio naudojimo ( sterilizuojamas). | 10 | Vnt. |  |  | 21 | 0
26.2 |  |  | Pravedėjas skirtas 8,5Fr stentui įvesti, ilgis 1550-1900mm, daugkartinio naudojimo ( sterilizuojamas). | 10 | Vnt. |  |  | 21 | 0
26.3 |  |  | Pravedėjas skirtas 10Fr stentui įvesti, ilgis 1550-1900mm, daugkartinio naudojimo ( sterilizuojamas). | 12 | Vnt. |  |  | 21 | 0
26.4 |  |  | Pravedėjas skirtas 12Fr stentui įvesti, ilgis 1550-1900mm, daugkartinio naudojimo ( sterilizuojamas). | 12 | Vnt. |  |  | 21 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 26 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 1756.92
27 | 33168000-5 | Kasos latakų stentai pankreatito prevencijai | Sterili, vienkartinė RX tipo sistema. Stentas pagamintas iš poliuretano. Turi rentgenokontrastinę juostelę. Stentas turi atsišakojimus. Jis užmautas ant kateterio, iš karto paruoštas įvedimui, be papildomų veiksmų, ir turi unikalią užrakinimo ir atrakinimo sistemą. Galimas stento ilgis 2-18 cm. 3/4/5/7/10 Fr (privalo būti spalvinė dydžių koduotė), Pigtail arba tiesaus tipo. Per visą stento ilgį išdėstytos „akutės“ ne rečiau kaip 5 mm. Sistemai tinka 0,21¨ ir 0,35¨ kreipiamoji styga - pravediklis. Prie sistemos privalomas plastikinis laikiklis stygai fiksuoti, kuris tvirtinasi prie endoskopo. | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 26880
28 | 33168000-5 | Dvigubas „pigtail“ stentas kasos cistom drenuoti | Vienkartiniai. Plastikiniai. Abu stento galai pigtail tipo, 10 Fr diametro. Galimas ilgis 5, 10 arba 15 cm, pagal pirkėjo poreikį. Tinkantys darbui su 0,035¨ styga-pravedėju. | 25 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 315
29 | 33168000-5 | Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys stentai (nedengti) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento galai platesni už darbinę dalį. Stento ilgis 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ir 120 mm ± 5 mm. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Galimybė pasirinkti modifikaciją su silikoniniu S formos ar analogišku vožtuvu distalinėje dalyje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. | 30 | Vnt. | NITI-S Biliary Stent,Taewoong, Ref Bxxxx;BDxxxx; | 430 | 5 | 12900 | 13545 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento galai platesni už darbinę dalį. Stento ilgis 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ir 120 mm ± 5 mm. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Galimybė pasirinkti modifikaciją su silikoniniu S formos ar analogišku vožtuvu distalinėje dalyje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. | 14175
30 | 33168000-5 | Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys stentai (dengti) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ±5 mm. Stento distaliniame gale yra antimigracinė sistema su keturiomis silikono plėvele dengtomis auselėmis. Galimybė pasrinkti modifikacijas: 1) su dviem "lasso" tipo siūlais, skirtais stento išvertimo į išvirkčią pusę ir ištraukimui; 2) pusiau dengtą (dengta proksimalinė dalis), 3) su karkaso vielą 1-3 mm dengiančia silikono arba analogiška plėvele (angos tarp vielų nedengtos). Abiejuose stento galuose, viduryje ir ant auselių turi būti ne mažiau 12 (16 su antimigracine sistema) rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone. Turi būti išbandytas VULSK | 20 | Vnt. | NITI-S Biliary Stent,Taewoong, Ref BSxxxxFW; | 499 | 5 | 9980 | 10479 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ±5 mm. Stento distaliniame gale yra antimigracinė sistema su keturiomis silikono plėvele dengtomis auselėmis. Galimybė pasrinkti modifikacijas: 1) su dviem "lasso" tipo siūlais, skirtais stento išvertimo į išvirkčią pusę ir ištraukimui; 2) pusiau dengtą (dengta proksimalinė dalis), 3) su karkaso vielą 1-3 mm dengiančia silikono arba analogiška plėvele (angos tarp vielų nedengtos). Abiejuose stento galuose, viduryje ir ant auselių turi būti ne mažiau 12 (16 su antimigracine sistema) rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone. | 11970
31 | 33168000-5 | Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys stentai pseudocistų stentavimui (dengti) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė turi būti kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele. Stentas turi būti dvigubo grybo formos, abiejų 4-5 mm ilgio platesnių galų diametras mažiausiai 11 mm didesnis už darbinės dalies diametrą. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm ± 5 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, ± 5 mm. Turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone. Turi būti išbandytas VULSK | 20 | Vnt. | NITI-S Biliary Stent,Taewoong, Ref BSxxxxFW; | 599 | 5 | 11980 | 12579 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė turi būti kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele. Stentas turi būti dvigubo grybo formos, abiejų 4-5 mm ilgio platesnių galų diametras mažiausiai 11 mm didesnis už darbinės dalies diametrą. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm ± 5 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, ± 5 mm. Turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone. | 12600
32 | 33168000-5 | Endoskopiniai storųjų žarnų išsiplečiantys metaliniai stentai | Pagamintas iš nitinolo (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė turi būti kabliuko tipo, stento galuose pynė - apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento ilgis nuo 60 mm iki 180 mm ± 10 mm. Stento darbinės dalies skersmuo 20-24 mm. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 12 rentgenokontrastinių markerių, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento galai 8 mm ± 1 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento karkasas turi būti vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas; modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti). 3) nedengtas. Turi būti išbandytas VULSK. | 10 | Vnt. | NITI-S Duodenal & Colonic Stent,Taewoong, Ref CSxxxxF,CSxxxxB,CSxxxxH. | 540 | 5 | 5400 | 5670 | Pagamintas iš nitinolo (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė turi būti kabliuko tipo, stento galuose pynė - apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento ilgis nuo 60 mm iki 180 mm ± 10 mm. Stento darbinės dalies skersmuo 20-24 mm. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 12 rentgenokontrastinių markerių, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento galai 8 mm ± 1 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento karkasas turi būti vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas; modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti). 3) nedengtas. | 5670
33 | 33168000-5 | Endoskopiniai prievarčio- dvylikapirštės žarnos metaliniai išsiplečiantys stentai | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė kabliuko tipo, galuose – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentai dviejų modifikacijų: nedengti ir dalinai dengti (nedengtais galais). Stentų ilgis turi būti nuo 50 mm iki 160 mm ± 10 mm. Stento vidinis diametras dviejų dydžių:18 mm ir 20 mm ± 5 mm. Galimybė pasirinkti pusiau dengtą stentą platesniu galu (ne mažesnio negu 35 mm diametro). Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Stento karkasas turi būti vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas (platesni galai nedengti); modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius silikono plėvele; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti) 3) nedengtas. Turi būti išbandytas VULSK. | 5 | Vnt. | NITI-S Duodenal & Colonic Stent,Taewoong, Ref PSxxxxF,PSxxxxB,PSxxxxH. | 540 | 5 | 2700 | 2835 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė kabliuko tipo, galuose – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentai dviejų modifikacijų: nedengti ir dalinai dengti (nedengtais galais). Stentų ilgis turi būti nuo 50 mm iki 160 mm ± 10 mm. Stento vidinis diametras dviejų dydžių:18 mm ir 20 mm ± 5 mm. Galimybė pasirinkti pusiau dengtą stentą platesniu galu (ne mažesnio negu 35 mm diametro). Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Stento karkasas turi būti vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas (platesni galai nedengti); modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius silikono plėvele; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti) 3) nedengtas. | 2835
34 | 33168000-5 | Kraujavimo stabdymo ligatorius po polipų pašalinimo | Vienkartinio naudojimo nailoninė kilpa su rankena, kilpos diametras 30-35 mm, darbinis ilgis 2300±50 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | 300 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 20790
35 | 33168000-5 | Endoskopiniai adatiniai injektoriai | Vienkartiniai. Darbinis ilgis netrumpesnis nei 2000-2400 mm. Adatos diametras 23G arba 25G pagal kliento poreikį. Atitinkamai adatos ilgis 4 arba 6 mm. Adata atspari užsilenkimui. Kateteris per visą ilgį iš vidaus yra yra apsaugotas žvaigždės tipo mova. | 300 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 11655
36 | 33168000-5 | Endoskopinė adata su stabdymo sistema ir spyruokline rankena (Carr -Locke) | Adatos šarvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu ar kita atitinkama medžiaga geresniam judėjimui endoskopo kanalu. Distaliname gale itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo); Su Luer Lock jungtimi. Adatos šarvo diametras 2,5 mm ir 1,8 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Adatos dydžiai 25G ir 23G (pasirinktinai). | 100 | Vnt. | Carr-Locke Injection Needle, Steris (buve US Endoscopy), Ref BX007118xx; | 33.98 | 5 | 3398 | 3567.9 | Adatos šarvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu ar kita atitinkama medžiaga geresniam judėjimui endoskopo kanalu. Distaliname gale itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo); Su Luer Lock jungtimi. Adatos šarvo diametras 2,5 mm ir 1,8 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Adatos dydžiai 25G ir 23G (pasirinktinai). | 3780
37 | 33168000-5 | Kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių ir ligavimo rinkinys (daugkartinio pobūdžio) | Tinka endoskopui ne mažiau 165 cm ilgio, 2,8 mm kanalu. Rinkinyje: valdymo rankena, distalinis antgalis su rėmeliu 5vnt./kompl. (sterilizuojami) ir vienkartinės ligavimo kilpos 10 vnt./kompl. (kiekviena kilpa uždedama tik ištraukus endoskopą) | 1 | Vnt. |  |  | 21 | 0 |  |  | 750.2
38 | 33168000-5 | Ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkiniai (vienkartinio pobūdžio) | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Be latekso. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom), jau uždėtom, varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėmis (būtinas geras vizualizacijos laukas, uždėjus ligatorių su kilpomis). Ant cilindro natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo. Uždėjus ligatūrą, girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“ (Click). Komplekte: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo; uždėjimo kateteris; cilindras su gumytėmis; praplovimo kateteris, kuris tvirtinamas prie rankenos. Būtina pateikti bent du straipsnius su klinikinių tyrimų rezultatais. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2677.5
39 | 33168000-5 | Stemplės varikozių ligavimo kilpa | Tinkama darbui su Olympus įranga. Vienkartinė, kilpos diametras 12 mm | 600 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 10710
40 | 33168000-5 | Kraujavimo stabdymo hemostatiniais klipais rinkinys su viekartinio naudojimo rankena
40.1 |  | Kraujavimo stabdymo vienkartiniais klipais valdymo mechanizmas | Valdymo mechanizmas vienkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm ± 5 cm (rankena), tinka endoskopams 2,8 mm kanalu, su uždedamais klipais individualiuose dėkliukuose (komplektuojama po 30 vnt.). | 400 | Vnt. |  |  | 5
40.2 |  | Kraujavimo stabdymo klipai | Klipai tinkami naudoti su daugkartinio naudojimo rankena, paruošti uždėjimui „dėkliuke“ ( po 40 vnt. klipų ). | 2000 | Vnt. |  |  | 5
40.3 |  | Kraujavimo stabdymo klipo/rankenos įrankis | Sukamo tipo 360º kampu, repozicionuojamas (turi būti galimybė kabutę keliskart atidaryti ir pasukti kabutę prieš galutinį užfiksavimą). Valdymo mechanizmas (rankena) turi būti vienkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm ir 270 cm, tinkamas endoskopams 2,8 mm kanalu. Su uždėtu ir paruoštu naudojimui klipu. Klipo žiočių maksimalus atsidarymas turi būti pasirinktinai 8-15 mm ± 1 mm, žiočių kampas 90º ir 135º, „kojelės“ ilgis- 6 mm ± 1 mm. Vienkartinis, sterilus. | 50 | Vnt. |  |  | 5
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 40 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 35490
41 | 33168000-5 | Tulžies takų balioninis plėtiklis | Instrumento kateterio ilgis turi būti 250 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju. Su mažiausiai 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus. Balionėlio modifikacijos: | [7 empty] | Instrumento kateterio ilgis 250 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju. Su 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus. Balionėlio modifikacijos:
41.1 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 6 mm; | 3 | Vnt. | DILATION & ACHALASIA BALLOONS , Vytil, REF CJ-JHY-BD-06-40-250 | 90 | 5 | 270 | 283.5 | Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 6 mm;
41.2 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 8 mm; | 5 | Vnt. | DILATION & ACHALASIA BALLOONS , Vytil, REF CJ-JHY-BD-08-40-250 | 90 | 5 | 450 | 472.5 | Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 8 mm;
41.3 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 10 mm; | 3 | Vnt. | DILATION & ACHALASIA BALLOONS , Vytil, REF CJ-JHY-BD-10-40-250 | 90 | 5 | 270 | 283.5 | Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 10 mm;
41.4 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 12 mm; | 10 | Vnt. | DILATION & ACHALASIA BALLOONS , Vytil, REF CJ-JHY-BD-12-60-250 | 90 | 5 | 900 | 945 | Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 12 mm;
41.5 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 14 mm; | 3 | Vnt. | DILATION & ACHALASIA BALLOONS , Vytil, REF CJ-JHY-BD-14-60-250 | 90 | 5 | 270 | 283.5 | Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 14 mm;
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 41 pirkimo dalies | [5 empty] | 2160 |  |  | 2394
42 | 33168000-5 | Skrandžio/ 12 pirštės / papilės/Storųjų žarnų balioniniai plėtikliai | Instrumento kateterio ilgis turi būti 240 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju. Su mažiausiai 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus. Balionėlio modifikacijos: | [7 empty] | Instrumento kateterio ilgis 240 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju. Su 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus. Balionėlio modifikacijos:
42.1 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 10/11/12 mm; | 50 | Vnt. | DILATION BALLOON, Vytil, Ref NLS/BD3-10-240 | 112.24 | 5 | 5612 | 5892.6 | Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 10/11/12 mm;
42.2 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 12/13.5/15 mm; | 20 | Vnt. | DILATION BALLOON, Vytil, Ref NLS/BD3-12-240 | 112.24 | 5 | 2244.8 | 2357.04 | Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 12/13.5/15 mm;
42.3 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 15/16.5/18 mm; | 20 | Vnt. | DILATION BALLOON, Vytil, Ref NLS/BD3-15-240 | 112.24 | 5 | 2244.8 | 2357.04 | Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 15/16.5/18 mm;
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 42 pirkimo dalies | [5 empty] | 10101.6 |  |  | 10867.5
43 | 33168000-5 | Biopsijos žnyplės, vienkartinio naudojimo
43.1 |  |  | Vienkartinės biopsinės žnyplės gastroskopijai. Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintis dantukus, atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,8 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 160 cm arba ne trumpesnis nei 240 cm. Turi spalvinę koduotę. | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0
43.2 |  |  | Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai. Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintis dantukus, atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios kolnoskopui, kurio kanalo diametras 3,2 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 160 cm arba ne trumpesnis nei 240 cm. Turi spalvinę koduotę. | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0
43.3 |  |  | Vienkartinės biopsijos (koaguliacinės) žnyplės. Vienkartinės. Aligatoriaus tipo. Atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,3 mm±1 mm. Prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 240 cm. Su praplovimo kanalu. Žnyplės tinkančios darbui su Olympus elektrochirurginiu bloku. | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 43 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 4410
44 | 33168000-5 | Polipektominės kilpos | Suderintos su Olympus elektropeiliu
44.1 |  |  | Ovalo formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 ir 300 cm. Kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm ± 5 mm. Medžiaga – pinta viela. | 200 | Vnt. | POLYPECTOMY SNARES, Vytil, Ref CJ-ADR-23-230-Oxx | 8 | 5 | 1600 | 1680 | Ovalo formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm ± 5 mm. Medžiaga – pinta viela.
44.2 |  |  | Ovalo formos, kateterio diametras ne daugiau 2,3 mm, ilgis 230 ir 300 cm, kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm ± 5 mm. Medžiaga – pinta viela. Rotuojama. | 20 | Vnt. | POLYPECTOMY SNARES, Vytil, Ref CJ-ADR2-23-230-Oxx | 10 | 5 | 200 | 210 | Ovalo formos, kateterio diametras 2,3 mm, ilgis 230 cm , kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm ± 5 mm. Medžiaga – pinta viela. Rotuojama.
44.3 |  |  | Šešiakampio formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 25 iki 35 mm ± 1 mm. Medžiaga – pinta viela. | 20 | Vnt. | POLYPECTOMY SNARES, Vytil, Ref CJ-ADR-23-230-Hxx | 8 | 5 | 160 | 168 | Šešiakampio formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 25 iki 35 mm ± 1 mm. Medžiaga – pinta viela.
44.4 |  |  | Asimetrinė - pusmėnulio formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 15 iki 25 mm ± 1 mm. Medžiaga – pinta viela. | 20 | Vnt. | POLYPECTOMY SNARES, Vytil, Ref CJ-ADR-23-230-Cxx | 8 | 5 | 160 | 168 | Asimetrinė - pusmėnulio formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 15 iki 25 mm ± 1 mm. Medžiaga – pinta viela.
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 44 pirkimo dalies | [5 empty] | 2120 |  |  | 2226
45 | 33168000-5 | Šalto/karšto pjovimo kilpa | Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 10 ±1 mm. Sterili pakuotė. | 150 | Vnt. | BRAIDED SNARES, Vytil, REF CJ-ADR-23-230-HCO10.,NLS/PS-23-230-O10; | 13.6 | 5 | 2040 | 2142 | Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 10 ±1 mm. Sterili pakuotė. | 3465
46 | 33168000-5 | Plokščių polipų šalinimo pjaunantis įrankis | Monofilamentinės vielos kilpa, ovalo formos, vielos diametras 0,3± 0,05 mm, kilpos diametras 10 mm, 15 mm, 25± 1 mm pasirinktinai, tinka 2,8 mm diametro kanalui, darbinis ilgis 230 ± 5 cm, išorinis kateterio diametras 2,3± 0,1 mm, vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. | 40 | Vnt. | HYBRID HOT & COLD SNARES, Vytil, REF CJ-ADR-23-230-MFO10, CJ-ADR-23-230-MFO15; CJ-ADR-23-230-MFO20 | 34 | 5 | 1360 | 1428 | Monofilamentinės vielos kilpa, ovalo formos, vielos diametras 0,3± 0,05 mm, kilpos diametras 10 mm, 15 mm, 25± 1 mm pasirinktinai, tinka 2,8 mm diametro kanalui, darbinis ilgis 230 ± 5 cm, išorinis kateterio diametras 2,3± 0,1 mm, vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. | 2268
47 | 33168000-5 | Polipektomijos kilpos su integruota adata (suderintos su Olympus elektropeiliu) | Įrankį turi sudaryti polipektominė kilpa elektrokautetrizacijai ir integruota adata. Skirta atlikti dvi procedūras nekeičiant endoskopinių įrankių. Polipektomė kipa dviejų modifikacijų: šešiakampė ir ovali. Kilpos dydis 25x40 mm ± 2 mm. Adatos dydžiai 25G ir 23G. Kateterio gale adatos apsauga nuo intraprocedūrinio netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo). Su Luer Lock rankena. Įrankio kateterio diametras 3 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Vienkartinis, sterilus. | 5 | Vnt. | iSnare® System - Hexagonal Snare. iSnare® System - Oval Snare; Steris (buve US Endoscopy) , REF BX00711085,BX00711086,BX00711088,BX00711089 | 86 | 5 | 430 | 451.5 | Įrankį sudaro polipektominė kilpa elektrokautetrizacijai ir integruota adata. Skirta atlikti dvi procedūras nekeičiant endoskopinių įrankių. Polipektomė kipa dviejų modifikacijų: šešiakampė ir ovali. Kilpos dydis 25x40 mm ± 2 mm. Adatos dydžiai 25G ir 23G. Kateterio gale adatos apsauga nuo intraprocedūrinio netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo). Su Luer Lock rankena. Įrankio kateterio diametras 3 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Vienkartinis, sterilus. | 451.5
48 | 33168000-5 | Endosonoskopiniai balionėliai radialinio tipo aparatui | Tinka endosonoskopui GF-UE160-AL5 | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 987
49 | 33168000-5 | Endosonoskopiniai balionėliai linijinio tipo aparatui | Tinka endosonoskopui GF-UCT140 | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 945
50 | 33168000-5 | Endosonoskopijos adata citologijai (šerdinė biopsija-procore) | Endosonoskopijos adata citologijai, susideda iš dviejų dalių – adatos ir įvedimo sistemos. 19 G adata, ilgis reguliuojasi 0-8 cm. Įvedimo sistemos ilgis 138-140 cm, sistema 5,2 Fr dydžio. Spec. rankena mėginiui paimti viena ranka, turi būti matoma ultragarso kontrolėje. „Pro core“ tipo. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 7245
51 | 33168000-5 | Endosonoskopijos adata aspiracinei punkcijai | Maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo ø 1,85 mm, maksimalus adatos ilgis 80 mm, darbinis ilgis 1400-1450 mm
51.1 |  |  | Adatos vamzdelio forma: be šoninės angos, adatos skersmuo 19G | 5 | Vnt. |  |  | 5 | 0
51.2 |  |  | Adatos vamzdelio forma: be šoninės angos, adatos skersmuo 22G | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0
51.3 |  |  | Adatos vamzdelio forma: be šoninės angos, adatos skersmuo 25G | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0
51.4 |  |  | Adatos vamzdelio forma: su šonine anga, adatos skersmuo 22G | 5 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 51 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 4961.25
52 | 33168000-5 | Pripūtimo sistema (balioniniams plėtikliams) | Sistema su įstatomu švirkštu:
52.1 |  |  | Daugkartinio naudojimo rankena su perjungimo galimybe reguliuoti įpūtimą ir išleidimą.Turi būti prijungtas monometras su permatoma plastikine žarnele, kuriame nurodomas įpūtimo spaudimas atmosferomis ir kPa. | 5 | Vnt. |  |  | 21 | 0
52.2 |  |  | Švirkštai vienkartiniai, sugraduoti maksimaliai 13 atm spaudimui, 60 cc tūrio. Pakuotėje po 5 švirkštus. Privalo tikti su naudojama rankena. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 52 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 12993
53 | 33168000-5 | Adatinis papilotomas | Suderinamas su Olympus elektropeiliu. Vienkartinis. Sterili pakuotė. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. 3-ų spindžių. Adatėlės ilgis nemažesnis nei 5 mm, dengta adatos dalis 3 mm. Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 200 cm. Proximalinis kateterio galas 7 Fr, o distalinis – 5 Fr. Naudojamas kartu su kreipiamąja viela 0,035¨. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5775
54 | 33168000-5 | Priemonės endoskopinei mukozektomijai (submukozinei disekcijai)
54.1 |  |  | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai, vienkartinis, L formos, darbinis ilgis 1650 mm, peiliuko ilgis 4,5 mm, kabliuko ilgis 1,3 mm, sukinėjamas | 2 | Vnt. |  |  | 5 | 0
54.2 |  |  | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai, vienkartinis, L formos, darbinis ilgis 2300 mm, peiliuko ilgis 4,5 mm, kabliuko ilgis 1,3 mm, sukinėjamas | 2 | Vnt. |  |  | 5 | 0
54.3 |  |  | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai, vienkartinis, darbinis ilgis 1650 mm, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: ištrauktoje padėtyje 2mm, įtrauktoje padėtyje 0,3 mm | 4 | Vnt. |  |  | 5 | 0
54.4 |  |  | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai, vienkartinis, darbinis ilgis 2300mm, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: ištrauktoje padėtyje 1,5mm, įtrauktoje padėtyje 0,3mm | 4 | Vnt. |  |  | 5 | 0
54.5 |  |  | Endoskopinės mukozektomijos hemostazės žnyplės: tinkamos kanalui 2,8 mm, darbinis ilgis 1600-1650 mm, atsidarymo plotis 5mm, pasukamos, neslystantis paviršius | 2 | Vnt. |  |  | 5 | 0
54.6 |  |  | Endoskopinės ukozektomijos hemostazės žnyplės: tinkamos kanalui 3,2 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, atsidarymo plotis 4 mm, pasukamos, neslystantis paviršius | 8 | Vnt. |  |  | 5 | 0
54.7 |  |  | Vamzdelis sujungti apiplovimo pompa OFP-2 su elektrochirurginiu gleivinės rezekcijos peiliu, 10 vnt./kompl. | 20 | Vnt. |  |  | 5 | 0
54.8 |  |  | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai, Vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 1650 - 1700 mm, su apiplovimo funkcija, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje - 2±0,1 mm , b) įtrauktoje padėtyje - 0,1±0,05 mm. | 5 | Vnt. |  |  | 5 | 0
54.9 |  |  | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai, vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 2200 - 2300 mm, su apiplovimo funkcija, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, Peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje - 1,5±0,1 mm, b) įtrauktoje padėtyje - 0,1±0,05 mm | 4 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 54 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 8925
55 | 33168000-5 | Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai ir svetimkūnių šalinimui (overtube)
55.1 |  |  | Tinka gasroskopams GIF-HQ190, GIF-H180 su anga šone, vienkartiniai, 10 vnt./pak. | 40 | Vnt. |  |  | 5 | 0
55.2 |  |  | Tinka gasroskopams GIF-1TQ160 su anga šone, vienkartiniai, 10 vnt./pak. | 20 | Vnt. |  |  | 5 | 0
55.3 |  |  | Tinka gasroskopams GIF-Q165 su anga šone, vienkartiniai, 10 vnt./pak. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0
55.4 |  |  | Tinka kolonoskopams CF-Q165L , su anga šone, vienkartiniai, 10 vnt./pak. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0
55.5 |  |  | Tinka kolonoskopams CF-H180AL , su anga šone, vienkartiniai, 10 vnt./pak. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0
55.6 |  |  | Tinka kolonoskopams CF-Q165Lendoskopams, su anga šone, vienkartiniai, 10 vnt./pak. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0
55.7 |  |  | Tinka gasroskopams GIF-HQ190, GIF-H180 su borteliu, vienkartiniai, 5 vnt./pak. | 60 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 55 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 6300
56 | 33140000-3 | Apiplovimo pompa | Peristaltinis plovimo siurblys, skirtas praplauti žarnyną. Reguliuojamas vandens srautas: -per papildomą vandens kanalą : ≥220 ml/min. Per instrumento kanalą : ≥700 ml/min. Automatinio išjungimo funkcija po 20 sekundžių. Valdoma vienu iš endoskopo funkciniu mygtuku. Nuotolinio valdymo funkcija su vaizdo sistema EXERA II. Komplektacija: 1,9-2,1 litro talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu. Papildomo kanalo vandens vamzdelis 50 vnt. Instrumento kanalo vandens vamzdelis 50 vnt. Instrumento kanalo adapteris 50 vnt. | 1 | Vnt. |  |  | 21 | 0 |  |  | 4598
57 | 33168000-5 | Standi Super Stiff tipo kreipiamoji viela (styga pravedėjas) | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, ne trumpesnė nei 500cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, tiesiu, kūgio formos galu. | 150 | Vnt. | METALLIC GUIDE WIRES, Vytil, Ref EP/46004758 | 72 | 5 | 10800 | 11340 | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, ne trumpesnė nei 500cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, tiesiu, kūgio formos galu. | 12127.5
58 | 33168000-5 | Kabučių sistema virškinimo trakto vientisumo atstatymui (OVESCO OTSC) | Endoskopu uždedama kabutės sistema skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir suspaudimui. Sistemos rinkinį turi sudaryti: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytomis nitinolinėmis arba analogiškos medžiagos nasrų tipo kabutėmis, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui. Kabučių danteliai turi būti kelių tipų: smailūs, smailūs ilgi ir buki . Aplikacijos galvutės (kamšteliai) turi būti 3 ir 6 mm gylio.Ritės siūlo igis turi būti 165 cm ir 220 cm. Sistemos pritaikytos 8,5-14 mm diametro endoskopams pasirinktinai. Sistema sterili, vienakartinio naudojimo. | 15 | Vnt. | OTSC® System, Ovesco, Ref 100.xx | 454.11 | 5 | 6811.65 | 7152.23 | Endoskopu uždedama kabutės sistema skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir suspaudimui. Sistemos rinkinį sudaro: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytomis nitinolinėmis arba analogiškos medžiagos nasrų tipo kabutėmis, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui. Kabučių danteliai kelių tipų: smailūs, smailūs ilgi ir buki . Aplikacijos galvutės (kamšteliai) 3 ir 6 mm gylio.Ritės siūlo igis turi būti 165 cm ir 220 cm. Sistemos pritaikytos 8,5-14 mm diametro endoskopams pasirinktinai. Sistema sterili, vienakartinio naudojimo. | 7323.75
59 | 33168000-5 | Rinkinys perkutaninei endoskopinei gastrostomijai PEG | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Vieno gamintojo. Silikoninis gastrostominis vamzdelis su integruota kilpa. Rentgenokontrastinis. Dydis FR 20/24. Endoskopo kontrolėje gastrostominis vamzdelis į skrandį įvedamas taikant „traukimo“ techniką. 36±1 cm ilgio. Ant vamzdelio privalo būti žyma, informuojanti dydį. Su žymeklio juostele – 15 cm liniuote, kas 2 cm, vizualinei kontrolei iš vidinės plokštelės pusės; su pritvirtinta rentgeno kontrastine vidine silikonine plokštele (sagute). Išorinė fiksacinė rentgenokontrastinė silikoninė plokštelė, fiksuojanti gastrostominį vamzdelį 90° kampu. Svetinkūnių pašalinimo kilpa. Kilpa padengta apvalkalu. Vielos išorinis paviršius turi būti padengtas Polyglide arba lygeverčiu tepalu. Punkcinė adata su oro vožtuvu (Seldingerio adata); ritinys su dvigubu traukimo siūlu. Dvigubos kilpos jungtis tarp „traukimo“ siūlo ir gastrostominio vamzdelio. C formos plastikinis spaustukas. Adapteris. Skalpelis. Metalinės žirklės. Metalinis lenktas spaustukas. Sterilus paklotas, ne mažiau kaip 2 marliniai tvarsčiai, ne mažiau kaip 4 vnt. 45 mm x 45 mm dydžio sukarpytos drenažo kempynėlės privalo būti vienoje pakuotėje. | 100 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 7560
60 | 33168000-5 | Pakaitinis rinkinys perkutaninei gastrostomijai | Vienkartinė, sterili pakuotė. Joje privalo būti sugraduotas kas 1 cm, poliuretaninis, tiesus vamzdelis be latekso, su išpučiamu 6 ml balionėliu viename gale ir fiksavimo plokštele kitame. Vamzdelis uzsibaigia trišakiu išsišakojimu: balionėliui pripūsti, praplovimo skysčiui bei maistinėm medžiagom įvesti, kurie turi integruotus kamštelius. 5 ml švirkštas balionėliui pripūsti, dvi sterilios marlinės servetėlės, vienos dozės liubrikantas. Galimi dydžiai 14Fr-28Fr, pagal poreikį | 60 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1600.2
61 | 33168000-5 | Priemonės ERCP procedurai
61.1 |  |  | Ištraukimo krepšelis. Šešiakampio formos, 4 vielų, ne mažiau 20 mm atidarymas, koto diametras ne mažiau 2,5 mm, ilgis ne mažiau 280 cm, su galimybe atsukti kotą nuo rankenos ekstremaliai litotripsijai, dvigubas „luer lock“ pajungimas | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
61.2 |  |  | ERCP katereris. Ilgis ne mažiau 250 cm, diametras ne daugiau 1,8 mm, naudojimui su styga-pravedikliu 0,035‘‘. Metalinė kaniulė, „mandrin“ stilėtas, dvigubas „luer lock“ pajungimas, 3 mm kauterio jungtis | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
61.3 |  |  | Peilio tipo papilotomas. Ilgis ne mažiau 250 cm, diametras ne daugiau 1,8 mm, peilis ne daugiau 0,8 mm x 0,2 mm, ilgis 5 mm ± 1 mm, dvigubas „luer lock“ pajungimas, 3 mm kauterio jungtis | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
61.4 |  |  | 3-jų spindžių „filiform“ tipo papilotomas. Ilgis ne mažiau 250 cm, diametras ne daugiau 2,3 mm su kūginiu galiuku 1,8 mm, peilio ilgis ne mažiau 30 mm, dvigubas „luer lock“ pajungimas, 3 mm kauterio jungtis, naudojimui su styga-pravedikliu 0,035‘‘ | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
61.5 |  |  | Injektorius enteroskopui: diametras ne daugiau 1,8 mm, ilgis ne mažiau 250 cm, adatos diametras ne daugiau 0,5 mm, ilgis ne mažiau 5 mm | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
61.6 |  |  | Biopsinės žnyplės: diametras 2,3 mm ±1 mm, ilgis ne mažiau 250 cm, žnypliukės apvaliais kaušeliais 4 mm ilgio arba apvaliais kaušeliais su adata | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
61.7 |  |  | Polipektominė kilpa: šešiakampio formos, diametras ne daugiau 1,8 mm, ilgis ne mažiau 250 cm, kilpos atidarymas ne mažiau kaip 25 mm | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 61 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 |  |  | 41475
62 | 33168000-5 | Endoskopinis cistotomas | Daugkartinio naudojimo, 8,5Fr arba 10Fr išorinio diametro, darbinis ilgis 210-215 cm, išorinio vamzdelio distalinis galas su diaterminu žiedu, vidinis kateteris su punkcine adata ir rentgenokontrastiniais markeriais. Elektrochirurgijos prietaiso pajungimas prie punkcinės adatos ir prie išorinio vamzdelio. Ne mažiau kaip du pajungimai - praplovimui ir drenažui „Luer-lock“ tipo | 2 | Vnt. |  |  | 21 | 0 |  |  | 980.1
63 | 33168000-5 | Endoskopinio žymeklio (indigokarmino) rinkinys gleivinės audinių žymėjimui | Rinkinį sudaro indigokarmino suspensija ir purškimo kateteris. Indigokarmino suspensija, skirta paryškinti virškinamojo trakto gleivinės audiniams sukuriant kontrastingą žymėjimą įtariamuose plotuose. Vandeninė indigo karmino suspensija tiekiama po 10 ml medicininiuose švirkštuose 1% koncentracijos arba stikliniuose buteliukuose atskiesta iki 0,4% koncentracijos. Buteliukai ar švirkštai supakuoti į atskirus maišelius su vartojimo instrukcija. Purškimo kateteris ne trumpesnis kaip 200cm. ilgio ir nuo 2,0 iki 2,5 mm diametro | 40 | Vnt. | Rinkinys :CARMINE INDIGO 1%+SPRAY CATHETER, Vytil, Ref J2F/810160/4 + NLS/SP-23-230 | 61.36 | 5 | 2454.4 | 2577.12 | Rinkinį sudaro indigokarmino suspensija ir purškimo kateteris. Indigokarmino suspensija, skirta paryškinti virškinamojo trakto gleivinės audiniams sukuriant kontrastingą žymėjimą įtariamuose plotuose. Vandeninė indigo karmino suspensija tiekiama po 10 ml medicininiuose švirkštuose 1% koncentracijos arba stikliniuose buteliukuose atskiesta iki 0,4% koncentracijos. Buteliukai ar švirkštai supakuoti į atskirus maišelius su vartojimo instrukcija. Purškimo kateteris ne trumpesnis kaip 200cm. ilgio ir nuo 2,0 iki 2,5 mm diametro | 2940
64 | 33168000-5 | Endoskopinis krepšelis svetimkūnių šalinimui | Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Krepšelio kilpa iš lanksčios standžios vielos, išskleidus preocedūros metu neprarandanti formos. Kilpa turi būti ovalios formos, su snapeliu. Polipektominės kilpos diametras nuo 20 mm iki 35 mm ± 5 mm. Įrankio šarvo ilgis 230 cm ± 5 cm. Tinklelis pusiau skaidrus ir sąlygoja gerą matomumą procedūros metu, galimybė pasirinkti perforuotą arba neperforuotą tinklelį. Tinkamas 2,8 mm diametro darbiniam kanalui, vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. | 90 | Vnt. | EASY NET , Vytil, Ref NLS/POLRN26-240-32. NLS/POLRN26-240-25 | 42 | 5 | 3780 | 3969 | Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Krepšelio kilpa iš lanksčios standžios vielos, išskleidus preocedūros metu neprarandanti formos. Kilpa turi būti ovalios formos, su snapeliu. Polipektominės kilpos diametras nuo 20 mm iki 35 mm ± 5 mm. Įrankio šarvo ilgis 230 cm ± 5 cm. Tinklelis pusiau skaidrus ir sąlygoja gerą matomumą procedūros metu, galimybė pasirinkti perforuotą arba neperforuotą tinklelį. Tinkamas 2,8 mm diametro darbiniam kanalui, vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. | 5670
65 | 33168000-5 | Endoskopinės „griebiančios“ žnyplės | Trikojo tipo, netraumatizuojantys žiedo formos galiukai, tinantys 2,8 mm kanalui, dabinis ilgis 2300-2400 mm, atsidatymo plotis 20 mm | 10 | Vnt. | GRASPING DEVICES, Vytil, Ref CJ-PPF-23-230 | 22 | 5 | 220 | 231 | Trikojo tipo, netraumatizuojantys žiedo formos galiukai, tinantys 2,8 mm kanalui, dabinis ilgis 2300-2400 mm, atsidatymo plotis 20 mm | 231
66 | 33168000-5 | Svetimkūnių ištraukimo žnyplės (stentams šalinti) | Kombinuotos „aligatoriaus“ ir „žiurkės dantų“ svetimkūnio ištraukimo žnyplės. Galimybė naudotis endoskopais su šoninių kanalų ir retrofleksiniai pozicijai. Tinka stentų ištraukimui. Ilgis ne mažiau 200 cm, diametras ne daugiau 1,9 mm | 30 | Vnt. | Raptor® Grasping Device, Steris (buve US Endoscopy), REF BX00711178 | 105 | 5 | 3150 | 3307.5 | Kombinuotos „aligatoriaus“ ir „žiurkės dantų“ svetimkūnio ištraukimo žnyplės. Galimybė naudotis endoskopais su šoninių kanalų ir retrofleksiniai pozicijai. Tinka stentų ištraukimui. Ilgis ne mažiau 200 cm, diametras ne daugiau 1,9 mm | 3395.33
67 | 33168000-5 | Endometriumo abliacijos prietaisas | Vienkartinio naudojimo, sterilus, belaidis terminės endometriumo abliacijos prietaisas. Prietaisas aktyvuojamas baterijos pagalba. Balioninio kateterio diametras ne didesnis kaip 5,4 mm. Kateterio balionėlis pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos, užpildytas gliceroliu ar lygiaverte medžiaga. Abliacijos procedūros trukmė iki 2 minučių. | 25 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 12427.5
107121.25