## Kainos pasiulymas
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Orientacinis tyrimų skaičius per 24 mėnesius | Reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.) orientaciniam tyrimui skaičiui per 24 mėnesius | Reagentų ir papildomų priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti kaina, EUR be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, prekės katalogo numeris | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekės kodas
[9 empty] | 24 mėnesių laikotarpiui | 24 mėne-sių laikotar-piui
2. | Kiekybinis CRB (C reaktyviojo baltymo) tyrimas | 2000 | x | 1.73 | x | x | x | 5% | 3529.2 | 3716.49 | x
2.1. | i-Chroma CRB testai, 25vnt./pak. | x | 2000 | x | 25 | 80 | 37.65 | 5% | 3012 | 3162.6 | Boditech,i-Chroma CRB testai, 25vnt./pak.CRP-25 | PSTAS | 5% | 150.6 | CRP-25
2.2. | i-Chroma CRB kontrolė, 2x0.5ml |  | 12*2x0,5ml |  | 2x0,5ml | 12 | 37.46 | 5% | 449.52 | 472 | Boditech,i-Chroma CRB kontrolė, 2x0.5ml CFPO-100 | PSTAS | 5% | 22.48 | CFPO-100
2.3. | Terminis popierius, 58 mm, 5 vnt. | x | 1x5 rul. | x | 1x5 | 9 | 7.52 | 21% | 67.68 | 81.89 | Arkray Global Business,Inc | PSTAS | 5% | 14.21 | 10744
Pasiūlymo kaina 2-rai pirkimo daliai, iš viso: |  | x | x | x | x | x | x | x | 3529.2 | 3716.49 | x

## TS atitikimas
BKT ir CRB kapiliarinio kraujo tyrimų reagentų kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai nurodomi siūlomi techniniai parametrai)
1. | Analizatorius bendram hematologiniam kraujo tyrimui (BKT) | (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | Hematologinis analizatorius Mythic 18, Orphee SA
1.1. | Reikalavimai analizatoriui: | 1. Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio kraujo mėginio; | 1. Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio arba veninio kraujo. (20 p., 105 p, 114 p., 125 p., 128p., 144 p.) 2. Tyrimui atlikti reikalingas ne daugiau kaip 9,8 μl kraujo mėginys. (20 p., 38 p., 114 p., 132 p.) 3. Atliekama 3-jų dalių leukocitų diferenciacija. (68 p., 114 p.) 4. Matuojama 20 parametrų: LYM%, LYM#, MON%, MON#, GRA%, GRA#, WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT; PLCR, PCT+ (2 p., 4 p., 114 p., 5. Rezultatai gaunami per 1 minutę (2 p., 4 p., 20 p.) 6. Tyrimo rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane (LCD) ir spaudinami ant popieriaus prie šalia pastatyto spausdintuvo (22 p., 41 p., 116-117 p., 123 p.) 7. Atvaizduojama 3 histogramos: WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai) (2 p., 51-52 p., 55 p., 135 p., 152 p.) 8. Analizatoriaus vidinės atminties, skirtos tyrimo rezultatų išsaugojimui yra 1500 tyrimų rezultatų (2p., 4p., 35 p., 129 p.) 9. Atitinka. USB atmintyje galima kaupti iki 60000 pacientų duomenų. (35 p., 41 p.) 10. Analizatoriuje įmontuotas laikmatis tyrimo trukmės sekimui (2 p., 4 p., 20p., 38 p.) 11. Tyrimo rezultatai spausdinami ant terminio popieriaus, šalia pastatyto spausdintuvo. (2p., 108 p., 115 p.) 12. Taip, atitinka, analizatoriaus turi „miego“ (energijos taupymo) režimą; (35 p., 56 p., 117 p., 135 p.) 13. Taip, atitinka, automatinė analizatoriaus savitikra kaskart kai analizatorius įjungiamas. (2 p., 4 p., 141-143 p.) 14. Klaviatūra yra aparato LCD ekrane. (21 p., 115 p.) 15. Taip, atitinka, galima suvesti tyrimą atliekančio darbuotojo identifikacinius duomenis (27 p., 110 p., 121 p.) 16. Darbui su analizatoriumi tinkamos aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės kaip 18-30 °C (41 p., 107 p.) 17. Taip, atitinka, analizatorius turi CE-IVD ženklinimą pagal in vitro diagnostinių medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EB reikalavimus. (199-210 p.) 18. Komplektacija: a) Analizatorius b) Adapteris su laidu analizatoriaus maitinimui iš elektros tinklo. c) Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. d) Analizatoriaus techninis pasas. (21 p., 115 p.)
2. Tyrimui atlikti reikalingas (pakankamas) kraujo mėginio kiekis - ne daugiau kaip 50 μl;
3. Atliekama 3-jų dalių leukocitų diferenciacija;
4. Matuojama ne mažiau 18 parametrų: LYM%, LYM#, MON% (arba MXD%), MON# (arba MXD#), GRA% (arba NEUT%), GRA# (arba NEUT#), WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW (arba RDW-CV ir RDW-SD), PLT, MPV, PDW, PCT;
5. Mėginio ištyrimo trukmė – ne daugiau kaip 5 min.;
6. Tyrimo rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane (LCD) arba lygiaverčiame ekrane ir spausdinami ant terminio popieriaus;
7. Atvaizduojamos 3 histogramos: WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai);
8. Analizatoriaus vidinės atminties, skirtos tyrimo rezultatų išsaugojimui, talpa - ne mažiau nei 100 tyrimų rezultatų;
9. Pageidautina galimybė tyrimo duomenis papildomai kaupti SD kortelėje arba duomenis eksportuoti per USB;
10. Analizatoriuje įmontuotas laikmatis tyrimo trukmės sekimui arba užprogramuota tyrimo trukmė ne ilgiau nei 180 s.;
11. Analizatoriuje įmontuotas terminis spausdintuvas arba prijungiamas (išorinis) terminis spausdintuvas;
12. Analizatoriaus turi „miego“ (energijos taupymo) režimą;
13. Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart kai analizatorius įjungiamas;
14. Pageidautina galimybė prijungti klaviatūrą;
15. Galimybė suvesti tyrimą atliekančio darbuotojo identifikacinius duomenis;
16. Darbui su analizatoriumi tinkamos aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės kaip 15-30 °C;
17. Analizatorius turi CE-IVD ženklinimą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio analizatoriaus CE-IVD ženklinimą, kopiją);
18. Komplektacija:
a) analizatorius,
b) adapteris su laidu analizatoriaus maitinimui iš elektros tinklo,
c) naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba,
d) analizatoriaus techninis pasas.
1.2. | Reikalavimai siūlomiems reagentams bei papildomoms priemonėms | 1. Reagentai tinkami bendram hematologiniam kraujo tyrimui iš kapiliarinio kraujo mėginio panaudai pateikiamu analizatoriumi (atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje 1.1 punkte pateiktus reikalavimus). | 1. Reagentai tinkami bendram hematologiniam kraujo tyrimui iš kapiliarinio kraujo mėginio panaudai pateikiamu analizatoriumi (atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje 1.1 punkte pateiktus reikalavimus). 2. Į pasiūlymą būtina įtraukti (įrašyti į 1 priede pateiktą lentelę) visas kapiliarinio kraujo mėginių tyrimų atlikimui bei tyrimų rezultatų dokumentavimui reikalingas priemones; 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėn.; 4. Reagentai paženklinti CE-IVD ženklu. (203-207 p.)
2. Į pasiūlymą būtina įtraukti (įrašyti į 1 priede pateiktą lentelę) visas kapiliarinio kraujo mėginių tyrimų atlikimui, kontrolei (1 kartą per mėnesį) bei tyrimų rezultatų dokumentavimui reikalingas priemones;
3. Reagentų, išskyrus kokybės kontrolę, galiojimo laikas ne trumpesnis nei 8 mėn. nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas);
4. Reagentai turi būti paženklinti CE-IVD ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio reagentų CE-IVD ženklinimą, kopiją).
2. | Analizatorius kiekybiniam CRB (C reaktyviojo baltymo) tyrimui |  | Sausos chemijos, pusiau automatinis, mobilus fluorescencinio skanavimo i-Chroma II analizatorius. Boditech
2.1. | Reikalavimai analizatoriui: | 1. Analizatorius pusiau automatinis arba automatinis; | 1. Analizatorius pusiau automatis; (4 p.)
|  | 2. Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio kraujo mėginio be papildomo paruošimo; | 2. Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio kraujo mėginio be papildomo paruošimo; (246-247 p.);
|  | 3. Tyrimui atlikti reikalingas (pakankamas) kraujo mėginio kiekis - ne daugiau kaip 10 μl; | 3. Tyrimui atlikti reikalingas (pakankamas) kraujo mėginio kiekis - 10 μl; (237 p., 243 p., 246-247 p.)
|  | 4. Mėginio ištyrimo trukmė - ne daugiau kaip 15 min.; | 4. Mėginio ištyrimo trukmė - 3 min.; (237 p., 321 p.)
|  | 5. Tyrimo rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane (LCD) arba lygiaverčiame ekrane ir spausdinami ant popieriaus; | 5. Tyrimo rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane (LCD) ir spausdinami ant popieriaus; (9-10 p.)
|  | 6. Tyrimui atlikti naudojama tyrimo kasetė arba lygiavertė priemonė reikalinga tyrimui atlikti; | 6. Tyrimui atlikti naudojama tyrimo kasetė; (33-34 p.,
|  | 7. CRB kapiliariniame kraujyje matavimo ribos - nuo 5 iki 200 mg/l (ne siauresnės už nurodytas); | 7. CRB kapiliariniame kraujyje matavimo ribos - nuo 2,5 iki 300 mg/l; (238 p., 246 p.)
|  | 8. Analizatoriaus vidinės atminties, skirtos tyrimo rezultatų išsaugojimui, talpa - ne mažiau nei 100 tyrimų rezultatų; | 8. Analizatoriaus vidinės atminties, skirtos tyrimo rezultatų išsaugojimui, talpa - 1000 tyrimų rezultatų; (44 p., 132 p.)
|  | 9. Galimybė tyrimo duomenis papildomai kaupti SD kortelėje arba duomenis eksportuoti per USB; | 9. Galimybė tyrimo duomenis papildomai kaupti SD kortelėje; (8 p., 132 p.)
|  | 10. Analizatoriuje įmontuotas laikmatis tyrimo trukmės sekimui arba lygiavertė priemonė tyrimo trukmei įvertinti („trumpėjanti“ ar „ilgėjanti“ grafinė juostelė ar pan.); | 10. Analizatoriuje įmontuotas laikmatis tyrimo trukmės sekimui (33 p., 36 p.).
|  | 11. Analizatoriuje įmontuotas arba šalia statomas (išorinis) terminis spausdintuvas; | 11. Analizatoriuje įmontuotas terminis spausdintuvas; (40., 44 p.)
|  | 12. Analizatoriaus turi „miego“ (energijos taupymo) režimą; | 12. Analizatoriaus turi „miego“ (energijos taupymo) režimą; (28 p.)
|  | 13. Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart, kai analizatorius įjungiamas; | 13. Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart, kai analizatorius įjungiamas; (15 p., 28 p.)
|  | 14. Galimybė prijungti klaviatūrą arba virtuali klaviatūra leičiamajame ekrane. | 14. Galimybė prijungti klaviatūrą arba virtuali klaviatūra leičiamajame ekrane.(8p., 34 p., 50 p.)
|  | 15. Darbui su analizatoriumi tinkamos aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės kaip 15-30 °C; | 15. Darbui su analizatoriumi tinkamos aplinkos temperatūros ribos 15-35 °C; (55 p., 132 p.)
|  | 16. Analizatorius turi CE-IVD ženklinimą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio analizatoriaus CE-IVD ženklinimą, kopiją); | 16. Analizatorius turi CE-IVD ženklinimą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio analizatoriaus CE-IVD ženklinimą, kopiją); (372 p.)
|  | 17. Komplektacija: | 17. Komplektacija: (7 p.)
|  | 18. analizatorius, | 18. analizatorius, (7 p.)
|  | 19. adapteris su laidu analizatoriaus maitinimui iš elektros tinklo, | 19. adapteris su laidu analizatoriaus maitinimui iš elektros tinklo, (7 p.)
|  | 20. analizatoriaus tikrinimo priemonės (tikrinimo priemones tiekėjas pateikia pagal gamintojo metodikas tinkamai jas suskaičiavęs), | 20. analizatoriaus tikrinimo priemonės (tikrinimo priemones tiekėjas pateikia pagal gamintojo metodikas tinkamai jas suskaičiavęs),
|  | 21. naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, | 21. naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, (1-121 p.)
|  | 22. analizatoriaus techninis pasas. | 22. analizatoriaus techninis pasas.
2.2. | Reikalavimai siūlomiems reagentams bei papildomoms priemonėms | 1. Reagentai tinkami CRB tyrimui iš kapiliarinio kraujo mėginio panaudai pateikiamu analizatoriumi (atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje 2.1 punkte pateiktus reikalavimus). | 1. Reagentai tinkami CRB tyrimui iš kapiliarinio kraujo mėginio panaudai pateikiamu analizatoriumi (atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje 2.1 punkte pateiktus reikalavimus). (235 p.)
|  | 2. Į pasiūlymą būtina įtraukti (įrašyti į 1 priede pateiktą lentelę) visas kapiliarinio kraujo mėginių tyrimų atlikimui, ne mažiau kaip 1 lygio kontrolei (1 kartą per mėnesį) bei tyrimų rezultatų dokumentavimui reikalingas priemones. | 2. Į pasiūlymą būtina įtraukti (įrašyti į 1 priede pateiktą lentelę) visas kapiliarinio kraujo mėginių tyrimų atlikimui, ne mažiau kaip 1 lygio kontrolei (1 kartą per mėnesį) bei tyrimų rezultatų dokumentavimui reikalingas priemones. (249 p.)
|  | 3. CRB tyrimui skirtų testo kasečių likęs galiojimo laikas jų pristatymo metu – ne trumpesnis kaip 80 % nuo viso gamintojo deklaruojamo galiojimo laikotarpio (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | 3. CRB tyrimui skirtų testo kasečių likęs galiojimo laikas jų pristatymo metu – ne trumpesnis kaip 80 % nuo viso gamintojo deklaruojamo galiojimo laikotarpio.
|  | 4. Reagentai turi būti paženklinti CE-IVD ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio reagentų CE-IVD ženklinimą, kopiją). | 4. Reagentai paženklinti CE-IVD ženklu. (253-254 p.)