TSD-914, VPP-5724

Laringoskopų techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis: Laringoskopų komplektas I (kiekis 2 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai laringoskopo konstrukcijai: | - Skirtas daugkartiniam naudojimui. - Visos laringoskopo dalys autoklavuojamos (išskyrus akumuliatorių ir šviesos šaltinį). | 1. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 2. Visos laringoskopo dalys autoklavuojamos (išskyrus akumuliatorių ir šviesos šaltinį). („Laringoskopas1.pdf“, 1,5,6 psl.) |
| 2. | Vieną laringoskopo komplektą sudaro: | - Rankena su akumuliatoriumi ir šviesos šaltiniu – 2 vnt.; - Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 2 dydžio mentelė – 1 vnt.; - Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 3 dydžio mentelė – 3 vnt.; - Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 4 dydžio mentelė – 1 vnt.; - Tiesi (Miller tipo arba lygiavertė), 3 dydžio mentelė – 1 vnt.; - Akumuliatoriaus įkroviklis – 1 vnt. | 1. Rankena su akumuliatoriumi ir šviesos šaltiniu – 2 vnt.; („Laringoskopas1.pdf“, 1psl.) 2. Lenkta (Macintosh tipo), 2 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3. Lenkta (Macintosh tipo), 3 dydžio mentelė – 3 vnt.; 4. Lenkta (Macintosh tipo), 4 dydžio mentelė – 1 vnt.; („Laringoskopas1.pdf“, 5psl.) 5. Tiesi (Miller tipo), 3 dydžio mentelė – 1 vnt.; („Laringoskopas1.pdf“, 6psl.) 6. Akumuliatoriaus įkroviklis – 1 vnt. („Laringoskopas1.pdf“, 4psl.) |
| 3. | Reikalavimai rankenai | - Universali, tinkama naudoti su įkraunamu ličio jonų arba lygiaverčiu akumuliatoriumi; - Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos) ir padengtas slydimui atsparia medžiaga arba grublėtu paviršiumi, saugančiu nuo slydimo; - Pageidautina su akumuliatoriaus būklės indikatoriumi. | 1. Universali, tinkama naudoti su įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi; („Laringoskopas1.pdf“, 1-2psl.) 2. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir padengtas slydimui atsparia medžiaga arba grublėtu paviršiumi, saugančiu nuo slydimo; („Laringoskopas1.pdf“, 1 ir 7 psl.) 3. Pageidautina su akumuliatoriaus būklės indikatoriumi – Nėra. |
| 4. | Reikalavimai lenktoms mentelėms | - Macintosh tipo (arba lygiavertės); - Su integruotu šviesolaidžiu; - Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 1. Macintosh tipo 2. Su integruotu šviesolaidžiu; 3. Pagamintos iš nerūdijančio plieno („Laringoskopas1.pdf“, 5psl.) |
| 5. | Reikalavimai tiesiai mentelei | - Miller tipo (arba lygiavertė); - Su integruotu šviesolaidžiu; - Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 1. Miller tipo (arba lygiavertė); 2.Su integruotu šviesolaidžiu; 3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno („Laringoskopas1.pdf“, 6psl.) |
| 6. | Reikalavimai šviesos šaltiniui | - LED arba lygiavertis, skleidžiantis „šaltą“ šviesą; - Šviesos srautas ne mažiau kaip 25 lm; - Apšvietimo intensyvumas ne mažiau kaip 3000 lux; - Šviesos šaltinio eksploatacijos resursas ne mažiau kaip 50 000 valandų. | 1. LED, skleidžiantis „šaltą“ šviesą – 6500 K; 2. Šviesos srautas ne mažiau kaip 25 lm; 3. Apšvietimo intensyvumas 18000 lux; 4. Šviesos šaltinio eksploatacijos resursas 50 000 valandų. („Laringoskopas1.pdf“, 1psl.) |
| 7. | Reikalavimai akumuliatoriui | - Įkraunamas, ličio jonų (arba lygiavertis); - Švietimo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi ne mažiau kaip 150 min. | 1. Įkraunamas, ličio jonų 2. Švietimo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi 180 min. („Laringoskopas1.pdf“, 2psl.) |
| 8. | Reikalavimai įkrovikliui | - Vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip du akumuliatorius; - Pageidautinas baterijos įkrovimo indikatorius. | 1. Vienu metu galima įkrauti du akumuliatorius; 2. baterijos įkrovimo indikatorius. („Laringoskopas1.pdf“, 4-5psl.) |
| 9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | CE sertifikatas. („Laringoskopas CE.pdf“) |
| 10. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina, pateikiama kartu su laringoskopu | pateikiama kartu su laringoskopu |
| 11. | Prekėms suteikiama garantija | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

Antra pirkimo dalis: Laringoskopų komplektas II (kiekis 2 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.