## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025-09-26
Pirkimo pavadinimas | MEDICINOS PRIETAISŲ PIRKIMAS KARDIOLOGIJOS, PULMONOLOGIJOS, NEUROLOGIJOS IR HEPATOLOGIJOS CENTRAMS (NR. 10750)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai) |  | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 9000273809
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (L. Zamenhofo g. 3, Vilnius)
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100009813015
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT077044060008063000, AB SEB bankas, b.k. 70440
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas |  | 37052330021, info@olympus.lt
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | xxx
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  | Įgaliotas asmuo, Andrius Simonaitis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Įgaliotas asmuo, Andrius Simonaitis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Papildoma holterio EKG analizavimo licencija | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Spirometras | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Toksinių atliekų sandari uždarymo sistema | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Rinoskopas | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Nosies fototerapijos sistema | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Echokardiografinių vazdų saugojimo ir analizės sistema | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Endoskopų džiovinimo ir laikymo spinta | Taip
| 8 pirkimo objekto dalis. Kulkšnies - žasto indekso (KŽI) matavimo sistema | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. EKG matavimo sistema | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad ūkio subjektai nepasitelkiami.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi) (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus)*:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Įgaliojimas 2025-02-10 |  |  | Taip
2 | EBVPD |  |  | Ne
3 | Deklaracija_Nac. saugumo atitiktis |  |  | Ne
4 | Declaration of Conformity EDC Plus _2024_su vertimu |  |  | Ne
5 | TS_Med. prietaisai (10750) |  |  | Ne
6 | BPS 1 priedas. Deklaracija dėl Tiekėjo Atsakingų asmenų |  |  | Ne
7 | BPS 2priedas. Tiekėjo deklaracija |  |  | Ne
8 | Adapteriai |  |  | Ne
9 | Bukletas_Pirkimo dalis Nr.7 |  |  | Ne
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu su kitais pirkimo dokumentais. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomai periferinei įrangai (pvz.: klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

## TS 1PD
1 pirkimo objekto dalis. Papildoma holterio EKG analizavimo licencija
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Ilgalaikės elektrokardiogramos analizavimas ir duomenų saugojimas serveryje
3 | Suderinamumas | Programinė įranga turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima holterio EKG analizavimo stotimi Pathfinder SL ir su Sentinel Server programine įranga
4 | Pasirenkamas analizuojamų derivacijų skaičius | Būtina
5 | Septynių ar daugiau parų pilna EKG analizė | Generuojama viena ataskaita visam periodui
6 | Analizės būdai | 1. Pilna EKG išklotinė, peržiūra puslapiais
2. Įvykių tendencijų grafinis vaizdavimas
3. Superimpozicijos (kreivių persidengimo) režimas EKG morfologijos pasikeitimo nustatymui
4. Skirtingų EKG morfologijų klasifikavimas
5. Didelės apimties EKG įvykių peržiūra vienu metu - ≥ 24 įvykiai
7 | Dviejų ekranų funkcija, leidžianti vienu metu stebėti EKG, grafikus ar lenteles skirtinguose monitoriuose | Būtina
8 | Galimybė matuoti atstumus tarp EKG kreivės taškų rankiniu būdu | Būtina
9 | Aritmijų analizė, analizės rezultatus pateikiant skaitine išraiška | 1. Bradikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi)
2. Tachikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi)
3. Supraventrikulinė tachikardija
4. Skilvelinė tachikardija
5. Tripletai
6. Kupletai
7. Bigeminija
8. Trigeminija
9. Prieširdžių virpėjimas
10. Pauzė (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi)
11. Iškritęs kompleksas
12 | Su vartotojo nurodytais (pažymėtais) įvykiais susijusių EKG kreivių atkarpų išsaugojimas ataskaitoje | Būtina
13 | QT analizė | QT analizavimo programa su QT, QTc matavimais, QT matavimo markerių nustatymu.
14 | ST analizė | Būtina
15 | Stimuliatoriaus analizė | Būtina
16 | Apnea analizė | Būtina
17 | Duomenų bazės programos funkcijos | Galimybė nuskaityti, priimti ir saugoti ramybės, krūvio, Holterio EKG, paros arterinio kraujospūdžio monitoravimo duomenis
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS 2PD
2 pirkimo objekto dalis. Spirometras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Prietaisas skirtas matuoti plaučių tūrį ir kvėpavimo funkcijas
3 | Matuojami spirometrijos parametrai | 1. FVC
2. PEF
3. FEV1
4. FEV1%
5. FEF25
6. FEF2575
7. FEF75
4 | Matavimo ribos | 1. Srauto matavimo ribos ne siauresnės 2 l/sec - 15 l/sec
2. Tūrio matavimo ribos ne siauresnės kaip 10l
5 | Įmontuota Li-ion arba lygiavertės baterijos | Būtina
6 | Komplektacija | 1. Spirometras (1 vnt.)
2. Pakrovėjas (1 vnt.)
3. Programinė įranga (1 vnt.)
4. Vienkartiniai antgaliai spirometrijoms atlikti (ne mažiau kaip 100 vnt.)
|  | Kiekis | 3
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS 3PD
3 pirkimo objekto dalis. Toksinių atliekų sandari uždarymo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Surinkti toksines atliekas, jas tiesiogiai supakuojant į specialią plėvelę
3 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
4 | Mobilumas | Būtina
5 | Bekontaktis sandarinimo proceso paleidimas | Infraraudonųjų spindulių jutikliu arba lygiaverte funkcija
6 | Automatinis plėvelės nukirpimas | Būtina
7 | Komplektacija | 1. Toksinių atliekų sandarinimo įrenginys (1 vnt.)
2. Atliekų sandarinimo plėvelė (ne mažiau kaip 30 m.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS 4PD
4 pirkimo objekto dalis. Rinoskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Skirtas ausies apžiūrai
3 | Apšvietimas | LED arba lygiavertis
4 | Spalvinė temperatūra | 4000K ± 500K
5 | Lemputės švietimo laikas | Ne mažiau kaip 50 000 val.
6 | Pakraunamos baterijos | Būtina
7 | Didinimas | Ne mažiau kaip 3x
8 | Darbinė rankena | 1. C tipo
2. Galingumas ne mažesnis kaip 3.5V
9 | Ausų spekulės | 1. Daugkartinio naudojimo
2. Diametras 2,5 mm ± 0,5 mm
3. Diametras 3,5 mm ± 0,5 mm
4. Diametras 4,5 mm ± 0,5 mm
10 | Komplektacija | 1. Otoskopas (1 vnt.)
2. Darbinė rankena (1 vnt.)
3. Pakrovėjas (1 vnt.)
4. Daugkartinio naudojimo ausų spekulės (kiekvieno diametro ne mažiau kaip 20 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS 5PD
5 pirkimo objekto dalis. Nosies fototerapijos sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Prietaisas skirtas alerginiu rinitu sergančių pacientų nosies gleivinės gydymui
3 | Ekranas | LCD arba lygiavertis
4 | UVA spindulių srauto intensyvumas | ≥ 25 %
5 | UVB spindulių srauto intensyvumas | ≥ 5%
6 | Prietaiso funkcionalumai | 1. Slopina alergenų sukeltą histamino išsiskyrimą odoje
2. Slopina, antigeno skatinamą, histamino išsiskyrimą putliosiose ląstelėse
3. Smažina eozinofilų, ECP ir interleukino-5 kiekį nosies sekrete
7 | Procedūros trukmė | 1. Ne ilgiau kaip 3 min
2. Reguliuojama priekiniame skydelyje
8 | Komplektacija | 1. Pagrindinė fototerapijos sistema (1 vnt.)
2. Šviesolaidis (1 vnt.)
3. Kojinis pedalas (1 vnt.)
4. Apsauginiai akiniai (1 vnt.)
5. Sterilizuojami nosies kištukai (2 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS 6PD
6 pirkimo objekto dalis. Echokardiografinių vazdų saugojimo ir analizės sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Licencijos (10 vnt.) | Licencijos turi būti skirtos diegti į Perkančiosios organizacijos turimą ViewPoint 6 (Gamintojas GE Healthcare GmbH) ir EchoPAC (Gamintojas GE Vingmed Ultrasound AS) echokardiografinių vaizdų archyvavimo ir analizės programinę įrangą. Pateikiamos licencijos turi būti susietos su Perkančiąja organizacija. Tiekėjo siūlomos licencijos ir licencijavimo programos turi būti suderinamos su programinės įrangos gamintojo licencijavimo sąlygomis.
3 | Licencija vaizdų ir matavimų duomenų siuntimui į echokardiografinių vaizdų archyvavimo ir analizės sistemą per DICOM sąsają. | Iš nemažiau kaip dvidešimties ultragarso aparatų.
4 | Licencija leidžianti peržiūrėti, analizuoti ir redaguoti tyrimus. | Konkurentinės licencijos ne mažiau nei dešimčiai naudotojų.
5 | Tiekėjas turi pakeisti ne mažiau nei penkių Perkančiosios organizacijos turimų echokardiografinių vaizdų darbo stočių (EchoPAC) fiksuotas licencijas į konkurentines licencijas ir perkelti jas į Echokardiografinių vaizdų archyvavimo ir analizės sistemą. | Būtina
6 | Tiekėjas įsipareigoja programinę įrangą įdiegti ir sukonfigūruoti Perkančiosios organizacijos pateiktoje techninėje įrangoje bei prijungti iki dvidešimties ultragarso aparatų prie echokardiografinių vaizdų archyvavimo ir analizės sistemos. | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS 7PD
7 pirkimo objekto dalis. Endoskopų džiovinimo ir laikymo spinta
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | EDC Plus B 8 endoskopų bazinis įrenginys, EDC Plus B 8 endoskopų praplėtimo įrenginys, EDC Plus B 4 endoskopų praplėtimo įrenginys, Van Vliet Medical Supply B.V.; Nyderlandai | Failas Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 7
2 | Paskirtis | Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus | Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus; psl. 2
3 | Sistemą sudaro | 1. Lanksčių endoskopų džiovinimo spinta | 1. Lanksčių endoskopų džiovinimo spinta; psl.2
|  | 2. Lanksčių endoskopų džiovinimo spintos praplėtinys | 2. Lanksčių endoskopų džiovinimo spintos praplėtinys; psl.2
4. Lanksčių endoskopų džiovinimo spintos parametrai
4.1 | Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų skaičius | ≥ 16 vnt. | 16 vnt., 8 endoskopų bazinis įrenginys + 8 endoskopų praplėtinys; psl.1; 2
4.2 | Endoskopų kabinimas | Vertikaliai | Vertikaliai; psl.1
4.3 | Endoskopų džiovinimas | Endoskopai, įskaitant jų vidinius kanalus, džiovinami suspaustu sausu oru | Endoskopai, įskaitant jų vidinius kanalus, džiovinami suspaustu sausu oru; psl.3
4.4 | Oro filtravimas | Ne blogesnis kaip HEPA H13 filtras | HEPA H13 filtras; psl.1
4.5 | Oro srauto ciklai | Du nepriklausomi oro srauto ciklai - endoskopo viduje ir išorėje | Du nepriklausomi oro srauto ciklai - endoskopo viduje ir išorėje; psl.3
4.6 | Oro srauto kontrolė | Oro srautas nuolat kontroliuojamas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui | Oro srautas nuolat kontroliuojamas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui ; psl.3
4.7 | Įrenginio ekranas | Spalvotas, jutiklinis (lietimui jautrus) | Ekranas spalvotas, jutiklinis (lietimui jautrus); psl.3
4.8 | Ekrane pateikiama informacija apie kiekvieno endoskopo būklę: | 4.8.1 Džiovinamas | 4.8.1 Džiovinamas; psl.3
|  | 4.8.2 Išdžiovintas | 4.8.2 Išdžiovintas; psl.3
|  | 4.8.3 Klaida | 4.8.3 Klaida; psl.3
4.9 | Džiovinimo laikas | ≤ 180 min. | 120 min; psl.1
4.10 | Saugojimo laikas | ≥ 165 val. | 168 val.; psl.1
4.11 | Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) | Ne daugiau kaip 240 x 50 x 225 cm | 2380x470x2130 mm; psl 1
4.12 | Įrenginio durų rakinimas | Durys su užraktu | Durys su užraktu; psl.3
4.13 | Viršslėgis įrenginio viduje | Įrenginio viduje sukuriamas viršslėgis | Įrenginio viduje sukuriamas viršslėgis; psl.3
5. Lanksčių endoskopų džiovinimo spintos praplėtinio parametrai
5.1 | Valdymas | Valdomas per pagrindinės spintos valdymo įrenginį | Valdomas per pagrindinės spintos valdymo įrenginį; psl.2
5.2 | Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų skaičius | ≥ 4 vnt. | 4 vnt.; psl.2
5.3 | Endoskopų kabinimas | Vertikaliai | Vertikaliai; psl.2
5.4 | Džiovinimo laikas | ≤ 180 min. | 120 min; psl.1
5.5 | Saugojimo laikas | ≥ 165 val. | 168 val.; psl.1
5.6 | Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) | Ne daugiau kaip 70 x 50 x 225 cm | 680x470x2130 mm; psl.1
5.7 | Įrenginio durų rakinimas | Durys su užraktu | Durys su užraktu; psl.3
5.8 | Suderinamumas | Džiovinimo spintos praplėtinys technologiškai suderinamas su VUL SK esančiu endoskopų džiovinimo spintos valdymo moduliu EDC Plus B | EDC Plus Džiovinimo spintos 4 endoskopų praplėtinys Džiovinimo spintos praplėtinys technologiškai suderinamas su VUL SK esančiu endoskopų džiovinimo spintos valdymo moduliu EDC Plus B . Psl. 2
6 | Komplektacija | 1. Lanksčių endoskopų džiovinimo spinta (1 vnt.) | 1. Lanksčių endoskopų džiovinimo spinta (1 vnt.)
|  | 2. Adapteriai endoskopų pajungimui (ne mažiau kaip 20 vnt.) | 2. Adapteriai endoskopų pajungimui ( 20 vnt.) Failas Adapteriai psl.1-96
|  | 3. Krepšelis vožtuvams laikyti (ne mažiau kaip 3 vnt.) | 3. Krepšelis vožtuvams laikyti ( 3 vnt.); psl.5
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 26446
|  | Suma be PVM, Eur | 52892
|  | PVM suma, Eur | 11107.32
|  | Suma su PVM, Eur | 63999.32
Grįžti į Pasiūlymas

## TS 8PD
8 pirkimo objekto dalis. Kulkšnies - žasto indekso (KŽI) matavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Kulkšnies–žasto spaudimo indeksui (ABI) nustatyti, matuojant sistolinį kraujospūdį žasto ir kulkšnies srityse bei automatiškai apskaičiuojant jų santykį.
3 | Atliekami matavimai | 1. Kulkšnies žasto indekso matavimas (ABI)
2. Pulsinės bangos greičio nustatymas (PWV)
3. Pakilimo laikas ir amplitudės
4. Pulsinės bangos indeksas, nepriklausomas nuo kraujospūdžio (PWI)
5. Segmentinė oscilografija (4 manžetės ant vienos kojos)
6. Piršto žasto indeksas (TBI) ir odos temperatūra
7. Širdies variabilumas (HRV)
4 | Tyrimo ataskaitoje pateikiami parametrai | 1. Paciento vardas, pavardė, ūgis, svoris, gimimo metai bei lyti ir KMI
2. ABI, PWI, PWV matavimo skaitinė reikšmė ir vertinimo interpretacija (bloga, ribinė, gera) spalvinėje skalėje
3. Širdies ritmas, cBP, BP, HRV vidurkis
4. Kraujagyslių sveikatos balas
5. Kraujagyslių amžius (metais
6. Širdies išstumiamas tūris (L/min)
7. Kraujo spaudimo skirtumas
5 | Komplektacija | 1. KŽĮ matavimo įrenginys (1 vnt.)
2. S, M, L dydžio manžetės – visų galūnių po 4 vnt.
3. Mobilus vežimėlis (1 vnt.)
4. Krepšelis priemonės laikyti (1 nvt.)
5. Programinė įranga (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS 9PD
9 pirkimo objekto dalis. EKG matavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Elektrokardiografas | ≥ 12 derivacijų vienu metu
3 | EKG analoginio-skaitmeninio signalo diskretizacijos dažnis kiekvienam kanalui | Ne mažesnis kaip 30 kHz
4 | EKG analoginio-skaitmeninio signalo keitiklio skiriamoji geba | Ne mažiau 24 bitai
5 | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | Diskretizavimo dažnis ≥ 30 kHz
6 | Vidinis akumuliatorius | Būtina, darbo laikas iš akumuliatoriaus ne mažiau kaip 3 val.
7 | Sinfazinio signalo slopinimas | ≥ 125 dB
8 | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Būtina
9 | Dažnių diapazonas (pvz. frequancy response), ne siauresnis nei: | 0.05-250 Hz
10 | Integruotas, spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Įstrižainė ≥ 8,5 colių, ekrano rezoliucija ne blogiau kaip 850 x 550. Turi būti valdomas dėvint medicinines apsaugines pirštines
11 | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas ne siauresnis nei: | Nuo 30 iki 290 k/min. Dokumentacijoje nurodyta paklaida nevertinama.
12 | Automatinė 12-os derivacijų EKG registracija | Būtina, 10 s ± 0,5 s (standartinė 10 sekundžių trukmės elektrokardiograma)
13 | 12 derivacijų EKG charakteristikų matavimas ir interpretacija suaugusiems, vaikams ir naujagimiams | Būtina
14 | Vidinė atmintis EKG ataskaitų saugojimui | Ne mažiau kaip 300 EKG kardiogramų
15 | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas | Būtinas, A4 formato (galima ± 10 mm paklaida kiekvienai kraštinei)
16 | Spausdinamos EKG kreivės | 3, 6, 12 kreivių vienu metu
17 | EKG duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas PDF, XML, DICOM formatais. | Būtina, laidiniu ir belaidžiu kompiuteriniu tinklu (RJ45 ir WIFI ar lygiavertėmis technologijomis). Į pasiūlymo kainą įskaičiuota šių funkcijų įdiegimo kaštai.
18 | Elektrokardiografo tyrimų duomenys perduodami DICOM formatu (Encapsulated PDF, DICOM ECG) į perkančios organizacijos PACS sistemą | DICOM formato failai generuojami aparate arba per išorinę programinę įrangą
19 | Komplektacija | 1. Elektrogradiografas (1 vnt.)
2. Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu. Elektrodai kriaušyčių tipo (1 komplektas)
3. Termopopierius (ne mažiau kaip 3 vnt. ritinėlių)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne