VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės

turimos kompiuterinės tomografijos sistemos SOMATOM Emotion Duo modernizavimo (atnaujinimo) techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir jų reikšmės (pildo Tiekėjas) | Nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumentą, psl. (katalogą, bukletą ar pan.) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra kompiuterinės tomografijos modernizavimo (atnaujinimo) charakteristika – sistema SOMATOM Emotion Duo modernizuojama ir atnaujinama, sistema po modernizavimo atitiks SOMATOM go Up sistemos technines charakteristikas |  |  |  |  |
| 1. | ## Detektoriaus keitimo darbai | Detektoriaus eilių skaičius po atnaujinimo ≥32 | Detektoriaus eilių skaičius po atnaujinimo - 32 | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 8psl. |
| 2. | ## Rekonstruotų pjūvių skaičius vienam apsisukimui po atlikto atnaujinimo | ≥64 | Rekonstruotų pjūvių skaičius vienam apsisukimui po atlikto atnaujinimo - 64 | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 8psl. |
| 3. | ## Kompiuterinės tomografijos sistemos naudojimo paskirtis nepakitusi | Skirtas viso kūno tyrimams | Kompiuterinės tomografijos sistemos naudojimo paskirtis nepakitusi - skirtas viso kūno tyrimams | Paskirtis_klinikiniai atvejai (pateikiami visų klinikinių indikacijų ir tyrimų pavyzdžiai, skirtas viso kūno tyrimams) - 5psl. – turinys, pagal kurį nukreipiama į visas galimas procedūras. |
| 4. | ## Atnaujinamos nuskaitymo technologijos | Nuskaitymo technologijos po atnaujinimo darbų: -Tūrinis (spiralinis) skenavimas -Pavieniai pjūviai -Topogramos | Nuskaitymo technologijos po atnaujinimo darbų: -Tūrinis (spiralinis) skenavimas -Pavieniai pjūviai -Topogramos | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 8 ir 10psl. |
| 5. | ## Trumpiausias skenavimo laikas prie 3600 po atnaujinimo | < 1 sek. | ## Trumpiausias skenavimo laikas prie 3600 po atnaujinimo – 0,8 sek. | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 10psl. |
| 6. | ## Pjūvio storio diapazonas po atnaujinimo | Ne blogiau 1-10 mm | Pjūvio storio diapazonas po atnaujinimo: 0,6 – 10 mm | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 9psl. |
| 7. | ## Specializuotas (Sn) filtras paciento apšvitos mažinimui ir kontrasto didinimui tarp minkštųjų audinių ir oro | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Specializuotas (Sn) filtras paciento apšvitos mažinimui ir kontrasto didinimui tarp minkštųjų audinių ir oro - tiekiama kartu su atnaujinimu | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 7psl. |
| 8. | ## Maksimalus tyrimo/skenavimo laikas spiralinio skenavimo metu po atnaujinimo | ≥300 s | Maksimalus tyrimo/skenavimo laikas spiralinio skenavimo metu po atnaujinimo – 300 s | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 10psl. |
| 9. | ## Automatinis dirbtiniu intelektu paremtas anatominių struktūrų atpažinimas po rekonstrukcijos | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Automatinis dirbtiniu intelektu paremtas anatominių struktūrų atpažinimas po rekonstrukcijos - tiekiama kartu su atnaujinimu | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 13psl. |
| 10. |  |  |  |  |
| Modernizuojama (Atnaujinama) nuskaitymo sistema |  |  |  |  |
| 11. | Nuskaitymo įrenginyje integruojama vaizdo kamera paciento stebėjimui | Būtina | Nuskaitymo įrenginyje integruojama vaizdo kamera paciento stebėjimui | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 7psl. |
| 12. | Atstumas nuo židinio dėmės (fokuso) iki izocentro | < 550 cm | Atstumas nuo židinio dėmės (fokuso) iki izocentro – 535 cm | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 7psl. |
| 13. | ## Nuskaitymo matymo laukas | > 50 cm | Nuskaitymo matymo laukas - 50 cm | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 7psl. |
| 14. | Lazeriniai žymekliai paciento padėties nustatymui | Būtina | Lazeriniai žymekliai paciento padėties nustatymui | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 7psl. |
| 15. | Tiekiama integruota pasikalbėjimo su pacientu (Intercom) sistema | Būtina | Tiekiama integruota pasikalbėjimo su pacientu (Intercom) sistema | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 10psl. |
| Modernizuojamas (Atnaujinamas) paciento stalas, reikalavimai paciento stalui po atnaujinimo: |  |  |  |  |
| 16. | ## Aukščio motorizuotas reguliavimas | Būtina | Aukščio motorizuotas reguliavimas | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 8psl. |
| 17. | ## Maksimalus nuskaitymo ilgis | > 160 cm | Maksimalus nuskaitymo ilgis - 160 cm | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 8psl. |
| 18. | ## Maksimalus paciento svoris | > 220 kg | Maksimalus paciento svoris - 227 kg | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 8psl. |
| 19. | ## Maksimalus stalo postūmio greitis | > 200 mm/s | Maksimalus stalo postūmio greitis - 200 mm/s | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 8psl. |
| Modernizuojama(Atnaujinama) vaizdų apdorojimo, archyvavimo ir atvaizdavimo sistema |  |  |  |  |
| 20. | Maksimali aukšto kontrasto skiriamoji geba | ≥ 15 lp/cm (2% MTF) | Maksimali aukšto kontrasto skiriamoji geba – 15,1 lp/cm (2% MTF) | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 25psl. |
| 21. | ## Iteratyvinės rekonstrukcijos | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Iteratyvinės rekonstrukcijos - tiekiama kartu su atnaujinimu | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 18psl. |
| 22. | ## Rekonstrukcijos matrica | > 512x512 | Rekonstrukcijos matrica - 512x512 | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 9psl. |
| 23. | ## Rekonstrukcijos greitis | > 10 kadrų/s | Rekonstrukcijos greitis - 13 kadrų/s | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 9psl. |
| 24. | ## Vaizdų archyvavimo talpa | > 35 GB | Vaizdų archyvavimo talpa - 38 GB | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 9psl. |
| 25. | ## Archyvavimas į USB ir CD/DVD su peržiūros programa | Būtina | Archyvavimas į USB ir CD/DVD su peržiūros programa | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 9 ir 12psl. |
| 26. | ## DICOM standartas | - vaizdų perdavimas ir archyvavimas DICOM - DICOM Print - DICOM Worklist -DICOM Query/Retrieve | vaizdų perdavimas ir archyvavimas DICOM - DICOM Print - DICOM Worklist -DICOM Query/Retrieve | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 12psl. |
| 27. | ## Monitoriaus įstrižainė | > 23 coliai | Monitoriaus įstrižainė – 23 (58 cm) coliai | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 5psl. |
| Specializuota nuskaitymo bei vertinimo įranga |  |  |  |  |
| 28. | Automatinė kaulų ir stalo pašalinimo programinė įranga | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Automatinė kaulų ir stalo pašalinimo programinė įranga | Darbo stoties informacija_View and Go – 3psl. |
| 29. | Programinė įranga kraujagyslių vertinimui | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Programinė įranga kraujagyslių vertinimui | Darbo stoties informacija_View and Go – 3psl. |
| 30. | Daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programa | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programa | Darbo stoties informacija_View and Go – 3psl. |
| 31. | Trimatis tūrio atvaizdavimas (VRT) | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Trimatis tūrio atvaizdavimas (VRT) | Darbo stoties informacija_View and Go – 3psl. |
| 32. | Endoskopinis atvaizdavimas | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Endoskopinis atvaizdavimas | Darbo stoties informacija_View and Go – 3psl. |
| 33. | Audinių tankio atvaizdavimas ir vertinimas | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Audinių tankio atvaizdavimas ir vertinimas | Darbo stoties informacija_View and Go – 4psl. |
| 34. | Režimas sinchronizuotam nuskaitymui pagal kontrastinės medžiagos injekciją | Tiekiama kartu su atnaujinimu | Režimas sinchronizuotam nuskaitymui pagal kontrastinės medžiagos injekciją - Tiekiama kartu su atnaujinimu | Somatom go Up techninė informacija modernizavimui – 18psl. |
| Papildomi reikalavimai |  |  |  |  |
| 35. | ## Garantinis terminas | > 2 metai | 2 metai | Modernizuotai įrangai suteiksime 2 metų garantiją |
| 36. | ## CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Pateikiame CE sertifikatą (žr.: CE sertifikatas_Somatom go Up) |
| 37. | ## Modernizuotos įrangos paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus. Radiacinės saugos projekto parengimas ir jo suderinimas su Radiacinės saugos centru ( pateikiamas Radiacinės saugos centro specialiosios ekspertizės aktas). | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą | Modernizuotos įrangos paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus. Radiacinės saugos projekto parengimas ir jo suderinimas su Radiacinės saugos centru (pateikiamas Radiacinės saugos centro specialiosios ekspertizės aktas). - Įskaičiuota į pasiūlymo kainą |  |
| 38. | ## Rentgenodiagnostinės įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymai | Būtina. Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, modernizavę (atnaujinę) ir suderinę įrangą, privalo užtikrinti rentgenodiagnostinės įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymų atlikimą ir darbo vietų lygiavertės dozės galios matavimų atlikimą pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (Lietuvos higienos norma HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“) ir atliktų bandymų protokolų pateikimą. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad, modernizavęs įrangą ir atlikęs reikiamus įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymus, pateiks atliktų bandymų protokolus) | Rentgenodiagnostinės įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymai Rentgenodiagnostinės įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymai Patvirtiname, kad modernizavę (atnaujinę) ir suderinę įrangą, užtikrinsime rentgenodiagnostinės įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymų atlikimą ir darbo vietų lygiavertės dozės galios matavimų atlikimą pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (Lietuvos higienos norma HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“), pateiksime atliktų bandymų protokolą. |  |
| 39. | ## Atliekų likusių po KT modernizavimo, įskaitant ir su jonizuojančia spinduliuote susijusias, sutvarkymas | Būtina | Atliekų likusių po KT modernizavimo, įskaitant ir su jonizuojančia spinduliuote susijusias, sutvarkymas - Įskaičiuota į pasiūlymo kainą |  |
| 40. | ## Vartotojo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina | Vartotojo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis – pateikiama pristačius įrangą |  |
| 41. | ## Personalo apmokymas | Būtina. Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Personalo apmokymas - Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |

________________________