## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

## TS
VšĮ VUL Santaros klinikos | [16 empty] | SPS 1 PRIEDAS
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS ORTOPEDIJAI - TRAUMATOLOGIJAI (Nr. 7877)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, būtina pateikti nors vieną ISI indeksą turinčio leidinio mokslinę publikaciją, parodančią teigiamas konkursui siūlomų implantų savybes.
2. Gavęs pirma implantų užsakymą (1, 2, 8 p.d.), tiekėjas privalo kartu su užsakytais implantais, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus instrumentus su panaudos sutartimi, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti tolimesnį implantų pateikimą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po gauto užsakymo.
3. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.
Pirkimo dalies Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato viene tas | Prelimi narus kiekis | PLANUOJAMA |  |  |  |  | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | SIŪLOMA |  |  |  |  | Siūlomos charakateristikos (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
| BVPŽ kodas |  |  |  |  | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis EUR su PVM | Max suma Eur be PVM | Max suma Eur su PVM |  | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM
1 | 33183100-7 | Pediatrinių rakinamų plokštelių ir sraigtų sistema | Visi šioje pozicijoje nurodomi implantai turi būti vieno gamintojo, pagaminti iš titano lydinio. Panaudai pateikiamas to paties gamintojo pilnas instrumentariumas šiems implantams implantuoti.
1.1 | 33183100-7 | Pediatrinės šlaunikaulio proksimalinės dalies osteotominės plokštelės, 2.7 mm | Ofsetinės plokštelės tinkamos varus, valgus ir rotacinėms osteotomijoms atlikti. Universalios kairei ir dešinei pusėms. Plokštelės storis 3.0 mm (± 0.3 mm), plotis 8.0 mm (±1 mm), ilgis 50-55 mm. Proksimalinėje plokštelės galvoje ne mažiau 3 rakinamų kiaurymių, distalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 3 papildomų kiaurymių. Galimybė pasirinkti plokštelės lenktumą tarp 100°, 110° ir 120°. Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais bei nerakinamais sraigtais. | vnt. | 8 | 236 | 5 | 247.8 | 1888 | 1982.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 33183100-7 | 2.7 mm rakinami sraigtai | Žemo profilio arba panyra pilnai į plokštelę, užsriegta galvute, sraigto ilgis nuo 10 iki 40 mm (kas 2 mm, ne mažiau 16 skirtingų ilgių) | vnt. | 50 | 25.2 | 5 | 26.46 | 1260 | 1323 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 33183100-7 | 2.7 mm nerakinami sraigtai | Žemo profilio arba panyra pilnai į plokštelę, sraigto ilgis nuo 10 iki 40 mm (kas 2 mm, ne mažiau 16 skirtingų ilgių) | vnt. | 40 | 19.8 | 5 | 20.79 | 792 | 831.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 33183100-7 | 3.5 mm plokštelės ir sraigtai
1.2.1 | 33183100-7 | Pediatrinės šlaunikaulio proksimalinės dalies osteotominės plokštelės, 3.5 mm | Ofsetinės plokštelės tinkamos varus, valgus ir rotacinėms osteotomijoms atlikti. Universalios kairei ir dešinei pusėms. Plokštelės storis 3.5 mm (± 0.3 mm), plotis 10.0 mm (±1 mm), ilgis 65-80 mm. Proksimalinėje plokštelės galvoje ne mažiau 3 rakinamų kiaurymių, distalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 3 papildomų kiaurymių, viena iš jų "combi" tipo. Galimybė pasirinkti plokštelių lenktumą tarp: 100°, 110°, 120° ir 150°. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais ir nerakinamais sraigtais. | vnt. | 12 | 240 | 5 | 252 | 2880 | 3024 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 33183100-7 | Pediatrinės šlaunikaulio distalinės dalies osteotominės plokštelės, 3.5 mm | Kompresinės plokštelės tinkamos rotacinėms osteotomijoms atlikti. Atskiros kairei ir dešinei kojoms. Plokštelės storis 3.5 mm (± 0.3 mm), plotis 12.0 mm (±1 mm), ilgis 75-89 mm (ne mažiau 3 skirtingų pasirinkimų). Proksimalinėje plokštelės galvoje ne mažiau 5 rakinamų kiaurymių, iš kurių viena kompresinė. Distalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 4 papildomų kiaurymių. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais ir nerakinamais sraigtais. | vnt. | 12 | 240 | 5 | 252 | 2880 | 3024 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 33183100-7 | Pediatrinės blauzdikaulio distalinės dalies osteotominės plokštelės, 3.5 mm | Medialinės pusės plokštelės, universalios kairei ir dešinei kojai. Plokštelės storis 3.0 mm (± 0.3 mm), plotis 10.0 mm (±1 mm), ilgis 80 mm (±3 mm) . Proksimalinėje plokštelės galvoje ne mažiau 3 rakinamų kiaurymių, distalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 4 papildomų kiaurymių, dvi iš jų "combi" tipo. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais ir nerakinamais sraigtais. | vnt. | 5 | 216 | 5 | 226.8 | 1080 | 1134 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 33183100-7 | Pediatrinės diafizės plokštelės, 3.5 mm | Tiesios plokštelės diafizės lūžiams, žemo profilio arba panyra pilnai į plokštelęplokštelės storis 4.0 mm (±0.3 mm), plotis 10.0 mm (±1 mm), atstumas tarp kiaurymių ne daugiau 12 mm. Plokštelės nuo 4 iki 12 "combi" tipo kiaurymių (ne mažiau 8 skirtingų pasirinkimų), plokštelių ilgis tarp 62 ir 158 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais ir nerakinamais sraigtais. | vnt. | 16 | 196 | 5 | 205.8 | 3136 | 3292.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | 33183100-7 | Tubuliarinės plokštelės, 3.5 mm | Tiesios 1/3 tubuliarinės plokštelės, žemo profilio arba panyra pilnai į plokštelę, plokštelės storis 1.5 mm (±0.3 mm), plotis 9.0 mm (±1 mm), atstumas tarp kiaurymių ne daugiau 12 mm. Plokštelės nuo 4 iki 12 kiaurymių (ne mažiau 8 skirtingų pasirinkimų), plokštelių ilgis tarp 49 ir 145 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais ir nerakinamais sraigtais. | vnt. | 16 | 188 | 5 | 197.4 | 3008 | 3158.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.6 | 33183100-7 | Sraigtai 3.5 mm plokštelėms:
1.2.6.1 | 33183100-7 | 3.5 mm kortikaliniai rakinami sraigtai | Savisriegiai, užsriegta konusine galva. Sraigto ilgis kas 2mm arba kas 5 mm nuo 20 iki 50 mm | vnt. | 300 | 23.4 | 5 | 24.57 | 7020 | 7371 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | 33183100-7 | 3.5 mm kortikaliniai nerakinami sraigtai | Savisriegiai, užsriegta konusine galva. Sraigto ilgis kas 2mm arba kas 5 mm nuo 12 iki 60 mm | vnt. | 200 | 19.8 | 5 | 20.79 | 3960 | 4158 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.6.3 | 33183100-7 | 4.0 mm spongioziniai rakinami sraigtai | Žemo profilio, užsriegta galvute, savisriegiai. Sraigto ilgis kas 2mm arba kas 5 mm nuo 20 iki 70 mm | vnt. | 200 | 23.4 | 5 | 24.57 | 4680 | 4914 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.6.4 | 33183100-7 | 4.0 mm spongioziniai nerakinami sraigtai | Žemo profilio, savisriegiai. Sraigto ilgis kas 2mm arba kas 5 mm nuo 20 iki 70 mm | vnt. | 100 | 19.8 | 5 | 20.79 | 1980 | 2079 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 33183100-7 | Pediatrinės šlaunikaulio proksimalinės dalies osteotominės plokštelės, 4.5 mm | Ofsetinės plokštelės tinkamos varus, valgus ir rotacinėms osteotomijoms atlikti. Universalios kairei ir dešinei pusėms. Plokštelės storis 4.5 mm (± 0.5 mm), plotis 15.0 mm (±1 mm), ilgis 105-110 mm. Proksimalinėje plokštelės galvoje ne mažiau 3 rakinamų kiaurymių, distalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 4 papildomų kiaurymių, bent viena iš jų "combi" tipo. Galimybė pasirinkti plokštelių lenktumą tarp: 100°, 110°, 120° ir 150°. Plokštelės naudojamos su 5.0 mm rakinamais ir nerakinamais sraigtais. | vnt. | 10 | 240 | 5 | 252 | 2400 | 2520 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 33183100-7 | 5.0 mm kortikaliniai rakinami sraigtai | Savisriegiai, užsriegta konusine galva. Sraigto ilgis kas 2mm arba kas 5 mm nuo 20 iki 50 mm | vnt. | 60 | 23.4 | 5 | 24.57 | 1404 | 1474.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 33183100-7 | 5.0 mm kortikaliniai nerakinami sraigtai | Konusine galva, sraigto ilgis kas 2mm arba kas 5 mm nuo 20 iki 50 mm | vnt. | 40 | 19.8 | 5 | 20.79 | 792 | 831.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 33183100-7 | 5.5 mm kortikaliniai spongioziniai rakinami sraigtai | Savisriegiai, užsriegta konusine galva. Sraigto ilgis kas 2mm arba kas 5 mm nuo 30 iki 80 mm | vnt. | 30 | 23.4 | 5 | 24.57 | 702 | 737.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 | 33183100-7 | 5.5 mm kortikaliniai spongioziniai nerakinami sraigtai | Savisriegiai, konusine galva. Sraigto ilgis kas 2mm arba kas 5 mm nuo 30 iki 80 mm | vnt. | 20 | 19.8 | 5 | 20.79 | 396 | 415.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 33183100-7 | Kaniuliuoti sraigtai
1.4.1 | 33183100-7 | Pilnai užsriegti kaniuliuoti sraigtai | Pilnai užsriegti kaniuliuoti sraigtai be galvutės. ⌀2.5 mm sraigtai nuo 8 iki 30 mm ilgio (ne mažiau 12 skirtingų pasirinkimų). ⌀3.3 (± 0.2 mm) mm sraigtai nuo 12.5 (± 0.5 mm) iki 37.5 (± 0.5 mm) mm ilgio. ⌀4.0 mm sraigtai nuo 20 iki 50 mm ilgio (ne mažiau 7 pasirinkimų). ⌀5.0 mm sraigtai nuo 35 iki 80 mm (ne mažiau 10 pasirinkimų).“ | vnt. | 40 | 69 | 5 | 72.45 | 2760 | 2898 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 33183100-7 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Kaniuliuoti kompresiniai, Herberto tipo sraigtai. Užsriegta galvute ir distaliniu sraigto galu, sraigto vidurys be sriegio. ⌀2.5 mm diametro sraigtai nuo 10 iki 30 mm ilgio (ne mažiau 11 skirtingų pasirinkimų). ⌀3.0 mm sraigtai nuo 10 iki 30 mm ilgio (ne mažiau 11 skirtingų pasirinkimų). ⌀4.3 mm sraigtai nuo 14 iki 60 mm ilgio (ne mažiau 24 skirtingų pasirinkimų). | vnt. | 50 | 69 | 5 | 72.45 | 3450 | 3622.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | viso 1 p.d. |  |  |  | 5 |  | 46468 | 48791.4 | viso 1 p. d. |  |  |  | 0 | 0
2 | 33183100-7 | Pediatrinių rakinamų augančių plokštelių sistema | Visi šioje pozicijoje nurodomi implantai turi būti vieno gamintojo, pagaminti iš titano lydinio. Panaudai pateikiamas to paties gamintojo pilnas instrumentariumas šiems implantams implantuoti.
2.1 | 33183100-7 | Pediatrinė rakinama augančių plokštelių sistema šlaunikauliui, 3.5 mm | 2 sujungiamos plokštelės šlaunikauliui, anatomiškai adaptuotos. Plokštelės galvoje ne mažiau 3 kiaurymių, distalinėje dalyje ne mažiau 4 kaiurymių. Plokštelės ilgis 80 mm (±3 mm), storis 4 mm (±0.2 mm), plotis 13 mm (±1 mm). Antra jungiamoji tiesi plokštelė 2.6 mm storio, ne mažiau 4 dydžių nuo 5 iki 11 kiaurymių, plokštelės ilgis nuo 60 iki 120 mm. | vnt. | 2 | 290 | 5 | 304.5 | 580 | 609 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | 33183100-7 | Pediatrinė rakinama augančių plokštelių sistema blauzdikauliui, 3.5 mm | 2 sujungiamos plokštelės blauzdikauliui, anatomiškai adaptuotos. Plokštelės galvoje ne mažiau 3 kiaurymių, distalinėje dalyje ne mažiau 4 kiaurymių. Plokštelės ilgis 85 mm (±3 mm), storis 4 mm (±0.2 mm), plotis 13 mm (±1 mm). Antra jungiamoji tiesi plokštelė 2.6 mm storio, ne mažiau 7 dydžių nuo 5 iki 11 kiaurymių, plokštelės ilgis nuo 53 iki 119 mm. | vnt. | 2 | 290 | 5 | 304.5 | 580 | 609 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | 33183100-7 | Tiesios rekonstrukcinės plokštelės | Tiesi rekonstrukcinė rakinama plokštelė. Plokštelės storis 3.0 mm (±0.2 mm), plotis 10 mm (±1 mm), ne mažiau 11 dydžių nuo 4 iki 14 "combi" tipo kiaurymių, plokštelės ilgis nuo 50 iki 180 mm. Atstumas tarp kiaurymių ne daugiau 13 mm. | vnt. | 22 | 140 | 5 | 147 | 3080 | 3234 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | 33183100-7 | 3.5 mm rakinami sraigtai | Savisriegiai, užsriegta galvute, sraigtų ilgis nuo 10 iki 95 mm (ne mažiau 33 skirtingų dydžių), sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. | vnt. | 200 | 17 | 5 | 17.85 | 3400 | 3570 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | 33183100-7 | 3.5 mm kortikaliniai nerakinami sraigtai | Savisriegiai, sraigto galvos diametras ne daugiau 6.0 mm, sraigtų ilgis nuo 8 iki 75 mm (ne mažiau 24 skirtingų dydžių). Sriegiami 2.5 mm heksagonaliniu atsuktuvu. | vnt. | 120 | 12 | 5 | 12.6 | 1440 | 1512 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | viso 2 p. d. |  |  |  | 5 |  | 9080 | 9534 | viso 2 p. d.
3 | 33141770-8 | Pediatrinės rakinamos kanuliuotos osteotominės plokštelės | Plokštelės skirtos atlikti visų amžiaus grupių vaikų ilgųjų kaulų lūžių fiksacijas ir osteotomijas. Tinka proksimalinio šlaunikaulio derotacijų gydymui ir varus ir valgus tipo osteotomijoms atlikti. Tinka šlaunikaulio kaklo ir pertrochanteriniams lūžiams fiksuoti. Taip pat proksimalinio ir distalinio bauzdikaulio ir žastikaulio osteotomijoms atlikti.Implantai gaminami iš medicininio nerūdijančio plieno tinkančio implantavimui.Turi būti kiaurymės k - vielos fiksacijai.Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau trijų dydžių plokštelių įvairaus amžiaus grupių pacientams.
3.1 | 33141770-8 | Pediatrinės rakinamos kanuliuotos osteotominės plokštelės kūdikiams | Kūdikiams skirta plokštelė. Proksimalinėje dalyje turi būti kanuliuota fiksacinė geležtė ir papildoma anga sraigtinei fiksacijai. Kampas: nuo 90 iki 130°. Geležtės ilgis nuo 25 mm iki 60 mm imtinai. Distalinėje dalyje 3 ± 1 angos rakinamiems ir nerakinamiems sraigtams fiksuoti. | vnt. | 1 | 620 | 5 | 651 | 620 | 651 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | 33141770-8 | Pediatrinės rakinamos kanuliuotos osteotominės plokštelės vaikams | Vaikams skirta plokštelė. Proksimalinėje dalyje turi būti kanuliuota fiksacinė geležtė ir papildoma anga sraigtinei fiksacijai. Kampas: nuo 90 iki 130° ne mažiau nei 3 skirtingų kampų pasirinkimai. Geležtės ilgis nuo 25 mm iki 60 mm imtinai. Distalinėje dalyje 3 ± 1 angos rakinamiems ir nerakinamiems sraigtams fiksuoti. | vnt. | 2 | 620 | 5 | 651 | 1240 | 1302 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | 33141770-8 | Pediatrinės rakinamos kanuliuotos osteotominės plokštelės paaugliams | Paaugliams skirta plokštelė. Proksimalinėje dalyje turi būti kanuliuota fiksacinė geležtė ir papildoma anga sraigtinei fiksacijai. Kampas: nuo 90 iki 130° kampų pasirinkimai. Geležtės ilgis nuo 25 mm iki 80 mm imtinai. Distalinėje dalyje 5 ± 1 angos rakinamiems ir nerakinamiems sraigtams fiksuoti. | vnt. | 2 | 620 | 5 | 651 | 1240 | 1302 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | 33141770-8 | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai | 3,5 mm savisriegiai kortikaliniai sraigtai. Sraigtų ilgių pasirinkimas nuo 10 iki 70 mm imtinai | vnt. | 10 | 30 | 5 | 31.5 | 300 | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | 33141770-8 | 3,5 mm rakinami kortikaliniai sraigtai | 3,5 mm savisriegiai rakinami kortikaliniai sraigtai. Sraigtų ilgių pasirinkimas nuo 10 iki 70 mm imtinai | vnt. | 20 | 54 | 5 | 56.7 | 1080 | 1134 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | 33141770-8 | 4,5 mm kortikaliniai sraigtai | 4,5 mm savisriegiai kortikaliniai sraigtai. Sraigtų ilgių pasirinkimas nuo 10 iki 80 mm imtinai | vnt. | 5 | 30 | 5 | 31.5 | 150 | 157.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | 33141770-8 | 3,5 mm rakinami kortikaliniai sraigtai | 4,5 mm savisriegiai rakinami kortikaliniai sraigtai. Sraigtų ilgių pasirinkimas nuo 10 iki 80 mm imtinai | vnt. | 10 | 54 | 5 | 56.7 | 540 | 567 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | viso 3 p. d. |  |  |  | 5 |  | 5170 | 5428.5 | viso 3 p. d. |  |  |  | 0 | 0
4 | 33141770-8 | Elastinės intramedulinės vinys vaikų kaulų lūžių fiksacijai | Sistema įgalinanti atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes. Medžiaga - titanas arba titano lydinys. Vinies proksimalinis galas be angų. Vinies distalinė dalis lenkta, plokščia. Ne mažiau 6 diametrų kas ≤0,5 mm nuo 1,5 iki 5, 0 mm Ilgis 300 - 450 mm , vinys karpomos, pilno arba nupjauto cilindro formos. Turi būti kiekvieno skersmens vinių polietileniniai/titaniniai antgaliai arba alternatyvus vinies įvedimo būdas arba specialūs instrumentai, leidžiantis saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą. | vnt. | 150 | 135 | 5 | 141.75 | 20250 | 21262.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 33183100-7 | Sistema kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai: aštuoniukės tipo plokštelės, skirtos kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai (1-18 metų pacientams) | Aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui. Medžiaga titanas arba titano lydinys .Aštuoniukės formos plokštelė 2 kiaurymų ,ilgis nuo 12 mm iki 20 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių norodytame diapazone )..Plokštelės centre - bent viena anga, skirta nukreipiklio fiksacijai.Plokštelė fiksuojama pilno sriegio,kanuliotais savisriegiais sraigtais , pagamintais iš titano ar titano lydinio .Sraigtų diametras 4,0-4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 36 mm ilgio ( ne mažiau 4 skirtingų ilgių nurodytame diapazone ). Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir pilnas komplektas sraigtų (visoms plokštelės skylėms). Sraigtai ir plokštelės turi būti to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje. | vnt. | 100 | 380 | 5 | 399 | 38000 | 39900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 33183100-7 | Kaniuliuotų mažo, vidutinio ir didelio diametro sraigtų sistema | Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, leidžianti atlikti žastikaulio, dilbio kaulų, šlaunikaulio, blauzdikaulio metaepifizarinių lūžių bei smulkiųjų plaštakos, riešo, čiurnos, pėdos kaulų osteosintezę. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį : 1 sraigtas ir 1 poveržlė.
6.1 | 33183100-7 | Sraigtas | 2,0-2,7 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, turi būti galimybė pasirinkti dalinio arba pilno sriegio, ilgis imtinai nuo 10 mm iki 40 mm, kas 1-2 mm. | vnt. | 20 | 126 | 5 | 132.3 | 2520 | 2646 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | 33183100-7 | Sraigtas | 3,5-4,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, turi būti galimybė pasirinkti dalinio arba pilno sriegio, ilgis imtinai nuo 10 mm iki 48 mm, kas 1-2 mm. | vnt. | 30 | 126 | 5 | 132.3 | 3780 | 3969 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | 33183100-7 | Sraigtas | 3,5-4,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, turi būti galimybė pasirinkti dalinio arba pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 50 mm iki 70 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 30 | 126 | 5 | 132.3 | 3780 | 3969 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | 33183100-7 | Sraigtas | 4,5-5,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, dalinio sriegio (1/3 sraigto ilgio), sraigto ilgis imtinai nuo 20 mm iki 48 mm, kas 1-2 mm. | vnt. | 20 | 126 | 5 | 132.3 | 2520 | 2646 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 | 33183100-7 | Sraigtas | 4,5-5,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, dalinio sriegio (1/3 sraigto ilgio), sraigto ilgis imtinai nuo 50 mm iki 72 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 20 | 126 | 5 | 132.3 | 2520 | 2646 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.6 | 33183100-7 | Sraigtas | 4,5-5,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 20 mm iki 48 mm, kas 1-2 mm. | vnt. | 20 | 126 | 5 | 132.3 | 2520 | 2646 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.7 | 33183100-7 | Sraigtas | 4,5-5,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 50 mm iki 72 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 20 | 126 | 5 | 132.3 | 2520 | 2646 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.8 | 33183100-7 | Poveržlės | Titaninės, tinkamos naudoti su 2,0-2,7 mm, 3,5-4,0 mm ir 4,5-5,0 mm diametro kompresiniais sraigtais | vnt. | 20 | 12 | 5 | 12.6 | 240 | 252 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.9 | 33183100-7 | Kiršnerio viela | Su sriegiu, tinkama naudoti su 2,0-2,7 mm, 3,5-4,0 mm ir 4,5-5,0 mm diametro kompresiniais sraigtais. | vnt. | 50 | 10 | 5 | 10.5 | 500 | 525 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.10 | 33183100-7 | Sraigtas | 6,0-6,5 mm diametro, savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, sriegio ilgis 15-20 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 30 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm | vnt. | 10 | 126 | 5 | 132.3 | 1260 | 1323 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.11 | 33183100-7 | Sraigtas | 6,0-6,5 mm diametro sraigtai, savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, sriegio ilgis 30-40 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 45 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 10 | 126 | 5 | 132.3 | 1260 | 1323 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.12 | 33183100-7 | Sraigtas | 7,0-7,3 mm diametro sraigtai, savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, sriegio ilgis 15-20 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 30 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 10 | 126 | 5 | 132.3 | 1260 | 1323 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.13 | 33183100-7 | Sraigtas | 7,0-7,3 mm diametro sraigtai, savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, sriegio ilgis 30-40 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 45 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 10 | 126 | 5 | 132.3 | 1260 | 1323 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.14 | 33183100-7 | Poveržlės | Titaninės, tinkamos naudoti su 6,0-6,5 mm ir 7,0-7,3 mm diametro kompresiniais sraigtais | vnt. | 20 | 12 | 5 | 12.6 | 240 | 252 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.15 | 33183100-7 | Kiršnerio viela | Su sriegiu, tinkama naudoti su 6,0-6,5 mm ir 7,0-7,3 mm diametro kompresiniais sraigtais. | vnt. | 50 | 10 | 5 | 10.5 | 500 | 525 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | viso 6 p. d. |  |  |  | 5 |  | 26680 | 28014 | viso 6 p. d.
7 | 33183100-7 | Implantai, įdubusios krūtinės deformacijoms gydyti:
7.1 | 33183100-7 | Fiksacinė plokštelė | Skirta įdubusios krūtinės ląstos korekcijoms.Vienkartinio naudojimo. Metalinė. Tiesi, abu galai suapvalinti. Plokštelė iš abiejų pusių, per visą ilgį, su pusapvalėmis įkirtomis, atraumatiniu kraštu (t.y. kraštas lygus), abiejuose galuose po vieną 5±0,5 mm kiaurymę stabilizatoriui fiksuoti užrakinamu sraigtu ir plokštelei įvesti/ištraukti. Plokštelės abiejuose galuose fiksuojama dešinės/kairės pusių (L2x4x8)±0,5 mm dydžio stabilizatoriu ir sraigtu, užrakinančiu stabilizatorių plokštelėje. Fiksacinės plokštelės ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 13 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm, 458±3 mm, 483±3 mm.Fiksacinės plokštelės šablonas. Ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 11 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm. | vnt. | 25 | 700 | 5 | 735 | 17500 | 18375 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | 33183100-7 | Stabilizatorius | Dešinės/kairės pusių (L2x4x8)±0,5 mm, po dvi kiaurymes iš abiejų pusių (viso 4 kiaurymės), kuriose stabilizatorius fiksuojamas prie plokštelės fiksaciniu užrakinamu sraigtu. | vnt. | 30 | 340 | 5 | 357 | 10200 | 10710 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | 33183100-7 | Užrakinamas sraigtas stabilizatoriui fiksuoti. | Užrakinamas sraigtas stabilizatoriui fiksuoti. | vnt. | 25 | 117 | 5 | 122.85 | 2925 | 3071.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | 33183100-7 | Fiksacinės plokštelės šablonas | Ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 11 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm. | vnt. | 7 | 70 | 5 | 73.5 | 490 | 514.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | viso 7 p. d. |  |  |  | 5 |  | 31115 | 32670.75 | viso 7 p. d.
8 |  | Universali stuburo fiksatorių sistema | Stuburą fiksuojanti sistema, skirta gydyti rigidiškas įgimtas stuburo deformacijas, spondilolistezę. Sistema, įgalinanti atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją su galimybe fiksuoti klubakaulį. Bendri reikalavimai: tiekėjas kartu su pirmų vienkartinių medicinos pagalbos priemonių užsakymu (pristatymo terminai numatyti TS BR 2 p.), privalo pateikti panaudai: bendrų instrumentų ir VCM ( vertebral colimn manipulation) rinkinius, skirtus implantuoti užsakomus stuburo fiksatorius (implantus), sraigtais užpildytą, dažniausiai naudojamų dydžių monoaksialinių ir poliaksialinių sraigtų (ne mažiau kaip 100 vnt.) rinkinį sterilizavimo konteineryje su strypams ir veržlėms skirtomis vietomis. Visų siūlomų sraigtų sriegio tipas - dvigubas, vienodo tipo per visą sraigto ilgį. | [7 empty] | Gamintojas Shandong Weigao Orthopedic Device Company Limited, Kinija; 6. Catalog, puslapis Nr. 2; 7.Gamintojo deklaracija del dvigubo sriegio | [5 empty] | Stuburą fiksuojanti sistema, skirta gydyti rigidiškas įgimtas stuburo deformacijas, spondilolistezę.Pateiksime instrumentų rinkinį operacijų atlikimui įskaitant VCM rinkinį, konteinerius ir dažniausiai naudojamų imlpantų rinkinį. Visų sraigtų sriegis dvigubas, vienodas per visą sraigto ilgį. Sutinkame su visomis sąlygomis.
8.1 | 33183100-7 | Monoaksialinis sraigtas (titanas) | Galvutės aukštis 10 ±0,2 mm nuo sraigto vidinės dalies paviršiaus kur glaudžiamas strypas iki sraigto "tulpės" viršaus.Galvutės plotis, matuojat išilgai strypo, ne daugiau kaip ≤ 10 mm. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm. | vnt. | 170 | 62 | 5 | 65.1 | 10540 | 11067 | 3.Monoaksialinio sraigto ismatavimai; 6. Catalog, puslapis Nr. 3; kodai nuo 800234025 iki 800237065 pagal poreikį | 62 | 5 | 65.1 | 10540 | 11067 | Galvutės aukštis 10 mm nuo sraigto vidinės dalies paviršiaus kur glaudžiamas strypas iki sraigto "tulpės" viršaus.Galvutės plotis, matuojat išilgai strypo 9,2 mm. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm.
8.2 | 33183100-7 | Poliaksialinis sraigtas (titanas) | Galvutės aukštis 11 ±0,2 mm nuo sraigto vidinės dalies paviršiaus kur glaudžiamas strypas iki sraigto "tulpės" viršaus. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm. | vnt. | 660 | 82 | 5 | 86.1 | 54120 | 56826 | Reikalavimas 8.2, yra visi reikalaujami sraigtų diametrai ir ilgiai, sriegis vienodas per visą sraigto ilgį; 6. Catalog, puslapis Nr. 4 9. Poliaksialinio sraigto ismatavimai; kodai nuo 800214025 iki 800217065 pagal poreikį | 82 | 5 | 86.1 | 54120 | 56826 | Galvutės aukštis 10,5 mm nuo sraigto vidinės dalies paviršiaus kur glaudžiamas strypas iki sraigto "tulpės" viršaus. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm.
8.3 | 33183100-7 | Poliaksialinis redukcinis sraigtas (titanas) | Galvutės aukštis 24 ±0,2 mm nuo sraigto vidinės dalies paviršiaus kur glaudžiamas strypas iki sraigto "tulpės" viršaus. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm. | vnt. | 80 | 82 | 5 | 86.1 | 6560 | 6888 | 5.Poliaksialinio sraigto ismatavimai;yra visi reikalaujami sraigtų diametrai ir ilgiai, sriegis vienodas per visą sraigto ilgį; 6. Catalog, puslapis Nr. 6; kodai nuo 800224025 iki 800227055 pagal poreikį | 82 | 5 | 86.1 | 6560 | 6888 | Galvutės aukštis 23 mm nuo sraigto vidinės dalies paviršiaus kur glaudžiamas strypas iki sraigto "tulpės" viršaus. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm.
8.4 | 33183100-7 | Monoaksialinis redukcinis sraigtas (titanas) | Galvutės aukštis 24 ±0,2 mm nuo sraigto vidinės dalies paviršiaus kur glaudžiamas strypas iki sraigto "tulpės" viršaus. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm. | vnt. | 6 | 82 | 5 | 86.1 | 492 | 516.6 | 3.Monoaksialinio sraigto ismatavimai; yra visi reikalaujami sraigtų diametrai ir ilgiai, sriegis vienodas per visą sraigto ilgį; 6. Catalog, puslapis Nr. 5; kodai nuo 800244025 iki 800247065 pagal poreikį | 82 | 5 | 86.1 | 492 | 516.6 | Galvutės aukštis 22,6 mm nuo sraigto vidinės dalies paviršiaus kur glaudžiamas strypas iki sraigto "tulpės" viršaus. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm.
8.5 | 33183100-7 | Poliaksialinis kaniuliuotas sraigtas (titanas) | Su kiauryme išilgai sraigto Kiršnerio vielai praverti. Diametras 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm. | vnt. | 15 | 82 | 5 | 86.1 | 1230 | 1291.5 | yra visi reikalaujami sraigtų diametrai ir ilgiai, sriegis vienodas per visą sraigto ilgį; 6. Catalog, puslapis Nr. 9; kodai nuo 803715025 iki 803716565 pagal poreikį | 82 | 5 | 86.1 | 1230 | 1291.5 | Poliaksialinis kaniuliuotas sraigtas (titanas), su kiauryme išilgai sraigto Kiršnerio vielai praverti. Diametras 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm.
8.6 | 33183100-7 | Monoaksialinis kaniuliuotas sraigtas (titanas) | Su kiauryme išilgai sraigto Kiršnerio vielai praverti. Diametras 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55 mm. | vnt. | 4 | 82 | 5 | 86.1 | 328 | 344.4 | yra visi reikalaujami sraigtų diametrai ir ilgiai, sriegis vienodas per visą sraigto ilgį; 6. Catalog, puslapis Nr. 10; kodai nuo 803735025 iki 803736555 pagal poreikį | 82 | 5 | 86.1 | 328 | 344.4 | Monoaksialinis kaniuliuotas sraigtas (titanas), su kiauryme išilgai sraigto Kiršnerio vielai praverti. Diametras 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55 mm.
8.7 | 33183100-7 | Klubakaulio fiksacijai skirtas sraigtas (titanas) | Poliaksialinis, diametras 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 mm; sraigtų ilgis 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 mm | vnt. | 8 | 82 | 5 | 86.1 | 656 | 688.8 | 8. Gamintojo deklaracija titano lidinys ir poli klubakaulio sraigtas; kodai nuo 800217070 iki 803537000 pagal poreikį | 82 | 5 | 86.1 | 656 | 688.8 | Poliaksialinis, diametras 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 mm; sraigtų ilgis 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 mm
8.8 | 33183100-7 | Uniplanarinis sraigtas geresnei derotacijai ir skoliozės korekcijai užtikrinti (titanas) | Atsilenkiantis tik vienoje plokštumoje ir užtikrinantis stabilumą kitoje plokštumoje. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 mm. | vnt. | 50 | 82 | 5 | 86.1 | 4100 | 4305 | yra visi reikalaujami sraigtų diametrai ir ilgiai, sriegis vienodas per visą sraigto ilgį; 6. Catalog, puslapis Nr. 7; kodai nuo 803594025 iki 803596560 pagal poreikį | 82 | 5 | 86.1 | 4100 | 4305 | Uniplanarinis sraigtas geresnei derotacijai ir skoliozės korekcijai užtikrinti (titanas), atsilenkiantis tik vienoje plokštumoje ir užtikrinantis stabilumą kitoje plokštumoje. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 mm.
8.9 | 33183100-7 | Uniplanarinis redukcinis sraigtas geresnei derotacijai ir skoliozės korekcijai užtikrinti (titanas) | Atsilenkiantis tik vienoje plokštumoje ir užtikrinantis stabilumą kitoje plokštumoje. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 mm. | vnt. | 30 | 82 | 5 | 86.1 | 2460 | 2583 | yra visi reikalaujami sraigtų diametrai ir ilgiai, sriegis vienodas per visą sraigto ilgį; 6. Catalog, puslapis Nr. 8; kodai nuo 803604025 iki 803606560 pagal poreikį | 82 | 5 | 86.1 | 2460 | 2583 | Uniplanarinis redukcinis sraigtas geresnei derotacijai ir skoliozės korekcijai užtikrinti (titanas), atsilenkiantis tik vienoje plokštumoje ir užtikrinantis stabilumą kitoje plokštumoje. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 mm.
8.10 | 33183100-7 | Strypas (titanas) | Ne mažiau 50 cm ilgio, 5,5 mm diametro | vnt. | 70 | 40 | 5 | 42 | 2800 | 2940 | 6. Catalog, puslapis Nr. 10, 50 cm strypas titanas; kodas 800005500 | 40 | 5 | 42 | 2800 | 2940 | 50 cm ilgio, 5,5 mm diametro
8.11 | 33183100-7 | Strypas (kobalto chromo molibdeno) | Ne mažiau 50 cm ilgio, 5,5 mm diametro | vnt. | 20 | 160 | 5 | 168 | 3200 | 3360 | 6. Catalog, puslapis Nr. 11, 50 cm strypas, kobalto chromo molibdeno strypas, 50 cm ; kodas 800914500 | 160 | 5 | 168 | 3200 | 3360 | 50 cm ilgio, 5,5 mm diametro
8.12 | 33183100-7 | Lateralinis konektorius su tvirtinančiomis detalėmis (titanas) | Uždaro ir atviro tipų, kiekvieno tipo ne mažiau trijų ilgių | vnt. | 20 | 58 | 5 | 60.9 | 1160 | 1218 | 6. Catalog, puslapis Nr. 12; kodai nuo 803835620 iki 803845540 pagal poreikį | 58 | 5 | 60.9 | 1160 | 1218 | Uždaro ir atviro tipų, kiekvieno tipo ne mažiau trijų ilgių
8.13 | 33183100-7 | Kabliukas | Pagamintas iš titano | vnt. | 80 | 58 | 5 | 60.9 | 4640 | 4872 | 6. Catalog, puslapis Nr. 13; kodai nujo 803920001 iki 803920003 pagal poreikį | 58 | 5 | 60.9 | 4640 | 4872 | Pagamintas iš titano
8.14 | 33183100-7 | Skersinis sujungėjas (titanas) su tvirtinančiomis detalėmis | Kintamo pločio, strypų fiksacijai ne mažesniu atstumu ribose nuo 28 iki 75 mm | vnt. | 60 | 58 | 5 | 60.9 | 3480 | 3654 | 6. Catalog, puslapis Nr. 12; kodai nuo 801260001 iki 801270006 pagal poreikį | 58 | 5 | 60.9 | 3480 | 3654 | Kintamo pločio, strypų fiksacijai ne mažesniu atstumu ribose nuo 28 iki 75 mm
8.15 | 33183100-7 | Išilginis strypų sujungėjas su tvirtinančiomis detalėmis (titanas) | Dviejų tipų | vnt. | 6 | 58 | 5 | 60.9 | 348 | 365.4 | 6. Catalog, puslapis Nr. 12; kodai 800440808, 803865500 | 58 | 5 | 60.9 | 348 | 365.4 | Dviejų tipų
8.16 | 33183100-7 | Veržlė strypo tvirtinimui (titanas) | Nulaužiamo tipo. | vnt. | 1210 | 28 | 5 | 29.4 | 33880 | 35574 | 6. Catalog, puslapis Nr. 11, nulaužiamo tipo veržlė 800422500 | 28 | 5 | 29.4 | 33880 | 35574 | Nulaužiamo tipo
|  |  | viso 8 p. d. |  |  |  | 5 |  | 129994 | 136493.7 | viso 8 p. d. |  |  |  | 129994 | 136493.7