TSD-1060, VPP-5683
Kraujagyslinių klipsų ir klipsavimo instrumentų techninė specifikacija
	Eil.
 Nr.
	Parametrai, reikalaujamos parametrų reikšmės
	Orientacinis kiekis, vnt.
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai

	1.1.
	Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų).
	-
	Klipso tipas „Peter Lazic“
Žr. Katalogas.pdf 1 psl.

	1.2.
	Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams.
	-
	Klipsai pagaminti iš titano
Žr. Katalogas.pdf 2 psl.

	1.3.
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis,  apsaugantis nuo klipso nuslydimo.
	-
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis apsaugantis nuo klipso nuslydimo.
Žr. Katalogas.pdf 2 psl.

	1.4.
	Klipso suspaudimo jėga (1,3 – 1,8 N) ( 10%
	-
	1,41-1,77 N
Žr. Katalogas.pdf 3,7 psl.

	1.5.
	Klipso forma:

	1.5.1.
	Tiesūs klipsai

	1.5.1.1.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8 mm.
	17
	45.740
1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm;

3. Atsidarymo plotis 8 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.1.2.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,8 mm.
	10
	45.750
1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm;

3. Atsidarymo plotis 8,9 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.1.3.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 10,2 mm.
	6
	45.760
1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 12 mm;

3. Atsidarymo plotis 10,2 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.1.4.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 12,2 mm.
	5
	45.780
1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 mm;

3. Atsidarymo plotis 12,2 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.1.5.
	1. Tiesus;
2. Spaudžiančios dalies ilgis 18 ± 0,5 mm;
3. Atsidarymo plotis ≥ 13,3 mm.
	5
	45.790
1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 18 mm;

3. Atsidarymo plotis 13,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.2.
	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai

	1.5.2.1.
	1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8 mm.
	6
	45.742
1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm;

3. Atsidarymo plotis  8 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.2.2.
	1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,9 mm.
	6
	45.752
1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm;

3. Atsidarymo plotis  8,9 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.2.3.
	1. Lenktas į šoną nedideliu kampu; 
2. Spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 0,5 mm; 
3. Atsidarymo plotis ≥ 10,1 mm.
	6
	45.762
1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 11 mm;

3. Atsidarymo plotis  10,2 mm.

	1.5.2.4.
	1. Lenktas į šoną nedideliu kampu; 
2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 0,5 mm; 
3. Atsidarymo plotis ≥ 12,2 mm.
	6
	45.782
1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 mm;

3. Atsidarymo plotis  12,2 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.2.5.
	1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; 
3. Atsidarymo plotis ≥ 7,6 mm.
	4
	45.744
1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm;

3. Atsidarymo plotis  7,6 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.2.6.
	1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm; 
3. Atsidarymo plotis ≥ 8,4 mm.
	15
	45.754
1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm;

3. Atsidarymo plotis  8,4  mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.2.7.
	1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 0,5 mm; 
3. Atsidarymo plotis ≥ 10,5 mm.
	4
	45.764
1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 11 mm;

3. Atsidarymo plotis  10,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.2.8.
	1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 11,4 mm.
	2
	45.784
1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 mm;

3. Atsidarymo plotis  11,4 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.3.
	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai

	1.5.3.1.
	1. Stipriai lenktas į šoną (kablio formos);
2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,3 mm.
	1
	45.823
1.Stipriai lenktas į šoną (kablio formos);

2.Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm;

3.Atsidarymo plotis  8,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.3.2.
	1. Stipriai lenktas į šoną (kablio formos);

2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 7,3 mm.
	1
	45.824
1.Stipriai lenktas į šoną (kablio formos);

2.Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm;

3.Atsidarymo plotis  7,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.3.3.
	1. Stipriai lenktas į šoną (kablio formos);

2. Spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,5 mm.
	4
	45.825
1.Stipriai lenktas į šoną (kablio formos);

2.Spaudžiančios dalies ilgis 11 mm;

3.Atsidarymo plotis  8,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 4 psl.

	1.5.4.
	Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai

	1.5.4.1.
	1. Lenktas į šoną 20 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,4 mm.
	2
	45.703
1. Lenktas į šoną 20° kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm;

3. Atsidarymo plotis  8,4 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.4.2.
	1. Lenktas į šoną 20 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 9,5 mm.
	20
	45.713
1. Lenktas į šoną 20° kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm;

3. Atsidarymo plotis  9,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.4.3.
	1. Lenktas į šoną 20 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 10,7 mm.
	15
	45.723
1. Lenktas į šoną 20° kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm;

3. Atsidarymo plotis  10,7 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.4.4.
	1. Lenktas į šoną 40 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 7,9 mm.
	8
	45.603
1. Lenktas į šoną 45° kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm;

3. Atsidarymo plotis  7,9 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.4.5.
	1. Lenktas į šoną 40 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 9,1 mm.
	2
	45.613
1. Lenktas į šoną 45° kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm;

3. Atsidarymo plotis  9,1 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.4.6.
	1. Lenktas į šoną 40 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm; 
3. Atsidarymo plotis ≥ 9,8 mm.
	2
	45.623
1. Lenktas į šoną 45° kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm;

3. Atsidarymo plotis  9,8 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.4.7.
	1. Lenktas (L formos) į šoną 90 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 6,1 mm.
	6
	45.819
1.Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm;

3. Atsidarymo plotis  6,1 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.4.8.
	1. Lenktas (L formos) į šoną 90 ( 5( kampu;
2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 6,1 mm.
	1
	45.820
1.Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm;

3. Atsidarymo plotis  6,1 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.4.9.
	1. Lenktas (L formos) į šoną 90 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 6,1 mm.
	1
	45.822
1.Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm;

3. Atsidarymo plotis  6,1 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.5.
	Durtuvo (bayonet) formos klipsai

	1.5.5.1.
	1. Durtuvo (bayonet) formos;
2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 9,5 mm.
	15
	45.748
1. Durtuvo (bayonet) formos;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm;

3. Atsidarymo plotis  9,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.5.2.
	1. Durtuvo (bayonet) formos;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 11,9 mm.
	9
	45.758
1. Durtuvo (bayonet) formos;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm;

3. Atsidarymo plotis  11,9 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.5.3.
	1. Durtuvo (bayonet) formos;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 13,6 mm.
	6
	45.759
1. Durtuvo (bayonet) formos;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 12 mm;

3. Atsidarymo plotis  13,6 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.6.
	Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai

	1.5.6.1.
	1. Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 6,8 mm.
	6
	45.850
1.Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm;

3.Atsidarymo plotis  6,8 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.6.2.
	1. Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu; 
2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 6,8 mm.
	5
	45.851
1.Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm;

3.Atsidarymo plotis 7,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.7.
	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai

	1.5.7.1.
	1. Lenktas 40 ( 5( kampu;
2. Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,5 mm.
	10
	45.746
1.Lenktas 40° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 8 mm;

3.Atsidarymo plotis  8,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.7.2.
	1. Lenktas kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 10,5 mm.
	10
	45.761
1.Lenktas 40° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 12 mm;

3.Atsidarymo plotis  10,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 5 psl.

	1.5.8.
	Langiniai klipsai (lango diametras 3,5 ± 0,1 mm)

	1.5.8.1.
	1. Tiesus;
2. Spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,4 mm.
	2
	45.598
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 4 mm;

3.Atsidarymo plotis  8,4 mm.
Žr. Katalogas.pdf 6 psl.

	1.5.8.2.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 9,4 mm.
	4
	45.600
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 6 mm;

3.Atsidarymo plotis  9,4 mm.
Žr. Katalogas.pdf 6 psl.

	1.5.8.3.
	1. Lenktas į šoną 40 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0.5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 6,3 mm.
	2
	45.602
1.Lenktas į šoną 45° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm;

3.Atsidarymo plotis  6,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 6 psl.

	1.5.8.4.
	1. Lenktas į šoną 40 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 7,3 mm.
	3
	45.612
1.Lenktas į šoną 45° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm;

3.Atsidarymo plotis  7,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 6 psl.

	1.5.8.5.
	1. Lenktas į šoną 40 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,3 mm.
	2
	45.622
1.Lenktas į šoną 45° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm;

3.Atsidarymo plotis  8,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 6 psl.

	1.5.8.6.
	1. L formos, lenktas 90 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 4,9 mm.
	3
	45.604
1.Lenktas į šoną 90° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm;

3.Atsidarymo plotis  4,9 mm.
Žr. Katalogas.pdf 6 psl.

	1.5.8.7.
	1. L formos, lenktas 90 ( 5( kampu;
2. Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 4,9 mm.
	1
	45.614
1.Lenktas į šoną 90° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm;

3.Atsidarymo plotis  4,9 mm.
Žr. Katalogas.pdf 6 psl.

	1.5.8.8.
	1. L formos, lenktas 90 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 4,9 mm.
	1
	45.624
1.Lenktas į šoną 90° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm;

3.Atsidarymo plotis  4,9 mm.
Žr. Katalogas.pdf 6 psl.

	1.5.9.
	Langiniai klipsai  (lango diametras 5,0 ± 0,1 mm)

	1.5.9.1.
	1. Tiesus;
2. Spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 9,5 mm.
	2
	45.638
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 4 mm;

3.Atsidarymo plotis  9,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 7 psl.

	1.5.9.2.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 10,2 mm.
	4
	45.640
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 6 mm;

3.Atsidarymo plotis  10,2 mm.
Žr. Katalogas.pdf 7 psl.

	1.5.9.3.
	1. Tiesus;
2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 11,6 mm.
	4
	45.650
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm;

3.Atsidarymo plotis  11,6 mm.
Žr. Katalogas.pdf 7 psl.

	1.5.9.4.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 12,7 mm.
	2
	45.660
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 12 mm;

3.Atsidarymo plotis  12,7mm.
Žr. Katalogas.pdf 7 psl.

	1.5.9.5.
	1. Lenktas į šoną 40 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,3 mm.
	4
	45.642
1.Lenktas į šoną 45° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm;

3.Atsidarymo plotis 8,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 7 psl.

	1.5.9.6.
	1. Lenktas į šoną 40 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,5 mm.
	1
	45.652
1.Lenktas į šoną 45° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm;

3.Atsidarymo plotis 8,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 7 psl.

	1.5.9.7.
	1. Lenktas į šoną 40 ( 5( kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 9,0 mm.
	1
	45.662
1.Lenktas į šoną 45° kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm;

3.Atsidarymo plotis 9,0 mm.
Žr. Katalogas.pdf 7 psl.

	2.
	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti miniklipsai

	2.1.
	Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų).
	-
	Klipso tipas „Peter Lazic“
Žr. Katalogas.pdf 1 psl.

	2.2.
	Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams.
	-
	Klipsai pagaminti titano
Žr. Katalogas.pdf 2 psl.

	2.3.
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis,  apsaugantis nuo klipso nuslydimo.
	-
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis apsaugantis nuo klipso nuslydimo.
Žr. Katalogas.pdf 2 psl.

	2.4.
	Klipso suspaudimo jėga (1 – 1,1 N) ± 10%
	-
	1,08 N
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	2.5.
	Klipso forma:

	2.5.1.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 3 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 4,8 mm.
	8
	45.680
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 3 mm;

3.Atsidarymo plotis  4,8 mm.
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	2.5.2.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 6,0 mm.
	8
	45.690
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm;

3.Atsidarymo plotis  6 mm.
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	2.5.3.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 7,1 mm.
	8
	45.720
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm;

3.Atsidarymo plotis  7,1 mm.
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	2.5.4.
	1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 5,9 mm.
	8
	45.711
1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 4 mm;

3.Atsidarymo plotis  5,9 mm.
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	2.5.5.
	1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 6,3 mm.
	8
	45.712
1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm;

3.Atsidarymo plotis  6,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	2.5.6.
	1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 7,3 mm.
	8
	45.722
1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm;

3.Atsidarymo plotis  7,3 mm.
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	2.5.7.
	1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 5,5 mm.
	8
	45.714
1. Stipriai lenktas į šoną;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 4 mm;

3.Atsidarymo plotis  5,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	2.5.8.
	1. Stipriai lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 5,5 mm.
	8
	45.724
1. Stipriai lenktas į šoną;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm;

3.Atsidarymo plotis  5,7 mm.
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	2.5.9
	1. Lenktas į šoną;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 7,1 mm.
	8
	45.717
1. Lenktas į šoną;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 6 mm;

3.Atsidarymo plotis  7,1 mm.
Žr. Katalogas.pdf 8 psl.

	3.
	Laikinam („temporary“) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai

	3.1.
	Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų).
	-
	Klipso tipas „Peter Lazic“
Žr. Katalogas.pdf 1 psl.

	3.2.
	Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams.
	-
	Klipsai pagaminti iš titano
Žr. Katalogas.pdf 2 psl.

	3.3.
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo.
	-
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo.
Žr. Katalogas.pdf 2 psl.

	3.4.
	Klipso suspaudimo jėga (0,7 – 1,08 N) ± 10%
	-
	0.68 - 1,08 N
Žr. Katalogas.pdf 9 psl.

	3.5.
	Klipso forma:

	3.5.1.
	Tiesūs klipsai

	3.5.1.1.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,9 mm.
	4
	45.250
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm;

3.Atsidarymo plotis  8,9 mm.
Žr. Katalogas.pdf 9 psl.

	3.5.1.2.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 12,2 mm.
	4
	45.280
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 15 mm;

3.Atsidarymo plotis  12,2 mm
Žr. Katalogas.pdf 9 psl.

	3.5.2.
	Lenkti klipsai

	3.5.2.1.
	1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 8,9 mm.
	4
	45.252
1.Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm;

3.Atsidarymo plotis  8,9 mm
Žr. Katalogas.pdf 9 psl.

	3.5.2.2.
	1. Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 10,2 mm.
	4
	45.262
1.Lenktas į šoną nedideliu kampu;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 11 mm;

3.Atsidarymo plotis  10,2 mm
Žr. Katalogas.pdf 9 psl.

	3.5.3.
	Durtuvo (bayonet) formos klipsai

	3.5.3.1.
	1. Durtuvo (bayonet) formos;
2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 9,5 mm.
	4
	45.248
1.Durtuvo (bayonet) formos;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm;

3.Atsidarymo plotis  9,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 9 psl.

	3.5.4.
	Lenkti dideliu kampu klipsai

	3.5.4.1.
	1. Stipriai lenktas ≥ 123° kampu;

2. Spaudžiamosios dalies ilgis 3 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 3,8 mm. 
	2 
	45.899
1.Stipriai lenktas  123° kampu; (180°-57°=123°)
2.Spaudžiamosios dalies ilgis 3 mm;

3.Atsidarymo plotis  3,8 mm.
Žr. Katalogas.pdf 10 psl.

	3.5.5
	Dideli klipsai
	
	

	3.5.5.1.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 21 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 13,5 mm.
	2
	45.858
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 21 mm;

3.Atsidarymo plotis  13,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 10 psl.

	3.5.5.2.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 20 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 13,5 mm.
	2
	45.859
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 2 mm;

3.Atsidarymo plotis  13,5 mm.
Žr. Katalogas.pdf 10 psl.

	3.5.5.3.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 25 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 13,7 mm.
	2
	45.860
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 25 mm;

3.Atsidarymo plotis  13,7 mm.
Žr. Katalogas.pdf 10 psl.

	3.5.5.4.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 30 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 16 mm.
	2
	45.861
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 30 mm;

3.Atsidarymo plotis  16 mm.
Žr. Katalogas.pdf 10 psl.

	3.5.5.5.
	1. Tiesus;

2. Spaudžiančios dalies ilgis 25 ± 0,5 mm;

3. Atsidarymo plotis ≥ 18,7 mm.
	2
	45.862
1.Tiesus;

2.Spaudžiančios dalies ilgis 25 mm;

3.Atsidarymo plotis  18,7 mm.
Žr. Katalogas.pdf 10 psl.

	 4.
	Klipsavimo instrumentai:

	4.1.
	Klipsų aplikatorius su judančiu stiebu ir žnyplėmis.
	2
	45.441 
Klipsų aplikatorius su judančiu stiebu ir žnyplėmis.

Žr. Katalogas.pdf 11 psl.

	4.2.
	Miniklipsų aplikatorius su judančiu stiebu ir žnyplėmis.
	2
	45.442
Klipsų aplikatorius su judančiu stiebu ir žnyplėmis.

Žr. Katalogas.pdf 11 psl.


Pastabos, papildomi reikalavimai: 
1. Perkamas tarpusavyje techniškai derinamų galvos smegenų kraujagyslių klipsų ir klipsų aplikatorių rinkinys, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. 

2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi klipsai ir klipsavimo instrumentai.

3. Būtina siūlyti tik originalius, gamintojo kataloge nurodytus gaminius, nurodant jų kodus.

4. Siūlomi gaminiai turi būti žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojiančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 
5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi  būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
PAGE  
6

