## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025.06.10
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB „Biovita“
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 304523645
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Vilkpėdės g. 4, 03151 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100011199614
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT95 7180 3000 4146 7903, AB Šiaulių bankas, 71800
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Direktorė Aušra Mikalajūnienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Aušra Mikalajūnienė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Fluorescencinis mikroskopas FISH tyrimams su vaizdų analizės sistema | Mikroskopas - Olympus, Japonija. Vaizdų analizės sistema - Applied Spectral Imaging, Izreaelis | Mikroskopas - BX63; Vaizdų analizės sistema - Q-12483 | 1 | 123999 | 123999 | 150038.79

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | ASI lietuviu kalba |  |  |  | Taip
2 | ASI |  |  |  | Taip
3 | Atitikimai 1 lietuvių kalba |  |  |  | Taip
4 | Atitikimai 1 |  |  |  | Taip
5 | Authorization letter lietuvių kaba |  |  |  | Taip
6 | Authorization letter |  |  |  | Taip
7 | CE-IVDR lietuvių kalba |  |  |  | Taip
8 | CE-IVDR |  |  |  | Taip
9 | Distribution agreement ASI-Biovita lietuvių kalba |  |  |  | Taip
10 | Distribution agreement ASI-Biovita |  |  |  | Taip
11 | DOC lietuvių kalba |  |  |  | Taip
12 | DOC |  |  |  | Taip
13 | Inžinierius sertifikatas lietuvių kalba |  |  |  | Taip
14 | Inžinierius sertifikatas |  |  |  | Taip
15 | ISO sertifikatas EN |  |  |  | Taip
16 | ISO sertifikatas lietuvių kalba |  |  |  | Taip
17 | Jungtine_pazyma 2023 05 26 |  |  |  | Taip
18 | Mikroskopų parametrai lietuvių kalba |  |  |  | Taip
19 | Mikroskopų parametrai |  |  |  | Taip
20 | Olympus BX63 Manual lietuvių kalba |  |  |  | Taip
21 | Olympus BX63 Manual |  |  |  | Taip
22 | PC atitikimai 2 lietuvių kalba |  |  |  | Taip
23 | PC atitikimai 2 |  |  |  | Taip
24 | PC atitikimai lietuvių kalba |  |  |  | Taip
25 | PC atitikimai |  |  |  | Taip
26 | Produktų katalogas lietuvių kalba |  |  |  | Taip
27 | Produktų katalogas |  |  |  | Taip
28 | Sertifikatas lietuvių kalba |  |  |  | Taip
29 | Sertifikatas |  |  |  | Taip
30 | Biovita pažyma |  |  |  | Ne
31 | BPS priedai pasirašyta |  |  |  | Ne
32 | EBVPD |  |  |  | Ne
33 | Pasiūlymas |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Aušra Mikalajūnienė

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
3. Duomenų bazės ir programinės įrangos peržiūra - duomenų bazės ir programinės įrangos peržiūra per periodinę techninę apžiūrą turi būti atliekama ne vėliau nei 12-ąjį mėnesį po įdiegimo ir atliekama visu garantiniu periodu gamintojo nustatytu peroidiškumu.
4. Garantiniu laikotarpiu turi būti suteikiama nuotolinė techninė pagalba.
5. FISH zondus optimizavimas pagal laboratorijos turimus preparatus - per ne trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį turi būti optimizuoti FISH zondai pagal laboratorijos turimus preparatus.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val.

## Techninė specifikacija
Fluorescencinis mikroskopas FISH tyrimams su vaizdų analizės sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, pagal TS “Bendrieji reikalavimai” 1 p.)
1 | Vaizdų analizės sistema tyrimams, atliekamiems naudojant FISH technologiją | Vaizdų analizės sistema tyrimams, atliekamiems naudojant FISH technologiją privalo būti visiškai automatizuota vaizdų gavimo platforma su fluorescenciniu mikroskopu ir ne mažesniu nei 8 stiklelių dėklu | Siūloma vaizdų analizės sistema tyrimams, atliekamiems naudojant FISH technologiją yra visiškai automatizuota vaizdų gavimo platforma su fluorescenciniu mikroskopu ir 9 stiklelių dėklu. Atitikimas ,,Atitikimai 1'', p. 16.
2 | Sistemos komplektacija | 1. Fluorescencinis mikroskopas - 1 vnt, | Siūlomas fluorescensinis mikroskopas Olympus BX63. Atitikimas ,,Mikroskopų parametrai'', p. 35, 16.
|  | 2. Skaitmeninė spalvota kamera - 1 vnt, | Siūloma skaimeninė spalvota kamera su CMOS jutikliu, kurio raiška ≥ 2448 x 2048. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 10
|  | 3. Gamintojo rekomenduojamų parametrų kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė - 2 komplektai, | Siūlomas gamintojo rekomenduojamų parametrų kompiuteris, monitorius, klaviatūra ir pelė – 2 komplektai: – Kompiuterio tipas: bokšto tipo (Tower) Dell Precision T3660 kompiuteris, palaikantis vaizdo plokštę (GPU) – Procesorius: Intel® Core i5-12500 – Darbinė atmintis (RAM): 16 GB, 3600 MHz DDR4 – Vidinė atmintis (SSD): 500 GB SSD – Vaizdo plokštė (GPU): NVIDIA T1000 su 8 GB VRAM – Monitorius: vienas iš gamintojo rekomenduojamų modelių – DELL U2520D (25") – Klaviatūra ir pelė: laidiniai įrenginiai, suderinami su Windows aplinka. DELL USB juoda pelė ir Dell JAV standarto (QWERTY) tyliai spaudžiama™ USB klaviatūra, juodos spalvos. – Operacinė sistema: Windows 11 64-bit (versija 22H2). Atitikimas ,,PC atitikimai'', p. 2,3, 4. ir ,,PC atitikimai 2'', p. 1.
|  | 4. Programinė įranga, skirta hematoonkologiniams preparatams ir formaline fiksuotų parafine impregnuotų (FFPI) audinių preparatams iš navikų, įskaitant limfomas, analizuoti (instaliuota visuose siūlomuose kompiuteriuose). | Siūloma programinė įranga, kuri skirta hematoonkologiniams preparatams ir formaline fiksuotų parafine impregnuotų (FFPI) audinių preparatams iš navikų, įskaitant limfomas, analizuoti. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 57.
3 | Z ašies mechanizmas | Z ašies mechanizmas turi būti motorizuotas ir programiškai valdomas. Minimalus fokusavimas ≤ 50 nm. | Siūlomos sistemos Z ašies mechanizmas yra motorizuotas, programiškai valdomas ir atitinka minimalų fokusavimą < 50nm, nes yra reguliuojamas, įskaitant ir < 50nm. Atitikimas ,,Olympus BX63 Manual'', p. 14,19, 23, 40.
4 | Objektyvas | Mechanizuotas, programine įranga valdomas objektyvas. | Siūlomas objektyvas yra mechanizuotas ir valdomas programine įranga taip pat kaip ir visa skenavimo sistema. Atitikimas ,,Mikroskopų parametrai'', p. 4,11.
5 | Objektyvų komplektacija | Privalo būti ne mažiu nei 3 objektyvai komplektacijoje. Objektyvai turi būti skirti tiriamo mėginio peržiūrai ("Preview") ir FISH vaizdų gavimui (imersinis objektyvas). | Siūlomo mikroskopo komplektacijoje yra 4 objektyvai. 1) 10X objektyvas (preview); 2) 20x objektyvas (preview) 3) 40X objektyvas (preview) 4) 100X objektyvas (imersinis). Atitikimas „Mikroskopų parametrai“ psl. 2.
6 | Tolygaus apšvietimo visame matymo lauke užtikrinimas | Turi būti mikroskopo fluorescencinis apšvietimas su "Fly's-eye" lęšiais ar alternatyvi technologija, užtikrinančiais tolygų apšvietimą visame matymo lauke | Siūlomas mikroskopo fluorescensinis apšvietimas su Fly’s-eye“ lęšių sistema, kuri užtikrina tolygų apšvietimą visame matymo lauke. Atitikimas ,,Mikroskopų parametrai'', p. 4.
7 | Fluorescencinių filtrų mechanizmas | Turi būti mechanizuotas, programine įranga valdomas karuselinis mechanizmas su fluorescenciniais filtrais | Siūlomas mechanizuotas, programine įranga valdomas karuselinis mechanizmas su fluorescenciniais filtrais. Atitikimas „Mikroskopų parametrai“ psl. 5, 10, 16.
8 | Mechanizmas (angl. revolver) objektyvų pasirinkimui ir pasukimui | Turi būti motorizuotas 8 pozicijų mechanizmas su ne mažiau nei 4 filtrų rinkiniu: žalias (Green), oranžinis (Orange), žydras (Aqua), DAPI, raudonas (Red). Tiekėjui leidžiama siūlyti vieną komibinuotą filtrą: oraninžiniai ir raudonai fluorescencijai. | Siūlomas motorizuotas 8 pozicijų mechanizmas. Atitikimas ,,Mikroskopų parametrai '', p. 16. Taip pat yra 5 filtrai: DAPI, Green, Orange, Aqua, Red. Atitikimas „Mikroskopų parametrai“ psl. 203, 204, 205, 209, 210, 215, 218.
9 | Kamera | Turi būti spalvota kamera su CMOS (arba lygiavertis) jutikliu, kurio raiška ≥ 2448 x 2048 | Siūloma skaimeninė spalvota kamera su CMOS jutikliu, kurio raiška 2448 x 2048. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 10.
10 | Programinė įranga skaitmeninės kameros parametrų valdymui | Būtina | Siūloma sistema HiFISH ,kuri yra tinkama skaitmeninės 5MP CMOS kameros parametrų valdymui. Atitikimas ,,Atitikimai 1'', p. 16.
11 | Fluorescencinė lempa | Fluorescencinės lempos tarnavimo laikas ≥ 2000 val. | Fluoresencinės lempos tarnavimo laikas yra 20,000 valandų. Atitikimas ,,Olympus BX63 Manual'', p. 6
12 | Kompiuteriai darbui | Ne mažiau nei 2 kompiuteriai darbui | Siūlomi gamintojo rekomenduojamų parametrų 2 kompiuteriai: – Kompiuterio tipas: bokšto tipo (Tower) Dell Precision T3660 kompiuteris, palaikantis vaizdo plokštę (GPU) – Procesorius: Intel® Core i5-12500 – Darbinė atmintis (RAM): 16 GB, 3600 MHz DDR4 – Vidinė atmintis (SSD): 500 GB SSD – Vaizdo plokštė (GPU): NVIDIA T1000 su 8 GB VRAM. Atitikimas ,,PC atitikimai'', p. 2,3 ir ,,PC atitikimai 2'', p. 1.
13 | Skenavimo sistema | Vienas kompiuteris komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesniais kaip 23" monitoriais (LED arba lygiavrčio tipo) | Bokšto tipo (Tower) Dell Precision T3660 kompiuterio komplektacijai siūlomi 2 vnt. DELL U2520D (25") QHD LED monitoriai. Atitikimas ,,PC atitikimai'', p. 4.; ,,PC atitikimai 2'', p. 1.
14 | Programinės įrangos galimybės | Turi būti iš anksto įdiegta programinė įranga, leidžianti vertinti FFPE audinių, periferinio kraujo, kaulų čiulpų preparatus. | Siūloma programinė įranga, kuri leidžia vertinti FFPE audinių, periferinio kraujo, kaulų čiulpų, navikų preparatus. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 57.
15 | Sistemos galimybės | Sistema turi leisti automatizuotą periferinio kraujo ir kaulų čiulpų mėginių skenavimą, vaizdinimą ir analizę. Sistema turi leisti vienu metu analizuoti įvairias medžiagas ir skirtingų tipų zondus. | Siūloma sistema leidžia automatizuotą visų mėginių (kraujo, kaulo čiulpų ir kt.) skenavimą, vaizdinimą ir analizę ir vienu metu analizuoti įvairias medžiagas ir skirtingų tipų zondus. Gaunami kiekybiniai rezultatai kartu su vaizdais. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 55, 57,87.
16 | Vaizdų fiksavimas ir pateikimas | Atskiri vaizdai iš filtrų turi būti automatiškai fiksuojami ir pateikiami "RAW" formatu, be programinio skaitmeninio apdorojimo. Sistema turi gebėti pateikti kombinuotus vaizdus (vaizdus su duomenimis iš įvairių filtrų, įskaitant Z ašies filtrus) arba atskirus filtrų vaizdus, pvz., oranžinio filtro vaizdą šalia žalio filtro vaizdo. | Siūlomoje sistemoje atskiri vaizdai yra automatiškai fiksuojami ir iššaugomi kaip nuotraukos (atitinka RAW formatą) be apdorojimo. Palaikomi stikeliai su keliomis zondų ir kelių regionų sritimis bei automatinis ekspozicijos reguliavimas siekiant optimalaus vaizdo kokybės ir ląstelių aptikimo. Taip pat siūlomi įvairūs išmanūs patobulinimo variantai greitesnei peržiūrai, įskaitant originalų vaizdą be skaitmeninio apdorojimo. Taip pat sistema geba pateikti kombinuotus vaizdus, įskaitant Z ašies filtrus. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 52, 55, 86.
17 | Surinktų Z ašies vaizdų galerijoje naršymas | Būtina | Siūloma sistema leidžia naršyti ir analizuoti Z ašies vaizdus galerijoje. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 86.
18 | Sistemos suderinamumas su bet kokio gamintojo FISH zondais | Būtina | Siūloma sistema atitinka reikalavimą dėl suderinamumo su bet kokio gamintojo FISH zondais, kadangi ji palaiko neribotą tiekėjui nepriklausomų (vendor-agnostic) zondų skaičių. Zondai nėra ribojami gamintojo, todėl naudotojas gali laisvai pasirinkti ir integruoti bet kokio tiekėjo FISH zondus. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 55.
19 | Sistema pilnai palaiko trigubas ir keturgubas (angl., Triple & Quad Fusion) zondų kombinacijas | Būtina | Sistema yra vendor-agnostic, t. y. suderinama su neribotu skaičiumi FISH zondų ir jų kombinacijų. Tai apima ir sudėtingas zondų kombinacijas, įskaitant Triple ir Quad Fusion zondus. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 55.
20 | Sistema automatiškai aptinka susiliejimo (angl. breakapart) signalus matuodama atstumą tarp signalų ir analizuodama signalo plotą | Būtina | Sistema automatiškai aptinka suliejimo signalus, pagrįstus ląstelių morfologija, dydžiu, forma ir intensyvumu, atlikdama matavimus tarp ląstelių signalų ir jų ploto. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 60.
21 | Sistemos netikėtų signalų aptikimas | Sistema turi aptikti netikėtus signalus ir juos pateikti, net jei jie anksčiau nebuvo iš anksto apibrėžti sistemoje. Turi parodyti ląstelių, turinčių šį signalą, skaičių ir leisti izoliuoti bet kurią ląstelę, kurioje jis aptiktas. | Sistema automatiškai aptinka netikėtus signalus ir juos pateikia, net jeigu jie nebuvo iš anksto apibrėžti sistemoje ir leidžia vykdyti peržiūrą. Taip pat izoliuoja ląsteles, jas klasifikuoja ir galima jų peržiūra. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 55.
22 | Turi būti įrankis automatiniam ląstelių klasifikavimui vienu paspaudimu | Būtina | Siūloma HiFISH programinė įranga, turinti įrankį automatiniam ląstelių klasifikavimui, t.y., automatiškai klasifikuoja be jokio paspaudimo. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 55.
23 | Nuotolinė sistemos FISH analizės, vertinimo ir peržiūros galimybę iš bet kurios darbo vietos | Būtina | Siūlomas pažangus nuotolinės prieigos sprendimas - į sistemą papildomai įdiegta GenASIs platforma, kuri, laikantis HIPAA reikalavimų, leidžia atlikti analizę, vertinimą ir peržiūrą iš bet kurios darbo vietos. Tai patikimas ir paprastas būdas nuotoliniam duomenų valdymui, užtikrinantis galimybę naudotojui prisijungti prie laboratorijos duomenų bet kada ir bet kur. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 63, 89.
24 | Galima viename ekrane rodyti tiek FISH vaizdą, tiek visą fluorescenciškai nudažyto audinio fragmento stiklelį | Būtina | Programinė įranga ,,,TissueSuite FISH'' suteikia galimybę palyginti FISH vaizdą su H&E vaizdu tame pačiame ekrane. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 12.
25 | Programinės įrangos sertifikavimas CE-IVDR | Būtina | Programinė įranga HiFISH ir GenASIS turi žymėjimą CE-IVDR ženklu. Atitikimas dokumente „CE-IVDR“ p. 1-3.
26 | Fluorescencinių signalų fiksavimas Z ašyje skirtinguose mėginio plokštumose (angl. Z-stack) | Būtina | Skaitmeninis fluorescencinių signalų fiksavimas Z ašyje skirtinguose mėginio plokštumose (angl. Z-stack). Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 85, 86.
27 | Ataskaitų sukūrimas | Sistema turi gebėti vienu spustelėjimu sukurti PDF, XML ir CSV formato ataskaitas (arba lygiaverčiais formatais). Ataskaitos turi būti išsaugomos pasirinktoje aplanke tiek skenavimo sistemos kompiuteryje, tiek bet kuriame kitame darbui paruoštame kompiuteryje. Ataskaitos aplanke taip pat turi būti įtraukti į ataskaitą siunčiami vaizdai. | Siūloma sistema leidžia kurti specializuotas, pasirinkto formato ataskaitas, pritaikytas konkretiems taikymo scenarijams. Ji suteikia galimybę pateikti tiek kiekybinius, tiek grafinius rezultatus, kad naudotojai galėtų lengviau analizuoti ir interpretuoti duomenis. Sistema taip pat leidžia pasirinkti ekrano nuotraukas ir vaizdus, kurie bus įtraukti į ataskaitą. Be to, naudotojai gali laisvai kurti rankines ataskaitas, naudodami įvairias anotavimo stilius, tokius kaip piešimas, teksto įrašai ir kitos anotacijos ir visa tai išsaugoti tiek skenavimo sistemos kompiuteryje, tiek per GenASIS platformą perkelti į kitą kompiuterį. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 63, 64.
28 | Galimybė generuoti ataskaitas apie HER-2 ir ALK genų amplifikaciją remiantis naujausiomis ASCO gairėmis | Būtina | Galimybė generuoti ataskaitas. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 57. Taip pat siūlomos sistemos ataskaitos apie HER-2 ir ALK generuojamos remiantis FDA gairėmis (atitinka ASCO gaires). Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 51.
29 | Sistema turi fiksuoti heterogeniškumą FFPE FISH audiniuose, pateikiant amplifikacijos rodiklį, vidutinį kopijų skaičių ląstelėje ir papildomą statistinę informaciją apie subregionus visame nuskaitytame plote | Būtina | Siūloma sistema atlieka FFPE FISH audinių heterogeniškumo vertinimą. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 57, 87. Pateikdama kiekybinius duomenis, tokius kaip amplifikacijos rodiklį, vidutinį kopijų skaičių ląstelėje bei papildomą statistinę informaciją apie subregionus visame nuskaitytame plote. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 57.
30 | Sistemos integracija su LIS | Sistema privalo būti integruojama į LIS be papildomų mokesčių | Siūloma sistemos integracija su LIS be papildomų mokesčių. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 63.
31 | Sistemos turi optimizuoti įvairių tipų zondus skirtingoms medžiagoms, atsižvelgiant į signalo dydį ir šviesos intensyvumą | Būtina | Siūloma sistema optimizuoja įvairių tipų zondus skirtingoms medžiagoms priklausomai nuo vartotojo poreikio, signalo dydžio ir šviesos inestyvumo su dirbtinio intelekto pagalba. Atitikimas ,,Produktų katalogas'', p. 55-56.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne