SPORTEKA

MEDICINOS IR MOKSLO ĮRANGA

SPORTEKA UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, Dalios g. 8, 08402 Vilnius, Tel,: +37068721155, info@sporteka.lt,

Duomenys kaupiami VĮ Registrų centras, j.a.k.: 300094700, PVM m.k.: LT100001627311 ______________________________________________________________________________________________

LSMUL Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL FUNKCINĖS MAGNETO STIMULIACIJOS APARATO PIRKIMO

2021-05-14 Nr. 210502

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | Sporteka, UAB |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Dalios g. 8, 08402 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 300094700, LT100001627311 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT794010051005388682, Luminor Bank AB, b.k. 21400 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | direktorius Algirdas Jasiulionis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | direktorius Algirdas Jasiulionis |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | direktorius Algirdas Jasiulionis |
| Telefono numeris | +37068721155 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | info@sporteka.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Kaina viso Eur be PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcinės magneto stimuliacijos aparatas | TESLA Stym Iskra Medical d.o.o., Slovenija | Vnt. | 2 | 19.980,00 | 39.960,00 | 48.351,60 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  | 48.351,60 |

Keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis Eur ,60 centų

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Funkcinė magnetinė stimuliacija | Funkcinė magnetinė stimuliacija TeslaStym bukletas.pdf, 2 psl. |
|  | Reikalavimai aparato funkcionalumui: | - Stimuliacija atliekama be tiesioginio kontakto su oda; - Neinvazinė giliųjų raumenų stimuliacija; - Iš anksto užprogramuotos (gamyklinės) terapinės programos; - Galimybė pačiam vartotojui sukurti ir aparato atmintyje išsaugoti terapines programas arba galimybė modifikuoti gamyklines terapines programas. Maksimalus programos žingsnių (terapijos seanso segmentų su atskirai kiekvienam segmentui parenkamais darbiniais parametrais) skaičius - ne mažiau kaip 8. - Programos pagal kūno dalis | - Stimuliacija atliekama be tiesioginio kontakto su oda; - Neinvazinė giliųjų raumenų stimuliacija; - Iš anksto užprogramuotos (gamyklinės) terapinės programos; - Galimybė pačiam vartotojui sukurti ir aparato atmintyje išsaugoti terapines programas arba galimybė modifikuoti gamyklines terapines programas. Maksimalus programos žingsnių (terapijos seanso segmentų su atskirai kiekvienam segmentui parenkamais darbiniais parametrais) skaičius - 8. - Programos pagal kūno dalis TeslaStym bukletas.pdf, 2 ir 4 psl. TeslaStym naudojimo instrukcijos 9 ir10 psl.pdf |
|  | Maksimalus magnetinio lauko stiprumas | Ne mažiau 2,5 Tesla | 2,5 Teslos TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl. |
|  | Terapijos dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 150 Hz | Nuo 1 iki 160 Hz TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Kanalų skaičius | Ne mažiau 2 | 2 TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus, spalvotas | Lietimui jautrus, spalvotas TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Moduliacija | Amplitudės arba dažnio | Amplitudės arba dažnio TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Terapijos laikmatis | Būtinas. Laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 60 min. | Terapijos laikmatis. Laiko nustatymo ribos nuo 1 iki 60 min. TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl TeslaStym naudojimo instrukcijos 9 psl. |
|  | Aparato maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Komplektacija (pateikiami aparato priedai) | - 15 cm ±1 cm skersmens aplikatorius; - 11 cm ±1 cm skersmens aplikatorius; - Vežimėlis aparatui. | - 15 cm skersmens aplikatorius; - 11 cm skersmens aplikatorius; - Vežimėlis aparatui. TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesių | 36 mėnesiai |
|  | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Sūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.6 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TeslaStym bukletas | 6 | TeslaStym bukletas.pdf |
| 2. | Tesla stym bukleto vertimas | 6 | TeslaStym bukleto vertimas.pdf |
| 3. | TeslaStym instrikcijos 9 ir 10 psl. | 4 | TeslaStym instrikcijos 9 ir10 psl.pdf |
| 4. | EBVPD | 13 | EBVPD.pdf |
| 5. | Techninės informacijos apimtis | 1 | Techninės informacijos apimtis.pdf |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: ___________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Direktorius Algirdas Jasiulionis (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |