Videonistagmografijos sistemos įrangos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametras (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Paskirtis
	Sistema sudaryta iš vienos vaizdo kameros, akių judesių stebėjimo akinių su stebėjimo rezultatus fiksuojančia programine įranga, šiluminio stimuliavimo oru prietaisu ir kompiuteriu, skirta suaugusių ir vaikų pusiausvyros sistemos diagnostikai, stebėjimui ir analizei
	Sistema sudaryta iš vienos vaizdo kameros, akių judesių stebėjimo akinių su stebėjimo rezultatus fiksuojančia programine įranga, šiluminio stimuliavimo oru prietaisu ir kompiuteriu, skirta suaugusių ir vaikų pusiausvyros sistemos diagnostikai, stebėjimui ir analizei
1. brochure_visualeyes.pdf, 1, 2, 3, 5 psl.

	2.
	Reikalavimai diagnostiniams akiniams
	1. Galima atlikti uždengtų ir atidengtų akių testą;

2. Turi būti reguliuojami veidrodžiai ir fokuso reguliavimas vaizdo kamerai;

3. Keičiamos akinių pagalvėlės;

4. Akinių su viena vaizdo kamera svoris ne daugiau kaip 240 g, kai akiniai atidengti, ir ne daugiau kaip 320 g, kai akiniai uždengti dangteliu
	1. Galima atlikti uždengtų ir atidengtų akių testą;

2. Turi būti reguliuojami veidrodžiai ir fokuso reguliavimas vaizdo kamerai;

3. Keičiamos akinių pagalvėlės;

4. Akinių su viena vaizdo kamera svoris 240 g, kai akiniai atidengti, ir 320 g, kai akiniai uždengti dangteliu
1. technical_specification_visualeyes (1).pdf, 5, 6 psl.
2. brochure_visualeyes.pdf, 2 psl.

	3.
	Reikalavimai kamerai
	1. Sujungiama tiesiogiai su kompiuteriu per USB jungtį;

2. Kamera turi dirbti infraraudonųjų spindulių apšvietime;

3. Rezoliucija ne mažiau 640 x 240 pikselių;

4. Vaizdo fiksavimo greitis ne mažiau 100 kadrų/s
	1. Sujungiama tiesiogiai su kompiuteriu per USB jungtį;

2. Kamera dirbti infraraudonųjų spindulių apšvietime;

3. Rezoliucija 640 x 240 pikselių;

4. Vaizdo fiksavimo greitis 100 kadrų/s
1. technical_specification_visualeyes (1).pdf, 6 psl.

2. brochure_visualeyes.pdf, 2 psl.

	4.
	Sistema atliekami testai
	1. Terminis testas;

2. Spontaninis nystagmus testas;

3. Pozicinis testas;

4. Dix-Hallpike testas
	1. Terminis testas;

2. Spontaninis nystagmus testas;

3. Pozicinis testas;

4. Dix-Hallpike testas
1. technical_specification_visualeyes (1).pdf, 2 psl.



	5.
	Reikalavimai įrangos funkcionalumui
	1. Tyrimo metu atliekama analizė;

2. Automatinė kalibracija;

3. Automatinė ir rankinė analizė;

4. Įrašytų tyrimų peržiūra pagreitintai, palėtintai ir normaliu režimais
	1. Tyrimo metu atliekama analizė;

2. Automatinė kalibracija;

3. Automatinė ir rankinė analizė;

4. Įrašytų tyrimų peržiūra pagreitintai, palėtintai ir normaliu režimais
1. brochure_visualeyes.pdf, 3, 4 psl.

	6.
	Šiluminio stimuliavimo oru prietaiso konstrukcija
	1. Oro padavimo į ausį rankena su 

    otoskopu, oro padavimo žarna ne 

    mažiau 3m ilgio;

2. Otoskopo spekulės dviejų dydžių: 

    2,75±0,10 mm ir 4,25±0,10 mm;

3. Oro srauto pratekėjimo greitis  

    fiksuotas ne saiuresnėse ribose kaip 

    8 l/min - 12 l/min

4. Temperatūros reguliavimas ne 

    siauresnėse ribose kaip nuo 20°C iki 

    50°C;

5. Temperatūros stabilizavimo tikslumas 

    ne mažiau ±0,5°C ir oro pratekėjimo 

    stabilizavimo tikslumas  ne mažiau 

    ±0,5 L/min;

6. Su laidu pajungimui prie kompiuterio 

    per USB jungtį;

7. Galimybė valdyti per kompiuterį
	1. Oro padavimo į ausį rankena su 

    otoskopu, oro padavimo žarna yra 3m ilgio;

2. Otoskopo spekulės dviejų dydžių: 

    2,75 mm ir 4,25 mm;

3. Oro srauto pratekėjimo greitis  

    fiksuotas ribose nuo 

    8 l/min - 12 l/min

4. Temperatūros reguliavimas ribose nuo 20°C iki 50°C;

5. Temperatūros stabilizavimo tikslumas ±0,5°C ir oro pratekėjimo stabilizavimo tikslumas  ±0,5 L/min;

6. Su laidu pajungimui prie kompiuterio per USB jungtį;

7. Yra galimybė valdyti per kompiuterį
1. instruction_for_use_air-fx.pdf, 8, 17, 18, 29 psl.

	7.
	Reikalavimai nešiojamam kompiuteriui
	1. Procesorius ne blogesnis kaip Intel Core i5 

     2.5 GHz;

2. Operatyvioji atmintis ne mažiau 8 GB;

3. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys;

4. Vidinė atmintis ne mažiau kaip 250GB;

5. Lietimui jautrus ekranas;

6. Monitoriaus rezoliucija ne blogesnė kaip 

    1366 x 768
	1. Procesorius geresnis kaip Intel Core i5 

     2.5 GHz;

2. Operatyvioji atmintis minimum 8 GB;

3. Dvi USB jungtys;

4. Vidinė atmintis 250GB ir daugiau;

5. Lietimui jautrus ekranas;

6. Monitoriaus rezoliucija geriau kaip 1366 x 768
1. technical_specification_visualeyes (1).pdf, 5 psl.

2. Kompiuterio duomenys.doc

	8.
	Reikalavimai kompiuterio programinei įrangai
	Operacinė sistema ne blogiau kaip Windows 7, 64 bit, su visais papildymais, leidžianti dirbti su videonistagmografijos sistemos programine įranga ir ligoninėje naudojamomis programomis
	Operacinė sistema bus geresnė kaip Windows 7, 64 bit, su visais papildymais, leidžianti dirbti su videonistagmografijos sistemos programine įranga ir ligoninėje naudojamomis programomis
1. technical_specification_visualeyes (1).pdf, 5 psl.



	9.
	Komplektacija
	1. Programinės įrangos paketas;

2. Diagnostiniai akiniai su viena vaizdo kamera 

    ir laidais;

3. Keičiamos akinių paraloninės pagalvėlės – 

    500 vienetų;

4. USB jungties adapteris;

5. Nuotolinis rankinis valdiklis arba kojinis 

    pedalas pasirinktinai;

6. Archyvavimo, duomenų bazės programa;

7. Šiluminio stimuliavimo oru prietaisas;

8. Otoskopo spekulės: 

    a) 2,75±0,10 mm – 250 vienetų; 

    b) 4,25±0,10 mm – 250 vienetų;

9. Nešiojamas kompiuteris su reikalinga programine įranga
	1. Programinės įrangos paketas;

2. Diagnostiniai akiniai su viena vaizdo kamera 

    ir laidais;

3. Keičiamos akinių paraloninės pagalvėlės – 

    500 vienetų (papildomai prie įrangos užsakoma dar 20 dėžučių);

4. USB jungties adapteris;

5. Nuotolinis rankinis valdiklis arba kojinis 

    pedalas pasirinktinai;

6. Archyvavimo, duomenų bazės programa;

7. Šiluminio stimuliavimo oru prietaisas;

8. Otoskopo spekulės: 

    a) 2,75 mm – 250 vienetų; 

    b) 4,25 mm – 250 vienetų;
Spekulių pristatysime dar papildomai po 7 pakuotes kiekvieno dydžio.
9. Nešiojamas kompiuteris su reikalinga programine įranga
1. technical_specification_visualeyes (1).pdf, 3 psl.

2. instruction_for_use_air-fx.pdf, 8 psl.
3. Kompiuterio duomenys.doc

	10.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomos įrangos instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos
	Būtina
	Viskas įskaičiuota.

	11.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Nudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis
	Naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis

	12.
	Videonistagmografijos sistemos žymėjimas CE ženklu
	Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
	Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija
1. Interacoustics sertifikatas ir CE EN ir LT kalbomis.pdf 1-6 psl.

	13.
	Siūloma videonistagmografijos sistema turi atitikti standartus: IEC 60601-1, 2012; IEC 60601-1-2; ANSI S3.45.
	Būtina (kartu su pasiūlymų konkursui privaloma pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus)
	Atitinka, to įrodymui kartu su pasiūlymų konkursui pateikiama atitikimą patvirtinantis dokumentas:
1. technical_specification_visualeyes (1).pdf, 5 psl.



	14.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai


