Sutartis Nr. _______________

Priedas Nr. 2

Infuzinės tūrinės pompos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infuzinės tūrinės pompos darbo režimai: | - Nuolatinės infuzijos; - Nuolatinės transfuzijos; - Enterinės mitybos. | 1.Nuolatinės infuzijos; 2.Nuolatinės transfuzijos; 3.Enterinės mitybos. |
| 2. | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. |
| 3. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau kaip ± 5% (nuo infuzuojamo tūrio) | ± 5% (nuo infuzuojamo tūrio) |
| 4. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 bar iki 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai | nuo 0,067 bar iki 1,2 bar, 9 nustatymo lygiai + 3 papildomi |
| 5. | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml |
| 6. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. | Nuo 1 min iki 99,59 val. |
| 7. | Infuzijos greičio skaičiavimas | Infuzijos greičio skaičiavimas pagal pasirinktą tūrį bei laiką | Infuzijos greičio skaičiavimas pagal pasirinktą tūrį ir laiką |
| 8. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | - Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; - Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; - Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. | 1.Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2.Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; 3.Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val. |
| 9. | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės |
| 10. | Ekrane rodomos reikšmės: | - Infuzijos greitis; - Užduotas infuzijos tūris; - Infuzuotas tūris; - Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); - Būsenos „pompa dirba“ indikacija; - Aliarminės situacijos; - Aliarmo priežastys | 1.Infuzijos greitis; 2.Užduotas infuzijos tūris; 3.Infuzuotas tūris; 4.Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 5.Būsenos „pompa dirba“ indikacija; 6.Aliarminės situacijos; 7.Aliarmo priežastys |
| 11. | Galimybė naudoti įvairias lašelines sistemas | Galimybė naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais | Galima naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais |
| 12. | Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Kontroliuojami parametrai: - Spaudimas; - Lašų detekcija; - Oro burbulų sistemoje detekcija; - Baterijos būklė; - Infuzijos pabaiga; 6.Vidiniai pompos gedimai. | Kontroliuojami parametrai: 1.Spaudimas; 2.Lašų detekcija; 3.Oro burbulų sistemoje detekcija; 4.Baterijos būklė; 5.Infuzijos pabaiga; - Vidiniai pompos gedimai. |
| 13. | Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Ne mažiau 3 lygių: - Normali būsena (vyksta infuzija); - Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - Aliarmas, esant kritinei situacijai. | - lygių: 1.Normali būsena (vyksta infuzija); 2.Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3.Aliarmas, esant kritinei situacijai. |
| 14. | Atviro venos spindžio palaikymo režimas | KVO, KOR arba lygiavertis | KVO |
| 15. | Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija | Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija | yra |
| 16. | Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija | Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija | yra |
| 17. | Infuzijos greičio keitimas | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Galima |
| 18. | Infuzinės tūrinės pompos darbo laikas, maitinant iš naujo, pilnai pakrauto, akumuliatoriaus | Ne mažiau 8 val., esant infuzijos greičiui 100 ml/val. | 13 val., esant infuzijos greičiui 100 ml/val. |
| 19. | Kompiuterinė sąsaja | Integruota kompiuterinė sąsaja | Integruota kompiuterinė sąsaja |
| 20. | Infuzinės tūrinės pompos svoris | Ne daugiau 2,5 kg | 1,4 kg |
| 21. | Infuzinės tūrinės pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis akumuliatorius; - Išorinis maitinimo šaltinis žema 12V el. įtampa. | - V, 50 Hz elektros tinklas; 2.Vidinis akumuliatorius; 3.Išorinis maitinimo šaltinis žema 12V el. įtampa, jei pompa dirba stotelėje |
| 22. | Infuzinės tūrinės pompos klasifikacija | - Atspari defibriliacijai; - II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); - Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų ne blogesnės kaip IP22 klasės | 1.Atspari defibriliacijai; 2.II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 3.Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų IP34 klasės |
| 23. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Kartu su pasiūlymu bus pateiktas CE sertifikatas |
| 24. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 25. | Prekės pristatymas, iškrovimas, pervežimas instaliavimas | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 26. | Kartu su infuzine tūrine pompa pateikiami dokumentai | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. |
| 27. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis infuzine tūrine pompa įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudotis infuzine tūrine pompa įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 28. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti infuzinės tūrinės pompos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti infuzinės tūrinės pompos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 29. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Po siūlomos prekės garantinio laikotarpio turi būti užtikrintas ne mažiau kaip 5 metus originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Prašome nurodyti, kiek metų po siūlomos prekės garantinio laikotarpio būtų užtikrintas originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas. (Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktu) | Po siūlomos prekės garantinio laikotarpio bus užtikrintas 5 metus originalių atsarginių dalių tiekimas (pridėtas patvirtinimas). |

Papildomas reikalavimas:

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

_____________________________________________________