## technine spec.
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS
1.1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas suaugusių, vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai
1.2 | Portatyvus | Svoris su baterija ne daugiau 4,5 kg.
1.3 | Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -18°C iki +49°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 5%-95%. 3. Turi atitikti MIL-STD 810 G, RTCA DO-160G arba lygiaverčius standartus.
1.4 | Aparatas turi integruotą turbiną | Nereikalauja suspausto dujų šaltinio.
1.5 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 6 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~90% ne ilgiau kaip 2,5 val.
1.6 | Duomenų saugojimas ir sąsaja | SD kortelė arba USB jungtis
1.7 | Aparate integruotas higieninis filtras | Apsaugo aparatą nuo užteršimo bakterijomis ir virusais.
1.8 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos rėžimai
1.8.1 | Invazinės ventiliacijos pasirenkami rėžimai | 1) SIMV 2) IPPV, 3) Rankinis rėžimas.
1.8.2 | Neinvazinės ventiliacijos rėžimai pasirinktinai | 1) CPAP. 2) CPAP + PS - pageidautina.
1.8.3 | Greitas reikiamo rėžimo pasirinkimas įjungus prietaisą | Pageidautina, kad įvedus paciento amžių ir ūgį aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus.
1.8.4 | Pagrindiniai parametrai
1.8.5 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5– 40 k/min
1.8.6 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 50 – 2000 ml
1.8.7 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | 1:2 fiksuotas / 1:1 rankiniame rėžime arba reguliuojamas.
1.8.8 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 mbar iki 20 mbar
1.8.9 | O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 %
1.9 | Ekranas | 1. LCD ar lygiavertis ekranas. 2. Turi būti atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis.
1.10 | Komplektacija | 1. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas- Vidinė pakraunama baterija, higieninis filtras, SD duomenų kortelė arba USB jungtis. Turi būti jungtis išoriniam deguonies tiekimui prijungti. 2. Daugkartinis kontūras pacientui. 3. Pakrovėjas 220-230 V ir 12 V. 4. Krepšys/dėklas transportavimui. 5. Tvirtinimas GMP automobilyje.
1.11 | Garantija | ne mažiau 24 mėn
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Jugrita“
direktorius |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  | Rita Jurgionienė