## technine spec.
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
1 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS
1.1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas suaugusių, vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai | Aparatas pritaikytas suaugusių, vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai
1.2 | Portatyvus | Svoris su baterija ne daugiau 4,5 kg. | 2,10kg
1.3 | Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -18°C iki +49°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 5%-95%. 3. Turi atitikti MIL-STD 810 G, RTCA DO-160G arba lygiaverčius standartus. | 1. Darbinė aplinkos temperatūra nuo -20°C iki +50°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 5%-95%. 3. Atitinka MIL-STD 810 G, RTCA DO-160G standartus.
1.4 | Aparatas turi integruotą turbiną | Nereikalauja suspausto dujų šaltinio. | integruota turbina nereikalauja suspausto dujų šaltinio
1.5 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 6 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~90% ne ilgiau kaip 2,5 val. | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų baterija. 2. Baterijos darbo laikas 8 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki 95% 2,5 val.
1.6 | Duomenų saugojimas ir sąsaja | SD kortelė arba USB jungtis | SD kortelė ir vidinė atmintis
1.7 | Aparate integruotas higieninis filtras | Apsaugo aparatą nuo užteršimo bakterijomis ir virusais. | Integruotas higieninis filtras
1.8 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos rėžimai
1.8.1 | Invazinės ventiliacijos pasirenkami rėžimai | 1) SIMV 2) IPPV, 3) Rankinis rėžimas. | SIMV IPPV Rankinis režimas
1.8.2 | Neinvazinės ventiliacijos rėžimai pasirinktinai | 1) CPAP. 2) CPAP + PS - pageidautina. | CPAP CPAP+PS
1.8.3 | Greitas reikiamo rėžimo pasirinkimas įjungus prietaisą | Pageidautina, kad įvedus paciento amžių ir ūgį aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus. | įvedus paciento amžių ir ūgį aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus.
1.8.4 | Pagrindiniai parametrai
1.8.5 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5– 40 k/min | 5-40 k/min
1.8.6 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 50 – 2000 ml | 50-2000 ml
1.8.7 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | 1:2 fiksuotas / 1:1 rankiniame rėžime arba reguliuojamas. | 1:2 fiksuotas / 1:1 rankiniame rėžime
1.8.8 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 mbar iki 20 mbar | 0 mbar iki 20 mbar
1.8.9 | O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 % | 21 – 100 %
1.9 | Ekranas | 1. LCD ar lygiavertis ekranas. 2. Turi būti atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis. | TFT ekranas Vaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis
1.10 | Komplektacija | 1. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas- Vidinė pakraunama baterija, higieninis filtras, SD duomenų kortelė arba USB jungtis. Turi būti jungtis išoriniam deguonies tiekimui prijungti. 2. Daugkartinis kontūras pacientui. 3. Pakrovėjas 220-230 V ir 12 V. 4. Krepšys/dėklas transportavimui. 5. Tvirtinimas GMP automobilyje. | 1. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas- Vidinė pakraunama baterija, higieninis filtras, SD duomenų kortelė. Jungtis išoriniam deguonies tiekimui prijungti. 2. Daugkartinis kontūras pacientui. 3. Pakrovėjai nuo 220-230 V ir 12 V. 4. Krepšys/dėklas transportavimui. 5. Tvirtinimas GMP automobilyje.
1.11 | Garantija | ne mažiau 24 mėn | 24 mėn
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  | UAB „Jugrita“
direktorius |  |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  |  | Rita Jurgionienė