## Sheet1
SPS 1 priedas
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas rankų antiseptikui.
2. Tiekėjas turi pateikti siūlomos priemonės gamintojo parengtą aprašymą, naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
3. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
| Pavadinimas | Prekės charakteristika | Matavimo vnt. | Maksimalus kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso suma Eur (be PVM) | PVM tarifas | Viso suma Eur (su PVM) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
Medicininės pakavimo medžiagos
1. | Popieriaus - plastiko juosta, skirta medicinos prietaisų pakavimui, sterilizuojant vandens garais ir EO dujomis: | Skirta sterilizavimui vandens garais ir EO dujomis. Sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas išskaidraus plastiko, o apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio svoris ne mažiau kaip 60 g/m2. Įpakavimas pažymėtas cheminiais dažais, po sterilizacijos garais, EO dujomis pakeičia spalvą (1 klasės proceso poveikio indikatorius). Įpakavimo siūlės sterilizacijos proceso metu išlaiko visas sterilizavimo sąlygas, neplyšta per siūlę; Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūlėtuvu padarytą siūlę, pakuotės gamintojo nurodyta kryptimi; Ant įpakavimo kas 13 – 15 cm yra žyma nurodanti paketo atidarymo kryptis; Atitinka ISO 11607, EN868-5 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu (MDD 93/42 EEB); Pakuotė tinkama užsandarinti turimu siūlėtuvu (170°C - 185°C); Įpakavimo medžiaga rulonuose, suvyniota plastikine puse į viršų. Visoms nurodytoms pozicijoms siūlyti vieno gamintojo prekes. Pateikti vieną vnt bet kurio išmatavimo pavyzdį - pilną ruloną. | x | x | x | x | x | 36 517,95
1.1 | 4-5 cm x 200 m (± 1 m) |  | Vnt. | 65 | 7 | 455 | 5% | 477.75 | Ster. juosta plokščia 50mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr.5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.2 | 7,5 cm x 200 m (± 1 m) |  | Vnt. | 130 | 9 | 1170 | 5% | 1228.5 | Ster. juosta plokščia 75mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.3 | 10,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 320 | 10 | 3200 | 5% | 3360 | Ster. juosta plokščia 100mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.4 | 12,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 270 | 13 | 3510 | 5% | 3685.5 | Ster. juosta plokščia 120mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.5 | 15,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 350 | 14 | 4900 | 5% | 5145 | Ster. juosta plokščia 150mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.6 | 20,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 230 | 18.8 | 4324 | 5% | 4540.2 | Ster. juosta plokščia 200mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.7 | 25,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 400 | 23 | 9200 | 5% | 9660 | Ster. juosta plokščia 250mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.8 | 30,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 130 | 28 | 3640 | 5% | 3822 | Ster. juosta plokščia 300mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.9 | 32,0 cm x 100 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 70 | 17 | 1190 | 5% | 1249.5 | Ster. juosta plokščia 320mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.10 | 38,0cm x 100 m (±1 cm; ± 1 m) |  | Vnt. | 70 | 19 | 1330 | 5% | 1396.5 | Ster. juosta plokščia 380mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.11 | 42,0 cm x 200 m (±1 cm±1 m;) |  | Vnt. | 30 | 51 | 1530 | 5% | 1606.5 | Ster. juosta plokščia 420mm/200m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
1.12 | 25,0 cm x ne mažiau 100 m su kloste(±1 cm; ) | klostės aukštis 60 mm ±10 mm. | Vnt. | 15 | 22 | 330 | 5% | 346.5 | Ster. juosta su kloste 250x65mm/100m, Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 5-16 https://www.stericlin.de/en/
2. | Odos dezinfekcijos priemonė. Siūlyti vieno gamintojo, tarpusavyje suderintas priemones. |  | x | x | x | x | x | x
2.1 | Spalvota odos dezinfekcijos priemonė | Veikliosios sudėtinės medžiagos: 60-70 prc. propanolio alkoholiai, ketvirtiniai amonio junginiai (neturi sudėtyje etanolio, triklozano, organinių rūgščių, peroksidų ir fenolio), su dažikliais, vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, rota, papova), skirta operacinio lauko paruošimui (žymėjimui). | x | x | x | x | x | 31 617,30
2.1.1 |  | Talpa 200-300 ml | ml | 14000 | 0.015 | 210 | 21% | 254.1 | OP DERM spalvotas (200ml), Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 17-24 https://www.drdeppe.de/en/
2.1.2 |  | Talpa 1 l | litras | 1800 | 3.6 | 6480 | 21% | 7840.8 | OP DERM spalvotas (1 ltr)(50809), Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 17-24 https://www.drdeppe.de/en/
2.2 | Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė | Veikliosios sudėtinės medžiagos: 60-70 prc. propanolio alkoholiai (neturi sudėtyje etanolio, triklozano, organinių rūgščių, peroksidų ir fenolio), vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, rota, papova), skirta operacinio lauko paruošimui. Talpa 1 l. | litras | 5400 | 3.6 | 19440 | 21% | 23522.4 | OP DERM bespalvis (1 ltr)(50206), Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 17-24 https://www.drdeppe.de/en/
3 | Odos dezinfekavimo priemonė pakuotėje | Impregnuotos antiseptiku, koncentracija ne mažiau 70% alkoholio; servetėlės dydis ≥ 3,0 x 6,0 cm; greitai džiūsta; nealergizuoja odos; aseptinėje pakuotėje supakuotos po 1 vnt.; ženklintos CE (pagal 93/42 EEB); pakuotė - dėžutėje ne mažiau 200 vnt. | vnt. (servet.) | 600000 | - | - | - | -
4. | Medicininių atliekų kartoninės surinkimo dėžės |  | x | x | x | x | x | x
4.1 | 25 x 40 x 25 cm dydžio | Išlaiko iki 12 kg svorį, pagamintos iš gofruotojo kartono kurio gramatūra 460±10g/m2 (LST EN 20287); su spaudu pažyminčiu turinį „biologinis pavojus“, atitinkančiu ES žymėjimo reikalavimus, dėžė išsilanksto iš paruoštos pakuotės | Vnt. | 7200 | - | - | - | -
4.2 | 25 x 40 x 50 cm dydžio | Išlaiko iki 20 kg svorį, pagamintos iš gofruotojo kartono kurio gramatūra 460±10g/m2 (LST EN 20287); su spaudu pažyminčiu turinį „biologinis“, atitinkančiu ES žymėjimo reikalavimus, dėžė išsilanksto iš paruoštos pakuotės | Vnt. | 100000 | - | - | - | -
5. | Lipni juosta | Lipni, skaidri pakavimo juosta. Juosta susukta ritėse, juostos plotis 50 ± 5mm. Ilgis ne mažiau 50 m. | Vnt. | 10000 | - | - | - | -
6. | Paviršių dezinfekcinė medžiaga, naudojama sauso rūko generatuoriuose | Vienkartinė talpa - kapsulė. Dezinfekcinis tirpalas turi būti vandens pagrindo vandenilio peroksido tirpalas su Ag+. Tirpalo koncentracija turi būti ne mažiau kaip 6,4 % ir ne daugiau kaip 6,8 %. Tirpale turi būti ne mažiau kaip 60 ppm Ag+. Dezinfekciniame tirpale negali būti peroksiacto rūgšties. Dezinfekcinis tirpalas turi būti tinkamas naudoti su dezinfekavimo-valymo įrenginiu patalpų dezinfekcijai Micro-Nebulizer 99 MB. Pateikti įrodantį dokumentą. Atitikimas „in vitro“ bandymų fazei 1 ir 2 pagal standartus: EN1040, EN13697, EN1650, EN14476, EN13623, EN1276, EN1275, EN13704, EN14348, EN13727 ir EN13624. | Vnt. | 100 | - | - | - | -
7. | Perhidrolis 40% (medicininės arba A r B markės techninio perhidrolio tirpalai) | Skirtas vietinei gamybai vandenilio peroksido 6% ir 3 % tirpalų koncentracijai gauti. Pakuotė iki 5 l | litras | 2000 | - | - | - | -
8. | Bealkoholinės paviršių dezinfekavimo servetėlės | Skirta alkoholiams jautrių paviršių dezinfekciajai tame tarpe ir specialiai endoskopų daviklių kasdieninei priežiūrai. Priemonės sudėtyje: ketvirtiniai amino junginiai. Nėra alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Vidutinio dezinfekavimo veikimo lygio: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe poliovirusus). Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią, daugkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangtelių. Servetėlės pagamintos iš natūralios gyvulinės kilmės pluošto, ne mažiau 130 mm x 150 mm dydžio ir ne mažesnio kaip 60 g/m2 tankio, Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Vienoje pakuotėje ne mažiau 80 vnt. servetėlių | Vnt. | 1200000 | 0.045 | 54 000,00 | 5% | 56 700,00 | Innolin SMALL AF servetėlės su dėžute (100vnt.), Prisman GmbH, Vokietija „Meditalika II dalis“, Psl.Nr. 25-37 https://innocid.com/en/
9. | Klaviatūros dangalai | skaidrus, permatomas, bespalvis, minkštas; pagamintas iš skaidraus tampraus plastiko, kraštai sutvirtinti tampria guma; apgaubia klaviatūrą iš viršaus ir šonų; skirtas operacinėse, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, intervenciniuose kabinetuose naudojamos klaviatūros apsaugai nuo užteršimo biologinėmis medžiagomis procedūrų metu; ženklinti CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB); daugkartinio naudojimo, paviršiaus savybės nepasikeičia ne mažiau 3mėn. valant vidutinio cheminio lygio alkoholinėmis dezinfekavimo priemonėmis (gamintojo patvirtinimas); supakuoti po 1 vnt. | Vnt. | 1000 | 7 | 7000 | 21% | 8470,00 Eur | Apsauginis dangalas klaviatūroms, vnt, Baaske GmbH, Vokietija „Meditalika II dalis“, Psl.Nr.38 – 39 https://baaske-medical.de
10. | Įvairių paviršių dezinfekcijos priemonė. | Biocidas. Koncentruota priemonė. Taip pat priemonė tinkama medicininio inventoriau paviršių dezinfekcijai. Tinkama kūdikių inkubatoriams valyti. Sudėtyje turi būti trys veikliosios medžiagos (pagrinde ketvirtiniai amonio junginiai, aminai). Bendra veikliųjų medžiagų koncentracija ne mažiau 25%. Neturi savo sudėtyje aldehidų. Bekvapė, bespalvė priemonė.Plataus veikimo spektro, veikia bakterijas (taip pat TBC), grybelius, ivairius virusus (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Papova, Rota ir Noro). Pasižymi geromis valymo savybėmis. Neutralizuoja, nuriebalina, nuvalius paviršių nelieka dėmių, lieka nelipnus paviršius. Nuvalius šia priemone, nereikia perplauti švariu vandeniu (ir su maistu tiesiogiai besiliečiansių paviršių). Trumpas ekspozicijos laikas - baktericidinis poveikis ne daugiau 5 min ( pagal EN13727). Priemonė sertifikuota pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB. Atitinka standartus EN13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476 - pateikti gamintojo atitikimą standartui įrodančius dokumentus. | litras | 1500 | 4.6 | 6900 | 5% | 7245 | Beta Guard NEU (2L), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija „Meditalika II dalis“/ „Meditalika III dalis“, Psl.Nr.40-53 https://www.drdeppe.de/en/
* Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnį prekių kiekį.