## specifikacija
Techninė specifikacija ir prekių įkainiai

1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB /Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Maksimalus kiekis (36 mėn. poreikis)	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM	PVM tarifas ٪	Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM	Planuojama pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama pirkimo suma Eur su PVM	Nuoroda į interneto tinklalapį arba Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktus techninius dokumentus, aiškiai nurodant vietą, kurioje yra pateikiama atitikimą techniniams reikalavimams pagrindžianti informacija. Kartu su pasiūlymu pateiktuose techniniuose dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų techninių parametrų reikšmės
1.	Priemonės infuziniams tirpalams ruošti (skirtos dirbti su automatine infuzinių tirpalų ruošimo mašina MediMix mini) ir juos tiekti ligoniui
1.1.	Sistema, skirta infuzinių tirpalų maišymui iš kelių konteinerių į vieną	Sistema be DEHP minkštiklio ir latekso, sterili; Iš visos jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; Sudedamos dalys: ne mažiau 4 žarnelės su atskirais skirtingų spalvų spaustukais žarnelėms užspausti, jungtis, jungianti 4 atšakas į vieną su vienos krypties vožtuvu, 50 ml švirkštas; Sistemos užpildymo tūris ne didesnis kaip 20 ml.	vnt.	300
1.2.	Infuzinio tirpalo maišo ir švirkšto (statomo į infuzinę pompą) sujungimo žarnelė (skaidri) su vienos krypties vožtuvu	Sistema be DEHP minkštiklio ir latekso; sterili; Iš visos jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; Sudedamos dalys: žarnelė su spaustuku, ilgis ne trumpesnis 90 cm su vienos krypties vožtuvu; Užpildymo tūris ne didesnis 8 ml.	vnt.	900
1.3.	Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti 100-150 ml	Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2) jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 100– 150 ml.	vnt.	600
1.4.	Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti 200-250 ml	Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2) jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 200 – 250 ml.	vnt.	1 800
1.5.	Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti 450-500 ml	Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2)jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 450 – 500 ml.	vnt.	600
1.6.	Prailginimo žarnelė su papildoma atšaka infuziniams tirpalams įvesti	Pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; žarnelė su 0,2 µm endotoksininiu filtru, kuris 96 val. sulaiko endotoksinus, savaime nusiorina (oras nepatenka į ligonį), jautrus medikamentų nesuderiamumui (užsikemša filtras); 4-6 cm Y tipo jungtis papildomiems medikamentams lašinti; injekcinis kamštelis medikamentams suleisti; Iš visos jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; bendras žarnelės ilgis 150 – 160 cm; užpildymo tūris 1,5 – 2,0 ml.	vnt.	1 000
1.7.	Prailginimo žarnelė infuzinių tirpalų ar maisto mišinių infuzijai švirkštinės infuzinės pompos pagalba	Pagaminta iš PVC arba PUR, sterili; Luer-Lock jungtis su apsauginiais kamšteliais, su spaustuku; be bakterinio filtro; ilgis 150- 200 cm; užpildymо tūris iki 1- 1,5 ml.	vnt.	7 000
1.8.	Prailginimo žarnelė kraujo komponentų perpylimui	Pagaminta su specialiu, kraujo komponentų perpylimui skirtu filtru (200 µm); pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; jungtis Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; žarnelė 150 – 200 cm su spaustuku; užpildymo tūris 1,5 – 2,0 ml.	vnt.	400
1.9.	Prailginimo žarnelė šviesai jautriems vaistams, lipidams	Pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; šviesai nelaidi; su 1,2 µm filtru (priešgrybelinė apsauga, savaime nusiorina (oras nepatenka į ligonį); jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; žarnelė 150-160 cm su spaustuku; užpildymo tūris iki 1,5 ml.	vnt.	4 000
1.10.	Prailginimo žarnelė 1 šakos	Pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; sterili; jungtis Luer – Lock su apsauginiu kamšteliu, žarnelė I.D. 1,0 mm, O.D. 2,5 mm, su spaustuku, 15-20 cm; užpildymo tūris 0,2-0,3 ml.	vnt.	4 000
1.11.	Neonatologinė dvišakė Y- tipo jungtis be bakterinio filtro	Y tipo jungtis, skirta skirtingiems medikamentams/skysčiams uždaroje sistemoje įvesti; sterili, turinti vožtuvus, neleidžiančius maišytis skirtingiems tirpalams jungtyje; be DEHP minkštiklio ir latekso, Iš visos jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; užpildymo tūris iki 0,4-0,5 ml.	vnt.	600
1.12.	Neonatologinė trišakė jungtis be bakterinio filtro	Trišakė jungtis, turinti tris atšakas, sueinančias į vieną, skirta skirtingiems medikamentams/skysčiams uždaroje sistemoje įvesti;sterili, turinti vožtuvus, neleidžiančius maišytis skirtingiems tirpalams jungtyje; be DEHP minkštiklio ir latekso, Iš visos jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; užpildymo tūris iki 0,6 ml.	vnt.	500
1.13.	Specialios paskirties trišakė neonatologinė jungtis su bakteriniu filtru	Pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; sterili; 3 jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; 2 jungtys Y tipo, sujungtos su endotoksiniu 0,2 µm filtru, kuris 96 val. sulaiko endotoksinus (jungtį galima keisti kas 48 val.), savaime nusiorina (oras nepatenka į ligonį), jautrus medikamentų nesuderiamumui (užsikemša filtras); viena papildoma jungtis, apeinanti fitrą, yra šviesai nelaidi, skirta lipidams, kraujo produktams perpilti ar kitiems šviesai jautriems medikamentams įvesti; žarnelių ilgis 10-20 cm; užpildymo tūris iki 0,8 ml.	vnt.	800
1.14.	Neonatologinė keturšakė jungtis be bakterinio filtro	Keturšakė jungtis, turinti keturias atšakas, sueinančias į vieną, skirta skirtingiems medikamentams/skysčiams uždaroje sistemoje įvesti; sterili, turinti vožtuvus, neleidžiančius maišytis skirtingiems tirpalams jungtyje; be DEHP minkštiklio ir latekso, Iš visos jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; užpildymo tūris iki 0,8 ml.	vnt.	200
1.15.	3-jų krypčių kranelis	3-krypčių (360⁰); Sterilus; atsparus lipidams, antiseptikams; jungtys Luer- Lock su apsauginiais kamšteliais; užpildymo tūris 0,25 ml.	vnt.	600
1.16.	T- tipo jungtis su atbulinės eigos vožtuvais	Sterili, be DEHP minkštiklių ir latekso, skirta mažų kiekių iki 5 ml įvedimui, perpilant infuzinius tirpalus iš talpos indų , konteineriių į infuzinius maišus uždaroje sistemoje, reguliuojama automatiniais atbulinės eigos vožtuvais. 3 Luer- Lok jungtys Male, Female, apsauginiai kamštukai. Užpildymo tūris 0,2 ml.	vnt.	800
1.17.	Kraujo ir jo komponentų perpylimo sistema	Uždara sistema, skirta kraujo , kraujo komponentų perpylimui su specialiai skirtu filtru (200 µm); pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; jungtis Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; Sistema susideda iš spaiko,kurio ilgis atitinka kraujo komponentų maišo žarnelę, žarnelės nuo spaiko iki 50 ml dozavimo švirkšto, 3 krypčių kranelio, žarnelės nuo švirkšto 150 – 200 cm su spaustuku irsu specialiai skirtu filtru (200 µm); jungtis Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais;	vnt.	200
1.18.	Šviesai nelaidi aštuonių kanalų neonatologinė jungtis su bakteriniu filtru	Šviesai nelaidi, pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; sterili, 8 Luer - Lock jungys female su spalvotais atbulinės eigos vožtuvais, apsauginiais kamšteliais; 1 jungtis Luer-Lock male sriegine veržle, endotoksininiu 0,2 µ filtru, kuris 96val. sulaiko endotoksinus (jungtis keičiama kas 48 val.), savaime nusiorina (oras nepatenka į ligonį), jautrus medikamentų nesuderinamumui (užsikemša filtras); Jungtis skirta iki 8 šviesai jautrių medikamentų įvedimui per vieną įeigą; užpildymo tūris iki 1,4-1,6ml.	vnt.	200
1.19.	Dviguba Luer -Lock jungtis	Sterili, be DEHP minkštiklių ir latekso dviguba female-female Luer Lock jungtis apsauginiai kamštukai Sterili, be DEHP minkštiklių skirta tirpalų iš švirkšto į švirkštą perpylimui	vnt.	800
1.20.	Prailginimo žarnelė 1 šakos	Pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; sterili; jungtis Luer-Lock su apsauginiu kamšteliu, su spaustuku, 15-20 cm; užpildymo tūris 0,3-0,5 mlinjekcinis kamštelis medikamentams suleisti; bendras žarnelės ilgis 25-35 cm.	vnt.	300
1.21.	Specialios paskirties prailginimo žarnelė infuzinių tirpalų infuzijai švirkštinės infuzinės pompos pagalba	Šviesai nelaidi, raudonos spalvos žarnelė pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; steril, Luer – Lock jungtys, apsauginiai kamšteliai; spaustukas. Žarnelė skirta specialių, reikalaujančių ypatingos atžymos, šviesai jautrių medikamentų infuzijai užpildymo tūris 0,4-0,8 ml, ilgis 150-200 cm.	vnt.	100
1.22.	Mikro talpos prailginimo žarnelė infuzinių tirpalų infuzijai švirkštinės infuzinės pompos pagalba	Pagaminta iš PVC arba PUR, sterili; be DEHP minkštiklio ir latekso. Luer-Lock jungtis su apsauginiais kamšteliais, su spaustuku; be bakterinio filtro; ilgis 150-180 cm; užpildymо tūris 0,4-0,6 ml.	vnt.	4 500
Iš viso 1 pirkimo daliai:
2.	Vienkartinių priemonių komplektas darbui su Infant Flow SiPAP LP sistema.
2.1.	Specialus generatoriaus ir kontūro rinkinys skirtas sistemai Infant Flow SiPAP LP	Vienkartinio naudojimo, pritaikytas darbui su drėkintuvu F&P MR850. Rinkinį sudaro: kontūras; generatorius (prie generatoriaus komplemtuojamos nosies kaniulės (1vnt.-S dydžio, 1vnt.- M dydžio, 1vnt.- L dydžio), nosies kaniulių parinkimui skirta matavimo liniuotė ir generatoriaus tvirtinimas prie kepurėlės ir galvos apdangalo) .Generatoriaus distalinėje dalyje oro srautas tiekiamas per dvi angas.Generatoriuje įmontuotas apsauginis didelio slėgio vožtuvas.	rinkinys	40
2.2.	Galvos apdangalas, skirtas kontūro ir generatoriaus tvirtinimui
2.2.1.	XS (galvos diametras 17-21cm)	Vienkartinio naudojimo, pagamintas iš nailono, atviras viršugalvis, tvirtinasi lipniom juostelėm. Forma pritaikyta SiPAP generatoriui tvirtinti.	vnt.	90
2.2.2.	S (galvos diametras 21-26cm)		vnt.	60
2.2.3.	SM (galvos diametras 24-28cm)		vnt.	60
2.2.4.	M (galvos diametras 26-32cm)		vnt.	60
2.2.5.	L (galvos diametras 32-37cm)		vnt.	30
2.3.	Nosies kaukės
2.3.1.	dydis XS	Vienkartinio naudojimo, pagamintos iš silikono, be latekso, be ftalatų, dalis ties nosies pertvara permatoma, viršutinė kaukės dalis lanksti , sienelės skirtingų storių. Skirtingo dydžio kaukės – skirtingos spalvos. Forma pritaikyta SiPAP generatoriui.	vnt.	30
2.3.2.	dydis S		vnt.	40
2.3.3.	dydis M		vnt.	40
2.3.4.	dydis L		vnt.	30
2.4.	Nosies kaniulės
2.4.1.	dydis XS	Vienkartinio naudojimo, pagamintos iš silikono, be latekso, be ftalatų. Kaniulės lanksčios, distalinis galas išplatėjęs, specialios formos, kad būtų sumažintas sąlytis su oda. Skirtingo dydžio kaniulės – skirtingos spalvos naudojimo. Forma pritaikyta SiPAP generatoriui.	vnt.	30
2.4.2.	dydis S		vnt.	30
2.5.	Specialios kepurėlės, skirtos kontūro ir generatoriaus tvirtinimui
2.5.1.	000 (galvos diametras 18-20cm)	Pagamintos iš medvilnės, vienkartinio naudojimo. Skirtingo dydžio kepurėlės kraštas skirtingos spalvos, skirtas žymėti skirtingam kepurėlės dydžiui.	vnt.	20
2.5.2.	00 (galvos diametras 20-22cm)		vnt.	20
2.5.3.	0 (galvos diametras 22-24cm)		vnt.	20
2.5.4.	1 (galvos diametras 24-26cm)		vnt.	20
2.5.5.	2 (galvos diametras 26-28cm)		vnt.	40
2.5.6.	3(galvos diametras 28-30cm)		vnt.	40
2.5.7.	4 (galvos diametras 30-32cm)		vnt.	20
Iš viso 2 pirkimo daliai:
3.	Miniflow tipo kvėpuojamosios sistemos priedas.	Darbui su dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatais, naudojant CPAP ventiliacijos rūšį. Jungiamas prie DPV įkvėpimo ir iškvėpimo jungčių kontroliuoti CPAP parametrus ir nustatyti reikiamą tėkmės lygį. Suderinamas su kitais Medin® sistemos priedais.	vnt.	60
4.	Kvėpavimo sistema darbui transportuojant su dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatais, naudojant CPAP ventiliacijos rūšį	Vienkartinė, kliniškai švari. Gaminio sudėtyje nėra latekso, sudėtyje PVC be DEHP. Sistemos dviejų šakų ilgiai po 1,80 m, 10 mm diametro. Galimas įpūtimo tūris ≤ 50 ml. Esant slėgiui 60 mbar, galimas įkvėpimo srautas 5L/min: <0,3 mbar, iškvėpimo srautas 5L/min: <0,15 mbar. Sistemą sudaro: du gofruoti vamzdžiai, lenkta Y tipo jungtis su Luer Lock jungtimi paciento pusėje. Sistemos jungtys kūginės: paciento pusėje 15F, aparato pusėje 22 F. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuota į maišelius po 1 vnt.	vnt.	200
5.	Naujagimių ausų kaušeliai nuo triukšmo	Ovalo formos. Išmatavimai; 2,856 x3,493 x 0,787 cm; lipnūs, padengti hidrogeliniu sluoksniu, hipoalerginiai, be latekso.	vnt.	100
6.	Tinklelis naujagimiui guldyti "Mediprema O'Blue 360" fototerapijos sitemai	Vienkartinis, kliniškai švarus. Pagamintas iš naujagimio kūną nealergizuojančio audinio. Matmenys 40 cm x 60 cm, galuose turi tvirtinimo kilpeles, šonuose - įsiuvas, skirtas tinkleliui užmauti ant metalinių strypelių.	vnt.	10
7.	Timpa kūdikiams	Timpa kūdikiams-skirta rankos suveržimui, su plastikine sagtele.	vnt.	300
8.	Naujagimių vienos jungties kraujospūdžio manžetė
8.1.	1 dydis	Manžetės plotis 2 cm, tinkantis rankos apimčiai 3-6 cm, ilgis ≥10cm	vnt.	100
8.2.	2 dydis	Manžetės plotis 3 cm, tinkantis rankos apimčiai 4-8 cm, ilgis ≥12cm	vnt.	100
8.3.	3 dydis	Manžetės plotis 4 cm, tinkantis rankos apimčiai 6-11 cm, ilgis ≥15cm	vnt.	100
8.4.	4 dydis	Manžetės plotis 5 cm, tinkantis rankos apimčiai 7-13 cm, ilgis ≥18cm	vnt.	100
Iš viso 8 pirkimo daliai:
9.	Naujagimių dviejų jungčių kraujospūdžio manžetė	Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo.
9.1.	1 dydis	Manžetės plotis 2 cm, tinkantis rankos apimčiai 3-6 cm, ilgis ≥10cm	vnt.	100
9.2.	2 dydis	Manžetės plotis 3 cm, tinkantis rankos apimčiai 4-8 cm, ilgis ≥12cm	vnt.	100
9.3.	3 dydis	Manžetės plotis 4 cm, tinkantis rankos apimčiai 6-11 cm, ilgis ≥15cm	vnt.	300
9.4.	4 dydis	Manžetės plotis 5 cm, tinkantis rankos apimčiai 7-13 cm, ilgis ≥18cm	vnt.	200
Iš viso 9 pirkimo daliai:
10.	Maitinimo zondas atraumatiniu galu
10.1	CH4	Zondas, išimtas iš pakuotės turi būti be lenkimo deformacijų, lengvai ištiesinamas. 40 - 50 cm ilgio, pagamintas iš termoplastinio PVC be DEHP. Galimas naudojimas ≥ 5 dienos. Atraumatinis kateterio galas su dviem šoninėmis akutėmis skirtingose pusėse, su rentgenokontrastine linija per visą kateterio ilgį, proksimalinis galas platėjantis, konuso formos su Luer lock galu, skirtu švirkštui prijungti, su integruotu konusiniu kamšteliu. Centimetrinė gradacija kas 1cm nuo 5 iki 35 cm skaičiais, kurie nenusivalo, spalvinis kodavimas pagal dydį. 4Fr - vid.diam. 0,8mm, išor.diametras 1,5mm; 5Fr -vid.diam. 1 mm, išor.diametras 1,7mm; 6Fr -vid.diam. 1,2 mm, išor.diametras 2mm; 8Fr -vid.diam. 1,5 mm, išor.diametras 2,5mm; 10Fr -vid.diam. 2 mm, išor.diametras 2,3 mm.	vnt.	300
10.2.	CH 5		vnt.	6 000
10.3.	CH6		vnt.	10 000
10.4.	CH 8		vnt.	2 000
10.5.	CH 10		vnt.	2 000
Iš viso 10 pirkimo daliai:
11.	Kateteris gleivėms iš trachėjos išsiurbti (naujagimiams)
11.1.	CH 4	Ilgis 30 cm ± 1 cm,vamzdelis ir konektorius permatomi, su rentgeno kontrastine linija. Pagaminti iš PVC be DEHP; su pirštu užspaudžiamu konektoriumi, su integruotu kamštuku. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį, graduotas kas 1 cm ne mažiau nuo 5 iki 20 cm. Su dviem šoninėm angomis ir viena distaline anga.	vnt.	200
11.2.	CH 5		vnt.	5 000
11.3.	CH 6		vnt.	5 000
Iš viso 11 pirkimo daliai:
12.	EKG elektrodai su hidrogeliniu pagrindu, pralaidūs rentgeno spinduliams	Elektrodo diametras 25-26 mm, laido ilgis 60-61 cm. Elektrodo sudedamosios dalys: sidabro chloridas- jutiklis, hidrogelis-centre, hidrokoloidas- kraštuose, neaustinė medžiaga- paviršiuje. Jutiklis stabilus ir apsaugotas nuo išdžiūvimo. Skirtingų spalvų laidai identifikacijai. Be latekso, be DEHP. Pralaidūs rentgeno spinduliams. Pakuotėje ne mažiau 3 elektrodai su laidais.	pak.	100
13.	Elektrodas EKG naujagimiams, diametras 26 ± 1 mm	Vienkartinis, apvalus, 26 ± 1 mm diametro, mikroporinio plastiko arba lygiavertės medžiagos, gelinis, be latekso elektrodas.Kraštai padengti lipniais hipoalerginiais klijais. Jungtis aliumininė arba lygiavertės medžiagos, tinkanti Schiller CS 100 elektrokardiografui.	vnt.	6 000
14.	Elektrodas EKG vaikams, diametras 30 ± 1 mm	Vienkartinis, lipnus, apvalus EKG elektrodas ilgalaikiam stebėjimui. Diametras 30 ± 1 mm. Elektrodo medžiaga - mikroporinis plastikas arba lygiavertė medžiaga, padengtas hipoalerginiais klijais. Elektrodo kontaktinė dalis pagaminta iš Ag/AgCl arba lygiavertės medžiagos, padengta porolonu arba lygiaverte medžiaga, suvilgytu EKG geliu. Be latekso.	vnt.	90 000
15.	Naujagimių vienkartiniai EKG elektrodai be laidų	Vienkartiniai EKG elektrodai 20-25 mm diametro, turintys metalinę galvutę, reikalingą elektrodų laidams prisegti, turintys gelinį sluoksnį, nealergizuojantys odos. Turi tikti defibriliatoriaus "Lifepack 20e" monitoriaus laidams	vnt.	60
16.	Kvėpavimo abdominalinis sensorius	Specialus sensorius, skirtas naujagimio kvėpavimui bei apnėjoms registruoti. Baltas balionėlis, klijuojamas ant naujagimio pilvo, o žarnelės galas jungiamas prie Infant Flow Advence prietaiso.	vnt.	60
17.	Fototerapiniai akinukai (apjuosiami)
17.1.	Mikro (10-11 cm)	Šviesos blokavimas ≥ 99.9999%; Medžiaginiai iš nailono su poliuretanu ir „Velcro“ užsegimais; Susideda iš dviejų dalių, kurios tarpusavyje sujungiamos velcro užsegimais; Apjuosiami aplink galvą, pakaušio srityje išplatėjimas su ≥ 7 juostelėmis; Akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido; Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio; Be latekso, be DEHP.	vnt.	150
17.2.	Maži (12-13 cm)		vnt.	500
17.3.	Dideli (17-18 cm)		vnt.	20
Iš viso 17 pirkimo daliai:
18.	Įvalkas Biliblanket tipo fototerapijos čiužinėliams	Vienkartinis, formos popierinis įvalkas su lipdukais, atitinkantis Biliblanket čiužinėlio išmatavimus.	vnt.	50
19.	Intraveninių kateterių fiksatorius naujagimiams, standartinis	Skirtas prie odos fiksuoti centrinius ir periferinius intraveninius kateterius (umbilikalinius, IV kateterius ir kt.). Turintis hidrokoloidinį sluoksnį, nedirginantis naujagimio odos, hipoalerginis, be latekso, be DEHP; turintis išpjovą kateteriui apsupti; susidedantis iš dviejų dalių: 1) lipni hidrokoloidinė plokštelė fiksuojamama prie odos, 2) lipni plokštelė, leidžianti fiksuoti kateterį prie hidrokoloidinės plokštelės. Nuimant nelieka ant odos.	vnt.	100
20.	Universalus fiksatorius naujagimiams	Tinkamas ypač jautriai naujagimio odai. 2 juostelės po 1,3 cm x 14,5 cm. Švelniai prispaudus, prisitaiko prie įvairių kūno vietų ir prilimpa, nepažeisdamas odos. Permatomas, hidrokoloidinis, hipoalerginis, be latekso, be DEHP. Nuimant nelieka ant odos.	vnt.	100
21.	Saturacijos daviklio fiksatorius naujagimiams	Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos, su Velkro užsegimu. Suteikia stabilumo davikliui. Lengvas, komfortabilus, švelnus, tinkamas ypač jautriai naujagimio odai. Nesukelia prakaitavimo.
21.1.	Mažas (Small)	2 cm x 8 cm ± 0,5 cm (plotis x ilgis)	vnt.	100
21.2.	Didelis (Large)	3 cm x 13 cm ± 0,5 cm (plotis x ilgis)	vnt.	300
21.3.	Labai didelis (X-Large)	5 cm x 15 cm ± 0,5 cm (plotis x ilgis)	vnt.	100
Iš viso 21 pirkimo daliai:
22.	Daugiafunkcinis fiksatorius naujagimiams	Galima fiksuoti kvėpavimo kontūrus, laidus, vamzdelius ir kitas priemones jų stabilizacijai, kad pacientas būtų labiau mobilus jį transportuojant, taikant Kangaroo metodą, atliekant rentgeną. Juostelė yra su Velcro užsegimu per visą ilgį. Juostelės darbinis ilgis 10- 11cm; su metaliniu klipsu. Be latekso, be DEHP; Galimybė pasirinkti ≥ 6 spalvas.	vnt.	50
23.	Longetė su minkštu paklotu ir fiksavimo juostele	Skirta intraveniniams kateteriams fiksuoti, ribojant galūnės judesį per sąnarį; 5-10 cm ilgio, su 0,5 cm storio paralono paklotu, su limpančia fiksavimo juosta.	vnt.	200
24.	Dviejų dalių išmatų rinktuvas 4,8- 31 mm stomai
24.1.	Išmatų rinktuvo plokštelė	Plokštelė lanksti, lipnioji dalis-hidrokoloidinė, 4,8 -31 mm skersmens stomai	vnt.	100	DanSac; DAN 1770-10	1,180	5	1,239	118,00	123,90	Konfidencialu Prekių aprašymas dokumentai 24p.d. psl.1-51
24.2.	Išmatų rinktuvo maišelis	Maišelis permatomas, atviras, su dvigubu uždarymu su filtru, 4,8 -31 mm skersmens stomai.	vnt.	200	DanSac; DAN 1215-70	1,770	5	1,859	354,00	371,70
Iš viso 24 pirkimo daliai:					472,00	495,60
25.	Priemonės stomos priežiūrai
25.1.	Stomos priežiūros pasta	Užpildas- sandariklis, sudarantis apsauginį odos barjerą, skirtas naudoti esant kolostomai, ileostomai ar urostomai. Apsaugo odą aplink fistules, neuždengtus odos plotelius tarp stomos ir rinktuvo odos plokštelės angos. Tinkama naudoti odos raukšlių, nelygumų bei randų užpildymui, sudarant lygų paviršių stomos plokštelei klijuoti. Tinkama vaikams ir naujagimiams. Pakuotėje ne daugiau 100g.	vnt.	10
25.2.	Stomos priežiūros milteliai	Apsauginiai milteliai stomos priežiūrai, apsaugo sudirgusią peristominę odą. Pakuotėje ne daugiau 30 g.	vnt.	10
Iš viso 25 pirkimo daliai:
26.	Ilgalaikis centrinės venos kateteris
26.1	2,7 Fr vieno spindžio kateteris su sidabru ir įvedimo sistema	Kateteris Broviac’o tipo (silikoninis, rentgenokontrastinis, su poodine manžete, su minkštu atraumatiniu galu). Antimikrobinis (kateteris turi būti tiek padengtas sidabro jonais, tiek kateterio medžiagos sudėtinė dalis turi būti sidabro jonai). Dydis - 2,7 Fr (vid.diam. 0,5 mm – išor.diam. 0,95 mm); bendras ilgis 70 - 75 cm (naudojamas 50 cm); užpildymo tūris 0,25 ml; tekmės greitis ≥ 1 ml/min; atlaikantis slėgį ≥ 3,5bar; išorinėje kateterio dalyje turi būti papildoma kateterio sekcija su įmontuota vieta užspaudimui ir spaustuku. Tuneliavimo adata. Beadatinis kamštukas: uždara beadatinė sistema, antiokliuzinis, atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams, be metalinių, magnetinių komponentų. Desileto rinkinys: 1 adata-introdiuseris (diametras 0,6 x 0,9 mm, ilgis – 38 mm); 1 “J” formos pravediklis (diametras – 0,5 mm, ilgis – 300 mm); 1 dilatatorius; desiletas su nuplėšiama kaniule (ilgis 6-7 cm, vid.diam. 1,4 mm – išor.diam. 1,95 mm). 10ml švirkštas, 1 skalpelis (trumpu plastikiniu kotu).	rink.	6
26.2.	4,2 Fr vieno spindžio kateteris su sidabru ir jvedimo sistema	Kateteris Broviac’o tipo (silikoninis, rentgenokontrastinis, su poodine manžete, su minkštu atraumatiniu galu). Antimikrobinis (kateteris turi būti tiek padengtas sidabro jonais, tiek kateterio medžiagos sudėtinė dalis turi būti sidabro jonai). Dydis 4,2 Fr (vid.diam. 0,7 mm – išor. diam. 1,4 mm); bendras ilgis 70-75 cm (naudojamas 50 cm); užpildymo tūris 0,30 - 0,35 ml; tėkmės greitis ≥ 5 ml/min; atlaikantis slėgį ≥ 3,5 bar; išorinėje kateterio dalyje turi būti papildoma kateterio sekcija su įmontuota vieta užspaudimui ir spaustuku. Tuneliavimo adata. Beadatinis kamštukas: uždara beadatinė sistema, antiokliuzinis, atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams, be metalinių, magnetinių komponentų. Desileto rinkinys: 1 adata-introdiuseris (diametras 1,06 x 1,26 mm, ilgis – 70 mm); 1 “J” formos pravediklis (diametras 0,97 mm, ilgis – 530 mm); 1 dilatatorius; desiletas su nuplėšiama kaniule (ilgis 13 - 14 cm, vid.diam. 1,8 mm – išor. diam.2,3 mm). 10ml švirkštas, 1 skalpelis (trumpu plastikiniu kotu).	rink.	6
26.3.	5 Fr vieno spindžio kateteris su sidabru ir įvedimo sistema	Kateteris Broviac’o tipo (silikoninis, rentgenokontrastinis, su poodine manžete, su minkštu atraumatiniu galu). Antimikrobinis (kateteris turi būti tiek padengtas sidabro jonais, tiek kateterio medžiagos sudėtinė dalis turi būti sidabro jonai). Dydis - 5 Fr (vid.diam. 0,95 mm – išor.diam. 1,7mm); bendras ilgis 70 - 75 cm (naudojamas 50 - 55cm); užpildymo tūris 0,7-0,75 ml; tekmės greitis ≥ 15 ml/min; atlaikantis slėgį ≥ 3,5bar; išorinėje kateterio dalyje turi būti papildoma kateterio sekcija su įmontuota vieta užspaudimui ir spaustuku. Tuneliavimo adata. Beadatinis kamštukas: uždara beadatinė sistema, antiokliuzinis, atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams, be metalinių, magnetinių komponentų. Desileto rinkinys: 1 adata-introdiuseris (diametras 1,06 x 1,26 mm, ilgis – 70 mm); 1 “J” formos pravediklis (diametras – 0,97 mm, ilgis – 530 mm); 1 dilatatorius; desiletas su nuplėšiama kaniule (ilgis 14 cm, vid.diam. 2,1 mm – išor.diam. 2,6 mm). 10ml švirkštas, 1 skalpelis (trumpu plastikiniu kotu).	rink	20
26.4.	7 Fr dviejų spindžių kateteris su sidabru ir Įvedimo sistema	Dviejų spindžių silikoninis kateteris, rentgenokontrastinis, su poodine manžete, su minkštu atviru atraumatiniu galu: dydis -7 Fr (vid.diam. 1 mm – išor. diametras 2,35 mm); bendras ilgis 90 - 95 cm (naudojamas 55 - 60 cm); tėkmės greitis 1-os atš. ≥ 2ml/min, 2-os atš.15 ml/min; atlaikantis slėgį ≥ 3,5bar; išorinėje kateterio dalyje turi būti papildoma kateterio sekcija su įmontuota vieta užspaudimui ir spaustuku. 2 vnt. tuneliavimo adatų: – 1 plastikinė, 1 metalinė. Beadatinis kamštukas: uždara beadatinė sistema, antiokliuzinis, atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams, be metalinių, magnetinių komponentų. Desileto rinkinys: 1 adata-introdiuseris (diametras 1,06 x 1,26 mm, ilgis – 70 mm); 1 “J” formos pravedėjas (diametras – 0,97 mm, ilgis – 53 cm); 1 dilatatorius; desiletas su nuplėšiama kaniule (ilgis 14 cm, vid.diam. 2,8 mm – išor.diam.3,4 mm). 10ml švirkštas, 1 skalpelis (trumpu plastikiniu kotu).	rink.	15
26.5.	9,5 Fr dviejų spindžių kateteris su sidabru ir įvedimo sistema	Kateteris dviejų spindžių silikoninis, rentgenokontrastinis, su poodine manžete, su minkštu atviru atraumatiniu galu: dydis - 9,5 Fr (vid. diam. 1,6 mm, išor.diam. 3,2 mm); bendras ilgis 90 - 95 cm (naudojamas 55 - 60 cm); tėkmės greitis 1-os atš. ≥ 33ml/min, 2-os atš. 33 ml/min; atlaikantis slėgį ≥ 3,5 bar; išorinėje kateterio dalyje turi būti papildoma kateterio sekcija su įmontuota vieta užspaudimui ir spaustuku. 2 vnt. tuneliavimo adatų: – 1 plastikinė, 1 metalinė. Beadatinis kamštukas: uždara beadatinė sistema, antiokliuzinis, atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams, be metalinių, magnetinių komponentų. Desileto rinkinys: 1 adata-introdiuseris (diametras 1,06 x 1,26 mm, ilgis – 70 mm); 1 “J” formos pravediklis (diametras – 0,97 mm, ilgis – 53 cm); 1 dilatatorius; desiletas su nuplėšiama kaniule (ilgis 14cm, vid.diam. 3,1 mm – išor. diam.3,7 mm). 10ml švirkštas, 1 skalpelis (trumpu plastikiniu kotu).	rink.	5
26.6	Mini implantuojamas Port tipo kateteris su įvedimo sistema	Intraveninis Port tipo kateteris, vieno spindžio su titano ir polioksimetileno rezervuaru, įvedamas naudojant ultragarso kontrolę. Sistema vienkartinė, sterili, be latekso ir DEHP, suderinama su BMR, tinkama KT tyrimui. Sistemą sudaro: 1.Introdiuseris 7Fr. 2.Anatominės formos titano ir polioksimetileno rezervuaras, rezervuaro svoris 5g ± 0,5 g., dydis 25.8 x20.8 x10 mm ± 2mm; 3.Rentgenokontrastinis, silikoninis arba poliuretaninis, 600 mm ilgio kateteris, vidinis diametras ≥ 1,02 mm, išorinis diametras ≤ 2,16mm; 3. Raulersono sistema: echogeniška punkcinė adata su apsauginiu vožtuvu. Priedai: adata odai punktuoti, švirkštas, adata membranai punktuoti, styga, skylantis introdiuseris, tuneliatorius, fiksavimo žiedai.	rink.	10
Iš viso 26 pirkimo daliai:
27.	Centrinės venos kateterio rinkinys su bakterinės infekcijos protekcija
27.1.	4 Fr/18 G 16 cm	Centrinės venos kateterio sterilus rinkinys su ilgo naudojimo (iki 30 dienų) poliuretano vienkanaliu 16 cm ilgio kateteriu, padengtu tauriųjų metalų lydiniu (sidabro, aukso ir paladžio). Rinkinį sudaro: centrinės venos kateteris, pravedėjas su apsauga, tiesi įvedimo kaniulė-adata, dilatatorius, skalpelis, 5 ml švirkštas ir kiti priedai.	rink.	10
27.2.	5 Fr/16 G 16 cm		rink.	10
Iš viso 27 pirkimo daliai:
28.	Sistema tiesioginiam arteriniam ir veniniam spaudimui matuoti	844-26 tipo sistema invaziniam monitoravimui. Iš visos linijos dalys vienkartinės ir sterilios. Tinkamos naudoti su IAKS matavimo davikliu SP844. Iš visos linijų dalys be latekso. Tvirtinimo elementas davikliui SP844. Minimali skysčių tėkmė linijoje 3ml/val. Linijų kietumo laipsnis pagal shore skalę ≥ 90. Trijų padėčių kranelių sistemoje ≥ 2 vnt. Komplektuojama su specialia membrana davikliui SP844 ≥ 1 vnt. Sistemų skaičius pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.	vnt.	60
29.	Dvigubas intubacinis vamzdelis atskirų bronchų intubacijai
29.1.	Kairysis CH 24 (N 6)	Pagamintas iš šilumai jautrios medžiagos (termoplastinis). Permatomas, su konektoriais, graduotas, manžetės žemo slėgio, jų vožtuvai “ventilio” tipo, vožtuvo galas tinkantis Luer-lock tipo švirkštams. Rentgenokontrastinis per visą ilgį ar su rentgeno kontrastine juostele. Su stiletu, gleivių atsiurbimo kateteriu. Garantijos laikas ne mažiau 3 metai.	vnt.	10
29.2.	Kairysis CH 26 (N 6,5)		vnt.	10
29.3.	Kairysis CH 28 (N 7,0)		vnt.	10
29.4.	Kairysis CH30 ( N 7,5)		vnt.	10
Iš viso 29 pirkimo daliai:
30.	Adata nervams stimuliuoti ir anestezuoti, su UG pozityviais žymekliais 24G/50 mm	Sterili, vienkartinė, izoliuotu korpusu, su ilgio žymekliais, integruotu laidu ir lanksčiu vamzdeliu, 30 ° nuopjova, 24 G/50 mm. CE ženklas. Skirta darbui su skyriuje esančiu Stimuplex*HNS 12 nervinių rezginių stimuliatoriumi.	vnt.	20
31.	Rinkinys nerviniams rezginiams kateterizuoti	Sterilus, vienkartinis. Į komplektą įeina: 18 G/55 mm kaniulė izoliuotu korpusu, 30˚nuopjova, 1000 mm ilgio kateteris, švirkštas, konektorius.	rink.	20
32.	Epidūrinės adatos	Adata epidūrinio tarpo punkcijai. Sterili, vienkartinė. Su ilgio atžymomis punkcijos gyliui įvertinti. Adatos smaigalio vidinis paviršius t.b. nupoliruotas, siekiant išvengti kateterio pažeidimo.
32.1.	18 G/ 120 mm	Tuohy tipo smaigalys, adatos dydis 18G/120 mm	vnt.	25
32.2.	18G / 90 mm	Crowford tipo smaigalys, adatos dydis 18G/90 mm, nuopjovos kampas 45°.	vnt.	25
32.3.	22G/ 35 mm	Pediatrinei kaudalinei anestezijai. Crowford tipo smaigalys, adatos dydis 22G/35 mm. nuopjovos kampas 32-35°.	vnt.	25
Iš viso 32 pirkimo daliai:
33.	Širdies minutinio tūrio ir širdies darbo našumo įvertinimo jutikliai aparatui Deltex	Ultragarsinis nuolatinės bangos dopleris. Vienkartinis. Jutiklio dažnis mažesnis arba lygus 4 MHz. Veikimo laikas ne trumpesnis nei 72 val. Ne trumpesni nei 70 cm. Sugraduoti kas 5 cm.	vnt	20
34.	Daviklis NICO monitoriui	NICO daviklis susideda iš perkvėpimo vožtuvo, NICO kilpos (keičiamo perkvėpimo tūrio) ir suaugusiems pritaikyto CO2/tėkmės daviklio. Šis daviklis yra keičiama detalė, skirta naudoti vienam pacientui. Turi turėti CE ženklinimą.
34.1.	Mažas	Skirtas naudoti su ventiliatoriumi esant nustatytiems 200 – 500 ml kvėpuojamiesiems tūriams.	vnt.	6
34.2.	Standartinis	Skirtas naudoti su ventiliatoriumi esant nustatytiems 400 – 1000 ml kvėpuojamiesiems tūriams.	vnt.	6
34.3.	Didelis	Skirtas naudoti su ventiliatoriumi esant nustatytiems 750 – 1500 ml kvėpuojamiesiems tūriams.	vnt.	6
Iš viso 34 pirkimo daliai:
35.	Vienkartinės priemonės CATSmart autotransfuzijos aparatui.
35.1.	Autotransfuzijos rinkinys	Skirtas autotransfuzijos aparatui Catsmart. Tinkantis įvairaus amžiaus grupių pacientams. Rinkinį sudaro vientisa sistema susidedanti iš: druskos tirpalo linijos – 2 vnt., kraujo linijos, reinfuzijos maišelio, plovimo kameros, centrifugos adapterio, siurblio adapterio, atliekų maišelio, hematokrito kameros.	vnt.	160
35.2.	Rezervuaras	Indas, skirtas kraujui susiurbti, suderintas su automatinio paleidimo laikikliu.	vnt.	160
35.3.	Siurbimo žarnelė	Žarnelė, skirta kraujui susiurbti ir heparinizuotam tirpalui pratekėti.	vnt.	160
35.4.	Vakuuminės linijos rinkinys	Dviejų skirtingų ilgių vakuuminių žarnų skirtų pajungti į Catsmart vakuuminį siurblį ir hidrofobinio filtro skirto apsaugoti Catsmart vakuuminį siurblį nuo skysčio patekimo komplektas su dumų filtro jungtimi.Į rinkinį įeina: 70 cm ilgio vakuuminė žarna, 140 cm ilgio vakuuminė žarna; hidrofobinis filtras; dūmų filtro jungtis.	vnt.	120
35.5.	Antibakterinis filtras	Filtras, skirtas apsaugoti Catsmart sistemą nuo bakterijų patekimo.	vnt.	300
35.6.	Dūmų filtras	Filtras, skirtas apsaugoti Catsmart vakuuminį siurblį nuo dūmų patekimo.	vnt.	30
Iš viso 35 pirkimo daliai:
36.	Kombinuotas vamzdelis, Combitube tipo
36.1.	Nr. 4	Vienkartinis vamzdelis, pateikiamas kartu su dviem švirkštais, kurie naudojami sandarinamosioms manžetėms užpildyti ir kateteriui išsiurbti.	vnt.	3
36.2.	Nr. 5		vnt.	3
36.3.	Nr. 6		vnt.	3
Iš viso 36 pirkimo daliai:
37.	Plastikinė liumbalinės punkcijos adata	Pieštukinio (pencil-point) tipo. Plastikinė kaniulė. Adata su stiletu. Šoninio plyšelio ilgis 0,9 mm ± 0,1 mm, jo nuotolis nuo adatos galo 0,8 mm ± 0,2 mm.
37.1.	25G su adata pravedikliu	ilgis 88 mm ± 5 mm, diametras 0,53 mm	vnt.	30
37.2.	27G su adata pravedikliu	ilgis 88 mm ± 5 mm, diametras 0,42 mm	vnt.	30
37.3.	25G	ilgis 50 mm ± 3 mm, diametras 0,53 mm	vnt.	30
37.4.	27G	ilgis 50 mm± 3 mm, diametras 0,42 mm	vnt.	50
Iš viso 37 pirkimo daliai:
38.	Vienkanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys, kanalo spindis 20 G	Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 5 - 7 cm ilgio V tipo punkcinė adata su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos vožtuvu stūmoklio gale arba Reulersono sistema su apsauginiu vožtuvu; styga-pravediklis J formos minkštu galu, “Kink-proof” tipo. Kateteris, pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, 15-20 cm ilgio, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis ir fiksatoriumi. 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kamštukas.	rink.	60
39.	Universalus pleistro rinkinys (Hickman kateterio atšakų fiksavimui)	Pleistras taisyklingo aštuonetuko formos, ilgis - 9,5 cm ± 0,5 cm , plotis - 6,5 cm ir 3 cm. Pleistre yra du plastikiniai 12,5 cm ilgio reguliuojamo dydžio kateterių fiksatoriai, taip pat dvi skylytės jų fiksavimui, pagaminta iš polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos. Rinkinyje yra benzoilo tinktūros, odos paruošimo skysčio (susidedančio iš acetil-tributyl citrato, butilesterio izopropanolio).	vnt.	10
40.	Centrinės venos kateterio fiksavimo pleistro rinkinys	Pleistras skirtas kateterio atšakoms fiksuoti. Dvi papildomos juostelės. Pleistro plotis - 8 cm ± 0,5 cm, aukštis - 3 cm ± 0,2 cm. Pleistras turi atsidarančias dureles, skirtas fiksuoti CVK sparneliams. Rinkinyje yra benzoilo tinktūros, odos paruošimo skysčio (susidedančio iš acetil-tributyl citrato, butilesterio izopropanolio).	vnt.	150
41.	Transfuzinė sistema su biurete	Sistema, skirta kraujo transfuzijai. Pagaminta iš PVC (polivinilchlorido) arba lygiavertės medžiagos, kurioje nėra ftalatų. Ilgis 170 cm ± 10cm. Sistemos komponentai: pradūriklis, žemiau pradūriklio esantis vamzdelio užspaudiklis, 150 ml biuretė su 1ml žingsnio gradacija, anga ventiliacijai su hidrofobiniu filtru, anga injekcijai, rutulinis vožtuvas, lašėjimo kamera 60 lašų/ml su žiedine lygio žyme ir 200 μm filtru, tikslus ratukinis lašėjimo greičio reguliatorius, intraveninio kateterio gale turi būti Luer-Lock jungtis su dangteliu, kuriame yra integruota hidrofobinė membrana nuorinimui.	vnt	300
42.	Skiedimo adata	Sterilus vienkartinis smeigtukas su ventiliaciniu filtru, skirtas daugkartiniam skysčių atitraukimui iš flakono guminiu kamščiu.	vnt.	10 000
43.	1 ml švirkštas insulinui U-100, 29 G 0,3 x 13 mm	3 dalių švirkštas su nuimama adata, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata, įpakavimas individualus. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas.	vnt.	3 000
44.	Intraveninis periferinis kateteris 26 G su papildomu injekciniu lizdu	Sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas, neturintis latekso komponentų (ženklinimas ant kiekvienos individualios pakuotės), su “Luer-Lock” jungtimi, būtinas papildomas injekcinis lizdas , tvirtinimo sparneliai.	vnt.	2 000
45.	Švirkštų priedai
45.1.	Apsauginė kintamo slėgio kamera saugiam švirkšto užpildymui iš flakono toksiškais lakiais preparatais	Sterili uždaros sistemos dalis hermetiškai sujungianti flakoną su injektoriumi atitinkanti flakono kaklelio diametrui (mm): 13, 20, 28, 20, 32; atitinkamai rezervuaro išlyginamasis tūris (ml) 20, 20, 60, 50, 50. ; visi komponentai spalviškai koduoti, įpakuoti atskirose dėžutėse ne daugiau kaip po 50 vnt.; Hermetiška, uždaros konstrukcijos, su skaidria slėgio suvienodinimo membrana, eliminuojančia tiek teigiamo, tiek neigiamo slėgio perteklių sistemoje; užtikrina hermetiškumą flakono ištuštinimo ir švirkšto pripildymo fazėse, be lakių medžiagų nuotėkio į aplinką; pritaikyta dirbti su skystomis ir miltelinėmis vaistų formomis; jungtys apsaugotos užraktais ir apsauginiais vožtuvais.	vnt.	300
45.2.	Injektorius saugiam toksiškų lakių preparatų švirkšto užpildymui ir sušvirkštimui	Sterili uždaros sistemos dalis hermetiškai jungianti švirkštą su apsaugine kamera ir su paciento prieigos adapteriu. Uždaros konstrukcijos; užtikrina hermetiškumą švirkšto pripildymo ir ištuštinimo fazėse; jungtys apsaugotos užraktais ir apsauginiais vožtuvais, be lakių medžiagų nuotėkio į aplinką. Su Luer-Lock jungtimis; vidinis tūris ne daugiau 0,05 ml.	vnt.	300
45.3.	Paciento prieigos adapteris saugiam toksiškų ir lakių vaistų suleidimui	Sterili uždaros sistemos dalis hermetiškai jungianti injektorių su paciento prieigos vartais: adapteris paciento intraveniniam kateteriui (vidinis tūris ne daugiau kaip: 0,1 ml); adapteris beadatiniam kateteriui, turinčiam vidinį vožtuvą (vidinis tūris ne daugiau kaip: 0,1 ml); adapteris infuzinio tirpalo rezervuarui (vidinis tūris ne daugiau kaip: 0,15 ml). Užtikrina hermetiškumą švirkšto ištuštinimo fazėje; jungtis apsaugota užraktu ir apsauginiu vožtuvu, be lakių medžiagų nuotėkio į aplinką; su Luer-Lock jungtimi.	vnt.	300
Iš viso 45 pirkimo daliai:
46.	Infuzinė sistema vandens pompai	Elastinė sistemos dalis - tinkanti Delphis (Laborie) aparato suspaudžiamai pompos galvutei, sistemos ilgis iki 400 cm, vienas galas Luer - Lock tipo, kitas įduriamas į infuzinio skysčio talpą su nuorintoju.	vnt.	90
47.	Elektrodas duomenų registracijai	Vaikiškas elektrodas su elektrai laidžiu lipniu geliu ir laidu bei antgaliu tinkančiu Urostym (Laborie) aparatui.	vnt.	100
48.	Stimuliacijos elektrodas	Priklijuojama prie odos plokštelė 5x5 cm ± 0,1 cm su 30-50 cm laidu ir kištuku, tinkančiu Urostym (Laborie) aparato stimuliaciniam laidui.	vnt.	60
49.	Cistoskopinė adata 3,2 - 3,6 Fr	Metalinė adata, 34-50 cm ilgio, Luer-lock galas švirkštui, suleidimo gylio žymė adatos gale.	vnt.	10
50.	Ureterinis kateteris
50.1.	CH 3	Vienkartinis, sterilus, galas Nelaton tipo.	vnt.	50
50.2.	CH 4		vnt.	60
50.3.	CH 5		vnt.	10
Iš viso 50 pirkimo daliai:
51.	Perkutaninės nefrostomijos rinkinys (vieno žingsnio)
51.1.	6 Fr	Sterilus, vienkartinis. Tinkamas naudoti ≥ 12 savaičių.Pagamintas iš poliuretano, atsparus persilenkimams, padengtas hidrofiline danga “Slip - Coat” ar lygiaverte medžiaga. Vieno žingsnio,“Pigtail” tipo. Matomas atliekant ultragarsą, fluoroskopiją ir kompiuterinę tomografiją. Su nusmailintu galu, kuris smailėja nuosekliai, su didelėmis 4-5 ovalo formos šoninėmis angomis, kurių kražtai nuožulnūs. Centimetrinis žymėjimas kas 1cm ir 5cm skaičiais nuo 10 cm ilgio distalinio galo.Su metaline kaniule su male Luer-Lock jungtimi. Su trokaro stiletu “Choice Lock” tipo arba lygiaverčiu. Su atlenkiama metaline rankenėle, su smailėjančiu tribriauniu galu. Su nuimamu kateterio tiesintuvu. Su fiksavimo sistema su “snap off” plokštele arba lygiaverčio tipo.Galimybė greitai pašalinti kateterį, nukirpus išorinį fiksavimo siūlą.	vnt.	10
51.2.	8 Fr		vnt.	5
Iš viso 51 pirkimo daliai:
52.	Rinkinys epicistostomijai
52.1.	CH 8	Vienkartinis, sterilus, silikoninis, arba lygiavertės medžiagos, vieno žingsnio. Metalinis trokaras, kateteris riestu galu įvedamas per trokaro vidų. CH dydžiai nurodyti kateteriui.	vnt.	20
52.2.	CH 10		vnt.	20
Iš viso 52 pirkimo daliai:
53.	Šlapimtakio balioninės diliatacijos kateterio rinkinys	Rinkinį sudaro: 1. Rentgenipozityvus balioninis hidrofilinis kateteris, 4 Fr-5 Fr diametro, 50 cm-70 cm ilgio, baliono ilgis 4-5 cm, baliono diametras 4-6 mm. 2. Specialus antgalis spaudimo palaikymui. 3. Pravedamasis hidrofilinis gidas. Galimi diametrai 4-5 Fr ir 5-6 Fr (galimybė pasirinkti užsakant)	vnt.	12
54.	Adatinis injektorius endoskopijai 25G	Vienkartinė; Sterili; Adatos diametras turi būti 25G, adatos ilgis 4-5mm. Adata trigubo pjovimo aštriu, dūrį palengvinančiu galu. Darbinis adatos kateterio ilgis 1650 mm. (kateterio skersmuo - 1,8 mm.).	vnt.	10
55.	Vienkartinis vožtuvas bronchoskopui	Tinkantis Bronchoskopui Olympus BF Type P180. MAJ-210	vnt.	50
56.	Vienkartinis matavimo zondas tonometrui	Tinkami tonometrui Icare TA-01. Plastmasinis zondo antgalis pagamintas iš Valox 312C arba lygiavertės medžiagos. Zondo kojelė dengta auksu, pagaminta iš plieno, arba lygiavertės medžiagos. Zondo svoris 26,5 ±1 mm, zondo ilgis 40,4 mm ±1 mm. Kiekvienas zondas turi būti įpakuotas atskirame konteineryje.	vnt.	300
57.	Adata ašarų latakui	Apvaliai lenkta, metalinė 23 dydžio/0,64 mm, bendras ašarų latakų ilgis 10 ± 0,5 mm, užlenkto galiuko ilgis 7 ± 0,5 mm, bendras ašarų latakų adatos ilgis 40 ± 1 mm. Jungiama prie vienkartinio švirkšto. ANEL modelio (tipo) arba lygiavertis.	vnt.	50
58.	Kontaktiniai lęšiai	Medžiaga, iš kurios pagaminta KL- lotrafilkonas A, deguonies pralaidumas Dk/t- 175; vandens kiekis- 24 proc; refrakcijos indeksas-1.42; bazinė kreivė- 8.4; Lęšio skersmuo- 13.8.Stiprumas- plan, arba +0.25- iki -0.25. Nešiojimo trukmė ne trumpiau 30 parų.	vnt.	100
59.	Trikampis šluostukas akių operacijoms	Trikampis šluostukas akių operacijoms, marlinis.	vnt.	1 000
Iš viso 24 pirkimo daliai:					472,00	495,60

109.	Guminis tvarstis
109.1.	3,5 m x 6 cm	Martin (Martenso) tipo tvarstis, pagamintas iš minkštos gumos. Storis 0,6 ± 0,1 mm. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm. Galimas ilgio nuokrypis ± 0,05 m.	vnt	100
109.2.	3,5 m x 8 cm		vnt	100
109.3.	3,5m x 10 cm		vnt	100
109.4.	3,5 m x 12 cm		vnt	100
Iš viso 109 pirkimo daliai:
110.	Apklotas cistoskopijai 75 x 175 cm	Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Anga 6 cm ± 1 cm. Galimas apkloto išmatavimų nuokrypis ± 2 cm.	vnt.	100
111.	Priemonės dūmų ištraukimo sistemai SHE SHA
111.1.	Vienkartinio naudojimo vamzdis su monopolinės rankenėlės laikikliu, jungiamas prie dūmų ištraukimo sistemos SHE SHA filtro	Sterilus, supakuotas po 1 vnt., ilgis 3 m, vamzdžio diametras 22 mm.	vnt.	200
111.2.	Filtras skirtas dūmų ištraukimo sistemai SHE SHA	Buffalo tipo arba analogiškas, veiksmingas filtravimas ne mažiau 8 val./ neišjungus/, filtro efektyvumas ne mažiau 99,999 % , vamzdžio pajungimo antgalis 22 mm.	vnt.	20
Iš viso 111 pirkimo daliai:
112.	Pasyvus elektrodas (pacientui)
112.1.	elektrodo plotas 35 cm ² ± 5 cm²	Vienkartinis, padalintas į dvi dalis, be latekso, be laido, tinkantis ligoninėje turimiems Bowa diatermijos aparatams.	vnt.	3 000
112.2.	elektrodo plotas 110 cm ² ± 5 cm ²		vnt.	3 000
Iš viso 112 pirkimo daliai:
113.	Laidas pasyvių elektrodų pajungimui	Pasyvių vienkartinių elektrodų pajungimui, ne trumpesnis kaip 4,5 m ilgio laidas, tinkantis Bowa aparatams.	vnt.	100
114.	Likvoro surinkimo maišelis	Maišelis skirtas surinkti ir pamatuoti smegenų skystį ar kitus panašių fizinių savybių skysčius. Sterilus maišelis pagamintas iš skaidrios medžiagos su bakterijas sulaikančia anga. Maišelio tūris 700 ml, sugraduotas kas 50 ml. Tinkamas naudoti su ligoninėje naudojama Codman EDS3 sistema.	vnt.	30
115.	Intrakranijinio slėgio matavimo daviklio rinkinys
115.1.	Rinkinys su kaukolės varžtu.	Su kaukolės varžtu. Tinkamas parenchiminiam ir subduriniam monitoravimui. Rinkinį sudaro daviklis, varžtas, gylį reguliuojanti tarpinė, obturatorius/perforatorius, grąžtelis. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Tinkantis Codman ICP Express monitoriui. Sterilus, vienkartinio naudojimo.	vnt.	10
115.2.	Rinkinys su ventrikuliniu kateteriu	Su ventrikuliniu kateteriu. Tinka intrakranijinio slėgio matavimui ir smegenų skysčio drenažui. Rinkinį sudaro daviklis integruotas į kateterį, ventrikulinis kateteris su stiletu, trokaras. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinioimpulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Tinkamas Codman ICO Express monitoriui. Sterilus, vienkartinio naudojimo.	vnt.	10
Iš viso 115 pirkimo daliai:
116.	Ventrikulostominio rezervuaro su jungtimi iš apačios, rinkinys.	Rinkinys sudarytas iš ventrikulostominio rezervuaro ir ventrikulinio kateterio su pravedėju. Rezervuaro jungtis su kateteriu iš apačios, išdėstomas ant frezinės angos, pagamintas iš titano ir silikono arba lygiaverčių medžiagų, aukštis 4 mm ±1 mm, skersmuo 14 mm ±1 mm. Ventrikulinis kateteris vientisas, su uždaru apvaliu galu, 180 mm ±10 mm ilgio, išorinis diametras 2,5 mm ± 0,1 mm, vidinis diametras 1,2 mm ±0,1 mm, pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos. Su įvedėju, įvedėjas siekia iki pat kateterio galo.	vnt.	25
117.	Intrakranijinio slėgio matavimo rinkinys
117.1.	Intrakranijinio slėgio matavimo kateterio rinkinys	Rinkinį sudaro: grąžtelis 2,7 ± 0,1 mm diametro, "nulio" nustatymo įrankis, stiletas, šešiakampis atsuktuvas, kateterio tvirtinimo kaukolės skylėje varžtas, kateteris. Optinio pluošto kateteris su specialiu davikliu skirtu intrakranijinio slegio matavimui (slėgis matuojamas visame kateterio gale) . Kateterio darbinės dalies ilgis 10 ± 1 cm, su centimetriniu žymėjimu. Matavimo ribos - nuo -10 iki 125 mmHg. Suderinamas su ligoninės turimu monitoriumi CAMINO.	dėž.	30
117.2.	Intrakranijinio slėgio matavimo rinkinys su galimybe drenuoti intrakranijinį skystį	Rinkinį sudaro: grąžtelis 5 ± 1 mm diametro, "nulio" nustatymo įrankis, stiletas, šešiakampis atsuktuvas, kateterio tvirtinimo kaukolės skylėje varžtas, varžto įsukimui ir išsukimui reikalinga rankena, kateteris. Optinio pluošto kateterio įvedėjo diametras - ne daugiau 1,3 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras - ne daugiau 3,5 ± 0,2 mm , vidinis skersmuo -2,0 ± 0,2 mm . Kateterio darbinės dalies ilgis 6 - 8 cm Matavimo ribos - nuo -10 iki 125 mmHg. Tinkamas ligoninės turimam monitoriui CAMINO.	dėž.	30
Iš viso 117 pirkimo daliai:
118.	Konteineris aštriems daiktams (chirurginėms adatoms, ašmenims)	Sterili plastmasinė dėžutė, vienoje vidinėje dėžutės pusėje turinti magnetinį paviršių, kitoje- putų paviršių. Turi saugų uždarymą.	vnt.	100
119.	Padėties suteikimo atraminiai elementai:
119.1.	Vaikiška atrama galvai	Atramos gaminamos ir netoksiško, grublėto paviršiaus porolono, efektyviai suteikia reikiamą padėtį ligoniui medicininių procedūrų metu, sumažina galūnių suspaudimo ir nervų pažeidimo tikimybę taip pat užtikrina ligonio padėties stabilumą ir reikiamu būdu atidengia operacinį lauką. Elastingas parolonas sumažina spaudimą, kartu suteikdamas maksimalų stabilumą. Pagalvėlė sukurta taip, kad atitiktų galvos formą. Rankų, pečių, alkūnių, išsikišančių galūnių dalių apsauga ir atrama, kuri suteikia maksimalią atramą kojoms, keliams, kulkšnims, kulnams ir pėdoms. Sumažina spaudimą ir palaiko gerą kraujotaką. Maksimaliai atidengia operacinį lauką. Stabiliai ir saugiai stabilizuoja paciento liemenį. Suteikia paciento kūnui reikiamą padėtį ir jį apsaugo įvairių procedūrų metu.	vnt.	150
119.2.	Atrama galvai suaugusiems		vnt.	150
119.3.	Atrama galvai su anga		vnt.	150
119.4.	Apvali atrama ( 23 cm žiedas)		vnt.	150
119.5.	Apvali atrama ( 18 cm žiedas)		vnt.	150
119.6.	Alkūninio nervo protektorius 41 x 15 x 5 cm		pora	150
119.7.	Ritininė rankos atrama 51 x 20 x 5 cm		pora	150
119.8.	Lovelis rankai 61 x 13 x 8 cm		pora	200
119.9.	Maža abdukcinė pagalvėlė		vnt.	100
119.10.	Mažas volelis 46 x 18 cm		pora	100
119.11.	Didelis volelis 76 x 18 cm		pora	100
119.12.	Fiksacijos juosta rankai 66 x 4 cm	Gaminama ir netoksiškos ir minkštos medžiagos, efektyviai suteikia reikiamą padėtį ligoniui medicininių procedūrų metu, sumažina galūnių suspaudimo ir nervų pažeidimo tikimybę taip pat užtikrina ligonio padėties stabilumą.Metaliniais žiedais tvirtinama prie operacinio stalo ar kito paviršiaus.	vnt.	100
119.13.	Fiksacijos juosta keliams ir kūnui 152 x 10 cm,		vnt.	100
Iš viso 119 pirkimo daliai:
120.	Vienkartinės priemonės nuolatinei inkstų pakaitinei terapijai prie Carpediem®aparato
120.1.	Rinkinys su 0,075 m2 hemofiltru	Rinkinys lėtam nepertraukiamam ultrafiltravimui (LNUF ang. SCUF Slow Continuous ultrafiltration)/nepertraukiamam hemofiltravimui iš venos į veną (NHVV ang. CVVH Continuous Veno-Venous Hemofiltration). Rinkinį sudaro: 2 kraujos linijos, 1 ultrafiltravimo linija, 1 skysčio pakaitalo infuzijos linija, 1 ypač laidus 0,075 m2 paviršiaus ploto polisulfono membranų hemofiltras. Kraujo tūris hemofiltre 5 ml. Ultrafiltravimo koeficientas 1,3 ml/h mmHg . Linijos ir filtras turi būti sukomplektuoti taip, kad sudarytų vieną sudėtinį įrenginį. Rinkinyje privalomi 1 l ir 2 l talpos drenažo maišai, 10 ml Luerio slydimo švirkštas.	vnt.	10
120.2.	Rinkinys su 0,15 m2 hemofiltru	Rinkinys lėtam nepertraukiamam ultrafiltravimui (LNUF ang. SCUF Slow Continuous ultrafiltration)/nepertraukiamam hemofiltravimui iš venos į veną (NHVV ang.CVVH Continuous Veno-Venous Hemofiltration). Rinkinį sudaro: 2 kraujos linijos, 1 ultrafiltravimo linija, 1 skysčio pakaitalo infuzijos linija, 1 ypač laidus 0,015 m2 paviršiaus ploto polisulfono membranų hemofiltras. Kraujo tūris hemofiltre 10 ml. Ultrafiltravimo koeficientas 3,0 ml/h mmHg . Linijos ir filtras turi būti sukomplektuoti taip, kad sudarytų vieną sudėtinį įrenginį. Rinkinyje privalomi 1 l ir 2 l talpos drenažo maišai, 10 ml Luerio slydimo švirkštas.	vnt.	30
120.3.	Rinkinys su 0,25 m2 hemofiltru	Rinkinys lėtam nepertraukiamam ultrafiltravimui (LNUF ang. SCUF Slow Continuous ultrafiltration)/nepertraukiamam hemofiltravimui iš venos į veną (NHVV ang. CVVH Continuous Veno-Venous Hemofiltration). Rinkinį sudaro: 2 kraujos linijos, 1 ultrafiltravimo linija, 1 skysčio pakaitalo infuzijos linija, 1 ypač laidus 0,25 m2 paviršiaus ploto polisulfono membranų hemofiltras. Kraujo tūris hemofiltre 19 ( ±1) ml. Ultrafiltravimo koeficientas 5,5(±0,1) ml/h mmHg . Linijos ir filtras turi būti sukomplektuoti taip, kad sudarytų vieną sudėtinį įrenginį. Rinkinyje privalomi 1 l ir 2 l talpos drenažo maišai, 10 ml Luerio slydimo švirkštas.	vnt.	30
120.4.	Hemofiltracijos ir dializės tirpalas 2000 ml	Sterilus, nepirogeninis tirpalas, skirtas naudoti prietaisuose, valančiuose kraują ekstrakorporalinės cirkuliacijos būdu. Tirpalas skirtas hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir dialize gydomiems pacientams, tinkantis atkurti elektrolitų balansui. 2000 ml dviejų kamerų maišeliuose (500 ml +1500ml). Prieš sumaišymą mažojoje kameroje (500 ml) yra: Gliukozės H2O - 2,2 g (4,4 g/l), KCl- 0,375 g (0,75 g/l), CaCl 2H20- 0,44 g (0,88 g/l), MgCl 6H20- 0,305 g (0,61 g/l), HCl 37% - 0,59 g (1,18 g/l), injekcinio vandens iki 500 ml. Prieš sumaišymą didžiojoje kameroje (1500 ml) yra: NaCl- 12,27 g (8,18 g/l), NaHCO3- 5,88 g (3,92 g/l), injekcinio vandens iki 1500 ml.	vnt.	500
Iš viso 120 pirkimo daliai:
121.	Bikarbonatinis koncentratas 8,4 %	Dializei, įpakuotas po 10 litrų.	vnt.	100
122.	Kateteriai peritoninei dializei
122.1.	Spiralinis kateteris peritoninei dializei su viena mova	Spiralinis, su viena mova, silikoninis, Tenckhoff tipo, 60 ± 2 cm ilgio.	vnt.	5
122.2.	Tiesus kateteris peritoninei dializei su viena mova	Tiesus, su viena mova, silikoninis, Tenckhoff tipo, bendras ilgis 31 cm ± 1 cm, nuo kateterio galo iki movos 10,25 cm.	vnt.	5
122.3.	Tiesus kateteris peritoninei dializei su dviem movom.	Tiesus su 2 movomis, silikoninis, bendras ilgis 30 cm ± 1 cm, nuo kateterio galo iki pirmos movos 12 cm, atstumas tarp movų 2 cm.	vnt.	5
Iš viso 122 pirkimo daliai:
123.	Hemovision kraujo kamera	Kraujo tūrio pokyčio matavimui.	vnt.	10
124.	Hemodializės aparato apsauginis slėgio daviklio filtras	Antibakterinis filtriukas, nepraleidžiantis skysčių ir naudojamas sujungimui kraujo magistralės su HD aparato matavimo spaudimo lizdų jungtimis. Prijungimo jungtis Luer Lock tipo. Pagamintas iš plastiko.	vnt.	300
125.	Juostos lazeriniui spausdintuvui Dry Pro 832. Juostos formatas 35 x 43 cm	Juostos darbui medicininiu spausdintuvu Dry Pro 832. Spausdintuvo tehnologija - lazerinė. Tipas - stalinis. Filmų padavimo stalčių skaičius - ≥ 2. Pikselio dydis ≤80 mikronų. Spausdintuvo našumas ≥ 90 psl/val. Pirmo filmo atspausdinimo laikas- ≤50 s .Pilkumo lygių skaičius ≥14 bitų. Spausdinimo protokolas- DICOM.	vnt.	500
126.	Juostos lazeriniam spausdintuvui Fujifilm DryPix2000. Juostos formatas 26 x 36 cm	Juostos darbui medicininiu spausdintuvu Fujifilm DryPix 2000. Spausdintuvo tehnologija -lazerinė. Tipas - stalinis. Filmų padavimo stalčių skaičius - ≥ 2. Supakuota dėžėse po 100-130 vnt.	vnt.	500
Iš viso 126 pirkimo daliai:
127.	Eektroneuromiografo (ENMG) priedas: laidinis elektrodas
127.1.	Įžeminimo elektrodas, diametras 30 mm ± 2 mm; ilgis 120 cm ± 5 cm	Apvalus nerūdijančio plieno elektrodas, jungimo laidas lankstus, su lankstumo apsauga.	vnt	50
127.2.	Įžeminimo elektrodas, diametras 30 mm ± 2 mm; ilgis 60 cm ± 3 cm	Apvalus nerūdijančio plieno elektrodas, jungimo laidas lankstus, su lankstumo apsauga.	vnt	50
127.3.	Porinis diskinis elektrodas, kontaktų skersmuo 10 mm ± 1 mm, laido ilgis 120 cm ± 5 cm	Kombinuotas iš aktyvaus ir referentinio diskų, elektrodas pagamintas iš nerūdijančio plieno, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų.	vnt	50
127.4.	Porinis diskinis elektrodas, kontaktų skersmuo 10 mm ± 1 mm, laido ilgis 60 cm ± 3 cm	Kombinuotas iš aktyvaus ir referentinio diskų, elektrodas pagamintas iš nerūdijančio plieno, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų.	vnt	50
127.5.	Žiedinis elektrodas; laido ilgis 60 cm ± 3 cm	Lankstus žiedinis nerūdijančio plieno eletrodas, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų, skirtas užmauti ant piršto.	vnt.	50
Iš viso 127 pirkimo daliai:
128.	Eektroneuromiografo (ENMG) priedai: geliai ir pastos
128.1.	Kontaktinis gelis, pakuotės talpa nuo 50 iki 500 ml	Be chloridų, tirpus vandenyje, nealergizuojantis, bekvapis, skirta ENMG tyrimui.	ml	4 500
128.2.	Abrazyvinis gelis odai paruošti prieš tyrimą tūbelėse iki 300 ml	Be acetono, nealergizuojanti, mažai abrazyvi, skirta ENMG tyrimui.	ml	2 700
128.3.	Kontaktinė pasta, indeliai ar tūbelės iki 300ml	Tirpi vandenyje, bekvapė, nealergizuojanti, išlaikanti konsistenciją šiltoje aplinkoje, skirta ENMG tyrimui.	ml	2 700
Iš viso 128 pirkimo daliai:
129.	Kontaktinis kremas (pasta) EC2 elektrodams	Naudojamas atlikti ilgalaikei encefalogramai, ilgalaikiam elektrodų fiksavimui prie galvos odos. Pakuotėje 100g ± 25g	g	2 000
130.	Elektrodas sukeltų klausos potencialų impulsų tyrimui Eclipse sistemai	Vienkartinis, neurologinis, lipnus elektrodas. Elektrodo medžiaga - plastikas, padengtas hipoalerginiais klijais. Kontaktinė dalis pagaminta iš AgCl arba lygiavertės medžiagos, padengta porolonu, suvilgytu geliu su galiojimo limitu.	vnt.	50
131.	Kamštukas - 3B klausos sukeltų smegenų potencialų tyrimui Eclipse sistemai	Vienkartinis, pagamintas iš plastiko, lengvai lankstomas vamzdelis - 0,2 mm pločio, 2,3 cm ilgio. Vienas vamzdelio galas padengtas porolonu arba lygiaverte medžiaga, o kitas prisitaiko prie ausinių. Porolono matmenys: 1,3 mm x 0,8 mm.	vnt.	500
132.	Multitestas narkotinėms medžiagoms nustatyti šlapime	Testas narkotinių medžiagų vartojimo nustatymui. Testo pagalba galima nustatyti ne mažiau 10 narkotinių medžiagų šlapime. Nustatomos narkotinės medžiagos ir ribinės vertės: kokainas (COC,300 ng/ml), amfetaminas (AMP, 1000 ng/ml), metamfetaminas (MET, 1000 ng/ml), marihuana (THC, 50 ng/ml), metadonas (MTD, 300 ng/ml), ekstazis (MDMA, 500 ng/ml), opiatai (OPI, 2000 ng/ml), tricikliniai antidepresantai (TCA, 1000 ng/ml), barbitūratai (BAR, 300 ng/ml) ir benzodiazepinai (BZO, 300 ng/ml). Testo rezultatai gaunami ne vėliau kaip per 5 min. Multitestas individualiai supakuotas folijos ar lygiavertės medžiagos maišelyje. Vartojimo instrukcija lietuvių kalba.	vnt.	100
133.	Multitestas sintetinių narkotinių medžiagų nustatymui šlapime	Galimybė nustatyti ne mažiau 4 sintetines narkotines medžiagas šlapime. Nustatomos narkotininės medžiagos ir jautrumas: sintetinis tetrahidrokanabinolis THC (K2/Spice, 25 ng/ml), sintetinis tetrahidrokanabinolis THC (K3/AB-Panica, 10 ng/ml), sintetinis metkatoninas (MCAT, 500 ng/ml), sintetinis katinonas – MDPV (3,4-metilendioksipirovaleronas) (MDPV, 500 ng/ml). Kiekvienas testas įpakuotas individualioje folijos ar lygiavertės medžiagos pakuotėje. Testo rezultatai gaunami ne vėliau kaip per 5 min . Vartojimo instrukcija lietuvių kalba.	vnt.	60
134.	Testas Helycobacter pylori nustatymui	Vienkartinis, sterilus testas skirtas Helycobacter pylori infekcijos diagnozei, skrandžio opos diagnostikai. Testo tipas - gelinis, užsandarintas plastiko plokštelėje. Rezultatai gaunami ne vėliau kaip per 20 min. CE sertifikatas. Testo jautrumas ≥ 98,0%, specifiškumas ≥ 97,0%.	vnt.	4 000
135.	Parafinas šildymo vonelėms (450 g ± 50 g)	Parafinas, tinkamas naudoti šildymo vonelėse. Be priemaišų, granuliuotas, minkštas, neriebus, bekvapis. Lydimosi temperatūra 51,6˚C-57,2˚C. Ant pakuotės turi būti originalus gamintojo ženklinimas, kuriame nurodytas pavadinimas, gamintojas, laikymo sąlygos, galiojimas - jeigu yra, naudojimas, sudėtis, pakelio svoris, įspėjimai - jeigu yra.	pakuotė	500
136.	Priemonės fangoparafino šilumos terapijos procedūroms
136.1	Fangoparafinas	Skirtas šilumos terapijai. Padalintas ne daugiau kaip po 1 kg.CE kokybės (arba lygiavertis ) sertifikatas.	kg	300
136.2	Fangoparafino plėvelė	Tinkanti fangoparafino aplikacijos procedūrai, atspari temperatūrai iki 100 º C . Plėvelės plotis ne mažiau 0,65 m, storis ne daugiau 30 mikronų. Vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 100 metrų plėvelės.	metras	4 000
Iš viso 136 pirkimo daliai:
137.	Šildantis-šaldantis gelio kompresas	Stačiakampio formos maišelis, užpildytas geliu. Išmatavimai ne mažesni kaip 13 cm x 14 cm. Galimybė saugiai šildyti ( iki 80° C) ir šaldyti (iki - 18° C).	vnt.	30
138.	Vaistų indelis ultragarsiniam inhaliatoriui ULTRASONIC-2000	Vaistų indelis tinkamas naudoti su ligoninėje turimu ultragarsiniu inhaliatoriumi ULTRASONIC-2000.	vnt.	500
139.	Viskozinė kempinė fizioterapijos procedūroms	Fizioterapijos procedūroms su vakuuminiu aparatu Physiovac Expert.
139.1.	diametras 30 mm, aukštis 7 mm	Galimas nuokrypis diametrui ± 2 mm, aukščiui ± 1 mm.	vnt.	300
139.2.	diametras 60 mm, aukštis 23 mm	Galimas nuokrypis diametrui ± 4 mm, aukščiui ± 2 mm.	vnt.	300
Iš viso 139 pirkimo daliai:
140.	Priemonė tiesiosios žarnos išvalymui	Paruošta naudojimui klizma ne daugiau 135 ml tirpalo. Tinkama tiesiosios žarnos išvalymui prieš rektoskopiją, sigmoidoskopiją, irigoskopiją, kolonoskopiją, radiologinį ir urologinį tyrimą, prieš ir po žarnyno operacijų, bei susidariusiems koprolitams šalinti, esant chroniškoms obstipacijoms. Sudėtis: natrio divandenilio fosfatas 13,91 g, natrio monovandenilio fosfatas 3,18 g, išgrynintas vanduo. Netraumuojanti, pritaikyta tiesiajai žarnai, sutepta vazelinu kaniulė.	vnt.	200
141.	Paruošta naudojimui mikroklizma
141.1.	Tiesiosios žarnos mikroklizma 3g	Paruoštas naudojimui rektalinis tirpalas (mikroklizma) ne daugiau 3 g supakuotas vienkartinio naudojimo buteliukiose su aplikatoriais. Sudėtis: 2,25 g glicerolio, 0,10 g vaistinės ramunės (Chamomilla recutita) skystojo ekstrakto, 0,10 g miškinės dedešvos (Malva sylvestris) skystojo ekstrakto, 0,02 g kviečių (Triticum vulgare) krakmolo, išgryninto vandens iki 3 g.	vnt.	180
141.2.	Tiesiosios žarnos mikroklizma 9 g	Paruoštas naudojimui rektalinis tirpalas (mikroklizma) ne daugiau 9 g, supakuotas vienkartinio naudojimo buteliukuose su aplikatoriais. Sudėtis: 6,75 g glicerolio, 0,30 g vaistinės ramunės (Chamomilla recutita) skystojo ekstrakto, 0,30 g miškinės dedešvos (Malva sylvestris) skystojo ekstrakto, 0,06 g kviečių (Triticum vulgare) krakmolo, išgryninto vandens iki 9 g	vnt.	180
Iš viso 141 pirkimo daliai:
142.	Akupunktūros adatos
142.1.	Akupunktūros adatos, 0,2 x 25 mm	Dydis: storis 0,2 x ilgis 25 mm. Kotelis iš plonai sidabru dengto vario spiralės. Aukštos kokybės medicininis plienas. Be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos.	vnt.	600
142.2.	Akupunktūros adatos, 0,25 x 40 mm	Dydis: storis 0,25 x ilgis 40 mm. Kotelis iš plonai sidabru dengto vario spiralės. Aukštos kokybės medicininis plienas. Be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos.	vnt.	600
142.3.	Akupunktūros adatos, 0,4 x 75 mm	Dydis: storis 0,4 x ilgis 75 mm. Kotelis iš plonai sidabru dengto vario spiralės. Aukštos kokybės medicininis plienas. Be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos.	vnt.	600
142.4.	Akupunktūros adatos, 0,25 x 30 mm	Dydis: storis 0,25 x ilgis 30 mm. Kotelis ir adata iš nerūdijančio plieno be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai, didelis elektrinis pralaidumas. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos.	vnt.	600
142.5.	Akupunktūros adatos, 0,3 x 50 mm	Dydis: storis 0,3 x ilgis 50 mm. Kotelis ir adata iš nerūdijančio plieno be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai, didelis elektrinis pralaidumas. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos.	vnt.	600
142.6.	Akupunktūros adatos, 0,25 x 40 mm	Dydis: storis 0,25 x ilgis 40 mm. Kotelis ir adata iš nerūdijančio chirurginio plieno su apsauginiu vamzdeliu adatai įvesti. Adata nugludinta ir padengta plonu silikono sluoksniu, kad įvedimas būtų neskausmingas. Kotelis susuktas spirale. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 3 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos.	vnt.	300
Iš viso 142 pirkimo daliai:
143.	Aurikulinės akupunktūros adatos	Adata iš aukso. Adatos ilgis 2 mm, įdėta į specialų plastmasinį permatomą purkštuko formos dėklą, kurio dėka neliečiant adatėlės pirštais ją galima lengvai ir tiksliai nukreipti į reikiamą ausies tašką. Ant dėklo galo esantis magnetas skirtas taško stimuliacijai. Įsmeigus adatą, ant jos uždedamas nealergizuojantis lipnus pleistriukas, kad adatėlė neiškristų kelias dienas. Sterilios, supakuotos po vieną.	vnt.	600