## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-07-21
Nr.: | 1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Diagnostinės sistemos"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 122263421
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Kalvarijų sodų 1-oji g. 2 LT-08315 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT222634219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT90 7044 0600 0112 1835 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | -
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | INKSTŲ PAKAITINĖS TERAPIJOS APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
1. | Inkstų pakaitinės terapijos aparatas
1.1. | Inkstų pakaitinės terapijos aparatas | 1 | vnt
1.1.1. | Inkstų pakaitinės terapijos aparatas: Modelis, Gamintojas
1.1.2. | Turi atlikti šias procedūras:
1.1.3. | 1. Ilgalaikės CVVH, CVVH prediliucijos, postdiliucijos, pre-postdiliucijos režimais; CVVHD, CVVHDF postdiliucijos režimu
1.1.4. | 2. Plazmos terapija TPE
1.1.5. | Galimybė atlikti beheparininę ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu CVVHD ir CVVHDF režimu
1.1.6. | Galimybė procedūros metu keisti diliucijos režimus
1.1.7. | Automatinė skysčių balanso reguliavimo sistema
1.1.8. | Automatinis magistralių rinkinio užpildymas ir aparato pasiruošimo procedūrai testas
1.1.9. | Valdymas lytėjimui jautriu spalvotu ekranu
1.1.10. | Meniu lietuvių kalba, grafinė vartotojo sąsaja
1.1.11. | Pakaitinių tirpalų arba grąžinamo kraujo šildytuvas
1.1.12. | Dializato/ substitucinio skysčio temperatūros nustatymo ribos (jeigu gamintojo numatyta) - Ne siaurenės nei 35 ºC - 38ºC
1.1.13. | Kraujo,šalinamuose skysčiuose (ultrafiltrate), aptikimo įrenginys
1.1.14. | Integruotos heparino / kalcio kompensavimo ar infuzijos / citrato pompos
1.1.15. | Heparino dozavimo greitis, rezoliucija - Ribos ne siauresnės nei 0,5 - 15 ml/val; Rezoliucija ≤ 0,1 ml/val
1.1.16. | Kalcio dozavimo greičio keitimo galimybė
1.1.17. | Citrato dozavimo greičio keitimo galimybė
1.1.18. | Svarstyklės pakaitiniam tirpalui
1.1.19. | Svarstyklės dializato tirpalui
1.1.20. | Svarstyklės nufiltruotam skysčiui
1.1.21. | Paciento skysčių šalinimo (ultrafiltracijos) pompos tėkmės greitis - Ribos ne siauresnės nei 0 - 2000 ml/val
1.1.22. | Dializato pompos tėkmės greitis - Ribos ne siauresnės nei 50 - 4500 ml/val
1.1.23. | Pakaitinio tirpalo pompos tėkmės greitis - Ribos ne siauresnės nei 50 - 4500 ml/val
1.1.24. | Kraujo pompos tėkmės greitis - Ribos ne siauresnės nei 10 - 450 ml/min
1.1.25. | Kraujo slėgio matavimo ribos prieš filtrą - Ribos ne siauresnės nei +40 - +200 mmHg
1.1.26. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ribos - Ribos ne siauresnės nei -250 - +300 mmHg
1.1.27. | Veninio kraujo spaudimo matavimo ribos - Ribos ne siauresnės nei +10 - +350 mmHg
1.1.28. | Oro detektorius grįžtamojoje (veninėje) kraujo linijoje - Turi aptikti oro burbulus ir/arba mikroburbulus
1.1.29. | Įrenginys susiejantis naudojamus priemonių rinkinius ir atliekamas procedūras
1.1.30. | Akumuliatorius - Palaiko mažiausiai 15 min darbą nesant elektros tiekimui.
1.1.31. | Elektros maitinimas - 230 V, 50 Hz
1.1.32. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis: ≥ 24 mėn.
1.1.33. | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
2. | Kraujo dujų analizatorius
2.1. | Kraujo dujų analizatorius | 1 | vnt | 6818 | 6818 | EDAN Instruments Inc., modelis i15
2.1.1. | Kraujo dujų analizatorius: Modelis, Gamintojas | [5 empty] | Kraujo dujų analizatorius i15, EDAN Instruments Inc. CE_IVDR_i15_i15A
2.1.2. | Analizatoriaus tipas: Portatyvus, kasetinis, jungiamas į elektros tinklą ir turi bateriją | [5 empty] | Portatyvus, kasetinis, jungiamas į elektros tinklą ir turi bateriją. i15 User manual, 23(13), 178(168) lapai
2.1.3. | Ekranas ir spausdintuvas: Aktyvus lietimui ekranas ir integruotas spausdintuvas | [5 empty] | Aktyvus lietimui ekranas ir integruotas spausdintuvas. i15 User manual, 23(13) lapas
2.1.4. | Tyrimo kasetės: | [5 empty] | Tyrimo kasetės:
2.1.5. | 1. Tyrimo kasetės turi būti vienkartinės, į analizatorių dedamos po vieną | [5 empty] | Tyrimo kasetės vienkartinės, į analizatorių dedamos po vieną. i15 User manual, 19(9), 23(13) lapai
2.1.6. | 2. Viena kasete turi būti matuojami šie parametrai: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Hct ir apskaičiuojami parametrai: HCO3, TCO2, BEb, BEecf, sO2, tHb | [5 empty] | Viena kasete matuojami šie parametrai: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Hct ir apskaičiuojami parametrai: HCO3, TCO2, BEb, BEecf, sO2, tHb. i15 User manual, 25(15) lapas
2.1.7. | Analizuojamas mėginys: | [5 empty] | Analizuojamas mėginys:
2.1.8. | 1. Mėginio tūris - ne daugiau kaip 145 µl | [5 empty] | Mėginio tūris - 80 µl. i15 User manual, 178(168) lapas
2.1.9. | 2. Mėginys išmatuojamas ne ilgiau kaip per 65 sek. (±5 sek.). po mėginio įvedimo; | [5 empty] | Mėginys išmatuojamas per 70 sek. po mėginio įvedimo. i15 User manual, 178(168) lapas
2.1.10. | Mėginio bei paciento identifikaciniai duomenys: Galimybė įvesti paciento duomenis: 1. Paciento vardą, ID, 2. Mėginio ID, 3. Lytį, 4. Mėginio tipą, 5. Kūno temperatūrą. | [5 empty] | Galimybė įvesti paciento duomenis: 1. Paciento vardą, ID, 2. Mėginio ID, 3. Lytį, 4. Mėginio tipą, 5. Kūno temperatūrą. i15 User manual, 60(50); 71(61) lapai
2.1.11. | Analizės konteksto ir kokybės duomenys: | [5 empty] | Analizės konteksto ir kokybės duomenys:
2.1.12. | 1. Turi būti pateiktos normos reikšmės arterinio, veninio ir kapiliarinio kraujo mėginiams, | [5 empty] | Pateikiamos normos reikšmės arterinio, veninio ir kapiliarinio kraujo mėginiams. i15 User manual, 63(53), 181(171) lapai
2.1.13. | 2. Kokybės kontroliniai rezultatai; | [5 empty] | Kokybės kontroliniai rezultatai. i15 User manual, 91(81) lapas
2.1.14. | Duomenų valdymas: | [5 empty] | Duomenų valdymas:
2.1.15. | 1. Atmintis: galimybė saugoti ne mažiau kaip 10 000 tyrimų rezultatų. | [5 empty] | Galimybė saugoti iki 10 000 tyrimų rezultatų. i15 User manual, 127(117) lapas.
2.1.16. | 2. Duomenų perdavimo sąsajos: USB arba Ethernet (LAN) arba WiFi. | [5 empty] | Duomenų perdavimo sąsajos: USB arba Ethernet (LAN) arba WiFi. i15 User manual, 52(42), 79(69) lapai.
2.1.17. | 3. Gali jungtis į LIS / HIS per standartinius HL7 protokolus. | [5 empty] | Gali jungtis į LIS / HIS per standartinius HL7 protokolus. i15 User manual, 187(177) lapas.
2.1.18. | 4. Apsauga: slaptažodžiu apsaugota prieiga | [5 empty] | Slaptažodžiu apsaugota prieiga. i15 User manual, 36(26) lapas.
2.1.19. | Klaidingų ir patologinių tyrimų rezultatų pažymėjimas | [5 empty] | Klaidingų ir patologinių tyrimų rezultatų pažymėjimas. i15 User manual, 79(69) lapas.
2.1.20. | Instaliuota prietaise mokomoji demonstracinė programa arba pateikiama trumpa ir aiški animuota instrukcija | [5 empty] | Prietaise instaliuota mokomoji demonstracinė programa. i15 User manual, 43(33) lapas.
2.1.21. | Klaidos pranešimas ekrane įdėjus neveiklią kasetę | [5 empty] | Klaidos pranešimas ekrane įdėjus neveiklią kasetę yra. i15 User manual, 72(62) lapas.
2.1.22. | Automatinė kalibracija arba kokybės kontrolė pagal gamintojo rekomendacijas | [5 empty] | Automatinė kalibracija yra. i15 User manual, 74(64) lapas.
2.1.23. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn. | [5 empty] | Garantinis aptarnavimo laikotarpis 24 mėn. Garantuojamas
2.1.24. | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų (ES) 2017/746 ir (ES) 2024/1860 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija. | [5 empty] | Siūlomos prekės pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų (ES) 2017/746 ir (ES) 2024/1860 nuostatas. Kartu su pasiūlymu pateikta galiojančios EB atitikties deklaracijos kopija. CE_IVDR_i15_i15A
|  |  |  | Suma be PVM | 6818
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1431.78
|  |  |  | Suma su PVM | 8249.78
3. DALIS | VIDEOBRONCHOSKOPAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Taikomas PVM dydis (%) - įrašo tiekėjas | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
3. | Videobronchoskopas
3.1. | Videobronchoskopas | 1 | vnt
3.1.1. | Videobronchoskopas: Modelis, Gamintojas
3.1.2. | Vaizdo procesorius: 1 vnt.
3.1.3. | Paskirtis:
3.1.4. | 1. Skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo bronchoskopais
3.1.5. | 2. Nešiojamas, su rankena
3.1.6. | Valdymo panelės įstrižainė ≥10 colių
3.1.7. | Ekranas: Lietimui jautrus
3.1.8. | Ekrano skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080
3.1.9. | Signalų išvestys:
3.1.10. | 1.USB;
3.1.11. | 2.LAN.
3.1.12. | Endoskopinio vaizdo paryškinimas:
3.1.13. | 1 Būtinas, naudojant virtualią chromoendoskopiją.
3.1.14. | Diafragmos režimai:
3.1.15. | 1.Automatinis šviesumo reguliavimas;
3.1.16. | 2.Rankinis šviesumo reguliavimas.
3.1.17. | Endoskopinių video vaizdų bei stop kadrų išsaugojimas
3.1.18. | Duomenų perdavimas: Į USB laikmeną arba LAN tinklu
3.1.19. | Meniu lietuvių kalba
3.1.20. | Vidinė atmintis ne mažiau 64 GB talpos
3.1.21. | Baterija:
3.1.22. | 1. Ličio jonų ar lygiavertė
3.1.23. | 2. Darbo laikas ne mažiau 3 val.
3.1.32. | Procesoriaus krovimo stotelė - 1 vnt.:
3.1.33. | 1. Pastatoma ant stalo
3.1.34. | 2 Signalų išvestys: USB; arba DVI-D arba LAN (RJ 45)
3.1.35. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn.
3.1.36. | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija.
3.2. | Vaizdo bronchoskopas - 15 vnt.: | 15 | vnt.
3.2.1. | 1. Apžiūros laukas ≥ 120º;
3.2.2. | 2. Lauko gylis ne mažiau kaip nuo 5 iki 50 mm;
3.2.3. | 3. Lenkimo kampai: Aukštyn ≥210º/ Žemyn ≥ 180º;
3.2.4. | 4. Įvedimo vamzdelio diametras ≤ 5,3 mm;
3.2.5. | 5. Kanalo diametras ≥ 3,0 mm;
3.2.6. | 6. Darbinis ilgis ≤ 600 mm;
3.2.7. | 7. Vienkartinis sterilioje pakuotėje.
|  |  |  | Suma be PVM |  |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  |  | PVM suma |  | #VALUE! | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM |  | #VALUE!

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
16478 2025-06-26 15:39:33

## Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
1 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
2 | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
3 | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija. (1 ir 3 pirkimo dalims) Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų (ES) 2017/746 ir (ES) 2024/1860 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija (2 pirkimo daliai)
4 | Garantinis laikotarpis: 1. Ne mažiau nei 24 mėnesiai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos); 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei reikalinga), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
5 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
6 | Tiekėjas pristato įrangą į Viešąją įstaigą Utenos ligoninę, parengia įrangą darbui bei apmoko personalą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.