## Krešėjimo (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas* | Paskirtis | Vaistinės kodas | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Tyrimų skaičius 36 mėn. | Pageidaujama pakuotė mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodoma, kiek pakuotėje yra atitinkamoje pozicijoje nurodytos prekės mato vienetų) | Siūlomų pakuočių skaičius 36 mėn. | Gamintojas | Siūlomos 1 pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos 1 pakuotės kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur 36 mėn. | Suma su PVM, Eur, 36 mėn. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
200 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės koagulometrui Benk | Tiekėjas pateikia ligoninei papildomai (ligoninė turi 1 nuosavą analizatorių) rezervinį dar vieną analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. Reikalavimai analizatoriui nurodyti šios pirkimo dalies pabaigoje. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą
| 200.1 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22401 | 7 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. aktyvatorius silicis, liofilizuotas |  | 12x5ml | 15
| 200.2 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22402 | 14 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. Polifenolio aktyvatorius, skystas. |  | 12x4ml | 25
| 200.3 | 33696500-0 | CaCl2 0,025 M |  | 22403 | 2m, Turi būti ton pačio gamintojo, kaip ir visi reagentai krešėjimo sistemos tyrimams |  | 15ml | 25
| 200.4 | 33696500-0 | SPA (20) - protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui |  | 22404 | 3d. Reagentas II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymui protrombino-prokonvertino met., gamintojo kalibruotas BE analizatoriui. Reagento sudėtyje turi būti kalcio chloridas, titruotas gamintojo |  | 12x4ml | 13
| 200.5 | 33696500-0 | SPA buferis |  | 22405 |  |  | 250ml | 15
| 200.6 | 33696500-0 | Koalino suspensija 0,5g/l |  | 22406 |  |  | 100ml | 7
| 200.7 | 33696500-0 | Fibrinogeno koncentracija (Fibri-prest automate) |  | 22407 | 1mėn. Norma 2 -4 g/l. Klauso met. Pagamintas žmogaus trombino pagrindu, gamintojo kalibruotas koagulometrui. |  | 12x2ml | 9
| 200.8 | 33696500-0 | Normalios žmogaus plazmos pulas |  |  |  |  | 1ml | 3
| 200.9 | 33696500-0 | Owren - Koller buferis |  | 22408 |  |  | 15ml | 45
| 200.10 | 33696500-0 | Kiuvetės ir rutuliukai BE |  | 22410 | Coagulator analizatoriui |  | 1000vnt | 10
| 200.11 | 33696500-0 | Kiuvetės ST |  |  |  |  | 4x150vnt | 1
| 200.12 | 33696500-0 | Rutuliukai ST |  |  |  |  | 1850 vnt | 1
| 200.13 | 33696500-0 | Antgaliai Stepper |  |  |  |  | 100 vnt | 1
| 200.14 | 33696500-0 | Terminis popierius |  |  | 110 mm |  | 5 vnt | 9
| 200.15 | 33696500-0 | Indeliai reagentų laikymui |  | 22412 | Coagulator analizatoriui, reagento laikymui |  | 100 vnt | 12
| 200.16 | 33696500-0 | Kontrolinė plazma normali ir patologinė |  | 22414 | DATL, SPA, Fibrinogeno konc. |  | (12x2ml) x 2 | 7
| 200.17 | 33696500-0 | Peiliukai standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti |  | 22415 | IVY metodu |  | 1 vnt. | 20
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Reikalaujami parametrai |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai: |  | Atitinka/Neatitinka |  |  |  | Gamintojas
| 1 |  | Matavimo metodas | Elektromagnetinis klampumo kitimo krešulio nustatymo principas
| 2 |  | Našumas | Matavimo kanalų skaičius - ne mažiau 4 kanalų Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37°C) talpa ne mažiau 16 vietų
| 3 |  | Vienetų sistema | Atsakymai turi būti gaunami šiais vienetais: s, %, INR, g/l, mg/dl, IU/ml
| 4 |  | Parametrai protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo analitei | Turi būti galimybė tirti protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumą (INR) iš kapiliarinio kraujo
| 5 |  | Duomenų atsekamumas dokumentavimui | Analizatoriuje turi būti galimybė tiriamajam mėginiui įvesti identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinę kreivę, atspausdinti tyrimų atlikimo pradžios/pabaigos laiką.
| 6 |  | Jungtys, analizatoriaus duomenų perdavimas | RS- 232 jungtis
| 7 |  | Prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus. | Būtina
| 8 |  | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių atstovas | Būtina
201 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniam analizatoriui ,,MINI VIDAS" (arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės lygiaverčiam analizatoriui) | Tiekėjas turi suteikti ligoninei analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą
| 201.1 | 33696500-0 | Prokalcitonino reagentas |  | L 0023.1 |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 18
| 201.2 | 33696500-0 | Tyrimų kontrolė |  | L 0023.2 |  |  | Rinkinys 2x30 testų | 20
| 201.3 | 33696500-0 | Vitamino D reagentas |  |  |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 66
| 201.4 | 30197600-2 | Termo popierius ( 110x12x45 mm) |  | L 0023.3 |  |  | vnt. | 40
| 201.5 | 30197600-2 | Priežiūros priemonių rinkinys |  | L0023.4 |  |  | vnt. | 3

## 146
146 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui .Tiekėjas turės suteikti perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu 1 automatinį kasetinį analizatorių ir jo duomenų valdymo programinę irangą.
Bendrieji reikalavimai reagentams ir ekspoatacinėms medžiagoms
1.Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos eksploatacinės medžiagos - turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos eksploatacinės medžiagos, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
3.Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų eksploatacinių medžiagų pakuotes, kurios būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reagentų ir eksploatacinių medžiagų stabilumą nuo atidarymo.
4.Reagentų kasečių, kokybės kontrolės kasečių galiojimo laikas, įdėjus į analizatorių - turi būti ne mažiau 4 savaičių.
5.Tiekėjai privalo pateikti visų eksploatacinių medžiagų (reagentai, plovikliai, buferiai ir kitos) gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6.Tiekėjai turi pasiūlyti saugias ėminių/mėginių paėmimo sistemas, tinkančias visiems ėminio/mėginio tipams (arterinis, veninis, kapiliarinis, pleuros punktatas) ir esant kateteriui, bei priemones apsaugančios ėminius/mėginius nuo sąlyčio su oru iki tyrimo atlikimo, bei pašalinančios oro burbulus. Paėmimo sistemose naudojamo heparino interferencija elektrolitų tyrimo rezultatams turi būti minimali, bet būtų pakankama, kad kraujas nesukrešėtų. Paėmimo sistemos turi būti tinkančios ėminių/mėginių padavimui į analizatorių.
7.Tiekėjai turi pasiūlyti šių tipų arterinio/veninio kraujo ir kitų ėminių /mėginių paėmimo priemones:
1) Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne daugiau 3 ml.
2) Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai be adatos, su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne daugiau 3 ml.
8.Tiekėjai turi pasiūlyti šių tipų kapiliarinio kraujo paėmimo priemones:
1) Heparinizuoti plastikiniai ir/arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - ne daugiau 180 mikrolitrų.
2) Heparinizuoti plastikiniai ir/arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - ne daugiau 100 mikrolitrų.
9.Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC)
10.Reagentų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis 6 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų, kalibratorių/standartų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus)
11.Tiekėjai turi pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas, darbo metodikas bei saugos duomenų lapus. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
12.Tiekėjai privalo garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų tiekimo pagal poreikį sistemą (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bet ne rečiau, kaip 2-3 kartus per mėnesį, bei galimybė gauti skubų užsakymą).
13.Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
14.Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Pateikti elektronines ir/arba popierines dokumentų kopijos.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
146 |  | 33696500-0 | Reagentai ir priemonės šarmų-rūgščių ir kraujo dujų analizatoriui (Kraujo dujos, pH, elektrolitai, metabolitai, oksimetrijos tyrimai). Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į kasetes. Tikslus reagentų ir kitų priemonių (kapiliarų, kamštukų, švirkštų kraujo paėmimui ir pan.) kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti pats užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę vidinę kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kontrolei per 36 mėn. atlikti. | Tiekėjas turi ligoninei pateikti ph analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | 44400 | 46652
| 146.1 |  | pH, pCO2, pO2, Ca2+, K+,Na+,Cl-, gliukozė, laktatai, bendras hemoglobinas, (tHB), methemoglobinas, (MetHB), karboksihemoglobinas(COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), deguonies saturacija(sO2), Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas). | Tyrimų skaičius per 36 mėnesių 21 600. Tyrimų skaičius per 1 mėnesį apie 600. Kapiliarų skaičius per 3 metus - 16 000 vnt. kamštukų skaičius per 3 metus - 32 000 vnt., švirkštų skaičius per 3 metus - 4 000 vnt. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 146.1.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (750 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį) | 40 | 1 vnt | 40 | 660 | 5 | 693 | 26400 | 27720 | Siemens Healthcare, Measurement Cartridge Lac 750 tests; 1 x 1 dėklas pakuotėje. | RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf, 411-412 psl. | CE sertifikatai.pdf
|  | 146.1.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį) | 40 | 1 vnt | 40 | 190 | 5 | 199.5 | 7600 | 7980 | Siemens Healthcare, Automatic QC Cartridge Kit, 1 x 1 dėklas pakuotėje. | RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf, 411-412 psl. | CE sertifikatai.pdf
|  | 146.1.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį) | 30 | 4 vnt pak. | 30 | 105 | 5 | 110.25 | 3150 | 3307.5 | Siemens Healthcare, Wash/Waste Cartridge (4); 1 x 4 dėklai pakuotėje. | RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf, 411-412 psl. | CE sertifikatai.pdf
Reikalingos specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas, pleuros punktatas) paėmimo sistemos, pritaikytos vaikams ir/arba suaugusiems pacientams, kitos priemonės :
| 146.2 |  | Švirkštai su adata (Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml). | 2000 vnt. | 2000 | 200 | 10 | 125 | 5 | 131.25 | 1250 | 1312.5 | Siemens Healthcare, , Švirkštai su adata - RAPIDLyte 1 mL AutoVenting Safety, 1 x 200 švirkštai pakuotėje. | RAPIDLyte_Syrngs_Capillars.pdf, 1-2psl | CE sertifikatai.pdf
| 146.3 |  | Švirkštai be adatos ( Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai be adatos, su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml). | 2000 vnt. | 2000 | 200 | 10 | 100 | 5 | 105 | 1000 | 1050 | Siemens Healthcare, RAPIDLyte 1 mL AutoVenting, 1 x 200 švirkštai pakuotėje. | RAPIDLyte_Syrngs_Capillars.pdf | CE sertifikatai.pdf
| 146.4 |  | Kapiliarai (Heparinizuoti plastikiniai arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai kapiarams uždaryti; kapiliarai pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - ne daugiau 100 mikrolitrų). | 16000 vnt. | 16000
| 146.4.1 |  | Kapiliarai 100 mikrolitrų |  | 16000 | 500 vnt. | 32 | 50 | 5 | 52.5 | 1600 | 1680 | Siemens Healthcare, MULTICAP-S PLASTIC CAPILLARIES 500X100UL | RAPIDLyte_Syrngs_Capillars.pdf | CE sertifikatai.pdf
| 146.4.2 |  | Kamšteliai |  | 32000 | 200 vnt. | 160 | 10 | 5 | 10.5 | 1600 | 1680 | Siemens Healthcare, Capillary Caps | RAPIDLyte_Syrngs_Capillars.pdf | CE sertifikatai.pdf
| 146.4.3 |  | Maišymo strypeliai |  | 16000 | 100 vnt. | 160 | 10 | 5 | 10.5 | 1600 | 1680 | Siemens Healthcare, Mixing Fleas and Magnets | RAPIDLyte_Syrngs_Capillars.pdf | CE sertifikatai.pdf
| 146.5 |  | Popierius printeriui | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį) | 20 | 5 vnt. pak | 12 | 10 | 21 | 12.1 | 200 | 242 | Siemens Healthcare, Paper Printer Thermal. | RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf, 411-412 psl.
Lentelės Nr. 146 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Bendrieji reikalavinai įrangai
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 36 mėnesiai.
7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
10.Tiekėjai turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją, esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti: analizatoriuje, kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu būdu ir kita.
11.Tiekėjai turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
12.Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su analizatoriais, turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis (išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita), bei turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
13.Tiekėjai turi garantuoti nuolatinį personalo ir gydytojų klinicistų mokymą ir konsultavimą aktualiais tyrimų atlikimo eigoje iškilusiais klausimais, pristatyti gamintojo ar kitų vartotojų naujausią mokslinę informaciją, susijusią su kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimais, rezultatų interpretavimu, iki - ikianalizinių veiksnių įtaką tyrimų kokybei. Sudaryti galimybę dalyvauti gamintojo organizuojamuose specializuotuose seminaruose, konferencijose (pvz. nuotoliniu būdu).
14.Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, priemonės ir kita) ir sąnaudines lėšas, bei paskaičiuoti kiek tai sudarytų papildomų lėšų 1 tyrimui, per numatytąjį laikotarpį.
15. Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
16.Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
17.Turi būti pateiktas detalus, personalui priskirtas atlikti analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
18.Tiekėjai teikiantys pasiūlymus privalo numatyti ir pasirūpinti visomis papildomomis priemonėmis, darbui būtina įranga ir kita (pvz. nepertraukiamas maitinimo šaltinis, atliekų talpos ir t.t.), reikalingomis pilnam sistemos veikimo užtikrinimui.
| Eil. Nr. | Reikalavimai analizatoriui: |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirta įranga | Įrangą sudaro: | Automatinis kasetinis analizatorius Rapidpoint 500e
|  |  | 1. Automatinis kasetinis analizatorius - 1 vnt. | 1. Automatinis kasetinis analizatorius - 1 vnt.
|  |  | Įranga turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, arba gamintojo rekomenduojami ir adaptuoti (pateikti įrodančius dokumentus) | Įranga yra vieno gamintojo ir vieno tiekėjo žr. ce sertifikatai CE sertifikatai.pdf
| 2 | Lygiavertė kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirta įranga | Visiems nurodytiems reikalaujamiems techniniams parametrams taikoma „arba lygiavertis“. | netaikoma
| 3 | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis, kasetinis analizatorius, skirtas kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui. | Automatinis, kasetinis analizatorius, skirtas kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui. 16 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 4 | Automatinis kasetinis analizatorius kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimams | Analizatorius turi būti kasetinis - neturi būti keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų; turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija). | Analizatorius kasetinis - nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų; minimalios priežiūros, nėra aptarnavimo reikalavimų, skirti darbui prie paciento (POC technologija). 18 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 5 | Matavimo metodai | Elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jono selektyvinis, spektrofotometrinis, optinis ar lygiaverčiai metodai. | Elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jono selektyvinis, spektrofotometrinis, optinis 454 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 6 | Matuojami tyrimai/analitės | Analizatorius turi matuoti šiuos tyrimus/analites: | Analitės nurodytos: 1-2 psl. RapidPoint_500_SS.pdf
|  |  | pH (kraujo/pleuros) | pH (kraujo/pleuros)
|  |  | Kraujo dujos: pCO2, pO2. | Kraujo dujos: pCO2, pO2.
|  |  | Elektrolitai: Ca2+, K+, Na+, Cl‾. | Elektrolitai: Ca2+, K+, Na+, Cl‾.
|  |  | Metabolitai: gliukozė, laktatai. | Metabolitai: gliukozė, laktatai.
|  |  | CO-oksimetrija: bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), Deguonies saturacija (sO2). | CO-oksimetrija: bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), Deguonies saturacija (sO2).
|  |  | Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas). | Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas).
| 7 | Išskaičiuojamieji/išvestiniai tyrimai/analitės | Turi būti galimybė pasirinkti pagal poreikį šiuos tyrimus/analites: Hct, HCO3-(aktualūs, standartiniai), Base(B), Base(Ecf), sO2SAT, pCO2 (T), pO2(T), cCa2+ (7.40), RI, p50 ir kiti. Pateikti visų galimų išskaišiuojamųjų/išvestinių tyrimų/analičių sąrašą. | Turi būti galimybė pasirinkti pagal poreikį šiuos tyrimus/analites: Hct, HCO3-(aktualūs, standartiniai), Base(B), Base(Ecf), sO2SAT, pCO2 (T), pO2(T), cCa2+ (7.40), RI, p50 ir kiti. Pateikti visų galimų išskaišiuojamųjų/išvestinių tyrimų/analičių sąrašą. 466 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 8 | Analizatoriaus mobilumas | Analizatorius turi būti mobilūs, iškilus būtinybei galintys veikti pakraunamos baterijos dėka. Tiekėjai turi pasiūlyti specialius staliukus analizatoriams, kurie yra pilnai mobilūs, su UPS, su specialiomis lentynėlėmis priemonėms pasidėti. | Analizatorius yrtai mobilus, iškilus būtinybei gali veikti pakraunamos baterijos dėka. Siūlomas kartu su specialiu staliuku aalizatoriui, kuris yra pilnai mobilus, su UPS, su specialiomis lentynėlėmis priemonėms pasidėti.78 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 9 | Reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, ploviklių ir kitų eksploatacinių medžiagų komplektacija | Reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, plovikliai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti sukomplektuoti keičiamose kasetėse/talpose (lengvas naudojimas/pakeitimas, be papildomų aptarnavimo procedūrų) | Reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, plovikliai ir kitos eksploatacinės medžiagos yra sukomplektuoti keičiamose kasetėse/talpose (lengvas naudojimas/pakeitimas, be papildomų aptarnavimo procedūrų) 18 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 10 | Tyrimo atlikimo laikas | Apie 60 sekundžių, bet ne ilgiau 100 sekundžių. | 60 sekundžių 2 psl. RapidPoint_500_SS.pdf
| 11 | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Analizatorius turi būti pritaikytas matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas; pleuros punktatas. | Analizatorius turi būti pritaikytas matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas; pleuros punktatas. 2 psl. RapidPoint_500_SS.pdf
| 12 | Ėminių/mėginių padavimas į analizatorių | Analizatoriuje turi būti saugus, universalus automatinis ėminio/mėginio įsiurbėjas, pritaikytas švirkštams ir kapiliarams. | Analizatoriuje yra saugus, universalus automatinis ėminio/mėginio įsiurbėjas, pritaikytas švirkštams ir kapiliarams. 20 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 13 | Ėminių/mėginių tūris matuojamiems tyrimams/analitėms | Visiems matuojamiems tyrimams/analitėms išmatuoti - pakankamas tūris: ne daugiau 100µl (kapiliariniam kraujui), ir ne daugiau 200µl (veniniam/arteriniam kraujui, pleuros punktatui, dializatui). | Visiems matuojamiems tyrimams/analitėms išmatuoti - pakankamas tūris: 100µl (veniniam/arteriniam kraujui, pleuros punktatui, dializatui, kapiliariniam). 2 psl. RapidPoint_500_SS.pdf
| 14 | Krešulių detekcijos sistema | Analizatoriuje turi būti krešulių detekcijos sistema. | Krešulių detekcijos sistema 18 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 15 | Darbo rėžimai | Analizatoriaus darbo rėžimas: 24val./7 dienos, bei galimybė įjungti "budėjimo" rėžimą. | Analizatoriaus darbo rėžimas: 24val./7 dienos, bei galimybė įjungti "budėjimo" rėžimą. 17 RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 16 | Kalibravimo sistema | Analizatoriuje turi būti automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija numatytais laiko tarpais, užtikrinanti stabilų analizatoriaus darbą visą parą. | Analizatoriuje yra automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija numatytais laiko tarpais, užtikrinanti stabilų analizatoriaus darbą visą parą. 19 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
|  |  | Kalibracinės medžiagos (Kalibratoriai) turi būti integruoti kasetėje. | Kalibracinės medžiagos (Kalibratoriai) yra integruoti kasetėje. 19 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
|  |  | Turi būti galimybė nuotoliniu būdu vartotojui įvertinti kalibravimo rezultatų duomenis per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. | Yra galimybė nuotoliniu būdu vartotojui įvertinti kalibravimo rezultatų duomenis per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. 19 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 17 | Kokybės kontrolės sistema | Kokybės kontrolės sistema turi būti automatinė, integruota kasetėje. Jei kokybės kontrolės atlikimui naudojami tyrimų testai iš reagentų kasetės, pateikti skaičiavimus, įrodančius, kad siūlomos reagentų kasetės dydis užtikrina ir kasdienės 3 lygių kokybės kontrolės atlikimą. | Kokybės kontrolės sistema yra automatinė, integruota kasetėje. 19-20 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
|  |  | Kokybės kontrolė turi būti - ne mažiau 3 skirtingų lygių, normalių ir patologinių žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir pageidaujamus atlikti matuojamus tyrimus/analites, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 3SD intervalo ribos), kontrolinių medžiagų informacija (serijos (LOT) numeris, galiojimo laikas). | Kokybės kontrolė 3 skirtingų lygių, normalių ir patologinių žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir pageidaujamus atlikti matuojamus tyrimus/analites, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 3SD intervalo ribos), kontrolinių medžiagų informacija (serijos (LOT) numeris, galiojimo laikas). 19-20, 162 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
|  |  | Analizatoriuje turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, grafinis vaizdavimas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita). | Analizatoriuje turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, grafinis vaizdavimas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita).19-20, 162 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
|  |  | Turi būti galimybė užprogramuoti kontrolių atlikimo laiką. | Turi būti galimybė užprogramuoti kontrolių atlikimo laiką. 150 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 18 | Mokomoji/parodomoji informacija | Analizatoriuje turi būti integruota būtinoji mokomoji/parodomoji informacija dirbančiam personalui. | Analizatoriuje integruota būtinoji mokomoji/parodomoji informacija dirbančiam personalui. 18 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 19 | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų protokolų rezultatus. | Galimybė atspausdinti tyrimų protokolų rezultatus. 32 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 20 | Analizatoriaus atminties talpa | Ne mažiau paskutinių 250 pacientų tyrimų; | 250 pacientų tyrimų; 2 psl. RapidPoint_500_SS.pdf
|  |  | Ne mažiau 250 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų; | 250 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų; 2 psl. RapidPoint_500_SS.pdf
|  |  | Ne mažiau 3000 vartotojo duomenų rezultatų. | 5000 vartotojo duomenų rezultatų. 2 psl. RapidPoint_500_SS.pdf
| 21 | Programinė įranga - klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Turi būti vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais ar garsiniais signalais. | Yra vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais ar garsiniais signalais. 196 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 22 | Duomenų nuskaitymas | Turi būti integruoti vidiniai ar išoriniai brūkšninių kodų skaitytuvai. | Integruotas vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas. 21 psl. RAPIDPoint500e_Operator_s_Guide_-_Lithuanian.pdf
| 23 | Analizatoriaus modelis, gamintojas, kilmės šalis |  | Rapidpoint 500 e., 2022 m. gamybos, Kilmės šalis UK
Įrenginys turi būti integruotas su ligoninės informacine sistema, tai yra, turi turėti galimybę priimti iš ligoninės informacinės sistemos užsakymą, o atlikus tyrimą - grąžinti atsakymą į ligoninės informcinę sistemą (naudojami identifikatoriai bus apspręsti integracijos procese).Turi būti atlikti reikalingi integracijos darbai, paruoštos ir pateiktos techninės integracijų specifikacijos (specifikacijos gali būti anglų arba lietuvių kalbomis).
Tęsinys kitame lape