TSD-1242, VPP-839

Elektrokardiografo su vežimėliu techninė specifikacija (orientacinis kiekis – 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato vežimėlis | Į aparato kainą įskaičiuotas kartu su aparatu pateikiamas specialus vežimėlis (arba mobilus stovas), pritaikytas siūlomo aparato transportavimui, turintis aparato fiksavimui skirtą (-us) konstrukcinį (-ius) elementą (-us). | Į aparato kainą įskaičiuotas kartu su aparatu pateikiamas specialus vežimėlis , pritaikytas siūlomo aparato transportavimui, turintis aparato fiksavimui skirtą konstrukcinį elementą Gamintojo dokumentai.pdf 154 psl. |
| 2. | Aparato ekranas | Skystųjų kristalų (arba lygiavertis), jutiklinis, ne mažesnės kaip 5'' įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 taškų raiškos | Skystųjų kristalų lygiavertis LED, jutiklinis, 10,4'' įstrižainės, 1024x768 taškų raiškos ekranas, Gamintojo dokumentai.pdf 1 psl. |
| 3. | Kardiogramos interpretavimo programinė įranga | Aparate įdiegta kardiogramos interpretavimo programinė įranga | Aparate įdiegta kardiogramos interpretavimo programinė įranga Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 4. | Reikalavimai ramybės ritmo kardiogramos užrašymui: | - Ramybės kardiograma užrašoma pasirinktinai rankiniu arba automatiniu režimu; - Maksimali užrašomos ramybės ritmo kardiogramos trukmė ne mažiau kaip 4 min. | - Ramybės kardiograma užrašoma pasirinktinai rankiniu arba automatiniu režimu; 2.Maksimali užrašomos ramybės ritmo kardiogramos trukmė 5 min. Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 5. | Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis | 5/12,5/25/50 mm/s | 5/6.25/10/12,5/25/50 mm/s Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 6. | Spausdinimo raiška, esant 25 mm/s greičiui | Ne mažiau kaip 8 taškai/mm (arba ne mažiau kaip 200 taškų/colyje) amplitudės ašyje, ne mažiau kaip 20 taškų/mm (arba ne mažiau kaip 500 taškų/colyje) laiko ašyje | 8 taškai/mm amplitudės ašyje, 40 taškų/mm laiko ašyje Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 7. | Keičiamas elektrokardiografo spausdintuvo jautrumas (priklausomai nuo aparato darbo režimo) | 2,5/5/10/20 mm/mV | 2,5/5/10/20/40/Auto mm/mV Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 8. | Vartotojo pasirenkamos derivacijos | Standartinės 12 derivacijų | Standartinės 12 derivacijų Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 9. | Galimybė kardiogramą peržiūrėti aparato ekrane | Kardiogramą galima peržiūrėti aparato ekrane | Kardiogramą galima peržiūrėti aparato ekrane Gamintojo dokumentai.pdf 94 psl. |
| 10. | Aparato sąsajos: | - EKG kabelio jungtis; - Potencialų išlyginimo jungtis; - Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja; - Ne mažiau kaip dvi USB jungtys arba ne mažiau kaip viena USB jungtis ir ne mažiau kaip viena RS232 jungtis. | - EKG kabelio jungtis; - Potencialų išlyginimo jungtis; - Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja; - dvi USB jungtys . Gamintojo dokumentai.pdf 17, 18,41 psl. |
| 11. | Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui bevieliu ryšiu: | - Aparate turi būti įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą (arba lygiavertė); - Aparatas turi bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Aparatas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (į) EKG aparato (-ą) į (iš) LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS gali būti naudojamas tarpinis serveris. Tarpinis serveris turi būti instaliuotas LSMU ligoninės Kauno klinikų turimoje „VMware“ virtualioje aplinkoje (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) (reikalavimas netaikomas tuo atveju, jei medicininių tyrimų duomenys perduodami nenaudojant tarpinio serverio). | - Aparate įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą ; - Aparatas gali bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą PACS (MedDream ir kitus); - Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu gali būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS; - Aparatas gali bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS; - Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (į) EKG aparato (-ą) į (iš) LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS tarpinis serveris nenaudojamas. Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 12. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 350 EKG arba ne mažiau 100 ramybės ritmo įrašų | 1500 EKG įrašų Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 13. | Apsauga nuo defibriliacijos iškrovos | Aparatas turi apsaugą nuo defibriliacijos iškrovos | Aparatas turi apsaugą nuo defibriliacijos iškrovos |
| 14. | Aparato naudojami maitinimo šaltiniai | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis aparato funkcionavimą budėjimo režime ne trumpiau kaip 90 min. (arba lygiaverčių parametrų). | - 100-240 V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis aparato funkcionavimą budėjimo režime 630 min. Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 15. | Reikalavimai aparato akumuliatoriui | Akumuliatoriaus pilno įkrovimo trukmė ne ilgiau kaip 6 valandos. | Akumuliatoriaus pilno įkrovimo trukmė 3.5 valandos. Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 16. | Komplektacija: | - Elektrokardiografas (aparatas) – 1 vnt; - Paciento kabelis – 1 vnt; - Daugkartiniai elektrodai (galūniniai ir krūtininiai) – 1 rinkinys; - EKG gelis – 1 flakonas; - Terminis spausdinimo popierius – 1 pakuotė | - Elektrokardiografas (aparatas) – 1 vnt; - Paciento kabelis – 1 vnt; - Daugkartiniai elektrodai (galūniniai ir krūtininiai) – 1 rinkinys; - EKG gelis – 1 flakonas; - Terminis spausdinimo popierius – 1 pakuotė Gamintojo dokumentai.pdf 1-165 psl. |
| 17. | Aparato žymėjimas CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama galiojančio dokumento (CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijos) kopijos Gamintojo dokumentai.pdf 162-165 psl. |
| 18. | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Patvirtinimas.pdf |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Patvirtinimas.pdf |
| 20. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Patvirtinimas.pdf |
| 21. | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija anglų kalba: - struktūrinė schema ir atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos nenumatytos siūlomos įrangos gamintojo; - serviso slaptažodis b), instaliavimui pateikiamas instrukcijoje |
| 22. | Garantinis laikotarpis | - Aparatui su vidiniu akumuliatoriumi ir vežimėliui (arba mobiliam stovui) - ≥ 36 mėn.; - EKG kabeliui ir elektrodams - ≥ 12 mėn. | 1.Aparatui su vidiniu akumuliatoriumi ir vežimėliui 36 mėn.; 2.EKG kabeliui ir elektrodams - 12 mėn. Deklaracija dėl garantijos.pdf |
| 23. | Garantijos sąlygos | Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Deklaracija dėl garantijos.pdf |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.

2. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomi.