## 2025
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. (fasuočių) kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) | BAK | VR | MB | SR | RP | Kaunas | Viso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Mėgintuvėliai audinių kultūroms be dujinio filtro | 19520000-7 | Sterilūs, vienkartiniai, polistireniniai (PS), apvaliu dugnu, audinių kultūroms, su kokybišku sriegiu, užsukamais briaunuotais dangteliais (paguldyti nerieda) be dujinio filtro, augimo paviršiaus plotas 20 cm2, dydis 16x120 mm, su vieta užrašams, graduoti iki 5 ml. Pakuotė ne daugiau 25 vnt. Pateikti sterilumą patvirtinantį dokumentą. |  |  |  | vnt. | 3000 | [7 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
2 | Mikroplokštelės, 96 duobučių, "U" formos dugnu | 19520000-7 | 96 duobučių "U" formos dugnu, ne mažiau 200 µl tūrio, sterilios, pagamintos iš polistireno (PS), supakuotos po vieną, plokštelės kraštai tinkami užrašams. Pateikti sterilumą patvirtinantį sertifikatą. |  |  |  | vnt. | 400 | [7 empty] | 400 |  |  |  |  | 400
3 | Flakonai plastikiniai, su dujiniu filtru, audinių kultūroms, 25 cm2 | 19520000-7 | Plastikas iš polistireno (PS), dangtelis užsukamas, su dujiniu filtru, paviršiaus plotas 25 cm2, sterilūs, vienkartiniai, graduoti, su vieta užrašui, tinkantys adhezinių ląstelių auginimui, neturintis toksinio poveikio ląstelių augimui. |  |  |  | vnt. | 800 | [7 empty] | 800 |  |  |  |  | 800
4 | Falcon mėgintuvėliai 5 ml su iš viršaus užspaudžiamais dangteliais, tinkantys darbui su tėkmės citometrais | 19520000-7 | Falcon tipo sterilūs polistireno mėgintuvėliai 5 ml tūrio 12x75 mm dydžio su iš viršaus užspaudžiamais dangteliais, U formos dugnu, tinkantys darbui su tėkmės citometrais. Pakuotės ne didesnės nei 125 vnt. Dėžėse ne daugiau 1000 vnt. |  |  |  | vnt. | 10000 | [9 empty] | 10000 |  |  | 10000
5 | Skiedimo plokštelės imunofermentinių tyrimų atlikimui BEP2000 analizatoriumi | 19520000-7 | Skiedimo plokštelės imunofermentinių tyrimų atlikimui BEP2000 analizatoriumi. Polipropileno, 96 šulinėlių, U formos dugnu, šulinėlio tūris ne mažiau 300 mkl. |  |  |  | vnt. | 500 | [9 empty] | 500 |  |  | 500
6 | Gilios skiedimo plokštelės imunofermentinių tyrimų atlikimui Immunomat analizatoriumi | 19520000-7 | Gilios skiedimo plokštelės imunofermentinių tyrimų atlikimui Immunomat analizatoriumi. Polipropileno, 96 šulinėlių U formos dugnu, šulinėlio tūris ne mažiau 1 ml. |  |  |  | vnt. | 500 | [9 empty] | 500 |  |  | 500
7 | Antgaliai prietaisui bakterijų suspensijai išpilstyti | 19520000-7 | Antgaliai prietaisui bakterijų suspensijai išpilstyti. |  |  |  | vnt. | 5000 | [6 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000
8 | Maišai infekuotų atliekų nukenksminimui, 200x300 mm | 19640000-4 | Autoklavuojami, pagaminti iš polipropileno, 40 µm storio, skirti laboratorinių atliekų rinkimui ir nukenksminimui, 200x300 mm ±3mm. |  |  |  | vnt. | 5000 | [7 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000
9 | Maišai medicininėms atliekoms 450x1000 mm | 19640000-4 | Polipropileniniai maišai, skirti biolginių aliekų surinkimui. Pagaminti iš didelio molekulinio tankio PP, su biopavojaus ženklu, atlaiko 300oC temperatūrĄ. Maišų dydis ne didesnis 45x100cm±2cm. |  |  |  | vnt. | 3000 | [9 empty] | 3000 |  |  | 3000
10 | Maišai infekuotų atliekų nukenksminimui, 500x750 mm, tūris 60 litrų | 19640000-4 | Autoklavuojami, pagaminti iš 45 µm polipropileno, skirti laboratorinių atliekų rinkimui ir nukenksminimui. Atsparūs 134oC. Pažymėti ženklu "Biopavojus". Tūris 60 litrų. Dydis ne mažesnis nei 500 x 750 mm±5 mm. |  |  |  | vnt. | 14500 | [6 empty] | 4000 | 1500 | 4000 | 2000 |  | 3000 | 14500
11 | Leptospirų terpės mitybinis priedas | 24931250-6 | Leptospira Enrichment EMHJ. Suderinama su BD Difco EMHJ terpės baze. |  |  |  | vnt | 12 | [10 empty] | 12 |  | 12
12 | Terpė D-MEM | 24931250-6 | D-MEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) terpė audinių kultūroms, skysta, su Gluta MAX'u (L-Alanino-L-Glutamino dipeptidu), didelė gliukozės koncentracija - 4500 mg/L, didelė amino rūgščių ir vitaminų koncentracija, su fenolio raudoniu, be natrio piruvato, sterili, po 500 ml. Pateikti sertifikatą. |  |  |  | vnt | 50 | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
13 | Mueller Hinton agaras su 2% gliukoze ir 0,5 µg/mL metileno mėlynuoju | 24931250-6 | Kieta terpė, skirta mieliagrybių jautrumo tyrimų atlikimui. Su 2 % gliukoze ir 0,5 µg/mL metileno mėlynuoju. Paruošta naudojimui: supilstyta į 90 mm Petri lėkštutes. Pakuotėje – 10-20 lėkštučių. |  |  |  | vnt. | 500 | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 500
14 | MIKRA-LA-TEST identifikavimo sistema STAPHY 24 | 33124110-9 | Plokštelės skirtos staphylococcus spp bakterijų identifikavimui iki rūšies. Vizualinis rezultatų įvertinimas |  |  |  | vnt. | 120 | [11 empty] | 120 | 120
15 | Microlatest MIC terpė | 33124110-9 | Adaptuota identifikacinei sistemai. |  |  |  | vnt. | 240 | [11 empty] | 240 | 240
16 | Laboratorinės popierinės šluostės | 33140000-3 | Neaustinės šluostės, šluostės idealiai tinka naudoti maisto pramonės, farmacijos, medicinos srityse. Šluostės parduodamos susuktos į ruloną, rulonas perforuotas, su nemažiau kaip 400 vnt. tvirtų servetėlių, šluostės matmenys ne mažiau 300x380 mm, baltos ar mėlynos spalvos. |  |  |  | rulonas | 95 | [6 empty] | 10 | 15 | 35 | 15 |  | 20 | 95
17 | Western blotas echinokokozei IgG | 33141625-7 | Diferencinėi echinokokų diagnostikai. Su p7;p16 /18; p21; p25/26; Em95 ;Em18; EgAgB kDa baltymais.Rinkinyje turi būti visi reikalingi tirpalai reakcijai atlikti. Turi diferencijuoti E. granulosus ir E. multilocularis. CE ir IVD serifikatai. |  |  |  | testas | 240 | [9 empty] | 240 |  |  | 240
18 | Reagentai Yersinia enterocolitica diagnostikai
18.1 | Yersinia enterocolitica IgG | 33141625-7 | Reagentai Jersinijozės IgG antikūnų nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės, kalibratoriai ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. CE ir IVD ženklinimas. Būtinas protokolas automatiniam tyrimų atlikimui su BEP 2000 arba Immunomat analizatoriais |  |  |  | testas | 1920 | [9 empty] | 1920 |  |  | 1920
18.2 | Yersinia enterocolitica IgA | 33141625-7 | Reagentai Jersinijozės IgG antikūnų nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume.. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės, kalibratoriai ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. CE ir IVD ženklinimas. Būtinas protokolas automatiniam tyrimų atlikimui su BEP 2000 arba Immunomat analizatoriais |  |  |  | testas | 1920 | [9 empty] | 1920 |  |  | 1920
19 | Reagentai echinokokozės specifinių antikūnų diagnostikai | 33141625-7 | Visi reagentai vieno gamintojo | [17 empty] | 0
19.1 | Ech. granulosus IgG | 33141625-7 | Reagentai Ech. granulosus IgG nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume. Tyrimo inkubavimas 37 C temperaturoje, į rinkinius turi įeiti teigiama, neigiama ir ribinė kontrolės. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 3840 | [9 empty] | 3840 |  |  | 3840
19.2 | Ech. multilocularis IgG Em-2, Em-18 | 33141625-7 | Reagentai Ech. multilocularis IgG nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume. Tyrimo inkubacimas 37 C temperaturoje, į rinkinius turi įeiti privalomnai Em-18 ir Em-2 antigenai. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 3840 | [9 empty] | 3840 |  |  | 3840
19.3 | Ech. multilocularis IgG Em-18 | 33141625-7 | Reagentai Ech. Multilocularis Em-18 IgG antikūnų nustatymui nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume. Tyrimo inkubacimas 37 C temperaturoje. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 1920 | [9 empty] | 1920 |  |  | 1920
21 | Rinkinys ūmių bakterinių kvepavimo takų infekcijų sukelėjų tikralaikės PGR metodu nustatymui | 33141625-7 | Rinkinys skirtas tikralaikei dauginei Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Streptococcus pneumoniae ir Haemophilus influenzae bei vidinės kontrolės nustatymui PGR metodu vienos reakcijos metu viename mėgintuvėlyje. Rinkinys skirtas ne daugiau nei 50 reakcijų įskaitant kontroles. Validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Turi CE ir IVD ženklinimą. |  |  |  | reakcija | 1400 | [8 empty] | 1400 |  |  |  | 1400
22 | Dauginės PGR rinkinys tiesioginiam, kokybiniam E.coli vt1x ir vtx2 subtipavimo PGR rinkinys | 33141625-7 | Dauginės PGR rinkinys,skirtas kokybiniam E.coli vt1x ir vtx2 (galimybė nustatyti vt1a/c/d ir vt2a/b/c/d/e/f/g subtipus) subtipavimo PGR rinkinys, turintis vidinės kontrolės, PGR produktai detektuojami agarozės gelyje. Klinikinė medžiaga: išmatos ir kultūra. Rinkinis validuotas Mastercycler Gradient, labcycler sensoquest ar kt. PGR įrangai. Rinkinį sudaro reakcijos miksas, Taq polimerazė, teigiama bei vidinė kontrolės ir vanduo. Turi CE ženklinimą. |  |  |  | reakcija | 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 200
23 | Tikralaikės PGR rinkinys Ebola viruso ir Marburgo viruso nustatymui nustatymui | 33141625-7 | Rinkinys skirtas Ebola viruso ir Marburgo viruso (Filovirusų RNR) RNR nustatymui. Tinkamas klinikinei diagnostikai. CE ženklinimas. Tinkamas CFX96 tipo ar Rotorgene Q/6000 tikralaikės PGR amplifikatoriui. Rinkinys su vidine kontrole galimos inhibicijos nustatymui, su teigiama kontrole. Rezultatas detektuojamas ne mažiau kaip 2 optiniuose kanaluose. Pakuotėje ne mažiau 50 reakcijų |  |  |  | reakcija | 96 | [8 empty] | 96 |  |  |  | 96
24 | Reagentai Jersiniozės IgG diagnostikai IB metodu | 33141625-7 | Reagentai Jersinijozės IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), nustatomi antikūnai ne mažiau kaip prieš Y. enterocolitica ir Y. pseudotuberculosis kraujo serume ar plazmoje ir juos diferencijuoja. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti . CE ir IVD ženklinimas. |  |  |  | testas | 40 | [9 empty] | 40 |  |  | 40
25 | Atipinių pneumonijų diagnostiniai ECLIA | [19 empty] | 0
25.1 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 33141625-7 | Reagentai M. pneumoniae IgM nustatymui ECLIA metodu. Galimybė atlikti tyrimus po vieną monotesto principu, tyrimo kasetėje ar juostelėje yra visi reikalingi tyrimui atlikti reagentai bei vidinė teigiama ir neigiama reakcijos kontrolė. Tyrimo rezultatas vertinamas santykiu. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 192 | [9 empty] | 192 |  |  | 192
25.2 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 33141625-7 | Reagentai M. pneumoniae IgG nustatymui ECLIA metodu. Galimybė atlikti tyrimus po vieną monotesto principu, tyrimo kasetėje ar juostelėje yra visi reikalingi tyrimui atlikti reagentai bei vidinė teigiama ir neigiama reakcijos kontrolė. Tyrimo rezultatas vertinamas santykiu. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 192 | [9 empty] | 192 |  |  | 192
25.3 | Chlamydia pneumoniae IgM | 33141625-7 | Reagentai C. pneumoniae IgM nustatymui ECLIA metodu. Galimybė atlikti tyrimus po vieną monotesto principu, tyrimo kasetėje ar juostelėje yra visi reikalingi tyrimui atlikti reagentai bei vidinė teigiama ir neigiama reakcijos kontrolė. Tyrimo rezultatas vertinamas santykiu. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 96 | [9 empty] | 96 |  |  | 96
25.4 | Chlamydia pneumoniae IgG | 33141625-7 | Reagentai C. pneumoniae IgG nustatymui ECLIA metodu. Galimybė atlikti tyrimus po vieną monotesto principu, tyrimo kasetėje ar juostelėje yra visi reikalingi tyrimui atlikti reagentai bei vidinė teigiama ir neigiama reakcijos kontrolė. Tyrimo rezultatas vertinamas santykiu. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 96 | [9 empty] | 96 |  |  | 96
26 | Legioneliozės diagnostikos rinkiniai
26.1 | Legionella pneumophila IgG | 33141625-7 | Reagentai L. pneumophila IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. trys standartai 2/20/200, 2 kontrolės: teigiama ir neigiama. Rezultatai išreiškiami vienetais. IgG ir IgM rinkiniai vieno gamintojo. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 384 | [9 empty] | 384 |  |  | 384
26.2 | Legionella pneumophila IgM | 33141625-7 | Reagentai L. pneumophila IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti, taip pat ir RF absorbentas. trys kontrolės: teigiama, neigiama ir ribinė. Visi IgG ir IgM rinkiniai vieno gamintojo. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 384 | [9 empty] | 384 |  |  | 384
27 | Kokliušo, difterijos, stabligės diagnostikos rinkiniai
27.1 | Bordetella pertussis IgG | 33141625-7 | Bordetella pertussis ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 5, 25, 100, 200 U/ml, patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG, IgM ir IgA nustatymui. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. |  |  |  | testas | 1152 | [9 empty] | 1152 |  |  | 1152
27.2 | Bordetella pertussis IgA | 33141625-7 | Bordetella pertussis ELISA rinkiniai IgA antikūnų nustatymui nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgA nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 2, 10, 25, 50 U/ml patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG, IgM ir IgA nustatymui. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. |  |  |  | testas | 1152 | [9 empty] | 1152 |  |  | 1152
27.3 | Difterija IgG | 33141625-7 | Anti Difterijos ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui prieš difterijos toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti difterijos toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 2,0; 1,0; 0,1; 0,01 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. |  |  |  | testas | 288 | [9 empty] | 288 |  |  | 288
27.4 | Stabligė IgG | 33141625-7 | Anti Stabligės ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui prieš stabligės toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti stabligės toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 5,0; 2,0; 1,0; 0,1 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. |  |  |  | testas | 288 | [9 empty] | 288 |  |  | 288
28 | Reagentai specifinių IgE antikūnų prieš mišrius alergenus nustatymui (ne mažiau 36 alergenų mišinys) | 33141625-7 | Maisto ir įkvepiamų alergenų nustatymui vienu tyrimu, ne mažiau 36 alergenų). Turi aptikti specifinius IgE ne mažiau nei prieš šiuos alergenus: medžių žiedadulkes (įvairias), žolių žiedadulkes (įvairias), namų dulkių erkes (įvairias), gyvūnų (įvairių) epitelį, paukččių plunksnas, žuvys, soja, miltai (įvairūs), kiauliena, jautiena, vištiena, riešutai (įvairūs), citrusiniai vaisiai, kiaušinis, pienas. CE ir IVD ženklinimas |  |  |  | testas | 32 | [9 empty] | 32 |  |  | 32
29 | Reagentai a-HDV antikūnų nustatymui | 33141625-7 | Reagentai hepatito D antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos bent po 8 šulinėlius. Turi turėti CE ir IVD ženklinimą. |  |  |  | testas | 192 | [9 empty] | 192 |  |  | 192
30 | Polyoma viruso (JC viruso) DNR nustatymas PGR metodu | 33141625-7 | Rinkinys skirtas žmogaus polyomos arba Džono Kaningemo viruso DNR bei vidinės kontrolės nustatymui tikralaikės PGR metodu vienos reakcijoc metu. Rinkinys optimizuotas darbui su AB 7500, LightCycler 480, CFX96, Rotor-Gene Q ir kitais termocikleriais. Taikinių detekcijai ir diferenciavimui naudojami mažiausiai du optiniai kanalai. Turi CE-IVD ženklinimą. |  |  |  | reak. | 100 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 100
31 | 1,5 ml mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai | 33192500-7 | Polipropileniniai centrifūginiai mėgintuvėliai, 1,5-2 ml, graduoti, su vieta užrašui, supakuoti ne mažiau kaip po 100 vnt. Neturi žmogaus DNR ar DNAse, RNAse bei PGR inhibitorių. Mėgintuvėlis su užsukamaisiais dangteliais. Pateikti sterilumą patvirtinantį dokumentą. STERILŪS |  |  |  | vnt. | 61000 | [7 empty] | 1000 |  | 10000 |  | 50000 | 61000
32 | Kriomėgintuvėliai 1,8-2 ml su išoriniu sriegiu, apačia žvaigždutės formos (pastatomi) | 33192500-7 | Sterilūs, graduoti, pagaminti iš polipropileno (PP), užsukamo mėgintuvėlio skersmuo 0,9-1,2 cm, aukštis 4,4-4,7 cm, 1,8-2 ml talpos, su lauku įrašui, apačia žvaigždutės formos (pastatomi), supakuoti ne daugiau kaip po100 vnt. |  |  |  | vnt. | 13300 | [7 empty] | 13300 |  |  |  |  | 13300
33 | 1,5 mL žemo DNR prikibimo mėgintuvėliai (DNA LoBind) | 33192500-7 | 1,5 mL mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai su žemu DNR prikibimo prie paviršiaus indeksu, kas užtikrina minimalius nuotolius ruošiant DNR bibliotekas. Be paviršiaus padengimo bet kokiomis medžiagomis. Bespalviai, skaidrūs, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių bei PGR inhibitoriu. Pakuotėje ne mažiau nei 200 vnt. |  |  |  | vnt. | 12000 | [8 empty] | 12000 |  |  |  | 12000
34 | 0,5 mL žemo DNR prikibimo mėgintuvėliai (DNA LoBind) | 33192500-7 | 0,5 mL mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai su žemu DNR prikibimo prie paviršiaus indeksu, kas užtikrina minimalius nuotolius ruošiant DNR bibliotekas. Be paviršiaus padengimo bet kokiomis medžiagomis. Bespalviai, skaidrūs, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių bei PGR inhibitoriu. Pakuotėje ne mažiau nei 200 vnt. |  |  |  | vnt. | 12000 | [8 empty] | 12000 |  |  |  | 12000
35 | Mėgintuvėliai audinių kultūroms plokščiais šonais | 33192500-7 | Sterilūs, vienkartiniai, polistireniniai (PS), plokščiais šoninais - ląstelių augimo paviršiumi ir ląstelių mikroskopavimui, audinių kultūroms, su kokybišku sriegiu, užsukamais briaunuotais dangteliais (paguldyti nerieda) su dujiniu filtru, augimo paviršiaus plotas 10 cm2, su vieta užrašams, graduoti, neturintys toksinio poveikio lstelėms. Pateikti sterilumą patvirtinantį dokumentą. |  |  |  | vnt. | 500 | [7 empty] | 500 |  |  |  |  | 500
36 | Mėgintuvėliai audinių kultūroms plokščiu šonu | 33192500-7 | Sterilūs, vienkartiniai, polistireniniai (PS), plokščiu vienu šonu, su užsukamu dangteliu, 3 ml darbinis tūris, išmatavimai: 110 x 16mm ± 4 mm, tinkantys adhezinių ląstelių auginimui. Pateikti sterilumą patvirtinantį dokumentą. |  |  |  | vnt. | 500 | [7 empty] | 500 |  |  |  |  | 500
37 | Baltos PGR plokštelės skaidriais šulinėliais | 33196000-0 | Žemo profilio, sijonuotos, baltos PGR plošktelės su skaidriais šulinėliais iš itin plono plastiko. |  |  |  | vnt. | 3000 | [8 empty] | 3000 |  |  |  | 3000
38 | 100 mL talpos loveliai, sterilūs, tinkami molekuliniams darbams | 33196000-0 | 100 mL balti polistireniniai loveliai reagentams, tinkamu molekuliniams darbams. Sterilūs, be DN-azių, RN-azių, pirogenų. Dūgnas konusinis. |  |  |  | vnt. | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
39 | Kriožymekliai užrašams ant mėgintuvėlių | 33196000-0 | Linijos storis ne didesnis nei 0,3mm. Užrašai atsparūs vandeniui ir etilo alkoholiui bei atlaiko minus 80 laipsnių temperatūrą. |  |  |  | vnt. | 105 | [6 empty] | 20 | 20 | 35 | 15 | 10 | 5 | 105
40 | Greito vertinimo biologinia indikatoriai vandens garo sterilizatoriams | 33696300-8 | Biologiniai indikatoriai vandens garo sterilizatoriams. Suderinami su 3M Attest įranga, skirta indikatorių inkubavimui. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. |  |  |  | vnt. | 100 | [10 empty] | 2 |  | 2
41 | Escherichia coli agliutinaciniai serumai
41.1 | E. coli polivalentiniai agliutinaciniai serumai | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo.Polivalentiniai serumai: Pool1; Pool2; Pool3. Visi serumai to paties gamintojo. |  |  |  | flak | 40 | [6 empty] | 40 | [5 empty] | 40
41.2 | E. coli monovalentiniai agliutinaciniai serumai | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. Monovalentiniais serumais turi būti nustatoma E. coli O:157 serogrupė. Visi serumai to paties gamintojo. |  |  |  | falk. | 40 | [6 empty] | 40 | [5 empty] | 40
42 | Antibiotikų tabletės atsparumo antimikrobiniams vaistams fenotipiniam patvirtinimui ir mikroskopinių grybų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui |  |  | Biomika MB
42.1 | Enterobacterales plataus spektro beta-laktamazių (ESBL ir AmpC) gamybos fenotipinis patvirtinimas | 33696500-0 | 1. Rinkinį sudaro tabletės, skirtos vienam tyrimui: cefotaksimas+kloksacilinas, cefotaksimas+klavulanatas, cefotaksimas+kloksacilinas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas, ceftazidimas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas+klavulanatas. | Biomika MB | 1. Rinkinį sudaro tabletės, skirtos vienam tyrimui: cefotaksimas+kloksacilinas, cefotaksimas+klavulanatas, cefotaksimas+kloksacilinas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas, ceftazidimas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas+klavulanatas. | Rosco, 980xx, Total ESBL + AmpC Confirm Kit, fasuotė 50 tyr. | testas | 4000 | 5 | 21% | 6.05 | 20000 | 4200 | 24200 | 4000 | [5 empty] | 4000
42.2 | Enterobacterales karbapenemazių (KPC, MBL, OXA-48) gamybos fenotipinis patvirtinimas | 33696500-0 | 1. Rinkinį sudaro tabletės, skirtos vienam tyrimui: meropenemas; meropenemas+dipikolinė r., meropenemas+kloksacilinas, meropenemas+fenilboroninė r., temocilinas. | Biomika MB | 1. Rinkinį sudaro tabletės, skirtos vienam tyrimui: meropenemas; meropenemas+dipikolinė r., meropenemas+kloksacilinas, meropenemas+fenilboroninė r., temocilinas. | Rosco, 98015, KPC, MBL and OXA-48 Confirm Kit, fasuotė 50 tyr. | testas | 2000 | 5 | 21% | 6.05 | 10000 | 2100 | 12100 | 2000 | [5 empty] | 2000
42.3 | P.aeruginosa ir Acinetobacter spp. karbapenemazių (KPCir MBL) gamybos fenotipinis patvirtinimas | 33696500-0 | 1. Rinkinį sudaro tabletės, skirtos vienam tyrimui: imipenemas, imipenemas+dipikolinė r., imipenemas+kloksacilinas, imipenemas+fenilboroninė r., imipenemas+EDTA. | Biomika MB | 1. Rinkinį sudaro tabletės, skirtos vienam tyrimui: imipenemas, imipenemas+dipikolinė r., imipenemas+kloksacilinas, imipenemas+fenilboroninė r., imipenemas+EDTA. | Rosco, 98025, KPC/MBL in P.aeruginosa/Acinetobacter, fasuotė 50 tyr. | testas | 1000 | 5 | 21% | 6.05 | 5000 | 1050 | 6050 | 1000 | [5 empty] | 1000
43 | Plokštelės dauginiu atsparumu pasižyminčių Enterobacteriaceae jautrumo nustatymui | 33696500-0 | Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: amoksicilinas su klavulano r., cefotaksimas arba ceftriaksonas, ceftazidimas, meropenemas, ciprofloksacinas, trimetoprimas su sulfametoksazoliu, kolistinas, tigeciklinas. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai. Į rinkinį įeina Mueller-Hinton buljonas ir lipdukai plokštelėms uždengti. |  |  |  | vnt. | 5000 | [6 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000
44 | Mikroplokštelės mikroorganizmų jautrumo vankomicino nustatymui | 33696500-0 | Plokštelių duobutės padengtos rehidratuota ir standartizuota vankomicino suspensija. . Ne mažiau 5 praskiedimai su kontroline duobute. Į rinkinį įeina Mueller-Hinton buljonas ir lipdukai plokštelėms uždengti. |  |  |  | vnt. | 50 | [11 empty] | 50 | 50
45 | Optochino diskai | 33696500-0 | 0,5 µg diskai, Streptococcus pneumoniae diferenciacijai. |  |  |  | testas | 1500 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 500 | 1500
46 | Bacitracino diskai | 33696500-0 | 0,04 IU diskai. Testas A grupės streptokokų diferenciacijai atlikti. |  |  |  | testas | 1000 | [11 empty] | 200 | 200
47 | Nitrocefino diskai | 33696500-0 | Impergnuoti diskai, naudojami beta-laktamazių gamybos nustatymui. Pakuotėje - ne daugiau 100 testų. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. |  |  |  | testas | 500 | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 200 | 500
48 | Geležies chlorido reagentas | 33696500-0 | Lašintuvas (droperis). Mikroorganizmų, dezaminuojančių fenilalaniną, identifikavimui. |  |  |  | testas | 300 | [6 empty] | 150 |  |  |  |  | 150 | 300
49 | Greitieji NG Carba testai | 33696500-0 | Greitasis imunochromatografinis in vitro tetstas karbapenemazių defirencijacijai iš bakterijų kultūros ir tiesiogiai iš kraujo. Galimybė nustatyti nemažiau 5 karbapenemazių (KPC; OXA-48 tipo; VIM; IMP; NDM). Testo jautrumas lyginants su pilno genomo sekoskiatos tyrimu ne mažiau 100%, specifiškumas ne mažiau 100%. |  |  |  | testas | 500 | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 500
50 | Vanduo molekulinei biologijai | 33696500-0 | Be Dnazių, Rnazių, nukleazių, sterilus, tinkamas molekulinei biologijai, ne didesnė nei 100 ml pakuotė. |  |  |  | ml | 5000 | [6 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000
51 | DNR konc. nustatymo rinkinys | 33696500-0 | Rinkinys skirtas dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos DNR konc. diapazonas ne siauresnis, nei 0,2-2000 ng/mkl. Rinkinį turi sudaryti koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui DNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas ne siauresnis, nei 1-20 mkl. Reagnetu rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti ne mažiau, kaip 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4. |  |  |  | reak.. | 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 200
52 | Didelio jautrumo DNR konc. nustatymo rinkinys | 33696500-0 | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos DNR konc. diapazonas ne siauresnis, nei 0,005-120 ng/mkl. Rinkinį turi sudaryti koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui DNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas ne siauresnis, nei 1-20 mkl. Reagnetu rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti ne mažiau, kaip 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4. |  |  |  | reak.. | 800 | [8 empty] | 800 |  |  |  | 800
53 | Beždžionių raupų ir Orthopox DNR nustatymas tikralaikės PGR metodu | 33696500-0 | Rinkinys skirtas beždžionių raupų ir Orthopox virusų DNR nustatymui tikralaikės PGR metodu. Rinkinys optimizuotas darbui su ABI7500, LightCycler 480, STC-48A/96A/96A PLUS ir CFX96 Touch, Rotor-Gene Q termocikleriais. Taikinių detecijai ir diferinciavimui naudojami mažiausiai tris optiniai kanalai. Pakuotė skirta 50 reakc. atlikimui. Rinkinio sudėtyje yra RNR kontrolė RNR skyrimo ir/arba PGR inhibicijos monitoravimui. Turi CE-IVD ženklinimą. |  |  |  | testas | 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 200
54 | Tropinių karštinių sukelėjų ir jų diferenciavimo rinkinys. | 33696500-0 | Rinkinys skirtas tropinių karštinių sukelėjų (maliarijos sukelėjų - Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, plasmodium vivax, Plasmodium ovale, bakterijų - Salmonella enterica, Leptospira spp., virusų - Čikungunijos, Denge ir Vakarų Nilo) nustatymui ir diferenciavimui tikrlalaikės PGR metodu. Rinkinio turi būti visi mišinio komponentai, teigiama, neigiama ir vidinė kontrolės. Teigiama kontrolė turi atspindėti visus su rinkiniu nustatomus infekcinius taikinius. Turi būti galimybė naudoti vidine kontrolę RNR/DNR proceso monitoravimui. Taikinių detekcijai naudojami mažiausiai 4 optiniai kanalai. Rinkinys optimizuotas Montania 4896, CFX96, QuantStudio 5, LightCycler 480, Q qPCR Cycler, Rotor-Gene Q arba kitiems tikralaikės PGR termocikleriams naudojantiems FAM, HEX, Texas REd ar Cy5 optinius filtrus. PGR gali būti atliktas PGR plokštelėje, PGR strypelyje arba atskirame 0,2 mL PGR mėgintuvėlyje. Rinkinys turi tūrėti CE-IVD ženklinimą. |  |  |  | reak. | 2000 | [8 empty] | 2000 |  |  |  | 2000
55 | Listeria antiserumų rinkinys | 33696500-0 | Rinkinys Listeria monocytogenes kultūrų tipavimui. Į sudėtį turi įeiti H-A, H-AB, H-C, H-D, O I, O I/II, O IV, O V/VI, O VI, O VII, O VIII, O IX antiserumai. |  |  |  | vnt. | 2 | [10 empty] | 2 |  | 2
56 | Vibrio cholerae antiserumų rinikinys | 33696500-0 | Antiserumų rinkinys, skirtas Vibrio cholerae kultūrų tipavimui. Į sudėtį turi įeiti Vibrio cholerae polivalentinis antiserumas, Vibrio cholerae Ogawa antiserumas, Vibrio cholerae Inaba antiserumas, Vibrio cholerae O139 antiserumas. Kiekvieno reagento tūris ne daugiau 2 ml. |  |  |  | vnt. | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
57 | Vibrio cholerae greitieji testai | 33696500-0 | Vibrio cholerae O1/O139 nustatymui išmatų ėminiuose. Pakuotėje iki 25 testų. |  |  |  | testas | 25 | [10 empty] | 25 |  | 25
58 | Greitieji testai biogrėsmių tyrimams (bakterijos) | 33696500-0 | Greitieji testai ypač pavojingų bakterijų nustatymui aplinkos ėminiuose. Skirti aptikti maro, juodligės, tuliaremijos, melioidozės (Burkholderia), bruceliozės ir kitų pavojingų ligų sukėlėjus aplinkos ėminiuose. |  |  |  | testas | 10 | [10 empty] | 10 |  | 10
59 | Greitieji testai biogrėsmių tyrimams (toksinai) | 33696500-0 | Greitieji testai toksinų nustatymui aplinkos ėminiuose. Skirti nustatyti toksinus (riciną, abriną, stafilokokinį enterotoksiną B, botulino toksinus A ir B) aplinkos ėminiuose. |  |  |  | testas | 10 | [10 empty] | 10 |  | 10
60 | Tripsinas-EDTA 0,25% | 33696500-0 | Skystas, pH 7,2-8,0, tripsino koncentracija 0,25%, EDTA 1x, su fenolio raudoniu, sterilus, po 100 ml. Pateikti sertifikatą. |  |  |  | vnt. | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
61 | 50 bp DNR žymuo | 33696600-1 | Dvigrandės DNR fragmentų atskyrimui elektroforezės metu agarozės gelyje, paruoštas naudojimui. Turi apimti ne siauresnes ribas: nuo 50 iki 1000 bp. Ne mažiau dviejų referentinių juostelių ( 250 bp ir 500 bp), ne mažiau 13 fragmentų. Tiekiama kartu su 6x dažu (sudėtis ne prastesnė nei: 10mM Tris-HCl, 0,03% bromfenolio mėlio, 0,03% ksilen cianolio FF, 60% glicerino, 60mM EDTA). Koncentracija 0,1 µg/µl. Skirtas ne mažiau kaip 100 aplikacijų (0,5 µg/5µl duobutei). Su visas šias savybes patvirtinančiais dokumentais. Pakuotėje ne mažiau 50 µg. |  |  |  | ug | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
62 | 100 bp DNR žymuo | 33696600-1 | Dvigrandės DNR fragmentų atskyrimui elektroforezės metu agarozės gelyje, paruoštas naudojimui. Turi apimti ne siauresnes ribas: nuo 100 iki 3000 bp, juostelės kas 100 bp. Ne mažiau dviejų referentinių juostelių (500 bp ir 1000 bp), ne mažiau kaip 14 fragmentų. Tiekiama kartu su 6x dažu (sudėtis ne prastesnė nei: 10mM Tris-HCl, 0,03% bromfenolio mėlio, 0,03% ksilen cianolio FF, 60% glicerino, 60mM EDTA). Koncentracija ne mažiau 0,1 µg/µl. Skirtas ne mažiau kaip 100 aplikacijų (0,5 µg/5µl duobutei). Su visas šias savybes patvirtinančiais dokumentais. Pakuotėje ne mažiau 50 µg. |  |  |  | ug | 300 | [8 empty] | 300 |  |  |  | 300
63 | Molekulinis žymuo 1 kb | 33696600-1 | Dvigrandės DNR fragmentų atskyrimui elektroforezės metu agarozės gelyje, paruoštas naudojimui. Ne mažiau trijų referentinių juostelių (apie 125 bp, 1500 bp ir 23130 bp), ne mažiau 8 fragmentų. Tiekiama kartu su 6x dažu (sudėtis ne prastesnė nei: 10mM Tris-HCl, 0,03% bromfenolio mėlio, 0,03% ksilen cianolio FF, 60% glicerino, 60mM EDTA). Koncentracija ne mažiau 0,1 µg/µl. Skirtas ne mažiau kaip 100 aplikacijų (0,5 µg/5µl duobutei). Su visas šias savybes patvirtinančiais dokumentais. Pakuotėje ne mažiau 50 µg. |  |  |  | ug | 100 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 100
64 | Dažas DNR elektroforezei | 33696600-1 | Dviejų spalvų dažas skirtas mėginių užnešimui į agarozės gelį ir vizualiam DNR migracijos stebėjimui, 6x. Sudėtis ne prastesnė nei: 10mM Tris-HCl, 0,15% orange G, 0,03% ksilen cianolio FF, 60% glicerino, 60mM EDTA. Stabilumas: stabilus kambario temperatūroje arba 4°C ne trumpiau 12 mėn. Be DN-azių. Neužgožiantis DNR analizuojant gelį UV šviesoje. Su visas šias savybes patvirtinančiais dokumentais. Pakuotėje ne mažiau 5 mėgintuvėlių po 1 ml. |  |  |  | ml | 100 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 100
65 | Antgaliai sterilūs, su filtru, tinkami Eppendorf, 1000 µl | 38437110-1 | Vienkartiniai sterilūs antgaliai su integruotu filtru automatinėms pipetėms"Eppendorf" 100-1000 µl automatinėms pipetėms. Supakuoti dėžutėse. Su visas savybes patvirtinančiais dokumentais. |  |  |  | vnt. | 3304 | [7 empty] | 3304 |  |  |  |  | 3304
66 | Antgaliai sterilūs, su filtru, tinkami Eppendorf Research plus automatinei pipetei, 5000 µl | 38437110-1 | Vienkartiniai sterilūs antgaliai su integruotu filtru automatinėms pipetėms "Eppendorf" 5000 µl automatinėms pipetėms. Supakuoti dėžutėse. Su visas savybes patvirtinančiais dokumentais. |  |  |  | vnt. | 3840 | [7 empty] | 3840 |  |  |  |  | 3840
67 | Sterilus, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | [19 empty] | 0
67.1 | 10 ul sterilus, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 20 mkl tūrio "Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius pateikti sertifikatą pagal partijos Nr.). Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, (negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL) |  |  |  | vnt. | 942000 | [6 empty] | 192000 |  | 720000 |  |  | 30000 | 942000
67.2 | 200 ul sterilūs, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 200 mkl tūrio "Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius pateikti sertifikatą pagal partijos Nr.). Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, (negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL |  |  |  | vnt. | 855200 | [6 empty] | 96000 | 19200 | 720000 |  |  | 20000 | 855200
67.3 | 300 ul sterilus, su filtru, be nukleaziųantgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 300 mkl tūrio "Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius pateikti sertifikatą pagal partijos Nr.). Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, (negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL. |  |  |  | vnt. | 15360 | [6 empty] | 7680 |  | 7680 |  |  |  | 15360
67.4 | 1000 ul sterilūs, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 1000 mkl tūrio "Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius pateikti sertifikatą pagal partijos Nr. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių (negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL. |  |  |  | vnt. | 181280 | [6 empty] | 7680 | 3840 | 149760 |  |  | 20000 | 181280
67.5 | 1000-1200 ul sterilus, ilgi, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 2000 mkl tūrio "Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius pateikti sertifikatą pagal partijos Nr.). Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogeno (negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL. |  |  |  | vnt. | 23040 | [7 empty] | 3840 | 19200 |  |  |  | 23040
68 | Pastero pipetės, 1-3 ml | 38437100-8 | Pipetės skirtos pernešti skysčiams, minkšto plastiko, su rezervuaru viršuje, sterilios, graduotos, 1-3 ml, supakuotos po 1 vnt. Pakuotėje - ne daugiau 500 vnt. |  |  |  | vnt. | 20000 | [6 empty] | 4000 |  |  | 5000 | 1000 | 10000 | 20000
69 | Pipetės plastikinės, 5ml | 38437100-8 | 5 ml tūrio, sterilios, graduotos, su vatos filtru, supakuotos po vieną. |  |  |  | vnt. | 5000 | [7 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000
70 | Pipetės plastikinės,10ml | 38437100-8 | 10 ml tūrio, iš polistireno (PS), sterilios, graduotos kas 0,1 ml, su vatos filtru, supakuotos po vieną. |  |  |  | vnt. | 5000 | [7 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000
71 | Pipetės plastikinės, 25ml | 38437100-8 | 25 ml tūrio, iš polistireno (PS), sterilios, graduotos kas 0,2 ml, su vatos filtru, supakuotos po vieną. |  |  |  | vnt. | 2000 | [7 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000
72 | Pipetės plastikinės, 50ml | 38437100-8 | 50 ml tūrio, iš polistireno (PS), sterilios, graduotos kas 0,2 ml, su vatos filtru, supakuotos po vieną. |  |  |  | vnt. | 2000 | [7 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000
73 | Stiklinės pipetės | 38437100-8 | Stiklinės pipetės, 5 ml tūrio, graduotos, sterilios, supakuotos po 1 vnt. |  |  |  | vnt. | 1000 | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000
74 | Universalus qPGR mišinys | 38950000-9 | Universalus PGR mišinys tinkamas kiekybinei PGR atlikti, tinkamas lydimosi taško ("melting curve") analizei. Į mišinio sudėtį turi įeiti HotStart tipo DNR polimerazė (pradinis aktyvavimo laikas ne daugiau kaip 10 min.), 2x PGR buferis ir dNTP, magnis ( ne mažiau kaip 4 mM reakcijai),dUTP, SYBR Green dažas; ROX tirpalas (tiekiamas atskirai, ne buferyje). Mišinio sudėtis turi būti nereikalaujanti papildomo optimizavimo. 1 reakcija atitinka 25 µl. Mišinys be egzo-ir endo nukleazių, ribonuklezių. Tinkamas naudoti su dauguma kiekybinės PGR termociklerių (turi tikti ir Rotor GENE 3000 ir 6000). Su dokumentais įrodančiais atitikimą specifikacijai ir gamintojo įgaliojimais platinimui. Pakuotėje ne daugiau 200 reakc. |  |  |  | reak.. | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
75 | Universalus PGR mišinys | 38950000-9 | Universalus PGR mišinys tinkamas dauginei (angl. multiplex) PGR atlikti. Į mišinio sudėtį turi įeiti HotStart tipo DNR polimerazė (pradinis aktyvavimo laikas ne daugiau kaip 3 min.), 2x PGR buferis ir dNTP, magnis ( ne mažiau kaip 4 mM reakcijai). Polimerazės aktyvumas ne prastesnis nei: 10 nmol nukleotidų inkorporavimas į polinukleotidą per 30 min. 70°C. Pradinės DNR denatūracijos laikas naudojant mišinį ne daugiau kaip 5 min. Galimybė amplifikuoti ne mažiau kaip 6 kb iš genominės DNR. Tinkama RT-PGR, genotipavimui. Mišinio sudėtis turi būti nereikalaujanti papildomo optimizavimo. 1 reakcija atitinka 50 µl. Mišinys be egzo-ir endo nukleazių, ribonuklezių. Su dokumentais įrodančiais atitikimą specifikacijai ir gamintojo įgaliojimais platinimui. Pakuotėje ne daugiau 1000 reakcijų. |  |  |  | reak. | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
76 | Biologinių atliekų surinkimo konteineris | 44613700-7 | 45-55 L biologinių atliekų surinkimo konteineris, polipropileninis, konteinerio aukštis didesnis nei plotis ar ilgis. |  |  |  | vnt. | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
77 | Kartoninės dėžutės kriomėgintuvėliams mikroorganizmų bankui 81 vietos | 44614100-8 | Kartoninės dėžutės 81 vietos, tinkamos 2 ml kriomėgintuvėliams, vietų numeracija sužymėta ant dangtelio ir dėžutės šonų. Dangtelis 2 vietose pritvirtintas prie dėžutės. Pertvarėlės tarp mėgintuvėlių plastikinės. |  |  |  | vnt. | 3020 | [7 empty] | 20 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 3020
Note on K31: Rinti visur PVM