TSD-258, VPP-8681

Radiacinės saugos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Apsauginė prijuostė (nugaroje apsauga, dengianti viršutinę kūno dalį) | Kiekis – 13 vnt. |  |
| 2.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės − nugaroje apsauga, dengianti viršutinę kūno dalį | Apsauginė prijuostė skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės, nugaroje turi apsaugą, dengiančią viršutinę kūno dalį (Žr.: REGO_EN_CATALOGUE-LQ 2024 12 17.pdf 19 psl. ir Coat Apron_Front Apron_Standart.pdf 1 psl.) |
| 2.2. | Apsauginė medžiaga | Priemonė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos | Apsauginė prijuostė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos (Žr.: Rego GmbH lead free MODULE-B-DSS_0598_PPE_22_3902-Issue-1 atitikimas.pdf 2 psl.) |
| 2.3. | Švino ekvivalentas | Priemonės priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb | Apsauginės prijuostės priekinės dalies švino ekvivalentas yra 0,5 mm Pb, o nugarinės dalies yra 0,25 mm Pb (Žr.: Rego GmbH lead free MODULE-B-DSS_0598_PPE_22_3902-Issue-1 atitikimas.pdf 2 psl.) |
| 2.4. | Konstrukcija | - Paminkštinti įsiuvai pečiams; - Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). | 1. Prijuostė turi paminskštintus įsiuvus pečiams (Žr.: REGO_EN_CATALOGUE-LQ 2024 12 17.pdf 19 psl.) 2. Perkant galima rinktis priemonės ilgį 10 cm intervaluose (Žr.: REGO_EN_CATALOGUE-LQ 2024 12 17.pdf 20 psl.) |
| 2.5. | Dydis | Konkretus dydis (nuo mažo iki didelio arba pagal užsakovo matmenis) pasirenkamas užsakymo metu | Konkretus dydis pasirenkamas užsakymo metu (Žr.: REGO_EN_CATALOGUE-LQ 2024 12 17.pdf 20 psl.) |
| 2.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) | Užsakymo metu galima rinktis iš 8 spalvų(titanic blue, bavarian blue, cherry red, deep pink, sunset orange, burgundy red, smaragd green, titan silver) (Žr.: REGO_EN_CATALOGUE-LQ 2024 12 17.pdf 11 psl.) |
| 2.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant prijuostės nuo rentgeno spinduliuotės arba etiketėje | Ant apsaugos priemonių etiketės yra nurodomas švino ekvivalentas (Žr.: BA_044_4_aktuell-Rego_user_information -Original_english.pdf 2 psl.) Visi REGO apsauginiai rentgeno spindulių rubai turi etiketę, kurioje yra nurodoma švino ekvivalento informacija (Žr.: Confirmation Letter REGO.pdf 1 psl.) |
| 2.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugine prijuoste pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalbą (Žr.: BA_044_4_aktuell-Rego_user_information -Original_LT.pdf) |
| 2.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. | 1. Apsaugos priemonė atitinka IEC 61331-1:2014 standartą (Žr.: Rego GmbH lead free MODULE-B-DSS_0598_PPE_22_3902-Issue-1 atitikimas.pdf 1 psl.) 2. Apsaugos priemonė atitinka IEC 61331-3:2014 standartą (Žr.: Rego GmbH lead free MODULE-B-DSS_0598_PPE_22_3902-Issue-1 atitikimas.pdf 1 psl.) |
| 2.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantinis terminas yra 24 mėnesiai. (Žr.: Tiekėjo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 2.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE ženklinimas (Žr.: DoC-for-PPE-Lead-Free-Material.pdf) |
| 2.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos (Žr.: Tiekėjo deklaracija.pdf 1 psl.) |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).