TSD-239, VPP-1587, VPP-1478

Plokštelės ir monopoliarinio kabelio techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Monopoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 50 vnt.) | 1. Monopoliarinis kabelis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiu prietaisu „Bowa ARC 350“; 2. Tinkamas 2,4 mm ± 0,1 mm diametro elektrodų pajungimui; 3. Su ≥ 2 mygtukais; 4. Su trijų kontaktų kištuku; 5. Su išorine izoliacija; 6. Laido ilgis: ≥ 4,5 m.; 7. Sterilizuojamas; 8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių; 9. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.). (gamintojo „BOWA-electronic“ monopoliarinio kabelio kodas 220-045 arba lygiavertis). | - Monopoliarinis kabelis techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiu prietaisu „Bowa ARC 350“; Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. - Tinkamas Ø2,38mm elektrodų pajungimui. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. - Su 2 mygtukais, Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. - Ttrijų kontaktų kištuku. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. - Su išorine izoliacija. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. - Laido ilgis 5m. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. - Sterilizuojamas. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. - Patvirtiname, kad garantinis laikotarpis 12 mėn. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. - Yra žymėjimas CE ženklu. Pateikiame CE sertifikatas |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.