## 1 dalis
1. PIRKIMO DALIS
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUMI SU AUTO PAKROVĖJU -1 VNT. PANAUDAI
|  | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti su auto pakrovėju (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | WBC 5 dalių hematologinis analizatorius su autopakrovėju MEK-9100K - 1 vnt. su priedais, gamintojas Nihon Kohden, Japonija 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1
1.1 | Matuojami parametrai | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %). | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
1.2 | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus | CBC, CBC+DIFF | CBC, CBC+DIFF 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
1.3 | Mėginio tūris | ne daugiau kaip 60 µl kraujo | 40 µl kraujo 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
1.4 | Padėklo talpa automatiniam mėginių padavimui | Ne mažiau kaip 40 mėgintuvėlių (privaloma) | iki 70 mėgintuvėlių vienu metu 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
1.5 | Tyrimo atlikimo greitis | Ne mažiau 80 tyr./val. | iki 90 tyr./val. 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
1.6 | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą | būtina | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 15
1.7 | Reagentų įvedimas į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą | būtina | Reagentų įvedimas į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4, 6, 16
1.8 | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės | būtina | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 18, 20
1.9 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: | WBC 0 – 290 (109/L) | WBC 0 – 299 (109/L)
|  | RBC 0 – 9 (1012/L) | RBC 0 – 9,99 (1012/L)
|  | HGB 0 – 250 (g/L) | HGB 0 – 299 (g/L)
|  | PLT 0 –1400(109/L) | PLT 0 –1490(109/L) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21, 22
1.10 | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV: | WBC iki 2% | WBC ≤2%
|  | RBC iki 1,5% | RBC ≤ 1,5%
|  | HGB iki 2 % | HGB ≤ 1,5 %
|  | MCV arba HCT iki 1,5% | MCV ≤ 1 HCT ≤ 1,5%
|  | PLT iki 4% | PLT ≤ 4% (žiūrėti MEK-9100K bukletą) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
1.11 | Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų. | Būtina | Įsipareigojame
1.12 | Mėginio maišymas analizatoriuje | Būtina | Yra mėginio maišymas analizatoriuje 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
1.13 | Galimybė atskiroje sekcijoje tirti atvirą mėginį iš kapiliarinio kraujo | Būtina | Yra galimybė atskiroje sekcijoje tirti atvirą mėginį iš kapiliarinio kraujo 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4, 23
1.14 | Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą | Būtina | Įsipareigojame
1.15. | Analizatorius naujas, nenaudotas | Pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2024. | Siūlomas analizatorius bus naujas ir nenaudotas, ne senesnis nei 2024 metų. Gamybos metai bus nurodyti prietaiso iudentfikacinėje etiketėje, kartu su serijiniu numeriu. Taip pat pateikiamas gamintojo išduotas prietaiso pagaminimo sertifikatas.
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUMI SU AUTO PAKROVĖJU PANAUDAI -1 vnt.
Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.* | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1. | Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės hematologiniams tyrimams atlikti:WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,MCH,MCHC,PLT, |  | 15500
RDWSD,RDW-CV,PDW,MPV,PCT,
monocitai (#,%),
limfocitai (#,%),
eozinofilai (#,%),
neutrofilai (#,%),
bazofilai(#,%),
histogramos ir Diff pasiskirstymo skaterogramos
1.1 | Hemolynac 310 (250ml) |  |  | 20 | 250ml | 90 | 94.5 | 1800 | 1890 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 310, 250ml; MK-310WI-n
1.2 | Hemolynac 510 (250ml) |  |  | 20 | 250ml | 94 | 98.7 | 1880 | 1974 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 510, 250ml; MK-510WI-n
1.3 | Isotonac 4 (20L) |  |  | 66 | 20L | 96 | 100.8 | 6336 | 6652.8 | Nihon Kohden Firenze, Isotonac 4, 20l; MEK-641 I-n
1.4 | Cleanac 710 (3L) |  |  | 15 | 3L | 140 | 147 | 2100 | 2205 | Nihon Kohden Firenze, Cleanac 710, 3L; MK-710WI
1.5 | Cleanac 810 (3x15ml) |  |  | 9 | 3x15ml | 90 | 94.5 | 810 | 850.5 | Nihon Kohden, Cleanac 810 (3x15ml); JPN MK-810W
1.6 | Kontrolinis kraujas |  |  | 108 | 3ml | 20 | 21 | 2160 | 2268 | Nihon Kohden, Kontrolinis kraujas aukštas 3ml / Kontrolinis kraujas normalus 3ml/ Kontrolinis kraujas žemas 3ml; MEK-5D-H-n; MEK-5D-N-n; MEK-5D-L-n
1.7 | Kalibratorius |  |  | 2 | 3ml | 24 | 25.2 | 48 | 50.4 | Nihon Kohden, Kalibratorius MEK-CAL, MEK-CAL
1.8 | Spausdintuvo kasetė |  |  | 11 | vnt. | 16 | 19.36 | 176 | 212.96 | Kasetė Canon LBP-6030 spausdintuvui; Cartridge 725, LBP-6030
1.9 | Popierius |  |  | 33 | pak | 3 | 3.63 | 99 | 119.79 | A4 popierius, baltas; A4 popierius
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn. (skaičiais ir žodžiais) | [7 empty] | 15409 | 16223.45
[8 empty] | penkiolika tūkstančių keturi šimtai devyni eurai | šešiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt trys eurai ir keturiasdešimt penki centai
*Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių.
Maksimalus perkamas tyrimų skaičius per 24 mėn. yra 15500.