 [image: image2.bmp]
Korsolex basic

Medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos priemonė
PASKIRTIS Šilumai jautrių ir atsparių instrumentų, endoskopų valymui ir dezinfekcijai. Tinka prietaisų ir instrumentų, pagamintų iš gumos, plastiko, metalinių, porceliano ir stiklo valymui ir dezinfekcijai. Priemonė skirta vidutinio ir aukšto lygio dezinfekcijai. 
Tinka rankiniam, pusiau automatiniam ir automatiniam (šalta dezinfekcija) naudojimui. Tinka naudoti ultragarsinėse vonelėse.
SUDĖTIS 100g koncentrato yra 15,2g gliutaraldehido, 19,7g ( ethylendiohy) dimetanolio, tenzidų, korozijos inhibitorių.
SAVYBĖS Koncentratas. Veikia bakterijas (įsk. TBC mikobakterijas), grybelius, virusus (įsk. HBV, HIV, HCV, Adeno, Murino), sporas. 
NAUDOJIMAS Koncentratas skiedžiamas šaltu arba kambario temperatūros vandeniu. Prieš dezinfekuojant lanksčius endoskopus ar naudojant cirkuliacinį metodą, būtinas prietaisų  valymas (Bodedex forte arba Bomix plus). 
Darbinį tirpalą rekomenduojama atnaujinti kasdien. 

Naudojant Bode X Wipes Safety pack sistemą darbinio tirpalo galiojimo laikas- 7 paros. 
	Veikimas
	Ekspozicija/koncentracija

	
	5min
	15min
	30min
	1val
	2val

	Baktericidinis EN14561
	
	0.5%
	0.25%
	0.25%
	

	Fungicidinis EN13624
	3%
	2%
	1%
	
	

	Mielicidinis EN13624
	2%
	1%
	
	
	

	Tuberkuliocidinis EN14563
	
	5%
	3%
	1,5%
	

	Mykobaktericidinis EN14563
	
	6%
	4%
	2%
	

	Sporicidinis (Cl difficile) EN17126
	
	
	
	
	4%

	Prieš apvalkalėlį turinčius virusus  (įsk. HBV, HIV, HCV) pagal DDV
	1%
	
	
	
	

	Adeno virusas EN14476
	1%
	
	
	
	

	Murino virusas EN14476
	
	1%
	
	
	


LAIKYMAS Kambario temperatūroje, originaliuose induose. Atidarius talpą koncentratas galioja 12mėn.
PAKUOTĖ 5l talpa. 

GAMINTOJAS BODE Chemie GmbH, Vokietija. 

PLATINTOJAS UAB “Armila”, Molėtų pl.75, Vilnius, tel. 8-800-20017, 8-5 2771732.
[image: image1.emf]