TSD-1147, VPP-4137
Operacinio šviestuvo techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Šviesos šaltinis
	Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai
	Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai
Declaration of technical Specs 1 psl.

	2. 
	Operacinio šviestuvo modulių („kupolų“) kiekis 
	Du moduliai (abu atitinkantys 3-14 punktuose pateiktus reikalavimus)
	Du moduliai (abu atitinkantys 3-14 punktuose pateiktus reikalavimus)
560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	3. 
	Operacinio šviestuvo modulio („kupolo“) konstrukcija 
	1. Daugiareflektorinė arba šviesą koncentruojančių linzių sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“;

2. Šviesos diodai su reflektoriais arba šviesą koncentruojančiomis linzėmis kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai).
	1. Daugiareflektorinė ir šviesą koncentruojančių linzių sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“;
2. Šviesos diodai su reflektoriais ir šviesą koncentruojančiomis linzėmis kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) septyniomis kryptimis
Dual_Light_Tech_Mailing 1 psl.

Declaration of technical Specs 1 psl.

560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	4. 
	Automatinis apšvietimo sureguliavimas 
	Automatinis apšvietimo sureguliavimas (keičiant operacinio šviestuvo kupolo padėtį arba fokusuojant, chirurginio lauko apšvietimo intensyvumas centriniame taške išlieka nepakitęs)
	Automatinis apšvietimo sureguliavimas (keičiant operacinio šviestuvo kupolo padėtį arba fokusuojant, chirurginio lauko apšvietimo intensyvumas centriniame taške išlieka nepakitęs)
Declaration of technical Specs 1 psl.

	5. 
	Modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume
	≥ 130 000 liuksų
	160 000 liuksų

560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	6. 
	Apšvietimo gylis 

(vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60 %)
	≥ 50 cm 
	80 cm

Declaration 2 psl.

Technical_Parameters 1 psl.

	7. 
	Apšvietimo gylis 

(vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20 %)
	≥ 92,5 cm
	120 cm
Technical_Parameters 1 psl.

	8. 
	Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojant 1 m atstume)
	Reguliuojamas nuo ≤ 20 cm iki ≥ 23 cm


	Nuo 185 iki 350 mm

560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	9. 
	Apšvietos reguliavimo ribos
	Nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės) iki 

≤ 40 %
	Nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės) iki 

10 %
560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	10. 
	Modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu 
	Būtinas modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu (endoskopinis darbo režimas)
	Modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu (endoskopinis darbo režimas)
560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	11. 
	Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra)
	≥ 95
	95
560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	12. 
	Skleidžiamos šviesos spalvinės temperatūros keitimas
	≥ 3 skirtingos spalvinės temperatūros parinktys: 

3500±200 K, 5000±100 K ir ne mažiau kaip 1 tarpinė parinktis
	5 skirtingos spalvinės temperatūros parinktys: 

3500 K, 5000 K ir 3 tarpinės parinktys
560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	13. 
	Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas
	≥ 50 000 valandų
	60 000 valandų
560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	14. 
	Sterilus operacinio šviestuvo modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas
	1. Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba;

2. Kiekvienam operacinio šviestuvo moduliui pateikiama po 3 vnt. rankenų (operaciniam šviestuvui – viso 6 vnt.).
	1. Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba;
2. Kiekvienam operacinio šviestuvo moduliui pateikiama po 3 vnt. rankenų (operaciniam šviestuvui – viso 6 vnt.).
OM_3.05_09   560 or 500_operating manual 15 psl.

560-560 or 500-500 or 560-500 1 psl.

	15. 
	Nuotolinio bevielio operacinio šviestuvo valdymo pultas
	Pageidautina, kad kartu su operaciniu šviestuvu būtų komplektuojamas nuotolinio bevielio operacinio šviestuvo valdymo pultas arba operaciniame šviestuve būtų įmontuotas bevielis nuotolinis operacinio šviestuvo valdymo pultas
	Operaciniame šviestuve įmontuotas operacinio šviestuvo valdymo pultas


	16. 
	Operacinio šviestuvo tvirtinimas
	Operacinis šviestuvas turi būti su jo tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais

Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinio šviestuvo užsakymo metu.
	Operacinis šviestuvas su jo tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais



	17. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	Žymėjimas CE ženklu

	18. 
	Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas
	Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	19. 
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

	20. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	( 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.


1
2

