TSD-64, VPP-4351

Ultragarsinės diagnostinės sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | - Smulkių dalių; - Kraujagyslių tyrimai; - MSK tyrimai; | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Smulkių dalių; 3. Kraujagyslių tyrimai; Affiniti 70.pdf, 4 psl. |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED, HDU arba OLED technologija - Ekrano įstrižainė ≥ 54.5 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų | 1. LED; Affiniti 70.pdf, 5 psl. 2. Ekrano įstrižainė 54.6 cm; Affiniti 70.pdf, 5 psl. 3. Skiriamoji geba (1920 x 1080) vaizdo elementų; Affiniti 70.pdf, 38 psl |
| 3. | Sistemos valdymo pultas su jutikliniu ekranu | - > 30 cm ekrano įstrižainės; - Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±45°; - Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm | 1. 30.48 cm (12 colių) ekrano įstrižainės; Affiniti 70.pdf, 12 psl. 2. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ±180°; Affiniti 70.pdf, 38 psl. 25MS877 Lithuania Specifications.pdf, 1 psl. 3. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas 20.3 cm Affiniti 70.pdf, 38 psl. |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | 4 Affiniti 70.pdf, 4 psl. |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | 40 cm Affiniti 70.pdf, 15 psl. |
| - 6. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas | ≥ 1 - 21 MHz | 1 – 22 MHz Affiniti 70.pdf, 18, 19 psl. |
| - 7. | Bendras dinaminis diapazonas | ≥ 280 dB | 280 dB Affiniti 70.pdf, 5 psl. |
| - 8. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | ≥ 4.5 M | 4.7 M Affiniti 70.pdf, 5 psl. |
| - 9. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas; | 1. 2D, M; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 2. Spalvinis dopleris; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 3. Galios dopleris; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 4. Audinių dopleris; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 5. Pulsinės bangos dopleris; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 6. HPRF pulsinės bangos dopleris; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 7. Nuolatinės bangos dopleris; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 8. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 9. Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas; Affiniti 70.pdf, 7 psl. |
| - 10. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio arba spektrinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime; | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio arba spektrinio doplerio režimuose; Affiniti 70.pdf, 12 psl. 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; Affiniti 70.pdf, 36 psl. 3. Automatinis mėgisnio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; Affiniti 70.pdf, 8 psl. 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime; Affiniti 70.pdf, 8 psl. |
| - 11. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams/ artefaktams mažinti; | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; Affiniti 70.pdf, 7 psl. 2. Tripleksinis režimas; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu; Affiniti 70.pdf, 6 psl. 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; Affiniti 70.pdf, 11 psl. 5. Specialūs programiniai Algoritmai triukšmams / artefaktams mažinti; Affiniti 70.pdf, 11 psl. |
| - 12. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galima kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus Affiniti 70.pdf, 14 psl. |
| - 13. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Modality Worklist. - Query/Retrieve | 1. 512 GB talpos vidinis kietasis diskas; Affiniti 70.pdf, 16 psl. 2. USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; Affiniti 70.pdf, 16 psl. 3. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Modality Worklist. d. Query/Retrieve Affiniti 70.pdf, 16 psl. |
| - 14. | Maksimali kadrų juostos atmintis (Cineloop) | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s. | 2 200 kadrų Affiniti 70.pdf, 15 psl. |
| - 15. | Jungtys | DisplayPort arba HDMI; | DisplayPort Affiniti 70.pdf, 38 psl. |
| 16. | Komplektuojami ultragarso sistemos davikliai |  |  |
| - 16.1. | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3,5 iki ≥ 15 MHz - Apžvalgos laukas > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Monokristalo arba matricinė, arba Multi-D technologija; | 1. Dažnio diapazonas nuo 2 iki 22 MHz; 2. Apžvalgos laukas 50 mm; 3. Elementų skaičius 1920; 4. Monokristalo technologija; Affiniti 70.pdf, 24 psl.; https://www.philips.lt/healthcare/resources/feature-detail/purewave |
| - 17. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, su stabdžiais; 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) | 1. Sistema su ratukais, su stabdžiais Affiniti 70.pdf, 37 psl. 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius Affiniti 70.pdf, 38 psl. |
| - 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Kartu su pasiūlymu pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopija CE atitikties deklaracija.zip |
| - 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| - 20. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| - 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| - 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 2. Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo - surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo / kalibravimo instrukcijos (šios procedūros nėra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 2. Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (priemonės nėra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
| - 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėn. |