
[image: image7.wmf]Phone +49 (47 21) 719-0

Fax +49 (47 21) 719-140

e-mail: info@voco.com

www.voco.com

P.O. Box 767

27457 Cuxhaven

Germany


Admira

	
	Admira atitinka EN 24049 / ISO 4049
	
[image: image2.wmf]


Naudojimo instrukcija

Admira yra šviesoje kietėjanti plombinė medžiaga, pagaminta Ormocer®‘ų ir patikimos kompozitų technologijos pagrindu. Admira sudėtyje yra trimačių neorganinių/organinių kopolimerų (ormocerų) bei alifatinių ir aromatinių dimetakrilatų. Ormocerai kaip medžiaga turi patentą.

Plombinė medžiaga kietėja halogeno lempos (mėlynoje) šviesoje.

Admira sudėtyje yra 78 % neorganinių užpildytojų (= 56 % tūrio mikroužpildytojų, ca. 0,7 µm). 

Admira išleidžiama patogiais švirkštais ir kaip Admira Caps (kompozitų aplikacijos sistema) tiesioginiam plombavimui.

Admira gaminama 16 atspalvių:

Raudonai- rudi atspalviai
A1, A2, A3, A3.5, A4

Geltoni atspalviai
B2, B3

Pilki atspalviai
C2, C3, D3

Kandžių atspalvis
I

Opakeris
O A2 (UO), O A3.5, O B2

Balti atspalviai
BL (šviesi = OM3),


BXL (labai šviesi = OM1)

Indikacijos:

· I-os –V-os klasės plombavimas

· Priekinių dantų po traumos plombavimas

· Pakitusios spalvos dantų padengimas

· Estetinė dantų formos ir spalvos korekcija

· Paslankių priekinių dantų įtvėrimas

· Padengimų korekcija

· Kulties po vainikėliu formavimas

· Kompozitiniai įklotai

Naudojimo bûdas:

Preparavimas / Spalvos parinkimas:

Nuvalykite gydomus dantis pasta be fluoro (pvz.: Klint). Pažymėkite okluzinius kontaktinius taškus (galinėje srityje); minimali separacija palengvina numatomų kontaktų dizainą ir matricos dėjimą. Sudrėkinkite Admira spalvų raktą ir parinkite drėgno danties spalvą dienos šviesoje prieš anesteziją.

Ertmės preparavimas:

Norint išsaugoti kuo daugiau sveiko danties audinio preparavimas turi būti minimalus (pagal adhezinio plombavimo taisykles).

Valymas / džiovinimas
Ertmės valymas ir džiovinimas atliekamas specialiais preparatais (pvz.: Sikko Tim) ar vandenilio peroksido tirpalu. Norint sėkmingai įdėti šviesoje kietėjančią plombinę medžiagą, darbo lauką būtina išsausinti. Taip pat reikia vengti bet kokio ertmės užteršimo seilėmis ar krauju. 

Pamušalo dėjimas

Pulpos projekcijoje turėtų būti dedamas kalcio hidroksido pamušalas (Calcicur, Calcimol).

Pamušalas rekomenduojamas labai giliose ertmėse. Tam labiausiai tinka stiklo polialkenoatai (stiklo jonomerai), kadangi jie išskiria fluorą (pvz.: Aqua Ionobond, Ionoseal).

Ėsdinimas / Surišimas:

Naudokite Admira Flow “visiško ėsdinimo” technika su Admira Bond. Laikykitės Vococid ir Admira Bond naudojimo instrukcijų. Neužterškite išėsdinto emalio ir viršutinio inhibicinio Admira Bond sluoksnio, nes jis svarbus kompozito adhezijai. 
Admira dėjimas:

Plombavimo metu medžiaga turi būti kambario temperatūros.
Tinkamu instrumentu dėkite pasirinktą spalvą (žiūrėkite spalvų raktą). Rekomenduojama naudoti permatomą matricą (lygūs paviršiai). 

Admira Caps:

Į aplikatoriaus (Caps Quic ar Caps Applicator) angą įdėkite Admira Caps, lengvu paspaudimu įspauskite jį į vietą ir pastumkite į priekį. Norima kryptimi pasukite kapsulę ir nuimkite apsauginį dangtelį. 

Dėkite Admira tiesiai į ertmę, spaudami aplikatoriaus rankenėlę lėtai ir tolygiai.

Tolimesnės procedūros:

Plombas storesnes nei 2 mm dėkite sluoksniais (kiekvieną sluoksnį kietinkite maždaug 40 - 60 s., opakerį OA2, OA3,5, OB2 kietinkite ne mažiau 60 s).

Permatomos juostelės, vainikėliai ir kt. turėtų būti naudojami. Kruopščiai plombuokite ertmės kraštus. Halogeninės lempos antgalį laikykite kuo arčiau plombos paviršiaus. Jei atstumas didesnis nei 5 mm, sumažėja kietėjimo gylis. Kietėjimo sritį riboja šviesolaidžio skersmuo.

Nepilnai sukietėjusi plomba gali pakeisti spalvą, bei pacientas gali skųstis į pulpitą panašiais simptomais. Plomba iš karto po pagalbinių priemonių nuėmimo gali būti poliruojama švelniais ar labai švelniais deimantiniais grąžteliais arba poliravimo diskais su aušinimu. 

Galiausiai, plombos ir danties riba, arba visas dantis turėtų būti išteptas fluoro laku Bifluorid 12.

Admira naudojama tiek tiesioginių, tiek netiesioginių įklotų gamybai žinomais metodais. Fizinis stabilumas pagerinamas išoriniu (papildomu) kietinimu.

Informacija/ Atsargumo priemonės

-
Pašalinių reiškinių nėra žinoma. Galima alergiškų
pacientų sensibilizacija. 

-
Admira neturėtų būti naudojama, jei neįmanoma 
plombuoti pagal aprašytą techniką arba pacientas yra alergiškas plombos sudėtinėms dalims (BIS-GMA, diuretandimetakrilatas, BHT, TEGDMA). 

-
Medžiagos, kurių sudėtyje yra timolio, eugenolio arba 
gvazdikėlių aliejaus, trikdo kompozito kietėjimą. Reikia vengti cinko oksido eugenolio cementų bei kitų eugenolio turinčių medžiagų naudojimo kartu su kompozitu. 


Plombos, kurias veikia okluzinės jėgos turi būti 
tikrinamos mažiausiai 1 kartą per metus, kad laiku pastebėtumėte pakitimus.

Laikymas

Laikykite 4 - 23°C temperatūroje. Ją galima laikyti šaldytuve, bet prieš naudojimą būtina sušildyti iki kambario temperatūros (kapsules palaikyti bent 15 min).

Sandariai uždarykite švirkštus iš karto po naudojimo, vengiant kontakto su šviesa. 

Nenaudokite, jei pasibaigė galiojimo laikas.

Pakuotė:

Admira:

Rinkinys 7 x 4 g švirkštai, A2, A3, A3.5,

C2, B2, B3, O A2 (UO), 5 ml Vococid gelis,

4 ml Admira Bond ir priedai.
Art. No. 2420

Trigubas rinkinys 3 x 4 g (A2, A3, A3.5), 

5 ml Vococid gelis, 4 ml Admira Bond, 

priedai                                     
Art. No. 2431

Papildomai kiekvieno atspalvio po 4 g :

A1, A2, A3, A3.5, A4 B2, B3, C2, I, O A2 (UO)


 Art. No. 2421 - 2430

C3, D3, O A3.5, O B2, BL (balta šviesi = OM3), BXL (balta labai šviesi = OM3)
 Art.-No. 2433 - 2438

spalvų raktas                                      
Art. No. 2439

Admira Caps:

Rinkinys 40 x 0.25 g atspalviai:

10 x A3, 10 x A3.5, 5 x A2, 5 x B2, 5 x B3, 

5 x C2, 4 ml Admira Bond, priedai             
Art. No. 2450

Papildomai kiekvieno atspalvio 25 x 0,25 g Caps 

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, A4, O A2 (UO), I , C3, D3, O A3.5, O B2, BL (balta šviesi = OM3), BXL (balta labai šviesi = OM3)
  Art. No. 2451 - 2466
Caps Applicator 

pakuotė
Art. No. 1379

Caps Quic, instrumentas prijungiamas prie AC Applicator, 1 vnt. pakuotė 
Art. No 2333

AC Applicator, replių tipo aplikatorius, 1 vnt. pakuotė 
Art. No 2331

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

[image: image1.wmf]VC 60 002420 LT 011 / 129


[image: image3.wmf]
Admira

	
	Admira atitinka EN 24049 / ISO 4049
	
[image: image4.wmf]


Naudojimo instrukcija

Admira yra šviesoje kietėjanti plombinė medžiaga, pagaminta Ormocer®‘ų ir patikimos kompozitų technologijos pagrindu. Admira sudėtyje yra trimačių neorganinių/organinių kopolimerų (ormocerų) bei alifatinių ir aromatinių dimetakrilatų. Ormocerai kaip medžiaga turi patentą.

Plombinė medžiaga kietėja halogeno lempos (mėlynoje) šviesoje.

Admira sudėtyje yra 78 % neorganinių užpildytojų (= 56 % tūrio mikroužpildytojų, ca. 0,7 µm). 

Admira išleidžiama patogiais švirkštais ir kaip Admira Caps (kompozitų aplikacijos sistema) tiesioginiam plombavimui.

Admira gaminama 16 atspalvių:

Raudonai- rudi atspalviai
A1, A2, A3, A3.5, A4

Geltoni atspalviai
B2, B3

Pilki atspalviai
C2, C3, D3

Kandžių atspalvis
I

Opakeris
O A2 (UO), O A3.5, O B2

Balti atspalviai
BL (šviesi = OM3),


BXL (labai šviesi = OM1)

Indikacijos:

· I-os –V-os klasės plombavimas

· Priekinių dantų po traumos plombavimas

· Pakitusios spalvos dantų padengimas

· Estetinė dantų formos ir spalvos korekcija

· Paslankių priekinių dantų įtvėrimas

· Padengimų korekcija

· Kulties po vainikėliu formavimas

· Kompozitiniai įklotai

Naudojimo bûdas:

Preparavimas / Spalvos parinkimas:

Nuvalykite gydomus dantis pasta be fluoro (pvz.: Klint). Pažymėkite okluzinius kontaktinius taškus (galinėje srityje); minimali separacija palengvina numatomų kontaktų dizainą ir matricos dėjimą. Sudrėkinkite Admira spalvų raktą ir parinkite drėgno danties spalvą dienos šviesoje prieš anesteziją.

Ertmės preparavimas:

Norint išsaugoti kuo daugiau sveiko danties audinio preparavimas turi būti minimalus (pagal adhezinio plombavimo taisykles).

Valymas / džiovinimas
Ertmės valymas ir džiovinimas atliekamas specialiais preparatais (pvz.: Sikko Tim) ar vandenilio peroksido tirpalu. Norint sėkmingai įdėti šviesoje kietėjančią plombinę medžiagą, darbo lauką būtina išsausinti. Taip pat reikia vengti bet kokio ertmės užteršimo seilėmis ar krauju. 

Pamušalo dėjimas

Pulpos projekcijoje turėtų būti dedamas kalcio hidroksido pamušalas (Calcicur, Calcimol).

Pamušalas rekomenduojamas labai giliose ertmėse. Tam labiausiai tinka stiklo polialkenoatai (stiklo jonomerai), kadangi jie išskiria fluorą (pvz.: Aqua Ionobond, Ionoseal).

Ėsdinimas / Surišimas:

Naudokite Admira Flow “visiško ėsdinimo” technika su Admira Bond. Laikykitės Vococid ir Admira Bond naudojimo instrukcijų. Neužterškite išėsdinto emalio ir viršutinio inhibicinio Admira Bond sluoksnio, nes jis svarbus kompozito adhezijai. 
Admira dėjimas:

Plombavimo metu medžiaga turi būti kambario temperatūros.
Tinkamu instrumentu dėkite pasirinktą spalvą (žiūrėkite spalvų raktą). Rekomenduojama naudoti permatomą matricą (lygūs paviršiai). 

Admira Caps:

Į aplikatoriaus (Caps Quic ar Caps Applicator) angą įdėkite Admira Caps, lengvu paspaudimu įspauskite jį į vietą ir pastumkite į priekį. Norima kryptimi pasukite kapsulę ir nuimkite apsauginį dangtelį. 

Dėkite Admira tiesiai į ertmę, spaudami aplikatoriaus rankenėlę lėtai ir tolygiai.

Tolimesnės procedūros:

Plombas storesnes nei 2 mm dėkite sluoksniais (kiekvieną sluoksnį kietinkite maždaug 40 - 60 s., opakerį OA2, OA3,5, OB2 kietinkite ne mažiau 60 s).

Permatomos juostelės, vainikėliai ir kt. turėtų būti naudojami. Kruopščiai plombuokite ertmės kraštus. Halogeninės lempos antgalį laikykite kuo arčiau plombos paviršiaus. Jei atstumas didesnis nei 5 mm, sumažėja kietėjimo gylis. Kietėjimo sritį riboja šviesolaidžio skersmuo.

Nepilnai sukietėjusi plomba gali pakeisti spalvą, bei pacientas gali skųstis į pulpitą panašiais simptomais. Plomba iš karto po pagalbinių priemonių nuėmimo gali būti poliruojama švelniais ar labai švelniais deimantiniais grąžteliais arba poliravimo diskais su aušinimu. 

Galiausiai, plombos ir danties riba, arba visas dantis turėtų būti išteptas fluoro laku Bifluorid 12.

Admira naudojama tiek tiesioginių, tiek netiesioginių įklotų gamybai žinomais metodais. Fizinis stabilumas pagerinamas išoriniu (papildomu) kietinimu.

Informacija/ Atsargumo priemonės

-
Pašalinių reiškinių nėra žinoma. Galima alergiškų
pacientų sensibilizacija. 

-
Admira neturėtų būti naudojama, jei neįmanoma 
plombuoti pagal aprašytą techniką arba pacientas yra alergiškas plombos sudėtinėms dalims (BIS-GMA, diuretandimetakrilatas, BHT, TEGDMA). 

-
Medžiagos, kurių sudėtyje yra timolio, eugenolio arba 
gvazdikėlių aliejaus, trikdo kompozito kietėjimą. Reikia vengti cinko oksido eugenolio cementų bei kitų eugenolio turinčių medžiagų naudojimo kartu su kompozitu. 


Plombos, kurias veikia okluzinės jėgos turi būti 
tikrinamos mažiausiai 1 kartą per metus, kad laiku pastebėtumėte pakitimus.

Laikymas

Laikykite 4 - 23°C temperatūroje. Ją galima laikyti šaldytuve, bet prieš naudojimą būtina sušildyti iki kambario temperatūros (kapsules palaikyti bent 15 min).

Sandariai uždarykite švirkštus iš karto po naudojimo, vengiant kontakto su šviesa. 

Nenaudokite, jei pasibaigė galiojimo laikas.

Pakuotė:

Admira:

Rinkinys 7 x 4 g švirkštai, A2, A3, A3.5,

C2, B2, B3, O A2 (UO), 5 ml Vococid gelis,

4 ml Admira Bond ir priedai.
Art. No. 2420

Trigubas rinkinys 3 x 4 g (A2, A3, A3.5), 

5 ml Vococid gelis, 4 ml Admira Bond, 

priedai                                     
Art. No. 2431

Papildomai kiekvieno atspalvio po 4 g :

A1, A2, A3, A3.5, A4 B2, B3, C2, I, O A2 (UO)


 Art. No. 2421 - 2430

C3, D3, O A3.5, O B2, BL (balta šviesi = OM3), BXL (balta labai šviesi = OM3)
 Art.-No. 2433 - 2438

spalvų raktas                                      
Art. No. 2439

Admira Caps:

Rinkinys 40 x 0.25 g atspalviai:

10 x A3, 10 x A3.5, 5 x A2, 5 x B2, 5 x B3, 

5 x C2, 4 ml Admira Bond, priedai             
Art. No. 2450

Papildomai kiekvieno atspalvio 25 x 0,25 g Caps 

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, A4, O A2 (UO), I , C3, D3, O A3.5, O B2, BL (balta šviesi = OM3), BXL (balta labai šviesi = OM3)
  Art. No. 2451 - 2466
Caps Applicator 

pakuotė
Art. No. 1379

Caps Quic, instrumentas prijungiamas prie AC Applicator, 1 vnt. pakuotė 
Art. No 2333

AC Applicator, replių tipo aplikatorius, 1 vnt. pakuotė 
Art. No 2331

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

VC 60 002420 LT 011 / 129
[image: image5.wmf]Phone +49 (47 21) 719-0

Fax +49 (47 21) 719-140

e-mail: info@voco.com

www.voco.com

P.O. Box 767

27457 Cuxhaven

Germany


� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���








[image: image6.wmf]Phone +49 (47 21) 719-0

Fax +49 (47 21) 719-140

e-mail: info@voco.com

www.voco.com

P.O. Box 767

27457 Cuxhaven

Germany

_1038102074.unknown

_1038394925.unknown

_1034672965.unknown

