[image: image1.wmf][image: image2.wmf]LT


Rebilda Post ( kaištis)

	
	Pluoštu sustiprintas kompozito kaištis
Naudojimo instrukcijos


	
[image: image4..pict]


Šie radiokontrastiški, skaidrūs Rebilda Post (kaiščiai), pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto kompozito, yra tokio paties elastingumo kaip ir dentinas. Juos naudojant adhezine technika, galima atlikti ilgalaikes bemetales restauracijas.

Rebilda Post (kaiščiai) gaminami trijų dydžių su atitinkamais grąžtais.

	Dydis
	12 (Žalias)
	15 (Juodas)
	20 (Geltonas)

	Ilgis
	19 mm
	19 mm
	19 mm

	Vainikinis skersmuo
	1,20 mm
	1,50 mm
	2,00 mm

	Viršūninis skersmuo
	0,65 mm
	0,80 mm
	1,00 mm


Indikacijos:

Endodontitinių kaiščių atstatymas, gerinant atramą vainikinėms restauracijoms, kai trūksta danties audinių.

	Viršutiniame žandikaulyje (rekomenduotina)
	Kaištis + grąžtas

	Priekinis kandis
	
	Geltonas

	Lateralinis kandis
	
	Juodas

	Iltis
	
	Juodas arba geltonas

	Pirmas prieškrūminis
	Skruostinė arba liežuvinė
	Geltonas

	Antras prieškrūminis
	
	Žalias arba juodas

	Pirmas krūminis
	Gomurinė
	Juodas arba geltonas

	
	Mezialinė arba distalinė
	Geltonas


	Apatiniame žandikaulyje (rekomenduotina)
	Kaištis + grąžtas

	Priekinis arba lateralinis kandis
	Žalias

	Iltis
	Juodas arba geltonas

	Pirmas ir antras prieškrūminiai
	Skruostinė arba liežuvinė
	Žalias arba juodas

	Pirmas krūminis
	Distalinė
	Juodas arba geltonas

	
	Mezialinė, skruostinė arba liežuvinė
	Žalias


Kontraindikacijos:

Alergija metakrilatams

Bruksizmas ir žemas sąkandžio aukštis

Vainikinių audinių apvadas mažesnis nei 1,5 mm
Aplikavimo instrukcijos:

A) Šaknų kanalų paruošimas ir Rebilda Post (kaiščiai)
· Sėkmingas šaknų kanalų paruošimas.

· Rekomenduotina naudoti koferdamą.

· Tinkamo kaiščio dydžio parinkimas pagal radiogramą.

· Teisingas darbinio ilgio nustatymas ( mažiausiai 4 mm endodontinio užpildo turėtų likti apikaliai, 2/3 kaiščio turėtų būti kanale ir 1/3 vainikinėje dalyje).

· Šaknies kanalo užpildas šalinamas Gates-Glidden instrumentu arba pjezorymeriu, kol pasiekiamas planuotas gylis.

· Atsargus instrumentavimas (1000 - 2000 aps/min, lėtaeigiu kampiniu antgaliu). Vengti perinstrumentavimo ar šoninių perforacijų. (Grąžtai ir borai turėtų būti naudojami tik tos pačios sistemos, niekada nemaišant su kitomis.)

· Siekiant užtikrinti gręžimo efektyvumą reikia nuolat plauti kanalą ir grąžtą, kad būtų pašalinti dentino likučiai.

· Reikia plauti kanalą ir grąžtą, kad būtų pašalinamas dentino perteklius

· Kaištis prieš matavimą nuvalomas alkoholiu.

· Patikrinama padėtis burnoje ( kaištis turi atitikti kanalą, neturėtų įsisprausti ar lengvai pasišalinti).

· Kaištis sutrumpinamas iki reikalingo ilgio ekstraoraliai.

· Kaištis nuvalomas alkoholiu ir nudžiovinamas.

· Kaištis silanizuojamas 60 s (Ceramic Bond) ir nudžiovinamas oru.

· Kanalas išplaunamas 2,5 - 5% Na hipochlorito tirpalu (nenaudoti vandenilio peroksido, dezinfekcinių ar EDTA tirpalų, nes jų likučiai gali sutrikdyti adheziją)

· Iš karto plaunama vandeniu ir džiovinama popieriniais kaiščiais
B) Surišimas su Rebilda DC

(Kartu su Futurabond DC)
1.
Sumaišytas Futurabond DC (skystis 1 ir 2) įtrinamas 20 s į 
kanalo ir vainikines sieneles aplikatoriumi. Sluoksnis nupučiamas oru 5 s. Perteklius pašalinamas iš kanalo popieriniais kaiščiais. Surišėjo sluoksnis nekietinamas.

2.
Rebilda DC kartridžuose aplikavimas:

Naudojant 5 tipo intraoralinį galiuką ant maišymo antgaliuko, Rebilda DC aplikuojama tiesiai į šaknies kanalą. Tam tikslui intraoralinis galiukas gali būti išlenkiamas pagal būtinybę. Jei 5 tipo intraoralinis galiukas nenaudojamas , darbas tęsiamas  sekančiai:
Rebilda Post (kaištis) aptepamas Rebilda DC. Netepti Rebilda DC tiesiai į kanalą ar su Lentulo spiralėm. Kaištis įvedamas sukamuoju judesiu. Jeigu Rebilda DC nenaudojama kultinės dalies atstatymui, cemento perteklius pašalinamas.
Rebilda DC QuickMix švirkštuose aplikavimas:

Rekomenduojama aplikuoti Rebilda DC tiesiai į kanalą su 
1 tipo intraoralinio antgaliuko pagalba. Nenaudoti Lentulo spiralių. Kaištis taip pat gali būti apteptas Rebilda DC. Kaištis įvedamas sukamuoju judesiu. Jeigu Rebilda DC nenaudojama kultinės dalies atstatymui, cemento perteklius pašalinamas.

3.
Kietinama mažiausiai 40 s, kad įsitvirtintų šaknies kaištis, ir sukietinamas Futurabond DC ant kramtomųjų paviršių.

Jei naudojamas kito gamintojo kompozitas,

Laikykitės jo pateiktų nurodymų.

C) Kulties atstatymas

Laikykitės pasirinktos medžiagos naudojimo instrukcijų (Rebilda DC)

Rebilda Post (kaiščio) pašalinimas:
· Atliekama radiograma kaiščio padėčiai, ilgiui ir dydžiui nustatyti,

· Pašalinama restauracija ir kultinė dalis, kad būtų lengvesnis priėjimas prie kaiščio,

· Apvaliu boru gręžiama centrinė ertmė per kaiščio vidurį,

· Jei reikia, atliekama radiograma grąžto eigai patikrinti,

· Rebilda Post (kaištis) išgręžiamas atitinkamu grąžtu (dėmesio: dėl stiklo pluoštu sustiprinto kaiščio ir intraradikulinio dentino panašumo gręžimo metu, būtinas ypatingas atsargumas, kad būtų išvengta perforacijų. Jei būtina, tarpiniai žingsniai tikrinami radiologiškai).

Valymas ir dezinfekavimas (endodontiniai kaiščiai ir grąžtai pristatomi nesterilūs)
· Valykite ir autoklavuokite grąžtus prieš kiekvieną naudojimą (134°C 18 min.).

· Naudokite priemones, tinkamas rotacinių instrumentų valymui ir dezinfekavimui. Neleiskite grąžtams kontaktuoti su kitais instrumentais ultragarsinėse vonelėse

· Laikykite grąžtus sausame nedulkančiame konteineryje. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite grąžtą vizualiai. Nepakankamai švarūs grąžtai turi būti nuvalyti. Atrinkite bukus ir pažeistus grąžtus ir jų nebenaudokite.

· Kaiščiai gali būti dezinfekuojami medicininiu alkoholiu.

Gamynama:
Rebilda Post (kaiščių) pradinis rinkinys

Po 5 kaiščius: ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm),

Po 1 grąžtą: (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm) 
Art. Nr. 1770   

Rebilda Post (kaiščių) papildymas

5 kaiščiai, Rebilda Post 12 (ø 1.2 mm) 
Art. Nr. 1772

          5 kaiščiai, Rebilda Post 15 (ø 1.5 mm) 
Art. Nr. 1773


5 kaiščiai, Rebilda Post 20 (ø 2.0 mm)          
Art. Nr. 1774           

          1 grąžtas, Rebilda Post 12 (ø 1.2 mm) 
Art. Nr. 1777           


1 grąžtasl, Rebilda Post 15 (ø 1.5 mm)          
Art. Nr. 1778           


1 grąžtas, Rebilda Post 20 (ø 2.0 mm)          
Art. Nr. 1779           

Mūsų gaminiai paruošti naudojimui odontologijoje. Kadangi mums svarbus mūsų gaminių panaudojimas, žodinė ir rašytinė informacija pateikiama pagal mūsų geriausias žinias be įsipareigojimų. Mūsų informacija ir patarimai neatleidžia jūsų nuo tikrinimo, ar produktai tinkami planuojamo panaudojimo tikslams. Kadangi gaminių panaudojimo kontroliuoti negalime, naudotojas pilnai atsakingas už panaudojimą. Žinoma, mes garantuojame gaminių kokybę, atitinkančią egzistuojančius standartus ir nustatytas pristatymo ir pardavimo sąlygas.

[image: image3.png]




Phone +49 (47 21) 719-0


P.O. Box 767
Fax +49 (47 21) 719-140


27457 Cuxhaven
e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001770 LT 088 / 058
Germany
www.voco.com

© by VOCO

� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���














_1038168158.unknown

_1140441294.unknown

