## 1 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
1. Grupė | Švirkštai ir adatos
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
1.1 | Trijų dalių vienkartiniai švirkštai Luer sleep galu:
- hermetiški, sterilūs, netoksiški, nepirogeniški (gamintojo patvirtinimas);
- neturintys latekso komponentų (gamintojo patvirtinimas);
skaidraus korpuso su gerai įskaitomu gradavimu;
įpakuoti blisteryje ar lygiavertėje pakuotėje kartu su šalia esančia atitinkamo dydžio adata, atskirose dėžutėse, ne daugiau kaip po 100 vnt.
1.1.1 | 2 ml (adatos diametras 0,4x19) | iki 68000 vnt
1.1.2 | 5 ml (adatos diametras 0,6x30) | iki 400000 vnt
1.1.3 | 10 ml (adatos diametras 0,8x 40) | iki 360000 vnt
1.1.4 | 20 ml (adatos diametras 0,8x40) | iki 300000 vnt
1.2 | Dviejų dalių vienkartiniai švirkštai Luer sleep galu
- hermetiški, sterilūs, netoksiški, nepirogeniški (gamintojo patvirtinimas);
- neturintys latekso komponentų (gamintojo patvirtinimas);
- skaidraus korpuso su gerai įskaitomu gradavimu;
įpakuoti blisteryje ar lygiavertėje pakuotėje kartu su šalia esančia atitinkamo dydžio adata, atskirose dėžutėse, ne daugiau kaip po 100 vnt.
1.2.1 | 2 ml (adatos diametras 0,4x19) | iki 1000 vnt
1.2.2 | 5 ml (adatos diametras 0,6x30) | iki 1000 vnt
1.2.3 | 10 ml (adatos diametras 0,8x40) | iki 1500 vnt
1.2.4 | 20 ml (adatos diametras 0,8x40) | iki 1000 vnt
1.3 | Trijų dalių vienkartiniai švirkštai:
1.3.1 | 50 ml supakuoti blisteryje ar lygiavertėje pakluotėje (su plastmasiniu “luer-lock“ galu), perfuziniai | iki 12000 vnt
1.3.2 | 5 ml supakuoti blisteryje ar lygiavertėje pakluotėje (su plastmasiniu “luer-lock“ galu) | iki 100 vnt
1.3.3 | 1 ml 100 U su adata (0.33 x 2.7mm) insulininiai | iki 16000 vnt
1.3.4 | 10 ml supakuoti blisteryje ar lygiavertėje pakluotėje (su plastmasiniu “luer-lock“ galu) | iki 200 vnt
1.3.5 | Švirkštas rankiniam kontrastinės medžiagos suleidimui: sterilus, skirtas prijungti prie kateterių ir vamzdelių, skirtas rankiniam kontrasto, heparino,tirpalų suleidimui. Korpusas pagamintas iš polikarbonato, skaidrus. Tūris 10 ml. Stūmoklis spalvotas, užsukama “luer-lock“ jungtis. Supakuoti blisteryje ar lygiavertėje pakluotėje | iki 300 vnt
1.4 | Vienkartiniai švirkštai ilgu plastmasiniu kateteriniu galu, skirti maitinimui per zondą supakuoti blistertyje arba lygevertėje pakuotėje.
1.4.1 | 50 ml | iki 12000 vnt
1.5 | Adatos injekcijoms:
- gerai permatomas, spalva koduotas antgalis,
- sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinimas).
- supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.
1.5.1 | Nr. 0,4 x 19 | iki 1200 vnt
1.5.2 | Nr. 0,45 x 22 | iki 1200 vnt
1.5.3 | Nr. 0,6 x 30 | iki 2000 vnt
1.5.4 | Nr. 0,8 x 40 | iki 6000 vnt
1.5.5 | Nr. 1,1 x 40 | iki 10000 vnt
1.5.6 | Nr. 1,2 x 40 | iki 197000 vnt
1.5.7 | Nr. 0,9 x 70 | iki 200 vnt
1.5.8 | Nr. 0,5 x 25 | iki 1900 vnt
1.6 | Trijų dalių vienkartiniai, sterilūs 1ml švirkštai su integruota 10-15mm ilgio adata, stūmoklis su gumyte. Skalės graduotė nuo 10-100 veikimo vnt. Supakuoti blisteryje ar lygiavertėje pakuotėje. | iki 2400 vnt
1.7. | Adata lenkta kampu, tinkanti PORTO sistemai, vaistų įvedimui. Su prailginimo linija 20-25 mm. Įpakuota bliseryje arba lygiavertėje pakuotėje. Būtinas CE sertifikatas.
1.7.1. | Storis 20G (0,9,mm), ilgis 20 mm | Iki 50 vnt
1. Grupė | Viso 1 grupė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

## 2 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
2. Grupė | Intraveniniai ir intraarteriniai kateteriai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
2.1 | Intraveniniai kateteriai:
- pagaminti iš politetrafluoretileno (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus),
- lankstūs ir atsparūs lūžiams su Luer/Lock jungtimi, su injekcine anga
- tvirtinimo sparneliai,
- kateteris įlydytas į sparnelius (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus)
- neturi latekso komponentų,
- vienkartiniai,
- supakuota ne daugiau 100 vnt. pakuotėje.
2.1.1 | 16G adatos diametras 1,5 x 1,6 | iki 800 vnt
2.1.2 | 18G adatos diametras 0,9 x 1,3 | iki 12000 vnt
2.1.3 | 20G adatos diametras 0,7 x 1,1 | iki 65000 vnt
2.1.4 | 22G adatos diametras 0,6 x 0,9 | iki 31000 vnt
2.1.5 | 24G adatos diametras 0,4 x 0,7 | iki 12400 vnt
2.2 | Intraarteriniai kateteriai:
- pagaminti iš politetrafluoretileno (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus),
- tvirtinimo sparneliai,
- vienkartiniai,
- prailginimo kateteris nuo intraarterinio kateterio iki arterinio kraujo spaudimo matavimo kameros
2.2.1 | 20G x 45 mm | iki 120 vnt
2.3 | Centrinės venos kateteriai:
- vieno spindžio,
- pagaminti iš poliuretano,
- kateteris padengtas hidrofiline medžiaga,
- lankstūs ir atsparūs lūžiams,
- nepirogeniški (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus),
- įpakuoti su Luer/Lok kamštukais,
- pravedėjas J-formos (užtikrinantis patikimą kateterio prasiskverbimą pro audinius)
2.3.1 | 16G | iki 1000 vnt
2.3.2 | 20G | iki 12 vnt
2.3.3 | 22G | iki 12 vnt
2.4 | Rinkinys venos punkcijai "Drugelis" su luer adapteriu prisukamas prie infuzinės sistemos
- vamzdelio ilgis 29 cm
- sterilus (EN 552 med. Prietaisų sterilumo direktyva)
2.4.1 | 21G | iki 400 vnt
2.4.2 | 23G | iki 1100 vnt
2. Grupė | Viso 2 grupė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

## 3 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
3. Grupė | Urologinės priemonės
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
3.1 | Šlapimo surinkėjai 2 l; su kokybišku vožtuvu, jungties ilgis 90 cm sterilūs | iki 20000 vnt
3.2 | Šlapimo surinkėjai 2 l, su kokybišku vožtuvu, jungties ilgis 90 cm. Sterilūs, įpakuoti blisteryje arba lygiavertėje pakuotje | iki 5000 vnt
3.3 | Nelatono kateteriai
3.3.1 | Nr. 6 | iki 60 vnt
3.3.2 | Nr. 8 | iki 100 vnt
3.3.3 | Nr. 10 | iki 60 vnt
3.3.4 | Nr. 12 | iki 2000 vnt
3.3.5 | Nr. 14 | iki 2000 vnt
3.3.6 | Nr. 16 | iki 2000 vnt
3.3.7 | Nr. 18 | iki 1500 vnt
3.3.8 | Nr. 20 | iki 500 vnt
3.3.9 | Nr. 22 | iki 500 vnt
3.3.10 | Nr. 24 | iki 500 vnt
3.3.11 | Nr. 26 | iki 60 vnt
3.3.12 | Nr. 28 | iki 60 vnt
3.3.13 | Nr. 30 | iki 60 vnt
3.3.14 | Nr. 32 | iki 60 vnt
3.4 | Kateteris (šlapimo) moteriškas su šonine skylute Ch
3.4.1 | Ch 12 | iki 50 vnt
3.4.2 | Ch 14 | iki 5000 vnt
3.4.3 | Ch 16 | iki 1500 vnt
3.4.4 | Ch 18 | iki 60 vnt
3.5 | Foley kateteriai, silikonizuoti dvikanaliai su balionėliu 5-15 ml
3.5.1 | Ch 8 | iki 50 vnt
3.5.2 | Ch 10 | iki 50 vnt
3.5.3 | Ch 12 | iki 100 vnt
3.5.4 | Ch 14 | iki 3500 vnt
3.5.5 | Ch 16 | iki 4000 vnt
3.5.6 | Ch 18 | iki 2000 vnt
3.5.7 | Ch 20 | iki 500 vnt
3.5.8 | Ch 22 | iki 240 vnt
3.5.9 | Ch 24 | iki 60 vnt
3.5.10 | Ch 26 | iki 60 vnt
3.5.11 | Ch 28 | iki 60 vnt
3.5.12 | Ch 30 | iki 60 vnt
3.6 | Foley kateteriai, silikonizuoti, trikanaliai, su balionėliu, Fr balionėlis 50ml
3.6.1 | Ch16 | iki 10 vnt
3.6.2 | Ch18 | iki 20 vnt
3.6.3 | Ch 20 | iki 20 vnt
3.6.4 | Ch 22 | iki 20 vnt
3.7 | Foley kateteris dvikanalis silikoninis skirtas prostaktomijai su armuotu balionėliu 50ml (gamintojo patvirtinimas)
3.7.1 | Ch16 | iki 10 vnt
3.7.2 | Ch18 | iki 10 vnt
3.7.3 | Ch20 | iki 5 vnt
3.7.4 | Ch22 | iki 5 vnt
3.8 | Perkutaninės cistostomijos rinkinys: 50 cm "Pigtail" galu su balionėliu, įvedimo adata, užspaudėjas, skalpelis, šlapimo surinkimo maišas, 12-15 Fr | iki 30 vnt
3.9 | Ureteriniai kateteriai, atvirais galais, steriliai įpakuoti, ilgis-70cm
3.9.1 | Nr. 4 | iki 12 vnt
3.9.2 | Nr. 5 | iki 12 vnt
3.9.3 | Nr. 6 | iki 150 vnt
3.9.4 | Nr. 7 | iki 12 vnt
3.10 | Adata 18G, delta-cut, 200mm, tinkanti APBS ligoninėje turimai "pajunk" šaudyklei | iki 12 vnt
3.11 | Nelatono kateteriai, įpakuoti blisteryje arba lygiavertėje pakuotėje
3.11.1 | Nr. 6 | iki 30 vnt.
3.11.2 | Nr. 8 | iki 150 vnt
3.11.3 | Nr. 10 | iki 150 vnt
3.11.4 | Nr. 12 | iki 1000 vnt
3.11.5 | Nr. 14 | iki 1000 vnt
3.11.6 | Nr. 16 | iki 1000 vnt
3.11.7 | Nr. 18 | iki 1000 vnt
3.11.8 | Nr. 20 | iki 1000 vnt
3.11.9 | Nr. 22 | iki 1000 vnt
3.11.10 | Nr. 24 | iki 300 vnt
3.11.11 | Nr. 26 | iki 50 vnt
3.11.12 | Nr. 28 | iki 50 vnt
3.11.13 | Nr. 30 | iki 50 vnt
3.11.14 | Nr. 32 | iki 50 vnt
3. Grupė | Viso 3 grupė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

## 4 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
4. Grupė | Gastroenterologinės priemonės
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
4.1 | Zondas "Blekmoro tipo" arba lygiavertis, kraujavimui iš stemplės venų stabdyti
4.1.1 | Nr. 16 | iki 50 vnt
4.1.2 | Nr. 18 | iki 5 vnt
4.2 | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui) 120-125 cm
- rentgenokontrastiniai,
- minkštas,
su skylutėmis šonuose ir gale
su ilgio atžymomis ir jungikliu,
- sterilūs.
4.2.1 | Nr. 12 | iki 50 vnt
4.2.2 | Nr. 14 | iki 200 vnt
4.2.3 | Nr. 16 | iki 800 vnt
4.2.4 | Nr. 18 | iki 1500 vnt
4.3 | Duodenaliniai zondai 125 cm,
- sterilūs,
- rentgenokontrastiniai,
- su skylutėmis šonuose,
- su ilgio atžymomis,
4.3.1 | Nr. 14 | iki 30 vnt
4.3.2 | Nr. 16 | iki 200 vnt
4.3.3 | Nr. 18 | iki 3000 vnt
4.3.4 | Nr. 12 | iki 30 vnt
4.4 | Skrandžio zondai (praplovimui) 80cm
- sterilūs
- rentgenokontrastinis
- minkštas
- su skylutėmis šonuose
su ilgio atžymomis ir jungikliu
4.4.1 | Nr. 35 | iki 350 vnt
4.5 | Vienkartiniai rinkiniai klizmoms suaugusiems: | iki 2000 vnt
Liubrikatorius
Koncentruotas muilo tirpalas
Pirštinės
Graduotas maišas 1750 ml
Kateteris 130 cm
Servetėlė
4.6 | Rektaliniai zondai: sterilūs, apie 36 cm ilgio (rektaliniai dujų vamzdeliai)
4.6.1 | Nr. 28 | iki 600 vnt
4.6.2 | Nr. 30 | iki 50 vnt
4.7 | Zondai enterinei mitybai, su viena ar dviem ampulėmis | iki 12 vnt
4.8 | Zondas maitinimui į plonają žarną iš poliuretano "Kangaroo" arba lygiavertis 4mm diametras 110cm | iki 120 vnt
4.9 | Enterinės mitybos sistema nuo butelio tinkanti ligoninės turimai B/Braun maitinimo pompai "Enteromat" | iki 200 vnt
4.10 | Enterinės mitybos sistema: graduotas maišas 1300ml, lašinimo sistema nuo graduoto maišo iki "Kaugaroo" arba lygiaverčio zondo | iki 20 vnt
4.11 | Vienkartiniai rinkiniai kasos biopsijai atlikti
4.11.1 | G21 08x100mm | iki 20 vnt
4.11.2 | G21 08x160mm | iki 10 vnt
4.12 | Sifoninės klizmos (vienkartinė) rinkinys: liubrikatorius; pirštinės; graduotas maišelis 2ltr su uždaromu dangteliu; kateteris 150cm; servetėlės | iki 30 vnt
4.13 | Enterinio maitinimo sistema naudojant "Flokare Infinity" pompą. Jungiama prie pakuotės per aštų antgalį, su nusukamu antagiu vaistams suleisti ir sistemai praplauti, su nusukamu En-Fit antagliu, skirtu sujungti su zondu. | iki 50 vnt
4. Grupė | Viso 4 grupė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

## 5 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
5. Grupė | Priemonės drenažui
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
5.1 | Pleuros punkcijos rinkinys: | iki 250 vnt
- adatos ilgis apie 80 mm,
- kranelis,
- 2,0 l talpos maišelis,
- prailginimo linijos ilgis 40-60 cm
5.2 | Aktyvaus drenažo talpa 200 ml su jungiamuoju vamzdeliu, sterili, gofruota,drenu CH 14 | iki 600 vnt
5.3 | Aktyvaus drenažo talpa 500 ml (vakuuminis siurblys-armonika”) su jungiamuoju vamzdeliu, korektoriumi, drenu ch 18, sterili, gofruota | iki 1000 vnt
5.4 | Aktyvaus drenažo talpa 50 ml su jungiamuoju vamzdeliu, sterili, gofruota | iki 100 vnt
5.5 | Žarnelės silikoninės įvairių diametrų
5.5.1 | 2x4mm | iki 6 m
5.5.2 | 3x5mm | iki 6 m
5.5.3 | 4x6mm | iki 6 m
5.5.4 | 4x7mm | iki 6 m
5.5.5 | 5x7mm | iki 300 m
5.5.6 | 5x8mm | iki 6 m
5.5.7 | 5x9mm | iki 6 m
5.5.8 | 6x9mm | iki 2500 m
5.5.9 | 6x10mm | iki 60 m
5.5.10 | 7x10mm | iki 30 m
5.5.11 | 8x12mm | iki 6 m
5.5.12 | 9x12mm | iki 800 m
5.6 | Sterili torakalinė drenažo sistema sudaryta iš stiklinio, graduoto 2ltr butelio, 38mm diametro kakleliu su vamzdelių rinkiniu iš ypač lankstaus 8mm Ø vamzdelio pacientui su jungtimi, kurioje įmontuotas apsauginis kamštelis ir šviežių mėginių paėmimo antgalis, vamzdelis vakuuminei sistemai 40cm ilgio 7mm Ø, 10cm ilgio vamzdelio vandens įvedimui arba kaskadiniam drenavimui | iki 100 vnt
5.7 | Y formos konektorius (trišakiai perjungėjai) prie torakalinės drenažo sistemos, sterilūs
5.7.1 | - 8mm diametras | iki 250 vnt
5.7.2 | - 9mm diametras | iki 12 vnt
5.8 | Drenai Kero T tulžies latakams drenuoti iš silkolatekso
5.8.1 | - diametras 5mm | iki 5 vnt
5.8.2 | - diametras 8mm | iki 5 vnt
5.8.3 | - diametras 10mm | iki 5 vnt
5.9 | Gleivių atsiurbėjas pasėlių paėmimui, vienkartinis, 25ml talpos, sterilus Nr. 14 | iki 1500 vnt
5.10 | Sterilus drenas krūtinės ląstos drenažui atviru galu, su pravedėju, graduotas kas 2cm, rentgenokontrastiškas
5.10.1 | Ch 28 | iki 300 vnt
5.10.2 | Ch 32 | iki 5 vnt
5.11 | Sterilus torakalinės drenavimo sistemos vamzdelių pakeitimo rinkinys susidedantis iš: ypač lankstaus 8mm Ø vamzdelio pacientui su jungtimi, kurioje įmontuotas apsauginis kamštelis ir šviežių mėginių paėmimo antgalis; vamzdelis vakuuminei sistemai 40cm ilgio 7mm Ø; 10cm ilgio vamzdelio vandens įvedimui arba kaskadiniam drenavimui | iki 500 vnt
5.12 | Sterilus žaizdų atsiurbimo antgalis su 1 centrine anga ir 4 šoninėmis angelėmis.Yankauer tipo arba lygiavertis. Dydžiai:
5.12.1 | 4 mm | iki 20 vnt
5.12.2 | 6 mm | iki 20 vnt
5.12.3 | 8 mm | iki 50 vnt
5.12.4 | 10 mm | iki 100 vnt
5.13 | Sterilus žaizdų atsiurbimo antgalis su 1 centrine anga. Yankauer tipo arba lygiavertis. Dydžiai:
5.13.1 | 4 mm | iki 20 vnt
5.13.2 | 6 mm | iki 20 vnt
5.13.3 | 8 mm | iki 20 vnt
5.13.4 | 10 mm | iki 200 vnt
5.14 | Sterilus žaizdų atsiurbimo antgalis Ileus/Pool tipo arba lygiagretus lenktas Ch30 | iki 2000 vnt
5.15 | Sterilus žaizdų atsiurbimo antgalis Ileus/Pool tipo arba lygiagretus tiesus Ch30 | iki 50 vnt
5. Grupė | Viso 5 grupė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

## pirstines 6, 7, 8
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
6. Grupė | Lateksinės pirštinės
6.1 | Latex chirurginės pirštinės, figurinės anatominės konfiguracijos, ilgis ne mažiau 280mm, su tvirtu kanteliu,tvirtos, patogios, mikroreljefinio paviršiaus, be pudros, elektrostatinės, hipoalerginės, sterilios, vienkartinės supakuotos poromis, lengvai atplėšiama, medicininio plastiko pakuotė, iš pakuotės išsiurbtas oras.
6.1.1 | Nr. 6,5 | iki 14400 porų
6.1.2 | Nr. 7 | iki 30000 porų
6.1.3 | Nr. 7,5 | iki 35000 porų
6.1.4 | Nr. 8 | iki 24000 porų
6.1.5 | Nr. 8,5 | iki 6000 porų
6.1.6 | Nr. 9 | iki 3000 porų
6.2 | Lateksinės ginekologinės pirštinės, sterilios, ilgos, 48-50 cm ilgio, be pudros
6.2.1 | M | iki 200 porų
6.2.2 | L | iki 200 porų
6.3 | Chirurginės pirštinės, sterilios, natūralaus latekso, anatominės konfigūracijos chirurginės pirštinės, be pudros, be dažančių pigmentų; pirštinių ilgis ne mažiau 280mm; pirštinių vidus suteptas specialia antialergine medžiaga, dėl to itin lengvai maunasi; pirštinės storis ties pirštų galais - 0,22mm ±0,01mm; sterili pakuotė lengvai atplėšiama, su laisvu nepriklijuotu kraštu; rankogalis su susisukusiu krašteliu, gerai priglunda prie riešo ir neatsiraitoja darbo metu
6.3.1 | Nr. 6,5 | iki 200 porų
6.3.2 | Nr. 7 | iki 2400 porų
6.3.3 | Nr. 7,5 | iki 2400 porų
6.3.4 | Nr. 8 | iki 2400 porų
6.3.5 | Nr. 8,5 | iki 600 porų
6.3.6 | Nr. 9 | iki 600 porų
6 grupė | Viso 6 grupė
7. grupė | Diagnostinės, buitinės pirštinės
7.1 | Latex diagnostinės pirštinės be pudros nesterilios, viekartinės, atlenktu kraštu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal, mikroreljefinis paviršius, vidinis paviršius padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą, ilgis ne mažiau 240mm, supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje
7.1.1 | XS | iki 70 pak
7.1.2 | S | iki 7000 pak
7.1.3 | M | iki 12000 pak
7.1.4 | L | iki 1500 pak
7.2 | Pirštinės storos, guminės, buitinės, nesterilios, supakuotos poromis
7.2.1 | Nr. 7 | iki 150 porų
7.2.2 | Nr. 8 | iki 250 porų
7.2.3 | Nr. 9 | iki 100 porų
7.3 | Patologinės anatominės pirštinės: pirštinių medžiaga - lateksas; atsparios, nepralaidžios cheminėms medžiagoms (formalinui), be talko, ilgis ne mažiau 300mm, storis delno srityje ne mažiau 0,40mm
7.3.1 | Nr. 7 | iki 150 porų
7.3.2 | Nr. 8 | iki 150 porų
7.3.3 | Nr. 9 | iki 150 porų
7.4 | Vienkartinės polietileninės pirštinės, supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje
7.4.1 | M | iki 150 pak
7.4.2 | L | iki 500 pak
7.4.3 | XL | iki 200 pak
7.5 | Pirštinės vinilinės, diagnostinės be pudros, nesterilios, supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje
7.5.1 | S | iki 12 pak
7.5.2 | M | iki 3000 pak
7.5.3 | L | iki 1000 pak
7.5.4 | XL | iki 500 pak
7.6 | Nitrilinės pirštinės: nitrilinės atlenktu krašteliu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal; sudėtyje neturi būti akceleratorių ir pudros; turi atitikti EN374-2:2008, EN374-3:2008, EN388:2008 ir class/MDD93/42/EEC direktyva; turi būti atlikti tyrimai dėl nelaidumo citostatikams, cheminėms medžiagoms ir virusams (pateikti tyrimų ataskaitas ir atsparumo cheminėms medžiagoms lentelę) supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje
7.6.1 | M, delno plotis 95±5mm | iki 10000 pak
7.6.2 | L, delno plotis 106±5mm | iki 4000 pak
7.6.3 | XL, delno plotis 116±5mm | iki 100 pak
7.6.4 | S, delno plotis 90±5mm | iki 3500 pak
7.7 | Nitrilinės pirštinės: nitrilinės atlenktu krašteliu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal, be pudros. Turi atitikti EN374-2:2008, EN374-3:2008, EN388:2008 ir class/MDD93/42/EEC direktyva; turi būti atlikti tyrimai dėl nelaidumo citostatikams, cheminėms medžiagoms ir virusams (pateikti tyrimų ataskaitas ir atsparumo cheminėms medžiagoms lentelę) supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje. Pirštinių ilgis 290 - 300 mm.
7.7.1 | M, delno plotis 95±5mm | iki 1000 vnt
7.7.2 | L, delno plotis 106±5mm | iki 1000 vnt
7 grupė | Viso 7 grupė
8. grupė | Hipoalerginės chirurginės pirštinės
8.1 | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso chirurginės pirštinės, be pudros; Vidus lubrikuotas sintetiniu polimeru, todėl ypač lengvai maunasi. Pirštinės storis ties pirštų galais ne daugiau nei 0,21 mm.; Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Dydžiai:
8.1.1 | 6.5 | iki 500 porų
8.1.2 | 7 | iki 1500 porų
8.1.3 | 7.5 | iki 2000 porų
8.1.4 | 8 | iki 1200 porų
8.1.5 | 8.5 | iki 300 porų
8.1.6 | 9 | iki 300 porų
8.2 | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo, be pudros, pirštinių ilgis ne mažiau 280mm; išorinis sluoksnis - lateksas, vidurinis - latekso ir nitrilo mišinys, vidinis sluoksnis - sintetinis (nitrilinis); vidinis sluoksnis lubrikuotas , lengvai maunasi, didelis pirštų galų jautrumas - pirštinės storis ties pirštų galais - 0,17mm ± 0,01 mm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama, rankogalis su susisukusiu krašteliu, turi išilginius įspaudus, todėl gerai priglunda prie riešo ir neatsiraitoja darbo metu.
8.2.1 | Nr. 6,5 | iki 200 porų
8.2.2 | Nr. 7 | iki 2500 porų
8.2.3 | Nr. 7,5 | iki 2400 porų
8.2.4 | Nr. 8 | iki 2400 porų
8.2.5 | Nr. 8,5 | iki 700 porų
8.2.6 | Nr. 9 | iki 300 porų
8 grupė | Viso 8 grupė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

## indiv.pr.9, 10 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas | Gamintojas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
9. Grupė | Vienkartinės individualios apsaugos priemonės
9.1 | Universali kepurė su guminiu krašteliu aplink, neklostuota, neaustinės medžiagos, didelio oro laidumo, skirtingo dydžio, skirtinga spalva
9.1.1 | L dydžio | iki 100000 vnt
9.1.2 | XL dydžio | iki 6000 vnt
9.1.3 | M dydžio | iki 40000 vnt
9.2 | Chirurginė kepuraitė šalmo tipo: audinys neaustinio pluošto viskozinė medžiaga, pralaidi orui, kepurė su prakaitą sugeriančia juostele prie kaktos, be formaldehido ir latekso | iki 500 vnt
9.3 | Kepuraitė su plačia juosta nuo prakaito. Neaustinės medžiagos, patikimai dengianti plaukuotą galvos dalį, ant kaktos plati, minkšta, tampriai priglundanti neaustinės viskozės prakaitą sugerianti juosta, viršugalvio medžiaga gerai praleidžia orą, neskatina prakaitavimo, nedirgina kaklo ir kaktos odos, nesukelia alerginių reakcijų, be latekso, gaminio kraštai nugarinėje pusėje apsiūti elastine juostele, kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, neplyšta
9.3.1 | 48cm | iki 600 vnt
9.3.2 | 52cm | iki 600 vnt
9.3.3 | 55cm | iki 6000 vnt
9.3.4 | 59cm | iki 600 vnt
9.4 | Bachilai paprasti, higieniški, vienkartinio naudojimo, padidinto atsparumo, pagaminti iš neaustinės medžiagos polipropileno, su anti paslydimo sluoksniu, pagamintu iš titano dioksido ir latekso mišinio. Ištempimo ilgis ne mažiau 38cm, aukštis ne mažiau 17cm, galimybė pasirinkti spalvą | iki 300 porų
9.5 | Prezervatyvai, sudrėkinti, Nr. 2-3, supakuoti po 1vnt | iki 12000 vnt
9.6 | Vienkartiniai nesterilūs polietileniniai chalatai
9.6.1 | M, ilgis nemažiau 120 cm | iki 100 vnt
9.6.2 | L, ilgis ne mažiau 130 cm | iki 500 vnt
9.6.3 | XL, ilgis ne mažiau 140cm | iki 1200 vnt
9.7 | Vienkartiniai nesterilūs chalatai iš neaustinės medžiagos
9.7.1 | M, ilgis ne mažiau 120cm | iki 120 vnt
9.7.2 | L, ilgis ne mažiau 130cm | iki 2400 vnt
9.7.3 | XL, ilgis ne mažiau 140cm | iki 2000 vnt
9.8 | Prijuostės vienkartinės, pagamintos iš plastikinės plėvelės, su krūtinėle, nesterilios, ilgiai:
9.8.1 | 1,2m | iki 35000 vnt
9.8.2 | 1,4m | iki 1200 vnt
9.8.3 | 1,6m | iki 34000 vnt
9.9 | Chirurginės vienkartinės kaukės: aukštas bakterinės filtracijos efektyvumas (virš 98% 3,2 mikrono dalelėmis); filtracijos efektyvumas ne mažiau kaip 2 valandos; sudėtyje neturi būti formaldehido, latekso, nikelio; trijų sluoksnių, viršutinis kraštas su lanksčia vielute. Patogi pakuotė išimti kaukes po vieną vienetą
9.9.1 | su raišteliais | iki 35000 vnt
9.9.2 | su gumytėmis | iki 20000 vnt
9.10 | Chirurginės kaukės: vienkartinė, užrišama raišteliais, klostuota, hipoalergiška, 3 sluoksnių, ne mažiau 99 % bakterijų filtravimo efektyvumas (užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 3 val.). Neturi savo sudėtyje kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų medžiagų (pagal REACH reikalavimus). Plotis ne mažiau 18cm ± 0,5 cm. Gerai prisispaudžia prie nosies, dengtos cinkuotos vielos pagalba, gerai uždengia apatinę veido dalį, pagaminta iš standžios medžiagos. Sudėtyje nėra latekso, formaldehido, nikelio ir kitų alergizuojančių medžiagų (pateikti gamintojo patvirtinimą). Vidinis sluoksnis neerzina odos ir nesipūkuoja. Kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos | iki 65000 vnt
9.11 | Specialios vienkartinės kaukės, chirurginės, su juosta nuo rasojimo: aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (virš 98% 3,2 mikrono dalelėmis); filtracijos efektyvumas ne mažiaus kaip 2 valandos; sudėtyje neturi būti formaldehido, latekso, nikelio; trijų sluoksnių; viršutinis kraštas su lanksčia vielute; tvirtinamas raištelių pagalba. Patogi pakuotė, išimti kaukes po vieną vienetą | iki 1000 vnt
9.12 | Kaukė su raišteliais dengianti barzdą. Sudėtyje neturi formaldehido, latekso, nikelio. Kaukės išmatavimai: ilgis – 195 mm (±5mm), neištemptos kaukės plotis – 90mm (±5mm), kaukė turi išsitempti iki 180mm. Ištempta kaukė turi dengti veido sritį ir smakrą iki pat kaklo. Gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę). Tvirtinama keturiais raišteliais: dviem viršutiniais raišteliais surišama nugarinėje galvos dalyje, dviem apatiniais raišteliais tvirtinama prie kaklo. Supakuota dėžutėse po 50 – 60 vnt. | iki 2000 vnt
9.13 | Polietileninės rankovės vienkartinės, nesterilios su gumelėmis, apie 40 cm ilgio | iki 4000 vnt
9.14 | Apsauginiai akiniai: aukščiausios (1) klasės, skaidrūs lęšiai, nekinta spalvų suvokimas, padengti, nerasojančia ir nesibraižančia apsauga. Paženklinti CE. Labai lengvi, ergonomiški, nosies balnelis silikoninis, reguliuojamo ilgio ir pakilimo kampo kojelės su silikoniniais paminkštinimais, nesudarantys nuospaudų. Lęšiai dengia smilkinkaulių srtitį. Apsaugo nuo ultravioletinių spindulių. | iki 100 vnt
9.15 | Apsauginiai akiniai skaidrūs, tinkantys naudoti su optiniais akiniais. Ypač lengvi. Sertifikuoti EN 166, ženklinti CE. Patikimai apsaugo nuo lekiančių dalelių ir purslų, optinio cheminio poveikio. Mechaninio atsparumo žymėjimas F pagal EN166. Akiniai be metalinių detalių. Apsaugo nuo visų UV spindulių, nerasojantys, nesibraižantys, aukščiausia optinė klasė (1). Rėmelis spiruoklinis, pagamintas iš lankstaus polimero. Kojelės bei auselės pagamintos soft pad technologija, neslystančio paviršiaus. Lęšiai dengia antakius, skruostus. | iki 50 vnt
9.16 | Kvėpavimo takų apsauga: filtruojantis respiratorius (kaukė), apsaugantis nuo dalelių, oro keliu plintančių mikroorganizmų; tipas FFP3; filtracijos efektyvumas 99,97%; vienkartinis; prie galvos tvirtinamas gumelėmis; tvirtai priglundantis, kad oras nepraeitų pro respiratoriaus kraštus; gali būti naudojamas kaip chirurginė kaukė, apsauganti nuo kraujo, biologinių skysčių, dulkių, TBC | iki 1000 vnt
9.17 | Filtrai 6075/EN141A1 + formaldehidai, tinkantys 3M6000 serijos puskaukėms respiratoriams | iki 10 vnt
9.18 | Vienkartinis, apsauginis seilinukas, užtikrinantis higienišką apsaugą valgio metu. Pagamintas iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis pagamintas iš minkšto sugeriamojo popieriaus, apatinis sluoksnis - nepralaidus skysčiams. Surišama raištelių pagalba. Seilinuko apatinėje dalyje integruota priekinė kišenėlė, nepralaidi skysčiams, kurioje surenkamas krintantis maistas ar skystis. Plotis ne mažiau 37 cm. Ilgis nuo 45cm. iki 60 cm. | iki 18000 vnt
9.19 | Paklotai:
9.19.1 | Paklotėlis sugeriantis skysčius (citostatinių vaistų pasiruošimui). Vienkartinio naudojimo, iš vienos pusės padengtas plastiku, iš kitos sugeriamu popieriu. Dydis 38x45cm, sterilus | iki 120 vnt
9.19.2 | Paklotėlis sugeriantis skysčius. Vienkartinio naudojimo, iš vienos pusės padengtas plastiku, iš kitos sugeriamu popieriu. Dydis apie 80x140cm | iki 100000 vnt
9.19.3 | Paklotai. Sugeriamų sluoksnių skaičius 6, išmatavimai 40x60cm. Sugeriamasis pagrindas pagamintas iš natūralaus išilginio pluošto skysčiams atspari apatinė pakloto dalis, bei sutvirtinti kraštai apsaugai nuo pratekėjimo | iki 10000 vnt
9.19.4 | Paklotai. Sugeriamų sluoksnių skaičius 6, išmatavimai 60x60cm. Sugeriamasis pagrindas pagamintas iš natūralaus išilginio pluošto skysčiams atspari apatinė pakloto dalis, bei sutvirtinti kraštai apsaugai nuo pratekėjimo | iki 600 vnt
9.19.5 | Paklotai. Sugeriamų sluoksnių skaičius 6, išmatavimai 60x90cm. Sugeriamasis pagrindas pagamintas iš natūralaus išilginio pluošto skysčiams atspari apatinė pakloto dalis, bei sutvirtinti kraštai apsaugai nuo pratekėjimo | iki 60000 vnt.
9.20 | Vienkartinės paklodės rulone su perforacija. Vienkartinės paklodės kušetėms, pagamintos iš naujos higieniškos SMS medžiagos. Kompozitinės neaustinės medžiagos (flizelino), sudarytos iš 100% polipropileno pluošto, atsparaus vandeniui. Matmenys: plotis 60cm (+- 2cm) x 2m (+- 2cm), rulone ne mažiau 75 lapai. | iki 60000 lapų
9.21 | Medicininiai kostiumai. Vienkartiniai, pagaminti iš minkšto polipropileno, tankis ne mažiau 50g/m2 , dydžiai ne mažiau kaip nuo M iki XXL. Švarke ne mažiau kaip dvi kišenės, kelnėse ne mažiau kaip viena kišenė, kaklo iškirptė ovali. Kelnių juosmens apimtis reguliuojama sutraukiamu dirželiu. Kelnės ir švarkelis supakuoti atskirose pakuotėse, kad būtų galima personalui pasirinkti reikiamą dydį pagal poreikį. Galimybė pasirinkti ne mažiau 2 spalvų. I klasės medicininis gaminys, atitinka EN13795 Dydžiai švarko / kelnių ilgisxplotis (galima paklaida ±2cm):
9.21.1 | M | iki 10 vnt
9.21.2 | L | iki 10 vnt
9.21.3 | XL | iki 10 vnt
9.21.4 | XXL | iki 20 vnt
9.22 | Kelnaitės kolonoskopiniams tyrimams. Vienkartinės, pagamintos iš polipropileno, juosmeninis ilgis ištempus ne mažiaus 130cm, ilgis ne mažiaus 60cm, vienos pusės klešnės plotis ne mažiau 35cm, angos vertikalus ilgis nugarinėje dalyje ne mažiau 15cm. | iki 500 vnt
9. Grupė | Viso 9 grupė
10. Grupė | Sterilios vienkartinės individualios apsaugos priemonės
10.1 | Apvalkalas vamzdeliui-laidui, polietileninis, neperšlampantis, sterilus, vienkartinis. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui.
10.1.1 | 15x250cm (atviru galu), komplekte lipni juostelė fiksacijai | iki 3000 vnt
10.1.2 | 15x240cm (perforuotu galu) | iki 120 vnt
10.1.3 | 17x240cm (su elastine anga) | iki 120 vnt
10.2 | Vienkartinės sterilios medicininės rankovės su rankogaliais, pagamintos iš spec. vandens nesugeriančios medžiagos su neperšlampančia plėvele, užtikrinančios pilną apsaugą nuo užteršimo organizmą skysčiais operacinėje, įpakavimas su sterilumo kontrolės lipdukais, ilgis ne mažiau 57cm. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 6500 vnt
10.3 | Apsauginė chirurginė lipni plėvelė, sterili, operaciniam laukui
10.3.1 | lipni dalis 10x15cm ±2cm | iki 50 vnt
10.3.2 | lipni dalis 10x20cm ±2cm | iki 120 vnt
10.3.3 | lipni dalis 28x25cm ±2cm | iki 600 vnt
10.3.4 | lipni dalis 28x41cm ±2cm | iki 120 vnt
10.3.5 | lipni dalis 50x45cm ±2cm | iki 600 vnt
10.3.6 | lipni dalis 60x60cm ±2cm | iki 100 vnt
10.4 | Chirurginis standartinės apsaugos chalatas, vienkartinis, sterilus, audinys iš vandeniui nepralaidžios neaustinės medžiagos, rankogaliai trikotažiniai. Neskatina prakaitavimo ilgalaikių intervencijų metu. Ilgi apykaklės užsegimo lipdukai. Pilnai viena kitą dengiančios nugaros dalys, plačios rankovės. Dydis XL (ilgis ne mažiau 150cm). Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 600 vnt
10.5 | Chirurginis chalatas specialus,vienkartinis sterilus, audinys iš vandeniui nepralaidžios neaustinės medžiagos, plastikiniai sutvirtinimai rankovių ir chalato priekinės dalies; papildomai apsaugantys nuo skysčių prasiskverbimo; rankogaliai trikotažiniai; chalatas su diržu, surišimas šone, sterili ir chalato nugara. Dydis XL (ilgis ne mažiau 150cm). Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 1000 vnt
10.6 | Mayo apklotas 145x78cm, (±3cm) nelaidus skysčiams apklotas instrumentų staleliui iš 70 mikronų polietileno plėvelės su priklijuota didelio sugeriamumo neaustine medžiaga viršutiniame paviršiuje. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 2500 vnt
10.7 | Angiografinių apklotų rinkinys periferinei ir neurodiagnostikai (sterilus): a) angiografijos apklotas: 230x300cm dydžio, su dviem angom (7x10cm) dubens srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo centrinė dalis 70x75 cm; b) intrumentų stalo apklotas 100x150cm; d) sugeriantis paklotas 50x80cm; e) paklotas lipniu kraštu 50x60cm; f) rankšluostėliai 2vnt. Leistinas apklotų dydžio nuokrypis ±2cm.Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 1000 vnt
10.8 | 2-sluoksniai chirurginiai apklotai, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams, sterilus, supakuoti po vieną, leistinas apklotų dydžio nuokrypis ± 2cm. Apklotas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui.
10.8.1 | 50x60cm | iki 16000 vnt
10.8.2 | 75x90cm | iki 20000 vnt
10.8.3 | 50x60cm su lipniu kraštu | iki 200 vnt
10.8.4 | 75x90cm su lipniu kraštu | iki 500 vnt
10.8.5 | 120x150cm su lipnia 5x7cm anga | iki 120 vnt
10.8.6 | 150x180cm su lipnia 5x7cm anga | iki 200 vnt
10.8.7 | 50x60 su lipnia 5x7 anga | iki 150 vnt
10.8.8 | Apklotas (sterilus) 75x90cm dydžio, su anga (6x8cm) centre lipniais kraštais | iki 600 vnt
10.9 | Apklotas lipniu kraštu 180x180cm: medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą, pagaminta iš 3 sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med.priemonės. Dydis 180x180cm. Leistinas apklotų dydžio nuokrypis ± 3cm. Apklotas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 300 vnt
10.10 | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui: sterilus; apklotas skaidrus, pagamintas iš tvirto polietileno; turi tris optinės dalies atšakas, tvirtinamas popieriniu, lipnių juostelių pagalba; objektyvo dalies skersmuo 48cm; dydis 117x254cm. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 100 vnt
10.11 | Sterilus apklotas neurochirurginiam mikroskopui. Suderinamas su ligoninėje naudojamu neurochirruginiu mikroskopu Kinevo 900. Automatiškai atpažystamas mikroskopo pagal identifikavimo lustą. Apklotas turi būti pritaikytas oro išsiurbimo funkcijai. Apklotas turi būti pratestuotas mikroskopo darbui su neuro navigacine sistema.Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Dydis 132 x 340 cm ±10cm | iki 100 vnt.
10.12 | Angiografinių apklotų rinkinys kardiologinei diagnostikai (sterilus): a) angiografijos apklotas:230x370cm ±15cm dydžio, su keturiom angom (dviem 5x7cm ir dviem 7x10cm) pečių srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo dalis pečių srityje 230x75cm; b) instrumentų stalo apklotas 150x140cm. (±2cm) 2 vnt.; c) sugeriantis paklotas 50x80cm. (±2cm) d) paklotas lipniu kraštu 50x60cm; f) rakšluostėliai 2 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 350 vnt
10.13 | Angiografijos apklotas (sterilus): 230x380 cm (±30cm) dydžio, su dviem angom (7x10cm) dubens srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo centrinė dalis 70x75 cm. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 60 vnt
10.14 | Apklotas (sterilus): 150x180cm dydžio, su anga (6x15cm) centre lipniais kraštais. Apklotas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 200 vnt
10.15 | Gaubtas aparatūrai (sterilus): skaidrus, skersmuo: 140cm (±3cm) | iki 1000 vnt
10.16 | Gaubtas aparatūrai (sterilus): skaidrus, skersmuo: 90cm (±3cm) | iki 600 vnt
10.17 | Rinkinys Cezario operacijai. Apklotų medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Rinkinio sudėtis a) Apklotas Cezario pjūviui 230x330cm su integruota incizine plėvele 35x35 (± 5 cm) , skysčių surinkimo maišu bei vamzdelių/laidų laikikliais; b) Apklotas Mayo tipo staliukui 78x145 cm (± 3 cm) - 1 vnt. c) Paklotėlis vaikui 75 cm x 120 cm (± 3 cm) - 1 vnt;, d) Lipni operacinė juosta 9x50 (±2 cm) cm - 1 vnt; e) Servetėles - 4 vnt; Rinkinis įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. | iki 20 vnt.
10.18 | Universaliu apklotų rinkinys. Apklotų medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Rinkinio sudėtis: a) universalus apklotas 150x190 (±3 cm)- 1 vnt; b) Apklotas lipniu kraštu 150x240 cm. (±2 cm)- 1 vnt; c) Mayo tipo staliuko apklotas 78x145 cm. (±3 cm) - 1 cm, d) Apklotas lipniu kraštu 180x180 cm. (±2 cm), absorbuojanti dalis 15x50 (±3 cm) - 1 vnt., e) pagalbiniai apklotai lipniu kraštu 75x90 cm, absorbuojanti dalis 15x50 (±5 cm - 2 vnt, f) lipni juosta 10x50 (± 1) cm - 1 vnt; g) servetėlės - 4 vnt. Rinkinis įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui | iki 100 vnt.
10. Grupė | Viso 10 grupė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

## 11 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
11. Grupė | Priemonės regioninei anestezijai
11.1 | Adatos spinalinės
- sterilios,
- plieninė adata,
- gerai permatomas antgalis
- reikalavimai gamybos kokybei - visi produktai turi būti pagaminti laikantis ISO 9001/EN 46001 kokybės sistemų kontrolės standartų
| - turi turėti CE sertifikatus (su ženklą suteikusios institucijos kodu) |  |  |  |  | B.Braun Spinocan*
11.1.1 | 16Gx90mm | iki 120 vnt | 5 | 0.98 | 117.6 | 4501390
11.1.2 | 22Gx40 mm, ID 0,7mm | iki 120 vnt | 5 | 0.98 | 117.6 | 4507401
11.1.3 | 25Gx75 mm, ID 0,6mm | iki 120 vnt | 5 | 0.85 | 102 | 4505751
11.2 | Adatos spinalinės
- sterilios,
- plieninė adata,
| - gerai permatomas antgalis |  |  |  |  | B.Braun Spinocan*
11.2.1 | Quincke tipo (arba analogiški) 18Gx90mm | iki 800 vnt | 5 | 0.98 | 784 | 4501390
11.2.2 | Quincke tipo (arba analogiški) 19Gx90mm | iki 300 vnt | 5 | 0.98 | 294 | 4501195
11.2.3 | Quincke tipo (arba analogiški) 20Gx90mm | iki 60 vnt | 5 | 0.98 | 58.8 | 4509900
11.2.4 | Quincke tipo (arba analogiški) 22Gx90mm | iki 500 vnt | 5 | 0.98 | 490 | 4507908
11.2.5 | Quincke tipo (arba analogiški) 22Gx40mm | iki 60 vnt | 5 | 0.98 | 58.8 | 4507401
11.2.6 | Quincke tipo (arba analogiški) 23Gx90mm | iki 50 vnt | 5 | 0.98 | 49 | 4507908
11.2.7 | Quincke tipo (arba analogiški) 25Gx90mm | iki 2400 vnt | 5 | 0.98 | 2352 | 4505905
11.2.8 | Quincke tipo (arba analogiški) 25Gx120mm | iki 50 vnt | 5 | 0.98 | 49 | 4505913
11.2.9 | Quincke tipo (arba analogiški) 26Gx90mm | iki 2400 vnt | 5 | 0.98 | 2352 | 4502906
11.2.10 | Quincke tipo (arba analogiški) 26Gx120mm | iki 20 vnt | 5 | 0.98 | 19.6 | 4504917
11.2.11 | Quincke tipo (arba analogiški) 27Gx90mm | iki 120 vnt | 5 | 0.98 | 117.6 | 4503902
11.3 | Atraucan tipo (arba analogiški) 26Gx90mm | iki 50 vnt | 5 | 3.7 | 185 | 4504739
11.4 | Adatos laidinei anestezijai tinkančios Stimuplex aparatui
11.4.1 | 150 a-0,7x150mm | iki 12 vnt | 5 | 4.95 | 59.4 | 4894278
11.4.2 | 100 a-0,7x100mm | iki 700 vnt | 5 | 4.95 | 3465 | 4894260
11.4.3 | 50 a-0,7x50mm | iki 1000 vnt | 5 | 4.95 | 4950 | 4894502
11.5 | Epidūriniai rinkiniai Nr. 18 | iki 300 vnt | 5 | 5.55 | 1665 | B.Braun, Perifix*451, k. 4514513
- adata metalinė su sparneliais Tuochy-Weiss su plastikiniu mandrenu
- kateteris iš poliamido, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis
- kateteris elastingas be "atminties",
- kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų, kateterio nukreipėjas
- 10ml LOR švirkštas paraboline gradacija
- antibakterinis plokščias filtras
- filtro fiksatorius
- sterilūs, vienkartiniai
11. Grupė | Viso 11 grupė |  |  |  | 17286.4
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

## 12 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
12 grupė | Priemonės sterilizacijai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
12.1 | Medicininis krepuotas popierius sterilizacijai turi būti lygaus paviršiaus, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų, supjaustytas lakštais, svoris ne mažiau 60 g/m2. Skirtas sterilizacijai garais, FO ir etileno oksido dujomis. Turi atitikti HN 47-1:2012 p. 82.5, LST EN ISO 11607-1, LST EN 868-2 reikalavimus, turi būti ženklintas „CE“ pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB. Pateikti naudojimo instrukciją, techninių duomenų lapus ir atitikties 93/42/EEB deklaraciją, atitikties standartams kopijas. Paprašius pateikti pavyzdžius ne mažiau kaip po 3 vnt. kiekvieno dydžio
12.1.1 | 40x40cm (pakuotėje po 500 lapų ± 10 lapų) | iki 10 pak
12.1.2 | 60x60cm (pakuotė po 500 lapų ± 10 lapų) | iki 70 pak
12.1.3 | 75x75cm (pakuotė po 250 lapų ± 10 lapų) | iki 250 pak
12.1.4 | 100x100cm (pakuotė po 250 lapų ± 10 lapų) | iki 340 pak
12.1.5 | 120x120cm (pakuotė po 100 lapų ± 10 lapų) | iki 450 pak
12.2 | Medicininė neaustinio pluošto pakavimo medžiaga sterilizacijai sunkių instrumentų iki 15 kg paketams. Skirtas sterilizacijai garais, FO, EO dujomis, užtikrina tiek sausą tiek drėgną bakterinį barjerą, dėžėse supakuotas aseptiškai. Medžiaga turi būti pagaminta iš sintetikos pluoštų, 1 kv.m. svoris ne mažiau kaip 50 g. Turi atitikti HN 47-1:2012 p. 82.5, LST EN ISO 11607-1, LST EN 868-2 standarto reikalavimus, medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB ir turėti turėti CE ženklą. Pateikti naudojimo instrukciją, techninių duomenų lapą, atitikties direktyvai 93/42/EEB deklaraciją, atitikties standartams kopijas, leidžiamo maksimalaus paketo svorio deklaraciją. Paprašius pateikti pavyzdžius ne mažiau kaip po 3 vnt. kiekvieno dydžio
12.2.1 | 120x120cm (pakuotė po 100 lapų ± 10 lapų) | iki 15 pak
12.2.2 | 130x150 cm ( pakuotė po 80 lapų ± 10 lapų) | iki 6 pak
12.3 | Apsauginis popierius skirtas apsaugoti pakuotę nuo pažeidimų, lengvai lankstosi ir formuojasi sudarant paketą, pasižymi vandenį absorbuojančiomis savybėmis, gerai praleidžia garus, apsaugo ir dengia krepšelio šonus. Popieriaus tankis ne mažiau 110 g/m², popieriaus lakštai 55cmx40cm ±5cm. Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB. Pateikti naudojimo instrukciją, techninių duomenų lapus ir atitikties deklaraciją. Paprašius pateikti pavyzdžius, 3 vnt. | iki 40 000 vnt
12.4 | Sterilizacijos juosta plokščia. Turi atitikti HN 47-1:2012 p. 82.3, LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 reikalavimus, turi turėti CE ženklą ir atitikti 93/42 EEB direktyvą. Pagaminta iš sustiprinto krepinio popieriaus, kurio svoris ne mažesnis kaip 70 g/m2 ir skaidraus plastiko (matomas paketo turinys) iš kitos pusės, turi tikti sterilizacijai garais 121 0 C ir 1340 C temperatūroje, FO dujomis bei etileno oksido dujomis. Ant sterilizacijos juostos turi būti 1 klasės cheminiai proceso poveikio indikatoriai garų, FO ir etileno oksido dujoms (pateikti atitikties EN ISO 11140-1 deklaraciją), indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, standarto EN ISO 11607 simboliai, atidarymo kryptis, produkto išmatavimai, serijos numeris. Ant juostos išorinės popierinės pusės negali būti jokių indikatorių, kitos informacijos, išskyrus serijos numerį ir juostos išmatavimus. Ant juostų popierinės pusės, per kurią į suformuotus paketus patenka sterilizacijos veiksnys, neturi būti jokių užrašų, ženklų. Visa informacija: atitiktis standartams, 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai garams, FO ir etileno oksido dujoms, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis, ir plotis, gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris turi būti matoma ir skaitoma juostos plastiko pusėje, šonuose turi būti 3 išilginės užlydymo siūlės, tvirtos, tolygiai užlydytos, su vienodais oro tarpais. Užlydymo siūlių plotis ne mažiau kaip 10 mm. Aseptinis įpakavimas (juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų). Pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė. Pateikti: naudojimo instrukciją, kurioje būtų gamintojo rekomendacijos apie lydymo temperatūrą, greitį, slėgį, techninių duomenų lapus, atitikties deklaracijas, paprašius pateikti pavyzdžius, ne mažiau kaip 2 metrus kiekvienos rūšies. Rulono ilgis 200 metrų, plotis: Rulono ilgis 200 metrų, plotis:
12.4.1 | 50mm ±5mm | iki 10 vnt
12.4.2 | 75mm ±5mm | iki 40 vnt
12.4.3 | 100mm ±10mm | iki 60 vnt
12.4.4 | 125mm ±5mm | iki 15 vnt
12.4.5 | 150mm ±10mm | iki 80 vnt
12.4.6 | 210mm ±10mm | iki 100 vnt
12.4.7 | 250mm ±10mm | iki 100 vnt
12.4.8 | 300mm ±10mm | iki 50 vnt
12.4.9 | 380mmx ±10mm | iki 10 vnt
12.5 | Popieriaus - plastiko saviklijai maišeliai chirurginių instrumentų sterilizacijai. Užlenktas, tvirtas apatinis kraštas, kokybiškas užlydymas: ištisinis be tarpų, neatsilydo sterilizacijos metu, trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ne mažiau 1 cm ; popierius atsparus pradūrimams, neplyšta atidarant, nėra aseptinės rizikos; uždarymui nereikalinga pakuočių užlitavimo mašina (maišeliai uždaromi rankomis); turi išorinius integruotus indikatorius (garų ir etileno oksido). Turi atitikti HN 47-1:2012 p. 82.3, LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 reikalavimus, turi turėti CE ženklą ir atitikti 93/42 EEB direktyvą.Dydžiai:
12.5.1 | 20cm ±0,5cm(plotis) x 33cm ±0,5cm(ilgis) x 9,5cm±0,5cm (išsiplėtimo aukštis) | iki 500 vnt
12.6 | Žymekliai ant sterilizuojamų paketų atžymų atlikimui, turi būti skirtingų spalvų. Rašalas atsparus garų sterilizacijai bei plovimui automatiniuose plautuvuose, tinka rašyti ant automatiniuose plautuvuose plaunamų krepšelių
12.6.1 | raudona | iki 20 vnt
12.6.2 | juoda | iki 450 vnt
12.6.3 | mėlyna | iki 20 vnt
12.7 | Sterilizacijos juosta su kloste. Turi atitikti HN 47-1:2012 p. 82.3, LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 reikalavimus, turi turėti CE ženklą ir atitikti 93/42 EEB direktyvą. Pagaminta iš sustiprinto krepinio popieriaus, kurio svoris ne mažesnis kaip 70 g/m2 ir skaidraus plastiko (matomas paketo turinys) iš kitos pusės, turi tikti sterilizacijai garais 121 0 C ir 1340 C temperatūroje, FO dujomis bei etileno oksido dujomis. Ant sterilizacijos juostos turi būti 1 klasės cheminiai proceso poveikio indikatoriai garų, FO ir etileno oksido dujoms (pateikti atitikties EN ISO 11140-1 deklaraciją), indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, standarto EN ISO 11607 simboliai, atidarymo kryptis, produkto išmatavimai, serijos numeris. Ant juostos išorinės popierinės pusės negali būti jokių indikatorių, kitos informacijos, išskyrus serijos numerį ir juostos išmatavimus. Ant juostų popierinės pusės, per kurią į suformuotus paketus patenka sterilizacijos veiksnys, neturi būti jokių užrašų, ženklų. Visa informacija: atitiktis standartams, 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai garams, FO ir etileno oksido dujoms, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis, ir plotis, gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris turi būti matoma ir skaitoma juostos plastiko pusėje, šonuose turi būti 3 išilginės užlydymo siūlės, tvirtos, tolygiai užlydytos, su vienodais oro tarpais. Užlydymo siūlių plotis ne mažiau kaip 10 mm. Aseptinis įpakavimas (juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų). Pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė. Pateikti: naudojimo instrukciją, kurioje būtų gamintojo rekomendacijos apie lydymo temperatūrą, greitį, slėgį, techninių duomenų lapus, atitikties deklaracijas, paprašius pateikti pavyzdžius, ne mažiau kaip 2 metrus kiekvienos rūšies.
12.7.1 | 100mmx50mmx100m ±5mm | iki 3 rul
12.7.2 | 150mmx50mmx100m ±5mm | iki 3 rul
12.7.3 | 200mmx50mmx100m ±10mm | iki 3 rul
12.7.4 | 250mmx65mmx100m ±10mm | iki 3 rul
12.7.5 | 300mmx65mmx100m ±10mm | iki 10 rul
12.7.6 | 380mmx80mmx100m ±20mm | iki 5 rul
12.8 | Apsaugos aštriems instrumentams: skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų, pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko, skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais, netrukdo sterilizacijos agentui (garams) prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių, ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB), apsaugos dedamos ant instrumentų, jų rinkinių. Išmatavimai:
12.8.1 | 1,0x6,0cm (±0,5cm) | iki 20 vnt
12.8.2 | 2,5x10,5cm (±0,5cm) | iki 250 vnt
12.8.3 | 5,0x14,0cm (±0,5cm) | iki 250 vnt
12.9 | Apsaugos aštriems instrumentams: skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų, pagamintos iš popieriaus, skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais, netrukdo sterilizacijos agentui (garams) prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių, ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB), apsaugos dedamos ant instrumentų, jų rinkinių. Išmatavimai:
12.9.1 | 1,0x6,0cm (±0,5cm) | iki 50 vnt
12.9.2 | 2,5x10,5cm (±0,5cm) | iki 700 vnt
12.9.3 | 5,0x14,0cm (±0,5cm) | iki 1000 vnt
12.10 | Identifikacijos-atsekamumo etiketės: poliesterio etiketės atsekamumui plovimo-sterilizacijos procesuose, atsparios plovikliams ir karštai temperatūrai ne mažiau 134 laipsnių. Įvairių spalvų (ne mažiau 7 spalvų), vieta informacijai užrašyti, supakuotos perforuotoje juostoje, storis - ne mažiau 175 mikronai
12.10.1 | 25mmx190mm ±2mm | iki 1000 vnt
12.10.2 | 35mmx160mm ±2mm | iki 100 vnt
12.10.3 | 50mmx236mm ±2mm | iki 50 vnt
12.10.4 | 110mmx206mm ±2mm | iki 50 vnt
12.11 | Popieriaus - plastiko užlydomi maišeliai chirurginių instrumentų sterilizacijai. Šonuose trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ne mažiau 1,2 cm ± 1 mm; popierius atsparus pradūrimams,turi kokybiškai atsidaryti naudojant, nėra aseptinės rizikos; uždarymui reikalinga pakuočių užlitavimo mašina (sutarties galiojimo metu NEMOKAMAI pateikti maišelių užlydymo aparatą (siūlėtuvą) pagal panaudos sutartį, kuris galėtų užlydyti iki 45 cm pločio maišelius); turi išorinius integruotus indikatorius (garų, FO ir etileno oksido). Turi atitikti HN 47-1:2012 p. 82.3, LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 reikalavimus, turi turėti CE ženklą ir atitikti 93/42 EEB direktyvą. Dydžiai:
12.11.1 | 100mmx250mm ±2mm | iki 20 vnt
12.11.2 | 150mmx300mm ±2mm | iki 20 vnt
12.11.3 | 125mmx250mm ±2mm | iki 20 vnt
12.11.4 | 250mmx380mm ±2mm | iki 7000 vnt
12.11.5 | 420mmx500mm ±2mm | iki 20 vnt
12.11.6 | 150mmx50mmx400mm ±2mm | iki 20 vnt
12.11.7 | 200mmx50mmx400mm ±2mm | iki 20 vnt
12.12 | Integralumo testas. Atitinka ISO 11607 standarto reikalavimus; testas skirtas užlydytų pakuočių sandarumui nustatyti; rezultatai vertinami ne ilgiau kaip po 20 sek.; kiekvienas testas supakuotas individualiai, folijoje turi buti lengvai plyštantis naudojant. Komplekte turi būti spalvinis rezultatų paaiškinimas su teigiamų ir neigiamų reikšmių paaiškinimais; rezultatų registracijos kortelė | iki 40 vnt
12.13 | Silikoninės žymėjimo juostelės instrumentams žymėti. Silikoniniai dirželiai medicinos prietaisų identifikavimui ar surišimui. Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB. Atsparūs aukštai temperatūrai, sterilizuojant sočiais vandens garais (iki+135C), etileno oksido garais, žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu. Neturi trukdyti sterilizacijos veiksniui prasiskverbti prie sterilizuojamų paviršių. Atsparūs cheminių medžiagų poveikiui, plaunant automatinėse plovimo-dezinfekavimo mašinose. Įvairių spalvų (ne mažiau 7 spalvų) ir ilgių (60 mm, 110 mm, 190 mm, 210 mm). Pateikti pavyzdžius kiekvienos rūšies ilgio ne mažiau kaip po 2 vnt. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti: naudojimo instrukciją, atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją
12.13.1 | 60 mm | iki 10 vnt
12.13.2 | 110 mm | iki 70 vnt
12.13.3 | 190 mm | iki 70 vnt
12.13.4 | 210 mm | iki 600 vnt
12.14 | Plokštelės plovimo mašinų krepšeliams (komplekte su silikoninėmis kniedėmis). Plastikinės, įvairių šviesių spalvų ( ne mažiau 7 spalvų), išmatavimai 90 mm x 30 mm (±3 mm).Skirtos naudoti automatinėse plovimo mašinose, krepšelių ženklinimui.Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB. Pagaminta iš kieto, nelankstaus plastiko. Plokštelės tvirtinamos prie metalinių krepšelių silikoninėmis tvirtinimo detalėmis (kniedėmis), kurios tvirtai fiksuoja plokštelę prie krepšelio, nenukrenta po plovimo automatinėse plovimo-dezinfekavimo mašinose (kniedės turi įeiti į komplektą). Plokštelė pritaikyta rašymui vandeniui atspariu rašikliu.Turi būti atsparios aukštai temperatūrai (iki +135C). Paprašius pateikti ne mažiau kaip 3 pavyzdžius įvairių spalvų. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti: naudojimo instrukciją bei atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją. | iki 300 vnt
12.15 | Sterilizacijos multi – maišelių juosta. Maišeliai pagaminti iš neaustinio pluošto ir skaidraus plastiko. Maišelyje turi būti 10-11 kišenėlių instrumentams. Skirti laikyti atskirą rinkinį sudarančias priemones, bei apsaugoti nuo pakuotės pažeidimų. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1.Turi būti skirti sterilizuoti vandens garų ir formaldehido tirpalu. Išmatavimai: 52x20 (±2 mm). Paprašius pateikti ne mažiau kaip 2 vnt. pavyzdžių. | iki 200 vnt
12.16 | Kampai popieriniai konteineriams. Pagaminti iš balto kartono (popieriaus svoris ne mažesnis kaip 270 g/m2). Skirti apsaugoti pakuotes nuo pažeidimų, naudojant sterilizacijai metalinius tinklelius. Lengvai sulankstoma konstrukcija, kampų apsaugai prieš sterilizaciją, naudojant krepinį popierių. Tinka naudoti aukštoje temperatūroje (1340C). Kampų išmatavimai: 100x100x50 mm (±5 mm). Paprašius pateikti pavyzdžius ne mažiau kaip 4. | iki 3000 vnt
12.17 | Apsauginės pirštinės darbui su sterilizatoriais. Minkštos, lanksčios, pralaidžios orui, be siūlių (medžiaga: medvilnės ir poliesterio mišinys) Atsparios aukštoms temperatūroms iki +250 C. Turi būti pritaikytos skalbimui., įvairių dydžių (M, L). Komfortiškos dėvėjimui. Pateikti aprašymą ar katalogą. Paprašius pateikti pavyzdžius | iki 40 vnt
12.18 | Medicininis krepuotas popierius sterilizacijai sunkių instrumentų iki 12 kg paketams. Skirtas sterilizacijai garais, FO, EO dujomis, užtikrina tiek sausą tiek drėgną bakterinį barjerą, dėžėse supakuotas komplektais po du lapus (vidinis pagamintas iš sustiprintos celiuliozės, išorinis lapas pagamintas iš sintetikos pluoštų). Turi atitikti HN 47-1:2012 p. 82.5, LST EN ISO 11607-1, LST EN 868-2 standarto reikalavimus, medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB ir turi turėti CE ženklą. Pateikti naudojimo instrukciją, techninių duomenų lapą, atitikties direktyvai 93/42/EEB deklaraciją, atitikties standartams kopijas, leidžiamo maksimalaus paketo svorio deklaraciją. Paprašius pateikti pavyzdžius ne mažiau kaip po 3 vnt. kiekvieno dydžio
12.18.1 | 120x120cm (pakuotė po 100 lapų ± 10 lapų) | iki 100 pak
12.18.2 | 130x150 cm ( pakuotė po 100 lapų ± 10 lapų) | iki 400 pak
12 grupė | Viso 12 grupė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.