TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
D01 dalis
Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).
1. Bendri reikalavimai
Optinių komponentų paruošimo garinimui įrenginys, veikiantis ultragarsinio valymo skystyje principu, turi atlikti optinių komponentų paviršių valymo funkciją. Įrenginyje turi būtį įrengtos 7 valymo vonios su papildomomis užkrovimo ir iškrovimo platformomis. 
2. Naudojimo sąlygos

Prietaisai bus naudojami normaliomis laboratorijos (ISO -7 švarumo patalpa) sąlygomis. 
Lentelėje esančioje žemiau pateikti pagrindiniai D01 dalies techniniai parametrai. 

	Eil.nr.
	Rodiklis
	Reikalaujamas rodiklis
	Siūlomos specifikacijos

Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos

Pildo tiekėjas

	I
	Optinių komponentų paruošimo dengimui ultragarsinis įrenginys;
	Gamintojas, modelis: Optimal Technologies , UCS 60

	1. 
	Prietaiso paskirtis
	Prietaisas skirtas optinių komponentų, bei ypatingai jų poliruotų paviršių nuvalymui prieš dengimą dielektrinėmis dangomis ar kitus eksperimentus. Įrenginys turi veikti ultragarsinio valymo principu.
	Prietaisas skirtas optinių komponentų, bei ypatingai jų poliruotų paviršių nuvalymui prieš dengimą dielektrinėmis dangomis ar kitus eksperimentus. Įrenginys veikia ultragarsinio valymo principu.

	2. 
	Įrenginio konstrukcija
	Įrenginyje turi būti atitinkamos plovimo vonios su nurodytu eiliškumu ir funkcijomis:

1: Įkrovimo – patalpinimo platforma;

2: Vonia su ultragarso funkcija;

3: skalavimo vonia;

4: Vonia su ultragarso funkcija;

5: Skalavimo vonia;

6: Vonia su dejonizuotu vandeniu ir ultragarso funkcija;

7: Vonia su dejonizuotu vandeniu ir ultragarso funkcija;

8: Infraredinis džiovinimas;

9: Pabaigimo- iškrovimo platforma.


	Įrenginyje yra atitinkamos plovimo vonios su nurodytu eiliškumu ir funkcijomis:

1: Įkrovimo – patalpinimo platforma;

2: Vonia su ultragarso funkcija;

3: skalavimo vonia;

4: Vonia su ultragarso funkcija;

5: Skalavimo vonia;

6: Vonia su dejonizuotu vandeniu ir ultragarso funkcija;

7: Vonia su dejonizuotu vandeniu ir ultragarso funkcija;

8: Infraredinis džiovinimas;

9: Pabaigimo- iškrovimo platforma.



	3. 
	Ultragarso dažnis
	40 k Hz (2,4,6,7 vonios). Galia nemažiau nei 100 W.
	40 k Hz (2,4,6,7 vonios). Galia 100 W.

	4. 
	Temperatūros keitimo funkcija ir diapazonas 2,4,6,7 voniose
	20-80 C°
	20-80 C°

	5. 
	Filtravimas 2,4,6,7 voniose
	1 µm
	1 µm

	6. 
	Svyravimo funkcija 2-6 voniose
	Būtina. Dažnis nemažiau nei 20 ciklai per minutę
	Yra. Dažnis 20 ciklu per minutę

	7.
	Lėto iškėlimo funkcija 7 vonioje
	Būtina. Negreičiau nei 30 mm per minutę iškėlimo greitis.
	Yra. Negreičiau nei 30 mm per minutę iškėlimo greitis.

	8.
	Galimybė išsaugoti plovimo receptus įrenginio atmintyje
	Būtina. Nemažiau nei 5 receptai.
	Yra. 5 receptai.

	9.
	Laikmačiai kiekvienai voniai
	Būtina.
	Yra

	10.
	Temperatūros davikliai kiekvienai voniai
	Būtina.
	Yra

	11.
	Automatinis sistemos įsijungimas
	Būtina.
	Yra.

	
	Automatinis vandens lygio palaikymas visose voniose (2-7)
	Būtina
	Yra

	12.
	Automatinis bandinių perkėlimas 
	Būtina
	Yra

	13.
	Vonios matmenys
	Ne mažiau nei 120 x 240 x 200 mm (plotis x ilgis x aukštis)
	Ne mažiau nei 120 x 240 x 200 mm (plotis x ilgis x aukštis)

	14.
	Sistemos matmenys
	Ne daugiau nei 2000 x 1000 x 2000 mm (ilgis x plotis x aukštis)
	1650 x 750 x 1060 mm (ilgis x plotis x aukštis)


3. Pateikimo terminas

Optinių komponentų paruošimo garinimui įrenginys bus  pristatytas per 150 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.
4. Įdiegimas. Mokymai.

Ne vėliau kaip per 2 mėn. po įrangos pateikimo vartotojui Tiekėjas savo lėšomis atliks įrangos įdiegimą ir pajungimą užsakovo nurodytoje vietoje. Taip pat privaloma tolesnės tiesioginės nuotolinės konsultacijos prietaiso eksploatavimo klausimais.
5. Garantija ir kita

Garantinis terminas įrangai: 12 mėnesių garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją. 

Specialieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Nesant viešai paskelbtos techninės informacijos apie konkretų gaminį, techninių specifikacijų atitikimas vertinamas kaip priimtinas, jeigu gamintojas jas patvirtina deklaracija oficialiame blanke su parašu. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
D02 dalis
Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).
1. Bendri reikalavimai

Foto-terminė sistema sugerties matavimams. Tai optinių dangų, pagrindukų ir kristalinių medžiagų optinės sugerties tiesioginio matavimo prietaisas. Prietaisas turi leisti išmatuoti itin mažą optinę sugertį (<< 0.1%, t.y. iki vienetų x10-6 eilės arba vienetų ppm) UV-VIS-NIR spektriniame diapazone. Sistemą sudaro šios 2 dalys:
I. Sugerties matavimo sistemos dalis;
II. Lazerinio kaupinimo dalis.
2. Naudojimo sąlygos

Prietaisai bus naudojami normaliomis laboratorijos sąlygomis. Kambario temperatūra 18-30oC, santykinis drėgnumas 45-80%.
Lentelėje esančioje žemiau pateikti pagrindiniai D02 dalies techniniai parametrai. 
	Eil.nr.
	Rodiklis
	Reikalaujamas rodiklis
	Siūlomos specifikacijos

Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos

Pildo tiekėjas

	I
	Sugerties matavimo sistemos dalis
	Gamintojas, modelis: 
 Leibniz-Institute of Photonic Technology, 
 Experimental demonstrator for direct absorption measurements 

at wavelengths 355nm, 532nm and 1064nm

	
	Prietaiso paskirtis
	Matuoklis turi leisti matuoti sugerties nuostolius plonose plėvelėse, optiniuose pagrindukuose, kristaluose, daugiasluoksnėse dangose UV-VIS-NIR spektriniame diapazone. Sistema turi turėti draugišką vartotojui programinę įrangą, nustatyti sugerties koeficientui iš matavimo rezultatų. 
	Matuoklis leidžia matuoti sugerties nuostolius plonose plėvelėse, optiniuose pagrindukuose, kristaluose, daugiasluoksnėse dangose UV-VIS-NIR spektriniame diapazone. Sistema turi  draugišką vartotojui programinę įrangą, nustatyti sugerties koeficientui iš matavimo rezultatų. 

	1
	Matavimo principas
	Bandinys yra apšviečiamas kaupinančiu lazeriu. Dėl vykstančios sugerties ir išsiskiriančios šilumos sukuriamų efektų, detektuojamų zonduojančiu lazerio pluoštu registravimo, yra apskaičiuojama sugertis bandinyje.
	Bandinys yra apšviečiamas kaupinančiu lazeriu. Dėl vykstančios sugerties ir išsiskiriančios šilumos sukuriamų efektų, detektuojamų zonduojančiu lazerio pluoštu registravimo, yra apskaičiuojama sugertis bandinyje.

	2
	Visi optiniai komponentai turi būti skirti Nd:YAG lazerio fundamentinio spinduliavimo ir antros bei trečios jos harmonikų bangos ilgiams
	UV: λ = 355nm, 

VIS: λ = 532nm, 

NIR: λ = 1064nm, 
	UV: λ = 355nm, 

VIS: λ = 532nm, 

NIR: λ = 1064nm, 

	5
	Paviršinės bei tūrinės sugerties etalonai ir kalibracijai reikalingi komponentai ties UV-VIS-NIR diapazonų bangos ilgiais 
	Privaloma
	Yra

	4
	Mažiausi optinės sugerties absoliutūs dydžiai ir paklaidos, kuriuos galima išmatuoti prietaisu 
	<3 ppm @ 1064 nm ± 10%
<10 ppm @ 532 nm ± 10%
<20 ppm @ 355 nm ± 10%
	<3 ppm @ 1064 nm ± 10%
<10 ppm @ 532 nm ± 10%
<20 ppm @ 355 nm ± 10%

	6
	Mažiausias optinės sugerties dydis, kurį galima išmatuoti prietaisu 
	<3 ppm @ 1064 nm

<10 ppm @ 532 nm

<20 ppm @ 355 nm
	<3 ppm @ 1064 nm

<10 ppm @ 532 nm

<20 ppm @ 355 nm

	7
	Matuojamų bandinių dydis
	Prietaisas turi leisti matuoti bandinį, kurio diametras būtų nuo 10 mm iki 50.8 mm. Storis nuo 1 mm iki 10mm.
	Prietaisas leidžia matuoti bandinį, kurio diametras būtų nuo 10 mm iki 50.8 mm. Storis nuo 1 mm iki 10mm.

	II
	Lazerinio kaupinimo dalis
	
	

	
	Paskirtis
	Lazerio spinduliuotė ties fiksuotais bangos ilgiai turi būti UV-VIS-NIR spektro diapazone.
	Lazerio spinduliuotė ties fiksuotais bangos ilgiais yra  UV-VIS-NIR spektro diapazone.

	1
	Reikalaujami bangos ilgiai
	UV: λ = 355nm, 

VIS: λ = 532nm, 

NIR: λ = 1064nm, 

Nd:YAG lazerio fundamentinio spinduliavimo ir antros bei trečios jos harmonikų bangos ilgiai.
	UV: λ = 355nm, 

VIS: λ = 532nm, 

NIR: λ = 1064nm, 

Nd:YAG lazerio fundamentinio spinduliavimo ir antros bei trečios jos harmonikų bangos ilgiai.

	2
	Spinduliuotės vidutinė galia
	UV: P ≥ 1.5 W, 
VIS: P ≥ 5W,
NIR: P ≥ 10 W.
	UV: P ≥ 1.5 W, 
VIS: P ≥ 5W,
NIR: P ≥ 10 W.

	3
	Pluošto kokybės parametras M2
	M2 < 1.5
	M2 < 1.5

	4
	Impulsų trukmė, τ ir pasikartojimo dažnis, (
	Nuolatinė spinduliuotė

arba
( > 1kHz dažnio impulsinė spinduliuotė su sąlyga, kad momentinė galia impulse neviršytų 10MW (pvz. τ ≥ 10ps kai ( ≥ 100kHz, τ ≥ 1ns kai ( ≥ 1kHz).
	Nuolatinė spinduliuotė



	5
	Spinduliuotės valdymas
	Elektroninis spinduliuotės valdymas (įjungimas / išjungimas) laiko intervalams nuo trumpesnių nei 0.1 s iki pastovios impulsinės arba nuolatinės spinduliuotės su lazerio elektronikos išduodamais sinchronizacijos impulsais, kuriuos galima būtų panaudoti sugerties matuoklio elektroniniam valdymui.
	Elektroninis spinduliuotės valdymas (įjungimas / išjungimas) laiko intervalams nuo trumpesnių nei 0.1 s iki pastovios impulsinės arba nuolatinės spinduliuotės su lazerio elektronikos išduodamais sinchronizacijos impulsais, kuriuos galima būtų panaudoti sugerties matuoklio elektroniniam valdymui.


3. Pateikimo terminas

Visos Foto-terminės sugerties matavimo sistemos dalys bus  pristatytos per 150 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.
4. Įdiegimas. Mokymai.

Ne vėliau kaip per 2 mėn. po įrangos pateikimo vartotojui Tiekėjas savo lėšomis atliks įrangos įdiegimą ir pajungimą užsakovo nurodytoje vietoje. Taip pat yra tolesnės tiesioginės nuotolinės konsultacijos prietaiso eksploatavimo klausimais, jei reikia naudojant nuotolinio prisijungimo kompiuterines programas.
5. Garantija ir kita

Garantinis terminas įrangai: 12 mėnesių garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją. 

Specialieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Nesant viešai paskelbtos techninės informacijos apie konkretų gaminį, techninių specifikacijų atitikimas vertinamas kaip priimtinas, jeigu gamintojas jas patvirtina deklaracija oficialiame blanke su parašu. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
D03 dalis

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).
1. Bendri reikalavimai

Spektrofotometras UV-VIS diapazonui yra skirtas plonasluoksnių dangų optinėms charakteristikoms matuoti plačiame bangos ilgių diapazone. Prietaisas turi turėti galimybes keisti matavimo poliarizacijas, kritimo kampus, nustatyti absoliutinis atspindžio ir palaidumo vertes. Spektrofotometras turi būti pritaikytas optinių komponentų padengtų plonasluoksnėmis dangomis matavimams.
2. Naudojimo sąlygos

Įranga bus naudojama švariose patalpose (ISO 7-8 lygio). Įrangos eksploatacinės charakteristikos  turi atitikti sąlygas, keliamas darbui tokiose patalpose.
3. Elektros tinklas

Patalpoje įrengtas 220±10 V, 50 Hz trijų fazių kintamos įtampos tinklas.

Lentelėje esančioje žemiau pateikti pagrindiniai D03 dalies atskirų komponentų techniniai parametrai
	Eil.nr.
	Rodiklis
	Reikalaujamas rodiklis
	Siūlomos specifikacijos

Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos

Pildo tiekėjas

	I
	Spektrofotometras UV-IR diapazonui
	Gamintojas, modelis: EssentOptics Ltd, Photon RT

	1. 
	Paskirtis
	Matuoti plonasluoksnių dangų pralaidumo ir atspindžio charakteristikas plačiam spektriniame diapazone keičiant kritusios šviesos poliarizaciją bei kritimo kampą.
	Matuoti plonasluoksnių dangų pralaidumo ir atspindžio charakteristikas plačiam spektriniame diapazone keičiant kritusios šviesos poliarizaciją bei kritimo kampą.

	2. 
	Atraminis matavimo kanalas
	Būtinas
	Yra

	3. 
	Skenavimo žingsnis
	Minimum nuo 0,5 iki 10 nm arba daugiau, t.y. viršutinė riba gali būti iki 100 nm, o apatinė mažiau nei 0.5 nm.
	nuo 0,č5 iki 100 nm 

	4. 
	Skenavimo greitis
	Nemažiau nei 1000 nm  per minutę esant 5 nm skenavimo žingsniui
	3000 nm  per minutę esant 5 nm skenavimo žingsniui

	5. 
	Matavimo metu eksponuojama zona
	Nemažiau nei  6x2 mm ar kitokios formos bet ne mažiau nei 10 kv. mm
	6x2 mm 

	6. 
	Fotometriniai matavimai
	Atspindys (%), pralaidumas (%), sugertis.
	Atspindys (%), pralaidumas (%), sugertis.

	7. 
	Matavimo kampų nustatymo galimybė
	Pralaidumo rėžime nuo 0 iki 75 laipsnių ir atspindžio rėžime nuo 0 iki 75 laipsnių.
	Pralaidumo rėžime nuo 0 iki 75 laipsnių ir atspindžio rėžime nuo 0 iki 75 laipsnių.

	8. 
	Fotodetektoriaus ir bandinio pozicionavimo plokštumos kampų nustatymo tikslumas
	Nemažiau nei 0,1º
	0,1º

	9. 
	Matavimo diapazonas
	Nemažiau nei 190-3500 nm
	185-3500 nm

	10. 
	Matavimo skyra
	Nemažiau nei 190-990 nm diapazone 1 nm arba mažiau; 990-2450 diapazone – 1,5 nm arba mažiau; 2450-3500 nm diapazone – 3 nm arba mažiau. Nurodyti diapazonai gali skirtis, bet bendras jų spektrinis plotis turi perdengti 190 -3500 nm spektrą su vidutine neprastesne nei 3 nm skyra.
	Nemažiau nei 190-990 nm diapazone 1 nm; 990-2450 diapazone – 1,5 nm; 2450-3500 nm diapazone – 3 nm. bendras jų spektrinis plotis perdengia 190 -3500 nm spektrą su vidutine 3 nm skyra.

	11. 
	Bangos ilgio tikslumas, nm
	< +/-0,5
	< +/-0,5

	12. 
	Bangos ilgio atsikartojamumas, nm
	< +/-0,5
	< +/-0,5

	13. 
	Sklaidos signalas
	<0,5%
	<0,5%

	14. 
	Bazės signalo stabilumas (VIS diapazone), % per valandą
	Geriau nei 0,5 (po 1 h veikimo laiko)
	0,1 (po 1 h veikimo laiko)

	15. 
	Poliarizuojantys elementai
	Veikimo diapazonas minimum 250-2200nm, S, P, S+P+(S+P)/2, nepoliarizuota šviesa, bet koks nustatytas santykis tarp S:P
	Veikimo diapazonas 250-2200nm, S, P, S+P+(S+P)/2, nepoliarizuota šviesa, bet koks nustatytas santykis tarp S:P

	16. 
	Platforma skirta bandinio tvirtinimui
	Galimybe matuoti atspindį ir pralaidumą plokščių bandinių didesnių nei 10x10 mm
	Galima atspindį ir pralaidumą plokščių bandinių didesnių nei 10x10 mm

	17. 
	Galimybė nepriklausomai nustatyti fotodetektoriaus ir bandinio pozicionavimo kampus
	Būtina.
	Yra.

	18. 
	Sinchronizuotas bandinio plokštumos ir fotodetektoriaus kampo nustatymas
	Būtina.
	Yra.

	19. 
	Galimybė atlikti matavimus patalpinant bandinį į azoto dujų aplinką
	Būtina.
	Yra.

	20. 
	Skaitmeninė jungtis
	USB 2.0 ar naujesnis modelis
	USB 2.0 

	21. 
	Išmatavimai
	Turi tilpti ant standartinio laboratorinio stalo
	Telpa standartinio laboratorinio stalo

	22. 
	Svoris
	<100 kg
	40 kg

	23. 
	Priedai
	Valdymo programa, instrukcijos, kiti pajungimui reikalingi mazgai ir jungtys.
	Valdymo programa, instrukcijos, kiti pajungimui reikalingi mazgai ir jungtys.


4. Pateikimo terminas

Visos sistemos bus pristatytos per 90 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.

5. Įdiegimas. Mokymai.

Ne vėliau kaip per 2 mėn. po įrangos pateikimo vartotojui Tiekėjas savo lėšomis atliks  įrangos įdiegimą ir pajungimą užsakovo nurodytoje vietoje. 

6. Garantija ir kita

Garantinis terminas įrangai: 12 mėnesių garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją. 

Specialieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
