## Krešėjimo (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas* | Paskirtis | Vaistinės kodas | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Tyrimų skaičius 36 mėn. | Pageidaujama pakuotė mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodoma, kiek pakuotėje yra atitinkamoje pozicijoje nurodytos prekės mato vienetų) | Siūlomų pakuočių skaičius 36 mėn. | Gamintojas | Siūlomos 1 pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos 1 pakuotės kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur 36 mėn. | Suma su PVM, Eur, 36 mėn. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
200 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės koagulometrui Benk | Tiekėjas pateikia ligoninei papildomai (ligoninė turi 1 nuosavą analizatorių) rezervinį dar vieną analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. Reikalavimai analizatoriui nurodyti šios pirkimo dalies pabaigoje. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą
| 200.1 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22401 | 7 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. aktyvatorius silicis, liofilizuotas |  | 12x5ml | 15
| 200.2 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22402 | 14 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. Polifenolio aktyvatorius, skystas. |  | 12x4ml | 25
| 200.3 | 33696500-0 | CaCl2 0,025 M |  | 22403 | 2m, Turi būti ton pačio gamintojo, kaip ir visi reagentai krešėjimo sistemos tyrimams |  | 15ml | 25
| 200.4 | 33696500-0 | SPA (20) - protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui |  | 22404 | 3d. Reagentas II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymui protrombino-prokonvertino met., gamintojo kalibruotas BE analizatoriui. Reagento sudėtyje turi būti kalcio chloridas, titruotas gamintojo |  | 12x4ml | 13
| 200.5 | 33696500-0 | SPA buferis |  | 22405 |  |  | 250ml | 15
| 200.6 | 33696500-0 | Koalino suspensija 0,5g/l |  | 22406 |  |  | 100ml | 7
| 200.7 | 33696500-0 | Fibrinogeno koncentracija (Fibri-prest automate) |  | 22407 | 1mėn. Norma 2 -4 g/l. Klauso met. Pagamintas žmogaus trombino pagrindu, gamintojo kalibruotas koagulometrui. |  | 12x2ml | 9
| 200.8 | 33696500-0 | Normalios žmogaus plazmos pulas |  |  |  |  | 1ml | 3
| 200.9 | 33696500-0 | Owren - Koller buferis |  | 22408 |  |  | 15ml | 45
| 200.10 | 33696500-0 | Kiuvetės ir rutuliukai BE |  | 22410 | Coagulator analizatoriui |  | 1000vnt | 10
| 200.11 | 33696500-0 | Kiuvetės ST |  |  |  |  | 4x150vnt | 1
| 200.12 | 33696500-0 | Rutuliukai ST |  |  |  |  | 1850 vnt | 1
| 200.13 | 33696500-0 | Antgaliai Stepper |  |  |  |  | 100 vnt | 1
| 200.14 | 33696500-0 | Terminis popierius |  |  | 110 mm |  | 5 vnt | 9
| 200.15 | 33696500-0 | Indeliai reagentų laikymui |  | 22412 | Coagulator analizatoriui, reagento laikymui |  | 100 vnt | 12
| 200.16 | 33696500-0 | Kontrolinė plazma normali ir patologinė |  | 22414 | DATL, SPA, Fibrinogeno konc. |  | (12x2ml) x 2 | 7
| 200.17 | 33696500-0 | Peiliukai standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti |  | 22415 | IVY metodu |  | 1 vnt. | 20
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Reikalaujami parametrai |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai: |  | Atitinka/Neatitinka |  |  |  | Gamintojas
| 1 |  | Matavimo metodas | Elektromagnetinis klampumo kitimo krešulio nustatymo principas
| 2 |  | Našumas | Matavimo kanalų skaičius - ne mažiau 4 kanalų Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37°C) talpa ne mažiau 16 vietų
| 3 |  | Vienetų sistema | Atsakymai turi būti gaunami šiais vienetais: s, %, INR, g/l, mg/dl, IU/ml
| 4 |  | Parametrai protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo analitei | Turi būti galimybė tirti protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumą (INR) iš kapiliarinio kraujo
| 5 |  | Duomenų atsekamumas dokumentavimui | Analizatoriuje turi būti galimybė tiriamajam mėginiui įvesti identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinę kreivę, atspausdinti tyrimų atlikimo pradžios/pabaigos laiką.
| 6 |  | Jungtys, analizatoriaus duomenų perdavimas | RS- 232 jungtis
| 7 |  | Prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus. | Būtina
| 8 |  | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių atstovas | Būtina
201 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniam analizatoriui ,,MINI VIDAS" (arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės lygiaverčiam analizatoriui) | Tiekėjas turi suteikti ligoninei analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą
| 201.1 | 33696500-0 | Prokalcitonino reagentas |  | L 0023.1 |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 18
| 201.2 | 33696500-0 | Tyrimų kontrolė |  | L 0023.2 |  |  | Rinkinys 2x30 testų | 20
| 201.3 | 33696500-0 | Vitamino D reagentas |  |  |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 66
| 201.4 | 30197600-2 | Termo popierius ( 110x12x45 mm) |  | L 0023.3 |  |  | vnt. | 40
| 201.5 | 30197600-2 | Priežiūros priemonių rinkinys |  | L0023.4 |  |  | vnt. | 3

## 151
151 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS gliukozės analizatoriui "Accu-Chek Inform "(valdomas nuosavybės teise) , ir suteikti dar 2 tokius pat arba lygiaverčius 3 analizatorius, kurie turės būti suteikti perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu 36 mėnesiams.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 36 mėnesiai.
7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
151 |  | 33696500-0 | Elekrocheminės gliukozės dehidrogenazės reakcijos pagrindu veikiančios juostelės gliukozės koncentracijos tyrimui kraujyje | Tiekėjas turi ligoninei pateikti 2 gliukozės analizatorius naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | 11848 | 12440.4
151.1 |  |  | Juostelės gliukozės koncentracijos tyrimui kraujyje | 20000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
151.2 |  |  | Juostelės gliukozės koncentracijos tyrimui kraujyje |  | 20000 | 1x50 | 400 | 22 | 5 | 23.1 | 8800 | 9240 | Roche, Accu-Chek Inform II EU2 juostelės N50, 05942861044 | žr.Gamintojo dok. 151 d. | žr.Gamintojo dok. 151 d.
151.3 |  |  | Juostelės gliukozės koncentracijos tyrimui kraujyje KK atlikti |  | 6600 | 1x50 | 132 | 22 | 5 | 23.1 | 2904 | 3049.2 | Roche, Accu-Chek Inform II EU2 juostelės N50, 05942861044 | žr.Gamintojo dok. 151 d. | žr.Gamintojo dok. 151 d.
151.4 |  |  | Kokybės kontrolė paruošta naudoti skysta |  |  | 2X2,5ml | 12 | 12 | 5 | 12.6 | 144 | 151.2 | Roche, Accu-Chek Performa Controls II, 2x2.5ml, 05078164001 | žr.Gamintojo dok. 151 d. | žr.Gamintojo dok. 151 d.
Lentelės Nr.151 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga pageidautina nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą. Analizatorius turi būti tinkamas darbui su kritinėmis ligomis sergančiais pacientais, gulinčiais intensyvios terapijos skyriuje
| Eil. Nr. | Reikalavimai analizatoriui: |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Analizatorius | Portatyvus diagnostinis analizatorius gliukozės koncentracijos kiekybiniam nustatymui su originaliu dėklu transportavimui.
| 2 | Tiriami parametrai | Gliukozės mėginys - veninis, kapiliarinis, arterinis kraujas ir naujagimių kr. matuoti tiek tiesiogiai (iš kraujo lašo nuo piršto, kulno, ausies, tiek iš vakuuminės ir kapiliarinės sistemos talpų su KEDTA ir Li heparinu.
| 3 | Matavimo metodas | elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija
| 4 | Mėginio hematokrito ribos ne siauresnės kaip | 15-65%
| 5 | Prietaiso kalibracija | pagal ID-GCMS metodą arba lygiavertį.
| 6 | Mėginio tūris | iki 0,65µl
| 7 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip | 0,6-33,0mmol/l
| 8 | Kokybės kontrolė | ne mažiau 2 lygių. Integruota kokybės kontrolės programa.
| 9 | Reagentai | 1.juostelės neturi galiojimo apribojimo, atidarius pakuotę galioja iki galiojimo datos ant pakuotės. 2.Juostelių galiojimo laikas ne mažesnis kaip 6 mėn. arba daugiau kaip 6 mėn.
| 10 | Garsinis signalas | Mėginio kiekio pakankamumo patvirtinimo funkcija
| 11 | Valdymo ekranas | Liečiamas, jutiklinis LCD .
| 12 | Tyrimo atlikimo laikas | iki 5 sek.
| 13 | Atmintis | ne mažiau kaip 2000 matavimų rezultatų
| 14 | Maitinimas | Autonominis (baterijos/akumuliatorius) užtikrinantis ne mažiau kaip 100matavimų iš eilės su viena pilna įkrova.
| 15 | Instaliavimas ir prijungimas | prie esamos LIS
| 16 | Duomenų perdavimas, keitimasis | 1. Infraraudonųjų spindulių sąsaja, 2. bevielio ryšio prievadasWLAN, 3. Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, 4.Nuotoliniai nustatymai(kokybės kontrolės atlikimo nustatymas, neatlikus užduotos kokybės kontrolės blokuojamas analizatoriaus darbas.
| 17 | Sertifikatas | IVD CE 98/79 EC arba lygiavertį.
| 18 | Prietaiso naudojimo instrukcija | lietuvių ir originalo kalba
| 19 | Analizatoriaus gamyklinė garantija | ne mažiau kaip 12 mėn.
| 20 |  | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas kilmės šalis
Techninių specifikacijų atitikimų lentelė nepildoma, kadangi siūlomos priemonės analizatoriui "Accu-Chek Inform" (valdomu nuosavybės teise)
Tęsinys kitame lape