## Įvairios vienkartinės priemonės
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės 2022. Techninė specifikacija | [12 empty] | 1 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4. Tiekėjas, viešojo pirkimo komisijai paprašius, per nurodytą terminą turės pateikti prekių pavyzdžius. Jeigu prie prekės reikalavimų nurodyta, jog būtini pavyzdžiai, juos pateikti reikės tik komisijai paprašius. Žr. Konkurso sąlygų 16 skyrių.
5.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus iekis 12 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
17 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH14 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pagaminti iš PVC, distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas,turi 2 šonines skylutes, sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. CH 14 | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 17 | 0.106 | 0.1113 | 5 | 5.3 | 5.565 | "AZAS"
18 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH12 | 33141200-2 | 150 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pagaminti iš PVC, distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas,turi 2 šonines skylutes, sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. CH 152 | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 17 | 0.106 | 0.1113 | 5 | 15.9 | 16.695 | "AZAS"
19 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH10 | 33141200-2 | 1000 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pagaminti iš PVC, distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas,turi 2 šonines skylutes, sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. CH 10 | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 17 | 0.106 | 0.1113 | 5 | 106 | 111.3 | "AZAS"
20 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH6 | 33141200-2 | 100 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pagaminti iš PVC, distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas,turi 2 šonines skylutes, sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. CH 6 | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 17 | 0.106 | 0.1113 | 5 | 10.6 | 11.13 | "AZAS"
21 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH8 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pagaminti iš PVC, distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas,turi 2 šonines skylutes, sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. CH 8 | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 17 | 0.106 | 0.1113 | 5 | 5.3 | 5.565 | "AZAS"
40 | Drugelio tipo adata, 21G | 33141320-9 | 1000 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios, 21G | Zibo Eastmed HC Products | Sert. Apr. Katal | 40 | 0.058 | 0.0609 | 5 | 58 | 60.9 | "AZAS"
41 | Drugelio tipo adata, G23 | 33141320-9 | 100 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios, 23G | Zibo Eastmed HC Products | Sert. Apr. Katal | 40 | 0.058 | 0.0609 | 5 | 5.8 | 6.09 | "AZAS"
49 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.2,0 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos,be manžetės sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 49 | 0.46 | 0.483 | 5 | 9.2 | 9.66 | "AZAS"
50 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.2,5 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos,be manžetės sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 49 | 0.46 | 0.483 | 5 | 9.2 | 9.66 | "AZAS"
51 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.3,0 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos,be manžetės sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 49 | 0.46 | 0.483 | 5 | 9.2 | 9.66 | "AZAS"
52 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.3,5 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos,be manžetės sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 49 | 0.46 | 0.483 | 5 | 9.2 | 9.66 | "AZAS"
53 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.3,5 su balionėliu | 33141000-0 | 100 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 66 | 69.3 | "AZAS"
54 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.4,0 su balionėliu | 33141000-0 | 300 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 198 | 207.9 | "AZAS"
55 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.4,5 su balionėliu | 33141000-0 | 450 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 297 | 311.85 | "AZAS"
56 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.5,0 su balionėliu | 33141000-0 | 400 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 264 | 277.2 | "AZAS"
58 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.6,0 su balionėliu | 33141000-0 | 250 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 165 | 173.25 | "AZAS"
59 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.6,5 su balionėliu | 33141000-0 | 200 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 132 | 138.6 | "AZAS"
60 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.8,5 su balionėliu | 33141000-0 | 10 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 6.6 | 6.93 | "AZAS"
61 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr7,0 su balionėliu | 33141000-0 | 150 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 99 | 103.95 | "AZAS"
62 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr7,5 su balionėliu | 33141000-0 | 50 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 33 | 34.65 | "AZAS"
63 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr 8,0 su balionėliu | 33141000-0 | 30 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys | Vamzdelis pagamintas iš skaidraus PVC,be latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi. Manžetė gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra gradacija kas 1 cm, vamzdelio dydis, Nereikia pravedėjo. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 53 | 0.66 | 0.693 | 5 | 19.8 | 20.79 | "AZAS"
68 | Gipso bintai | 33141100-1 | 6000 | vnt | 15 cm x 2,7 m ± 0,3 m. Nešiurkštūs, smulkaus grūdėtumo, supakuoti polietileniniuose maišeliuose, stingdami turi išskirti šilumą. Tvirti stingstantys per 5-6min. Būtini pavyzdžiai. | 15 cm x 2,7 m . Nešiurkštūs, smulkaus grūdėtumo, supakuoti polietileniniuose maišeliuose, stingdami išskiria šilumą. Tvirti stingstantys per 4-6min. | Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing | Sert. Apr. Katal | 68 | 0.378 | 0.3969 | 5 | 2268 | 2381.4 | "AZAS"
107 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.00 (5) | 33141000-0 | 50 | vnt | Dydis 00(5), Ilgis 50±2mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Dydis 00(5), Ilgis 50mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 106 | 0.238 | 0.2499 | 5 | 11.9 | 12.495 | "AZAS"
110 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.2 (8) | 33141000-0 | 800 | vnt | Dydis 2(8), Ilgis 80±2mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Dydis 2(80), Ilgis 80mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas.. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 106 | 0.238 | 0.2499 | 5 | 190.4 | 199.92 | "AZAS"
111 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.3 (9) | 33141000-0 | 150 | vnt | Dydis 3(9), Ilgis 90±2mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Dydis 3(90), Ilgis 90mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 106 | 0.238 | 0.2499 | 5 | 35.7 | 37.485 | "AZAS"
112 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.4 (10) | 33141000-0 | 100 | vnt | Dydis 4(10), Ilgis 100±2mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Dydis 4(10), Ilgis 100mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 106 | 0.238 | 0.2499 | 5 | 23.8 | 24.99 | "AZAS"
129 | Pleistras, 5 x 500 cm | 33141100-1 | 6 | vnt | Baltos spalvos, klasikinis fiksuojantis pleistras skirtas tvarsčių ar raiščių tvirtinimui. Medžiagos struktūra: audinio juosta. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Baltos spalvos, klasikinis fiksuojantis pleistras skirtas tvarsčių ar raiščių tvirtinimui. Medžiagos struktūra: medvilnės audinio juosta. CE ženklinimas. | Jinhua Jingdi Medical Supplies | Sert. Apr. Katal | 129 | 0.78 | 0.819 | 5 | 4.68 | 4.914 | "AZAS"
163 | Ruloninė lipni medžiaga, 2,5 cm x 10 m | 33141100-1 | 1200 | vnt | Neaustinės medžiagos pleistras rulone tvarsčių fiksavimui.Neaustinė medžiaga poliesterio pagrindu, elastinga, gerai prisitaikanti prie kūno konturų, netrukdo judesiams. Odos nedirginantys, vandens pagrindo poliakrilatiniai klijai arba lygiaverčiai pagaminti be tirpiklių. Apsauginis sluoksnis iš anksto įkirptas, kad būtų lengviau nuimti. Apsauginis sluoksnis sugraduotas kas 10cm. Būtini pavyzdžiai. | Neaustinės medžiagos pleistras rulone tvarsčių fiksavimui.2,5cm x10 mNeaustinė medžiaga poliesterio pagrindu, elastinga, gerai prisitaikanti prie kūno konturų, netrukdo judesiams. Odos nedirginantys, vandens pagrindo poliakrilatiniai klijai . Apsauginis sluoksnis iš anksto įkirptas, kad būtų lengviau nuimti. Apsauginis sluoksnis sugraduotas kas 10cm. | Iberhospitex | Sert. Apr. Katal | 163 | 0.342 | 0.3591 | 5 | 410.4 | 430.92 | "AZAS"
164 | Ruloninė lipni medžiaga,15 cm x 10 m | 33141100-1 | 15 | vnt | Neaustinės medžiagos pleistras rulone tvarsčių fiksavimui.Neaustinė medžiaga poliesterio pagrindu, elastinga, gerai prisitaikanti prie kūno konturų, netrukdo judesiams. Odos nedirginantys, vandens pagrindo poliakrilatiniai klijai arba lygiaverčiai pagaminti be tirpiklių. Apsauginis sluoksnis iš anksto įkirptas, kad būtų lengviau nuimti. Apsauginis sluoksnis sugraduotas kas 10cm. Būtini pavyzdžiai. | Neaustinės medžiagos pleistras rulone tvarsčių fiksavimui.15cm x10 mNeaustinė medžiaga poliesterio pagrindu, elastinga, gerai prisitaikanti prie kūno konturų, netrukdo judesiams. Odos nedirginantys, vandens pagrindo poliakrilatiniai klijai . Apsauginis sluoksnis iš anksto įkirptas, kad būtų lengviau nuimti. Apsauginis sluoksnis sugraduotas kas 10cm. | Iberhospitex | Sert. Apr. Katal | 163 | 0.342 | 0.3591 | 5 | 5.13 | 5.3865 | "AZAS"
170 | Skysčių perpylimo sistema | 33141000-0 | 10000 | vnt | Plastikinė sistema su filtru ir injekcine adata. Lašinės jungtis prie kateterio turi būti prisukama.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Plastikinė sistema su filtru ir injekcine adata. Lašinės jungtis prie kateterio prisukama.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Zibo Eastmed HC Products | Sert. Apr. Katal | 170 | 0.1198 | 0.12579 | 5 | 1198 | 1257.9 | "AZAS"
173 | Skrandžio zondas, CH10 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Pagaminti iš PVC, turi ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turi 4 dideles angas zondo gale, sterilūs, turi atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinka ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 173 | 0.166 | 0.1743 | 5 | 8.3 | 8.715 | "AZAS"
174 | Skrandžio zondas, CH12 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Pagaminti iš PVC, pturi ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turi 4 dideles angas zondo gale, sterilūs, turi atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinka ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 173 | 0.166 | 0.1743 | 5 | 8.3 | 8.715 | "AZAS"
175 | Skrandžio zondas, CH14 | 33141000-0 | 100 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Pagaminti iš PVC, pturi ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turi 4 dideles angas zondo gale, sterilūs, turi atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinka ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 173 | 0.166 | 0.1743 | 5 | 16.6 | 17.43 | "AZAS"
176 | Skrandžio zondas, CH16 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Pagaminti iš PVC, pturi ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turi 4 dideles angas zondo gale, sterilūs, turi atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinka ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 173 | 0.166 | 0.1743 | 5 | 8.3 | 8.715 | "AZAS"
177 | Skrandžio zondas, CH18 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Pagaminti iš PVC, pturi ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turi 4 dideles angas zondo gale, sterilūs, turi atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinka ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 173 | 0.166 | 0.1743 | 5 | 8.3 | 8.715 | "AZAS"
178 | Skrandžio zondas, CH20 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Pagaminti iš PVC, pturi ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turi 4 dideles angas zondo gale, sterilūs, turi atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinka ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 173 | 0.166 | 0.1743 | 5 | 8.3 | 8.715 | "AZAS"
179 | Skrandžio zondas, CH6 | 33141000-0 | 25 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Pagaminti iš PVC, pturi ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turi 4 dideles angas zondo gale, sterilūs, turi atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinka ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 173 | 0.166 | 0.1743 | 5 | 4.15 | 4.3575 | "AZAS"
180 | Skrandžio zondas, CH8 | 33141000-0 | 25 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Pagaminti iš PVC, pturi ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turi 4 dideles angas zondo gale, sterilūs, turi atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinka ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 173 | 0.166 | 0.1743 | 5 | 4.15 | 4.3575 | "AZAS"
187 | Sterilus tvarstis-plėvelė intraveninių kateterių tvirtinimui | 33141100-1 | 20000 | vnt | Tvarstis naudojamas intraveninių kateterių priežiūrai, apsaugo žaizdą nuo užkrėtimo. Su antipraguline pagalvėle, dydžio 3x2 ± 1 cm. Dydis 6x7 cm. Būtini pavyzdžiai. | Tvarstis naudojamas intraveninių kateterių priežiūrai, apsaugo žaizdą nuo užkrėtimo. Su antipraguline pagalvėle, dydžio 3x2 cm. Dydis 5,1x7,6 cm. Būtini pavyzdžiai. | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 187 | 0.045 | 0.04725 | 5 | 900 | 945 | "AZAS"
203 | Taurelės vaistams | 19520000-7 | 55000 | vnt | Plastmasinės, graduotos | Plastmasinės, graduotos, 30 ml | Zarys International Group | Sert. Apr. Katal | 203 | 0.0068 | 0.00714 | 5 | 374 | 392.7 | "AZAS"
205 | Tinklinis tvarstis Surgifix 10 arba lygiavertis | 33141100-1 | 100 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio. 10 | Medinet s.r.l | Sert. Apr. Katal | 205 | 0.32 | 0.336 | 5 | 32 | 33.6 | "AZAS"
206 | Tinklinis tvarstis Surgifix 2 arba lygiavertis | 33141100-1 | 500 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio. 2 | Medinet s.r.l | Sert. Apr. Katal | 205 | 0.056 | 0.0588 | 5 | 28 | 29.4 | "AZAS"
207 | Tinklinis tvarstis Surgifix 3 arba lygiavertis | 33141100-1 | 2200 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio. 3 | Medinet s.r.l | Sert. Apr. Katal | 205 | 0.0698 | 0.07329 | 5 | 153.56 | 161.238 | "AZAS"
208 | Tinklinis tvarstis Surgifix 4 arba lygiavertis | 33141100-1 | 1800 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio. 4 | Medinet s.r.l | Sert. Apr. Katal | 205 | 0.0816 | 0.08568 | 5 | 146.88 | 154.224 | "AZAS"
209 | Tinklinis tvarstis Surgifix 5 arba lygiavertis | 33141100-1 | 2100 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio. 5 | Medinet s.r.l | Sert. Apr. Katal | 205 | 0.0898 | 0.09429 | 5 | 188.58 | 198.009 | "AZAS"
210 | Tinklinis tvarstis Surgifix 6 arba lygiavertis | 33141100-1 | 1600 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio. 6 | Medinet s.r.l | Sert. Apr. Katal | 205 | 0.16 | 0.168 | 5 | 256 | 268.8 | "AZAS"
211 | Tinklinis tvarstis Surgifix 7 arba lygiavertis | 33141100-1 | 600 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio. 7 | Medinet s.r.l | Sert. Apr. Katal | 205 | 0.21 | 0.2205 | 5 | 126 | 132.3 | "AZAS"
212 | Tinklinis tvarstis Surgifix 8 arba lygiavertis | 33141100-1 | 500 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio.8 | Medinet s.r.l | Sert. Apr. Katal | 205 | 0.22 | 0.231 | 5 | 110 | 115.5 | "AZAS"
213 | Tinklinis tvarstis Surgifix 9 arba lygiavertis | 33141100-1 | 150 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio.9 | Medinet s.r.l | Sert. Apr. Katal | 205 | 0.28 | 0.294 | 5 | 42 | 44.1 | "AZAS"
227 | Vata | 33141117-3 | 500 | vnt | Po 100 g, chirurginė, nesterili, 100 proc medvilnė, antiseptinė, higroskopine, išvalyta , balta. | Po 100 g, chirurginė, nesterili, 100 proc medvilnė, antiseptinė, higroskopine, išvalyta , balta.Ritinėlyje | Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing | Sert. Apr. Katal | 227 | 0.516 | 0.5418 | 5 | 258 | 270.9 | "AZAS"
237 | Lateksiniai prezervatyvai | 33712000-4 | 100 | vnt | lubrikuoti nespermicidiniu lubrikantu, ilgis 190 mm+- 4 mm, plotis 52 mm+- 4 mm, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 2 metai, CE ženklas | lubrikuoti nespermicidiniu lubrikantu, ilgis 190 mmmm, plotis 52 mm, galiojimo laikas 4 metai, CE ženklas | Van Oostveen Medical B.V. Romed, Olandija | Sert. Apr. Katal | 237 | 0.052 | 0.0546 | 5 | 5.2 | 5.46 | "AZAS"
| Tęsinys kitame lape |  |  |  | Direktorius Juozas Devižis

## Kraujo ėmimo sistemos
Pirkimo dalies Nr | Pirkimo dalies pavadinimas | Pastabos | Sąrašo eil. Nr. | Pavadinimas | Maksimalus iekis 12 mėn. | Mato vnt. | Reikalavimai | BVPŽ kodas | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
277 | Kraujo paėmimo priemonės | [6 empty] | 33141300-3 | [7 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui. Sąraše nurodytos švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonės turi būti techniškai suderinamos su 10,11 ir 12 eilutėse nurodytomis priemonėmis. Būtini pavyzdžiai. |  |  |  |  | Kraujo surinkimo sistema (Švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonė, adata su integruotu adapteriu su saugos užtikrinimo mechanizmu, adata su integruotu adapteriu, vienkartinis adapteris)
|  |  | 1 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas hematologiniams tyrimams-periferinio kraujo morfologija (su EDTA) 1-1,5ml | 13000 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 2 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas koaguliaciniams tyrimams (krešėjimo sistema) 1-1,5ml. | 1400 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams
|  |  | 3 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 1-1,5ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 4 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 2,5-3ml | 22000 | vnt.
|  |  | 5 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas laktatų tyrimams, su ličio heparinu 1-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams
|  |  | 6 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 5-6ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 7 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, gliukozės tyrimams, su fluoridu 2,5-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 8 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, ENG tyrimams, su citratu 1,7ml-3,5ml, Tiekėjas turi pasiūlyti ir prietaisą kraujo nusėdimo greičiui įvertinti (prietaisas teikiamas naudoti panaudos sutarties pagrindu) | 1200 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 9 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio | 2000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas.
|  |  | 10 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio, su saugos užtikrinimo mechanizmu | 200 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas.
|  |  | 11 | adata su integruotu adapteriu 0,9x40 be laikiklio | 5000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas.
|  |  | 12 | Vienkartinis adapteris | 9000 | vnt. | Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatų "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių mėgintuvėlius CE ženklinimas.
278 | Kraujo paėmimo priemonės | [6 empty] | 33141300-3 | [7 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui. Sąraše nurodytos priemonės turi būti techniškai suderinamos.Būtini pavyzdžiai. |  | Uždara kraujo surinkimo sistema:
|  |  | 1 | Vakuuminis mėgintuvėlis, skirtas alkoholio tyrimams su Natrio fluoridu ir kalio oksalatu, 5-6 ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio, skaidraus plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant. CE ženklinimas pagal IVD direktyvą 98/79. Mėgintuvėlių sterilumo direktyva EN 552. Pateikti tai įrodnčius dokumentus
|  |  | 2 | Adata (0,8x38 mm) | 100 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili , silikonizuota, ypatingai aštri. Adata įsukama į adapterį
|  |  | 3 | Adapteris | 100 | vnt. | Daugkartinis, adatos fiksavimui ir sujungimui su vakuumine sistema
|  |  | 4 | Vienkartinis adapteris | 100 | vnt. | Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatų "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių mėgintuvėlius CE ženklinimas.
Tęsinys kitame lape

## Periferinės venos kateteriai
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus iekis 12 mėn. | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
279 | Periferinės venos kateteriai ir dalys: | [11 empty] | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
| 1. Periferinės venos kateteris su vožtuvu injekcijoms G18 | 33141200-2 | 100 | vnt. | Pagamintas iš poliuretano (PUR), optiškai skaidrus, lengvai slystantis vena ir rentgeno kontrastiškas, standus kambario temperatūroje ir suminkštėja venoje,labai lengvai atidaromas ir uždaromas, su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis, papildoma anga sparnelių geometriniame centre. Silikonizuotas adatkotis. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
| 2. Periferinės venos kateteris su vožtuvu, injekcijoms G20 | 33141200-2 | 500 | vnt
| 3. Periferinės venos kateteris su vožtuvu, injekcijoms G22 | 33141200-2 | 10000 | vnt
| 4. Periferinės venos kateteris su vožtuvu, injekcijoms G24 | 33141200-2 | 9000 | vnt
| 5. Kamštukai periferinės venos kateteriams | 33141240-4 | 14000 | vnt | Tinkantis šioje pirkimo dalyje siūlomų poliuretaninių kateterių užsukimui.CE ženklinimas.
Tęsinys kitame lape

## Chirurginiai siūlai
Pirkimo dalies Nr | Pirkimo dalies pavadinimas | Sąrašo eil. Nr. | Storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Adata | Ilgis cm | Mato vnt. | Maksimalus iekis 12 mėn. | Reikalavimai | Bendrieji reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
280 | Chirurginiai siūlai ir adatos | [7 empty] | 7632 | [9 empty] | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | 1 | 2-0 | 1\2 | 25-26 | apvali | 75 | vnt. | 180 | Besirezorbuojantis pintas su apvalkalu, gerai slystantis, minkštas, labai stiprus, neatsirišančio mazgo siūlas.Pagaminti iš išgrynintos poligliukoninės rūgšties išmirkytas gliukonato tirpale.Po 14p. išlieka 80% stiprumo,po 21p. 30% , pilnai rezorbuojasi po 56-70p. Siūlo filamentingumas yra. polifilomentas.Adatos silikonizuotos. Arba panašios sudėties siūlas su adata. Būtini pavyzdžiai | 1.Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgiscm, spalva, rezorbupjantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm,sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį. 3.Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį. t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.4.Chiruginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 5. Cirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui to paties gamintojo.
|  | 2 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė, bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 144
|  | 3 | 3-0 | 1\2 | 17-20 | apvali | 75 | vnt. | 288
|  | 4 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 216
|  | 5 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 75 | vnt. | 72
|  | 6 | 4-0 | 3\8 | 14-16 | pjautinė, bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 576
|  | 7 | 4-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 75 | vnt. | 360
|  | 8 | 4-0 | 1\2 | 18-20 | apvali | 75 | vnt. | 288
|  | 9 | 5-0 | 3\8 | 12-14 | pjautinė, bespalvis siūlas | 45 | vnt. | 180
|  | 10 | 5-0 | 3\8 | 16-18 | pjautinė | 45 | vnt. | 144
|  | 11 | 6-0 | 1\2 | 10-13 | apvali | 75 | vnt. | 216
|  | 12 | 6-0 | 1\2 | 10-12 | pjautinė | 75 | vnt. | 72
|  | 13 | 6-0 | 3\8 | 10-12 | pjautinė, bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 72
|  | 14 | 7-0 | 3\8 | 9-11 | plastinė pjautinė | 45 | vnt. | 36
|  | 15 | 1 | 1\2 | 24-26 | pjautinė | 70-90 | vnt. | 36
|  | 16 | 1 | 1\2 | 24-26 | apvali | 90 | vnt. | 36
|  | 17 | 0 | 1\2 | 24-26 | pjautinė | 70-90 | vnt. | 36
|  | 18 | 0 | 1\2 | 24-26 | apvali | 90 | vnt. | 36
|  | 19 | 2-0 | 1\2 | 18-20 | pjautinė | 30 | vnt. | 36 | Besirezorbuojantis, siūlas su spygliukais išdėstytais spirale aplink siūlą, siūlo gale kilpa. Pilna absorbcija per 90 - 110 dienų. Adatos nelūžta, nesilansto. Arba panašios sudėties siūlas su adata.CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
|  | 20 | 2-0 | 1\2 | 26-28 | apvali | 22 | vnt. | 36
|  | 21 | 3-0 | 1\2 | 17-19 | apvali | 15-20 | vnt. | 36
|  | 22 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | apvali | 45-75 | vnt. | 36 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis inertiškas polipropilenas, elastingas, ypatingai minkštas, labai stiprus, neatsirišantis mazgas, gerai slystantis, neturėtų įpakavimo atminties.Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fikacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, nelūžta ir nesilanksto. Arba labai panašios sudėties siūlas. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
|  | 23 | 3-0 | 1\2 | 17-19 | apvali | 75-90 | vnt. | 108
|  | 24 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 75 | vnt. | 108
|  | 25 | 5-0 | 1\2 | 16-19 | apvali | 75 | vnt. | 72
|  | 26 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 45 | vnt. | 216 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis. Sintetinis poliamidas arba labai panašios sudėties siūlas. Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fikacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, nelūžta ir nesilanksto.Arba panašios sudėties siūlas su adata. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
|  | 27 | 3-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 45 | vnt. | 360
|  | 28 | 4-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 504
|  | 29 | 5-0 | 3/8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 432
|  | 30 | 6-0 | 3/8 | 16-20 | pjautinė | 45 | vnt | 324
|  | 31 | 3-0 | 3\8 | 15-16 | pjautinė | 45-75 | vnt. | 108 | Nesirezorbuojantis pintas, dengtas polibutilatu, gerai slystantis, labai stiprus, lankstus, saugus mazgas, atsparus chirurginiams instrumentams.Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fikacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, nelūžta ir nesilanksto. Arba labai panašios sudėties siūlas. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
|  | 32 | 2-0 | 1\2 | 24-26 | apvali | 75 | vnt. | 108
|  | 33 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | apvali | 75 | vnt | 72
|  | 34 | 4-0 | 1\2 | 10-12 | apvali | 75 | vnt. | 72
|  | 35 | 2 | be adatos |  |  | 250 | vnt | 72
|  | 36 | 2-0 | 3/8 | 22-24 | pjautinė | 45 | vnt | 144 | Nesirezorbuojantis monofilamentas, elastingas, minkštas, pagamintas iš polybutesterio (PBE) arba polipropileno. Gerai slysta, neturi pakavimo atminties. Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fikacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, nelūžta ir nesilanksto.Arba panašios sudėties siūlas su adata. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
|  | 37 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 288
|  | 38 | 4-0 | 3/8 | 18-20 | plastinė pjautinė | 45 | vnt. | 720
|  | 39 | 6-0 | 3/8 | 15-16 | pjautinė | 45 | vnt | 72
|  | 40 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 45 | vnt. | 72 | Besirezorbuojantis polifilamentinis sintetinis dangtas poliglaktinu ir kalcio steratu arba labai panašios sudėties siūlas. Po 7p. išlieka 50% stiprumo, po 28p. 0% pilnai rezorbuojasi po 42p. Siūlo filamentingumas yra polifilomentas.Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fikacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, tvitrtos, nelinksta ir nelūžta. Pateikti kataloginius aprašymus ir kokybės atitikties sertifikatus.Arba panašios sudėties siūlas su adata.CE ženkliniimas.Būtini pavyzdžiai.
|  | 41 | 2-0 | 1\2 | 24-26 | apvali | 75 | vnt. | 72
|  | 42 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 72
|  | 43 | 3-0 | 1\2 | 17-20 | apvali | 75 | vnt. | 72
|  | 44 | 3-0 | 1\2 | 25-26 | apvali | 75 | vnt. | 72
|  | 45 | 4-0 | 1\2 | 12-15 | pjautinė bespalvis siūlas | 45 | vnt. | 72
|  | 46 | 5-0 | 1\2 | 12-14 | pjautinė bespalvis siūlas | 45 | vnt | 216
|  | 47 | 2-0 | 3\8 | 25-26 |  | 70 | vnt | 72 | Besirezorbuojantis monofilamentinis, gerai slystantis, minkštas, labai stiprus, neatsirišančio mazgo siūlas. Pagamintas iš polidioksanono. Po 35 parų išlieka 50 proc stiprumo, pilnai rezorbuojasi po 180-210 parų. Adatos pagamintos iš 300 plieno klasės,silikonizuotos. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai | 1.Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgiscm, spalva, rezorbupjantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm,sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį. 3.Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį. t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.4.Chiruginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 5. Cirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu.
281 | Chirurginis siūlas |  | 2-0 su kilpa |  |  |  |  | vnt | 72 | Siūlas polidioksanonas 2-0 su kilpa 53cm ilgio su vamzdeliu.Arba panašios sudėties siūlas su adata.Būtini pavyzdžiai. | 1.Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgiscm, spalva, rezorbupjantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm,sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį. 3.Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį. t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.4.Chiruginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 5. Cirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu.
282 | Odos klijai | [6 empty] | g | 1000 | Paviršiniai odos klijai. Sudedamoji dalis n-butyl-2-cianoakrilatas su antimikrobiniu poveikiu. Sterilūs. Nesirezorbuojantys. Antimikrobinis barjeras išlieka ne mažiau nei 5-10 dienų. Bekvapiai. Gelinės (ar skystos) konsistencijos. Patogus aplikatorius. Laikomi kambario temperatūroje. Paruošti iš karto naudoti. Individuali pakuotė nuo 0,3 iki 0,6 g. Ant pakuotės pažymėta produkto data ir galiojimo laikas. Būtini pavyzdžaiai | [5 empty] | Nurodant kainą, atkreipti dėmesį į mato vienetą! | Nurodant kainą, atkreipti dėmesį į mato vienetą!
Tęsinys kitame lape

## Traumat ortopedinės
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Ilgis cm | Diametras mm | Maksimalus iekis 12 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur (F*O) | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur (F*P) | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
283 | Enderio vinys | 33183100 |  |  | 218 | [10 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 26 | 3.5 | 5 | vnt
|  |  | 27 | 3.5 | 6 | vnt
|  |  | 28 | 3.5 | 4 | vnt
|  |  | 29 | 3.5 | 12 | vnt
|  |  | 30 | 3.5 | 2 | vnt | Metalo implantas, kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdijančio medicininio plieno. Turintys CE sertifikatą.Tinkantys stambiųjų kaulų osteosintezės instrumentams. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui;
|  |  | 31 | 3.5 | 14 | vnt
|  |  | 32 | 3.5 | 13 | vnt
|  |  | 33 | 3.5 | 8 | vnt
|  |  | 34 | 3.5 | 7 | vnt
|  |  | 36 | 3.5 | 16 | vnt
|  |  | 37 | 3.5 | 18 | vnt
|  |  | 38 | 3.5 | 13 | vnt
|  |  | 39 | 3.5 | 2 | vnt
|  |  | 40 | 3.5 | 5 | vnt
|  |  | 41 | 3.5 | 2 | vnt
|  |  | 42 | 3.5 | 6 | vnt
|  |  | 27 | 4.5 | 6 | vnt
|  |  | 28 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 29 | 4.5 | 1 | vnt
|  |  | 33 | 4.5 | 5 | vnt
|  |  | 34 | 4.5 | 5 | vnt
|  |  | 35 | 4.5 | 7 | vnt
|  |  | 36 | 4.5 | 7 | vnt
|  |  | 37 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 38 | 4.5 | 13 | vnt
|  |  | 39 | 4.5 | 10 | vnt
|  |  | 40 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 41 | 4.5 | 10 | vnt
|  |  | 42 | 4.5 | 4 | vnt
|  |  | 44 | 4.5 | 7 | vnt
|  |  | 45 | 4.5 | 2 | vnt
284 | Metiūzo vinys | 33183100 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30 | 2 | 20 | vnt
|  |  | 24 | 2.5 | 12 | vnt
|  |  | 24 | 3 | 11 | vnt
285 | Kiršnerio vielos | 33183100 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30-31 | 1 | 100 | vnt | Nerūdyjančio plieno turintys CE sertifikatą. Naudojamos kaulų sintezės operacijose. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje. Vienas galas užgalastas trokaro formos. Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui.
|  |  | 30-31 | 1.5 | 100 | vnt
|  |  | 30-31 | 1.6 | 100 | vnt
|  |  | 30-31 | 1.8 | 100 | vnt
|  |  | 30-31 | 2 | 100 | vnt
286 | Nency vielos | 33183100 |  |  |  |  | Elastinė titaninė viela su užsmailintu lengtu galu.CE ženklas | [8 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30 | 4,0± 0,1mm | 10 | vnt
|  |  | 45 | 3,0± 0,1mm | 10 | vnt
|  |  | 44-45 | 3,5± 0,1mm | 1 | vnt
|  |  | 44-45 | 4,0± 0,1mm | 4 | vnt
287 | Kanuliuoti sraigtai kaulų osteosintezei | 33183100 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
[5 empty] | 474 | vnt | Kanuliuoti, 4 mm skersmens titaniniai sraigtai, daliniu sriegiu. Savigręžiai ir/ar savisriegiai. Kaniulės skersmuo 1,2 ± 0,05 mm, galvutės plotis 6 ± 0,5 mm, sukami atsuktuvu, šešiakampio formos galu. Sraigto užsriegta dalis 5-23 mm, priklausomai nuo sraigto ilgio. Ilgis mm (kas 2 ir kas 5 mm pasirinktinai) nuo 10 ± 2 mm iki 70 mm. CE ženlas. Visi sraigtai vieno gamintojo. Instrumentų pilnas komplektas pateikiamas panaudai. Pareikalavus pristatyti pavyzdžius.
[5 empty] | 370 | vnt | Kanuliuoti, 6,5 mm skersmens titaniniai sraigtai, įsriegiama dalis 32 ± 2 mm. Savigręžiai ir/ar savisriegiai. Kaniulės skersmuo 2,2 ± 0,1 mm, galvutės plotis 7,5 - 9,5 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Ilgis mm (kas 2 ir kas 5 mm pasirinktinai) nuo 40 iki 130 mm. CE ženklas. Visi sraigtai vieno gamintojo. Instrumentų pilnas komplektas pateikiamas panaudai. Pareikalavus pristatyti pavyzdžius.
288 | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai | 33183100 |  |  | 8 | vnt | Tinkantys prie ligoninėje turimų kanuliuoto hegsagonalinio atsuktuvo 2 mm skersmens su sraigto ilgio matavimo skale ir dvigubo kanuliuoto grąžto, 2 mm skersmens, ilgio 32 mm; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Kanuliuoti kompresiniai titaniniai savisriegiai sraigtai, su dvigubu skirtingu sriegiu. Distalinės sraigto dalies skersmuo 3 mm, proksimalinės dalies skesmuo 4 mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 26 iki 30 mm. CE ženklas Būtini pavyzdžiai
289 | Interferenciniai sraigtai | 33183100 |  |  | 7 | vnt | Sterilioje pakuotėje, sterilūs interferenciniai, besirezorbuojantys, kanuliuoti sraigtai be galvutės, sriegis bukas.Cheminė sudėtis - 25 - 30% β TCP ir 70-75 % PLGA. Abi medžiagos homogeniškai sumaišytos MPD technologija, osteokondukcinės. Sraigtų ilgiai nuo 20 iki 30 mm, ne mažiau 3 ilgių (didžiausio, mažiausio ir tarpinių ilgių). Sraigtų diametrai nuo 5 iki 8 mm, ne mažiau 4 storių (didžiausio, mažiausio ir tarpinio diametrų). Reikalingo dudžio sraigtai bus užsakomi atsižvelgiant į individualius paciento poreikius. Pateikti panaudai instrumentus reikalingus sraigto įvedimui (atsuktuvas, kaniuliavimo vieta). CE ženklas
290 | Hemostatinis besirezorbuojantis tinklelis | 33141000 |  |  | 10 | vnt. | Sterilus, retai pintas tinklas 50mmx75 ±1 mm. Vietiškai besirezorbuojantis hemostatikas, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės. Vietiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min, dėl žemo ph (apie 3.0) turi bakteriocidinį vietinį poveikį prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus organizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus, prilimpa prie audinių, nemigruoja, nekeičia formos sušlapus, rezorbuojasi per 7-14 dienų. Arba panašios sudėties tinklelis.Turi CE ženklą ir atitikties deklaracija
291 | Kabutės | 33183100 |  |  | 240 | vnt. | Titaninės, tinkančios laparoskopiniam klipatoriui MediumLarge. Dydis: vidutinis/didelis. Sterilios; vienkartinio naudojimo, atrauminės, trikampė kabutės skerspjūvio forma užtikrinanti patikimą prisitaikymą prie instrumento darbinio paviršiaus, deimanto formos grioveliai vidiniame kabutės paviršiuje. Kasetėje ne daugiau 6 vnt. CE ženklas
292 | Sėklidės implantas | 33184100 |  |  | 5 | vnt. | Silikoninis su silikono gelio užpildu arba silikoninis, užpildomas fiziologiniu tirpalu. CE ženklas
293 | Odos biopsinės adatos | 33141320 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
[5 empty] | 25 | vnt. | 6 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės, CE ženklas
[5 empty] | 30 | vnt. | 8 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės, CE ženklas
294 | Sraigtai kaulų osteosintezei | 33183100 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
[5 empty] | 61 | vnt. | Tinkantys prie ligoninės turimų Konigsee implantate, Vokietija, instrumentų; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Sraigtai titaniniai savisriegiai sraigtai. Sraigto diametras 1,5mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 6 iki 20 mm įskaitant ir 5 mm ilgio. CE ženklas. Būtiniai pavyzdžiai.
[5 empty] | 90 | vnt. | Tinkantys prie ligoninės turimų Konigsee implantate, Vokietija, instrumentų; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Sraigtai titaniniai savisriegiai sraigtai. Sraigto diametras 2,0mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 6 iki 30 mm įskaitant ir 5 mm ilgio. CE ženklas. Būtiniai pavyzdžiai.
[5 empty] | 106 | vnt. | Tinkantys prie ligoninės turimų Konigsee implantate, Vokietija, instrumentų; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Sraigtai titaniniai savisriegiai sraigtai. Sraigto diametras 2,7mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 6 iki 40 mm. CE ženklas. Būtiniai pavyzdžiai.
295 | Kabutės kaulo augimui sustabdyti - epifiziodezei | 33183100 |  |  | 10 | vnt. | Cheminė sudėtis - titano lydnys. '' U'' formos, ilgis nuo 20mm ( +- 2mm) iki 30mm (+-2mm), plotis 5mm (+-1mm), storis 2,5mm ( +-mm).Būtina pateikti pavyzdžius.(Pastaba: Jeigu siūlomos kabutės netiks ligoninės turimiems instrumentams, tada instrumentus suteikti panaudai). CE ženklas
296 | Endo saga priekinio kryžminio raiščio ir užpakalinio kryžminio raiščio šlauninei fiksacijai | 33183100 |  |  | 6 | vnt. | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta arba pinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas arba UHMWPE) ir dviem skirtingų spalvų įvertais Nr. 5 siūlais implanto pravesimui ir pozicionavimui. Endo sagos matmenys: ilgis 12 mm, plotis 4 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 mm iki 60 mm, 10-11 ilgių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5 mm).Turi endo sagos tvirtinimo raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 mm iki 60 mm (10 ilgių).
297 | Siūlų pravedėjas kelio raiščio operacijoms | 33183100 |  |  | 16 | vnt. | Vienkartinio naudojimo siūlo pravedėjas:lanksti viela su kilpomis (ne mažiau kaip trys kilpos per visą vielos ilgį) siūlo ištraukimui, naudojimui su kanuliuotais kabliukais. Būtini pavyzdžiai.
Tęsinys kitame lape

## Sterilizacijos priemonės
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus kiekis 12 mėnesių | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytas pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Pakuotės kaina be PVM , Eur (Konkurso metu nevertinama) | Pakuotės kaina su PVM, Eur (Konkurso metu nevertinama) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
298 | Bowie-Dick testas | 33191000-5 | 750 | vnt. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui,turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Jeigu testo rinkinyje esantis įtaisas skirtas tam tikram indikatorių kiekiui, tai jo kaina turi būti įskaičiuota į kiekvieną rinkinio kainą. Jeigu įtaisas skirtas ilgalaikiam naudojimui, tai tiekėjas su panaudos sutartimi turi pateikti reikiamą įtaisų skaičių pagal įstaigos poreikį. Turi tikti didiesiems garo sterilizatoriams. Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, neblunka 5-rius metus). Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento. Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartams, gamintojo pavadinimas.Turi būti pateiktas indikatoriaus spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba. Turi tikti klijuoti į dokumentus, krovinio registracijos korteles. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
299 | Sterilizuojamų paketų sutvirtinimo lipni juosta su integruotu išoriniu 1 klasės proceso poveikio cheminiu indikatoriumi sočiųjų vandens garų sterilizacijai | 33191000-5 | 8000 | metras | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė, skirta paketų tvirtinimui.Plotis: 2 cm (±5mm). Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą (1 klasės proceso cheminis indikatorius). Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Atitinkantis LST EN ISO11140-1 dalies reikalavimus. Pateikti produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
300 | Krepuotas popierius 60x60 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 4000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė.Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 60x60 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
301 | Krepuotas popierius 90x90 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 4000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 90x90 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
302 | Krepuotas popierius 120x120 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 1400 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 120x120 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
303 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui be klostės 50 (±10) mm | 33191000-5 | 500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 50 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
304 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 75 (±10) mm | 33191000-5 | 3000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 75 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
305 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 100 (±10) mm | 33191000-5 | 5000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 100 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
306 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 150 (±10) mm | 33191000-5 | 7000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 150 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
307 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 200 (±10) mm | 33191000-5 | 500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 200 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
308 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 250 (±10) mm | 33191000-5 | 1000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 250 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
309 | Apsaugos aštriems instrumentams 50 x 128 mm (± 5 mm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Vienkartinės, popierinės, su permatoma kišene, arba permatomo plastiko, skirtos pakuotės apsaugai nuo pažeidimų. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Turi būti nurodytas gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Apsaugos dedamos ant instrumentų aštrių dalių. Matmenys nuo 50x128 iki 65x145 mm. Pateikti pavyzdžius
310 | Lipdukas-etiketė | 30192800-9 | 100 000 | etiketė | Lipdukas-etiketė turi būti trijų eilučių,kiekvienoje eilutėje turi tilpti po 12 simbolių (skaitmenų), gali būti panaudotas du kartus, be indikatoriaus. Pakuotėje turi būti rašalo papildymas. Po sterilios pakuotės atidarymo, lipdukas lengvai nusiima nuo jos ir gali būti įklijuotas į paciento kortelę arba į krovinio registracijos kortelę. Sutarties galiojimo metu suteikti panaudai 4 rankinius spausdintuvus, į kuriuos tiktų siūlomos etiketės. Pateikti pavyzdžius.
311 | Testas pavojingų ir ypač pavojingų medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos kokybei nustatyti, naudojant rankinį plovimo būdą | 33191000-5 | 24 | testas | Kraujo likučiams nustatyti ant instrumentų paviršių. Paruošti naudoti. Saugūs aplinkai. Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti. Pateikti atitikties LST EN ISO15883 deklaraciją, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. Rezultatas –vertinamas ne vėliau kaip po 120 s.

## Traumat ir chirurginės priemon (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Ilgis cm | diametras mm | Maksimalus kiekis 12 mėnesių | Mato vnt | charakteristika | Siūlomos prekės techninė charakteristika Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
311 | Enderio vinys | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30 | 3.5 | 2 | vnt | Metalo implantas, kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdijančio medicininio plieno. Turintys ISO CE sertifikatą.Tinkantys stambiųjų kaulų osteosintezės instrumentams (gamintojas Koreigsel Implantate ir instrumente Zur Ostosynthese GmbH Vokietija). Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui;
|  |  | 31 | 3.5 | 5 | vnt
|  |  | 32 | 3.5 | 4 | vnt
|  |  | 36 | 3.5 | 6 | vnt
|  |  | 37 | 3.5 | 3 | vnt
|  |  | 39 | 3.5 | 2 | vnt
|  |  | 31 | 4.5 | 1 | vnt
|  |  | 32 | 4.5 | 1 | vnt
|  |  | 33 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 34 | 4.5 | 4 | vnt
|  |  | 36 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 39 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 40 | 4.5 | 4 | vnt
|  |  | 41 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 42 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 46 | 4.5 | 3 | vnt
312 | Metiūzo vinys | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 20 | 1.5 | 9 | vnt | Metalo implantai kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdyjančio medicininio plieno arba titano lydinio, turi ISO CE sertifikatą. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui;
|  |  | 30 | 1.5 | 9 | vnt
|  |  | 28 | 2 | 6 | vnt
|  |  | 30 | 2 | 7 | vnt
|  |  | 24 | 2.5 | 9 | vnt
|  |  | 45 | 2.5 | 8 | vnt
|  |  | 32 | 3 | 9 | vnt
|  |  | 36 | 3 | 2 | vnt
|  |  | 40 | 3 | 9 | vnt
313 | Kiršnerio vielos | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 31 | 1 | 60 | vnt | Nerūdyjančio plieno turintys ISO CE sertifikatą. Naudojamos kaulų sintezės operacijose. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui.
|  |  | 31 | 1.5 | 60 | vnt
|  |  | 31 | 1.6 | 60 | vnt
|  |  | 31 | 1.8 | 100 | vnt
|  |  | 31 | 2 | 100 | vnt
314 | Nency vielos | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 28 | 2,5 ± 0,1 mm | 6 | vnt | Elastinė titaninė viela su užsmailintu lengtu galu.
|  |  | 30 | 2,5 ± 0,1 mm | 5 | vnt
|  |  | 45 | 2,5 ± 0,1 mm | 12 | vnt
|  |  | 45 | 3 ± 0,1 mm | 15 | vnt
|  |  | 33 | 3,5 ± 0,1 mm | 1 | vnt
|  |  | 45 | 3,5 ± 0,1 mm | 14 | vnt
|  |  | 33 | 4 ± 0,1 mm | 1 | vnt
|  |  | 40 | 4 ± 0,1 mm | 15 | vnt
|  |  | 45 | 4 ± 0,1 mm | 4 | vnt
315 | Kanuliuoti sraigtai kaulų oeteosintezei | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 1. |  |  |  | Kanuliuoti, 4 mm skersmens titaniniai sraigtai, daliniu sriegiu. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Kaniulės skersmuo 1,25 mm, galvutės plotis 6 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 2,5 mm su šešiakampio formos galu
|  |  | 1.1 |  | 234 | vnt. | Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 14 iki 70 mm
|  |  | 2. |  |  |  | Kanuliuoti, 6,5 mm skersmens titaniniai sraigtai, įsriegiama dalis 32 ± 2 mm. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 2,75 mm. Kaniulės skersmuo 2,2 mm, galvutės plotis 8 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 3,5 mm su šešiakampio formos galu
|  |  | 2.1 |  | 75 | vnt. | Ilgis mm (kas 5 mm) nuo 45 iki 120 mm
316 | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai | 33183100 |  |  | 30 | vnt. | Tinkantys prie ligoninėje turimų kanuliuoto hegsagonalinio atsuktuvo 2 mm skersmens su sraigto ilgio matavimo skale ir dvigubo kanuliuoto grąžto, 2 mm skersmens, ilgio 32 mm; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Kanuliuoti kompresiniai titaniniai savisriegiai sraigtai, su dvigubu skirtingu sriegiu. Distalinės sraigto dalies skersmuo 3 mm, proksimalinės dalies skesmuo 4 mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 26 iki 30 mm. Būtini pavyzdžiai
317 | Endo saga priekinio kryžminio raiščio ir užpakalinio kryžminio raiščio šlauninei fiksacijai | 33183100 |  |  | 9 | vnt. | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais Nr. 5 siūlais implanto pravesimui ir pozicionavimui. Endo sagos matmenys: ilgis 11 ± 1 mm, plotis 4-5 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 mm iki 60 mm ne mažiau 10 ilgių (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5 mm). Privalo turėti opciją panaudoti ando sagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį. Privalo turėti ando sagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 mm iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių).
318 | Interferenciniai sraigtai | 33183100 |  |  | 10 | vnt. | Sterilioje pakuotėje, sterilūs interferenciniai, besirezorbuojantys, kanuliuoti sraigtai be galvutės, sriegis bukas.Cheminė sudėtis - 25 - 30% β TCP ir 70-75 % PLGA. Abi medžiagos homogeniškai sumaišytos MPD technologija, osteokondukcinės. Sraigtų ilgiai nuo 20 iki 30 mm, ne mažiau 3 ilgių (didžiausio, mažiausio ir tarpinių ilgių). Sraigtų diametrai nuo 5 iki 8 mm, ne mažiau 4 storių (didžiausio, mažiausio ir tarpinio diametrų). Reikalingo dudžio sraigtai bus užsakomi atsižvelgiant į individualius paciento poreikius. Pateikti panaudai instrumentus reikalingus sraigto įvedimui (atsuktuvas, kaniuliavimo vieta). | [10 empty] | n
319 | Menisko siuvimo sistema | 33183100 |  |  | 50 | vnt. | Sterilioje pakuotėje, turi susidėti iš dviejų "T" inkarų su ne silpnesnio nei Nr.2 storio ypatingai tvirto pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA. Dviguba "U" formos fiksacija. Turi turėti iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Turi nepalikti implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti galimybė pasirinkti iš visų rūšių).
320 | Pėdos implantas plokščiapadystės korekcijai | 33183100 |  |  | 60 | vnt. | Vientisas konuso formos, distalinėje dalyje pereinantis į srėgiuotą cilindro formos dalį stentas; Anatominis dizainas, konusinė dalis užpildo sinus dalį, cilindrinė dalis užpildo sinus Tarsi kanalą; Stentas turi būti pagamintas iš titano lydinio; Srėgiuota vidinė/medialinė cilindro formos dalis užpildo Sinus Tarsi kanalą; Ta Konuso formos vidurinė dalis stabilizuoja pašokikaulinį sąnarį ties lateraliniu šokikaulio kraštu, konusas stabilizuoja stentą ir apsaugo nuo migracijos Sinus Tarsi kanalo kryptimi; Lygi vagelė einanti aplink išorinį stento kraštą skirta stento ištraukimui revizijų atveju; Šešiakampio formos ertmė išorinėje stento dalyje skirta įstatyti stento įvedimo įrankį; Stentų skersmuo nuo 5 mm iki 9 mm (žingsnis kas 1 mm) (bus pasirenkama reikiamo skersmens). Instrumentų rinkinys turi būti suteikiamas panaudai
321 | Kaukolės skliauto defektų plastikos medžiaga | 33141700 |  |  | 40 | g | Mendec Cranio arba lygiavertis. Pakuotėje 20 g±5 g. Kaulinės rekonstrukcijos cementas "Mendec Cranio" arba panašus. Akrilo derva, skirta kranialiniams defektams pašalinti. Sterili, vienkartinio naudojimo. CE ženklas.Pateikti pavyzdį. Vienkartinio naudojimo. Turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas ; informacija, kad būtų galima identifikuoti pakuotės turinį ( gaminio paskirtis); nurodyta partija arba serijos numeris.
322 | Hemostatinis besirezorbuojantis tinklelis | 33141000 |  |  | 10 | vnt | Sterilus, retai pintas tinklas 50mmx75mm. Vietiškai besirezorbuojantis hemostatikas, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės (paruošto iš 100 proc viskozės). Vietiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min, dėl žemo ph (apie 3.0) turi bakteriocidinį vietinį poveikį prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus organizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus, prilimpa prie audinių, nemigruoja, nekeičia formos sušlapus, rezorbuojasi per 7-14 dienų. Arba panašios sudėties tinklelis.Turi CE ženklą ir atitikties deklaracija (pagal MDD 93/42 EEB)
323 | Kabutės | 33141000 |  |  | 300 | vnt (kabučių) | Titaninės, tinkančios laparoskopiniam klipatoriui MediumLarge. Dydis: vidutinis/didelis. Sterilios; vienkartinio naudojimo, atrauminės, trikampė kabutės skerspjūvio forma užtikrinanti patikimą prisitaikymą prie instrumento darbinio paviršiaus, deimanto formos grioveliai vidiniame kabutės paviršiuje. Kasetėje ne daugiau 6 vnt.
324 | Sėklidės implantas | 33184100 |  |  | 3 | vnt. | Silikoninis su silikono gelio užpildu arba silikoninis, užpildomas fiziologiniu tirpalu.
325 | Odos biopsinės adatos | 33141320 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą |  | n
[5 empty] | 15 | vnt. | 6 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės
[5 empty] | 15 | vnt. | 8 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės
Tęsinys kitame lape

## Priemonės sterilizacijai (hidden)
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Kiekis | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Pastabos atsižvelgiant į busvusius pirkimus | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytas pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Pakuotės kaina be PVM , Eur (Konkurso metu nevertinama) | Pakuotės kaina su PVM, Eur (Konkurso metu nevertinama) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
334 | Bowie-Dick testas | 33191000-5 | 750 | vnt. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui,turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Jeigu testo rinkinyje esantis įtaisas skirtas tam tikram indikatorių kiekiui, tai jo kaina turi būti įskaičiuota į kiekvieną rinkinio kainą. Jeigu įtaisas skirtas ilgalaikiam naudojimui, tai tiekėjas su panaudos sutartimi turi pateikti reikiamą įtaisų skaičių pagal įstaigos poreikį. Turi tikti didiesiems garo sterilizatoriams. Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, neblunka 5-rius metus). Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento. Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartams, gamintojo pavadinimas.Turi būti pateiktas indikatoriaus spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba. Turi tikti klijuoti į dokumentus, krovinio registracijos korteles. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
335 | Sterilizuojamų paketų sutvirtinimo lipni juosta su integruotu išoriniu 1 klasės proceso poveikio cheminiu indikatoriumi sočiųjų vandens garų sterilizacijai | 33191000-5 | 10000 | metras | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė, skirta paketų tvirtinimui.Plotis: 2 cm (±5mm). Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą (1 klasės proceso cheminis indikatorius). Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Atitinkantis LST EN ISO11140-1 dalies reikalavimus. Pateikti produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
336 | Krepuotas popierius 60x60 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 3500 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė.Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 60x60 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
337 | Krepuotas popierius 90x90 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 90x90 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
338 | Krepuotas popierius 120x120 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 2000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 120x120 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
339 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 75 (±10) mm | 33191000-5 | 6000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 75 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
340 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 100 (±10) mm | 33191000-5 | 6000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 100 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
341 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 150 (±10) mm | 33191000-5 | 8000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 150 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
342 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 200 (±10) mm | 33191000-5 | 2000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 200 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
343 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 250 (±10) mm | 33191000-5 | 2000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 250 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
344 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 300 (±10) mm | 33191000-5 | 1500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 300 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
345 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 400 (±10) mm | 33191000-5 | 1500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 400 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
346 | Užlydymo juostos kokybės indikatorius | 33191000-5 | 100 | vnt. | Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės. Atitinka ISO 11607 reikalavimus. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. Pritaikytas dokumentacijai. Pateikti pavyzdžius.
347 | Markeris, skirtas rašymui tiesiogiai ant paketų | 30192125-3 | 20 | vnt. | Tinkamas rašymui tiesiogiai ant sterilizuojamų paketų, rašalas atsparus garų sterilizacijai. Saugus ir nepažeidžiantis įpakavimo. Nesusiliejantis, greitai išdžiūna, netoksiškas. Juodos spalvos. Pateikti gamintojo dokumentus.
348 | Apsaugos aštriems instrumentams 50 x 128 mm (± 5 mm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Vienkartinės, popierinės, su permatoma kišene, skirtos pakuotės apsaugai nuo pažeidimų. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB). Turi būti nurodytas gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Apsaugos dedamos ant instrumentų aštrių dalių. Bendri apsaugos išmatavimai ilgiui ir pločiui: 50 x 128 mm (± 5 mm). Pateikti pavyzdžius | Negauta pasiūlymų po dviejų pirkimų
349 | Testas pavojingų ir ypač pavojingų medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos kokybei nustatyti, naudojant rankinį plovimo būdą | 33191000-5 | 24 | testas | Kraujo likučiams nustatyti ant instrumentų paviršių. Paruošti naudoti. Saugūs aplinkai. Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti. Pateikti atitikties LST EN ISO15883 deklaraciją, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. Rezultatas –vertinamas tuoj pat procesui pasibaigus.
350 | Lipdukas-etiketė | 30192800-9 | 100 000 | etiketė | Lipdukas-etiketė turi būti trijų eilučių,kiekvienoje eilutėje turi tilpti po 12 simbolių (skaitmenų), gali būti panaudotas du kartus, be indikatoriaus. Pakuotėje turi būti rašalo papildymas. Po sterilios pakuotės atidarymo, lipdukas lengvai nusiima nuo jos ir gali būti įklijuotas į paciento kortelę arba į krovinio registracijos kortelę. Sutarties galiojimo metu suteikti panaudai 4 rankinius spausdintuvus, į kuriuos tiktų siūlomos etiketės. Pateikti pavyzdžius.