## Lapas1
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė Medicininiai prietaisai ir reikmenys 2021 1 priedas Techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Parametro reikšmė | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
1 | 33192000 | Medicininė širma |  | Mobili trijų-keturių dalių širma su ratukais. Atskiros širmos dalys turi būti sulankstomos į vieną. Išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 1,6 - 1,7 m. Užuolaida iš baltos, lengvai valomos medžiagos, atsparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui, plovimui. |  | vnt. | 2
2 | 33155000 | Ergoterapinė masė |  | Žalia, raudona, pilka (spalvos pagal kietumą) |  | vnt. | 3
3 | 33155000 | Thera band plaštakos treniruoklis |  | Rinkinys plėvelių su lankais. Funkcinis pirštų, riešo treniravimas. Rinkinyje skirtingo tamprumo plėvelės ir lankai. |  | rinkinys | 1
4 | 33155000 | Thera band apvali elastinė juosta su laikikliais |  | Žalia ir raudona |  | vnt. | 2
5 | 33155000 | Thera band elastinė juosta su lateksu |  | Geltona (1,8-2 m ilgio), raudona (1,8-2 m ilgio), žalia 1,8-2 m ilgio) |  | vnt. | 6
6 | 33155000 | Balansinis padas |  | Multifunkcinis treniruoklis skirtas pusiausvyros ir kardio pratimams |  | vnt. | 1
7 | 33155000 | Popieriaus rulono laikiklis |  | Masažo kabinete tvirtinti prie masažo lovų. Popierius naudojamas pacientams procedūrų metu. Laikiklio plotis 60 cm. |  | vnt. | 3
8 | 33169000 | Miringotominis peilis |  | Galaslenktas, pjautuvo formos, aštrus. Bendras ilgis 14 cm ±2 cm, incizijai atlikti. Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Su galimybe dezinfekuoti ir sterilizuoti. CE ženklinimas |  | vnt. | 3
9 | 33141220 | Plovimo kaniulė |  | Lenkta tuščiavidurė, igils 14 / 5½ 3 mm skersmens, su Luer-Lock jungtimi atsiurbimui. Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Su galimybe dezinfekuoti ir sterilizuoti. CE ženklinimas |  | vnt. | 4
10 | 33140000 | Fonendoskopas |  | Vienpusis, naudojamas su AKS matuokliais. Galvutė iš aliuminio, su ypač jautria 46 mm ±1 mm diametro membrana. Su lanksčia "Y" formos vienguba hipoalergine, be latekso jungiamąja 61 cm ±1 cm ilgio žarnele. |  | vnt. | 6
11 | 33130000 | Odontologiniai kimštukai |  | Vienas instrumento galas pailgas, naudojamas plombos trombavimui, kitas galas plokščias, naudojamas plombos paėmimui bei dailinimui. Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Su galimybe dezinfekuoti ir sterilizuoti. CE ženklinimas |  | vnt. | 5
12 | 33130000 | Odontologiniai zondai |  | Smailus galas su kuriuo zonduojamos kariozinės ertmės. Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Su galimybe dezinfekuoti ir sterilizuoti. CE ženklinimas |  | vnt. | 5
13 | 33130000 | Odontologiniai akiniai - skydelis |  | Antveidis su permatomu rėmeliu ir keičiamu skydeliu. Skaidrus ir nerasojantis vienkartinis skydelis. |  | vnt. | 1
14 | 33161000 | Neultralus elektrodas | 1 | Tinkamas naudoti prie elektrochirurginio generatoriaus "BOWA". Daugkartinio naudojimo elektrodas su kabeliu. Elektrodo paviršius 390 cm2 (15x26 cm ±1cm). Kabelio ilgis 4,5 m ±0,5 m |  | vnt. | 1
|  |  | 2 | Tinkamas naudoti prie elektrochirurginio generatoriaus "GEISTER". Daugkartinio naudojimo elektrodas su kabeliu. Elektrodo paviršius 390 cm2 (15x26 cm ±1cm). Kabelio ilgis 4,5 m ±0,5 m |  | vnt. | 1
15 | 33162200 | Timpanotominė / endoauralinė adata |  | Galas švelniai lenktas, smailios formos. Bendras ilgis 16,5 cm ±2cm, timpanostominio vamzdelio įspraudimui atlikti. Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Su galimybe dezinfekuoti ir sterilizuoti. CE ženklinimas. |  | vnt. | 1
16 | 33190000 | Pozicionavimo pagalvėlė |  | Pozicionavimo pagalvėlės skirtos pacientų vartymui ir padėties keitimui. Su užpildytomis siūlėmis. Atspari vandeniui, bet pralaidi orui. Užvalkalas iš polikarbonato ir stipraus nailono. Atspari dezinfekcijai ir autoklavuojama. CE ženklinimas
|  |  | 1 | 37x26 cm |  | vnt. | 2
|  |  | 2 | 56x40 cm |  | vnt. | 2
17 | 33190000 | Uždaro tipo galvos žiedas suaugusiems |  | Gelio ir porolono kombinacija. Ypač lengva, neslystančio paviršiaus pagrindas. CE ženklinimas |  | vnt. | 2
18 | 33169000 | Anatominis pincetas |  | 14,5 cm ±0,3 cm ilgio,darbinė dalis tiesi, kryžmiškai dantyta, užapvalintais galais. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, turintis CE sertifikatą.Garantija 5 metai. |  | vnt. | 10
19 | 33169000 | Disekcinės žirklės "Metzenbaum" tipo arba lygiavertės |  | Bukais galais. Darbinė dalis lenkta 200± 10,darbinės dalies ilgis 5,0 cm ± 0,1mm . Instrumento ilgis 18,0 cm ± 0,3 cm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai , turintis CE sertifikatą. Garantija 5 metai. |  | vnt. | 10
20 | 33169000 | Hemostatinis spaustukas "Mosquito" tipo arba lygiavertis |  | Lenktas, su fiksatoriumi rankenose.Instrumento ilgis 140mm ± 2 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai , turintis CE sertifikatą. Garantija 5metai. |  | vnt. | 10
21 | 33169000 | Hemostatinis spaustukas "Mosquito" tipo arba lygiavertis |  | Lenktas,su fiksatoriumi rankenose.Instrumento ilgis 150mm ± 2mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno , atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai,turintis CE sertifikatą.Garantija 5 metai. |  | vnt. | 10
22 | 33169000 | Spaustukas "Pean" tipo arba lygiavertis |  | Tiesus, instrumento ilgis 14,5 cm ± 0,3cm, su fiksatoriumi rankenose. Pagaminta iš nerūdijančio plieno , atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai , turintis CE sertifikatą.Garantija 5 metai. |  | vnt. | 10
23 | 33169000 | Spaustukas "Pean-Fino" tipo arba lygiavertis |  | Lenktas, instrumento ilgis14,0cm ± 0,3cm,su fiksatorimi rankenose.Pagamintas iš nerūdijancio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai , turintis CE sertifikatą. Garantija 5 metai. |  | vnt. | 10
24 | 33140000 | Žirklės gipsui "Lister" tipo arba lygiavertės |  | Instrumento ilgis 11,5 cm ±0,3 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. CE ženklinimas |  | vnt. | 5
25 | 33140000 | Šepetėlis onkocitologinio tepinėlio paėmimui |  | Plastmasinis, vienkartinis, tiesus, eglutės forma. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 2 metai. CE ženklinimas. |  | vnt. | 100
26 | 33157810 | Deguonies jutiklis |  | Deguonies jutiklis narkozės aparatui Datex Ohmeda |  | vnt. | 3
27 | 33157810 | Dujų srauto jutiklis |  | Dujų srauto jutiklis narkozės aparatui Datex Ohmeda |  | vnt. | 2
28 | 33182100 | Automatinio defibriliatoriaus Power Heart AED G3 pro elektrodai |  | Išmatavimai: abiejų elektrodų ne mažiau kaip 225 cm2, prijungimo kabelio ilgis ne mažiau kaip 1,2 m. Save testuojantys, paviršius padengtas lipniu geliu, nepoliarizuoti. Ne mažiau 24 mėn. galiojimas |  | komplektas | 3
29 | 33121100 | Šalmas laikiklis elektrodams EEG (Elektroencefalogramai) atlikti |  | Universalaus dydžio, su galimybe reguliuoti dydį pagal paciento galvos apimtį. |  | vnt. | 1
30 | 33121100 | Elektrodai EEG (Elektroencefalogramai) atlikti |  | Elektrodo diametras 10 mm. Laido ilgis 1,5 m - 2 m. Kištuko tipas FMM 1,5 mm diametro. |  | vnt. | 30
31 | 33121100 | Elektrokardiografo (EKG) elektrodo spaustukas |  | Elektrokardiografo (EKG) elektrodo vaikų galūnių spaustukas, kurio ilgis 85mm ±3mm, plotis 22mm ±3mm. Pakuotėje 4 vnt. su spalvų nustatymo standartu: raudona, geltona, juoda, žalia) |  | komplektas | 2
32 | 33194000 | Turniketas su plastikiniu fiksatoriumi |  | Elastinė juosta su plastikiniu antgaliu, skirta galūnės užveržimui imant kraują. Lengvai užsegama ir atsegama. Daugkartinio naudojimo. Tinkanti vaikams ir suaugusiems. Autoklavuojamas: 121°C, atsparus dezinfekcijai. CE ženklas, |  | vnt. | 33
33 | 38412000 | Skaitmeninis termometras su patikra |  | Temperatūros matavimo laikas 60 sel, vandeniui nepralaidus, garsinis signalas, atmintis, automatiškai išsijungiantis, automatinis funkcijos testas. Būtinas CE ženklinimas. Su metrologine patikra |  | vnt. | 34
34 | 38412000 | Bekontaktinis infraraudonųjų spindulių termometras |  | Tinkantis matuoti kūno ir aplinkos temperatūrą. Kompaktišskas, nešiojamas prietaisas, skirtas matuoti temperatūrą be tiesioginio kontakto su objektu. Tiklsumas 0,1 ºC. Su garso signalu. Rodmenys pagal Celsijų. Matavimo laikas iki 3 sekundžių. Automatiškai išsijungianstis. Su 20-30 paskutinių duomenų atmintimi. Su pavojaus signalo funkcija. Kliniškai išbandytas. Metrologinė patikra galiojanti ne mažiau kaip 24 mėn. CE ženklas, atitikties deklaracija. Informacija lietuvių kalba apie saugų ir tinkamą naudojimą, valymą ir dezinfekciją, kiek kartų galima naudoti gaminį. |  | vnt. | 21
35 | 38412000 | Termometras šaldytuvams su patikra |  | Spiritinis termometras edamas į šaldiklius ir šaldytuvus. Temperatūra -30 - 50°C, padalos vertė 1,0 °C. Su plastikiniu dėkliuku. Su metrologine patikra. |  | vnt. | 4
36 | 33123100 | Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis |  | Padidinta minkšta rankovė (22-42 cm žasto apimčiai);lengvai suprantamas spalvotas kraujospūdžio lygio indikatorius; judėjimo klaidos simbolis; teisingo rankovės uždėjimo sistema - specialus simbolis (užsidega lemputė) pažymi, ar teisingai buvo uždėta rankovė, tam, kad būtų gauti tikslūs matavimo rezultatai. Nereguliaraus pulso indikatorius. Aptinka visų formų aritmijas (tame tarpe ir prieširdžių virpėjimą).Kartu su matuokliu būtinas adapteris AC (elektros srovės maitinimo blokas).Kraujospūdžio matuoklis kliniškai patvirtintas. CE ženklinimas ir metrologinė patikra būtina. Garantija ne mažiau 24 mėnėsiams. Prietaisas turi atitikti EB direktyvos 93/42/EEB (Direktyvos dėl medicinos prietaisų) reikalavimus. |  | vnt. | 3
37 | 33157810 | Deguonies drėkintuvai ČSN standarto |  | Skirtas ilgalaikiam deguonies terapijos naudojimui. Iš centrinės sistemos deguonies kiekio reguliavimas ir drėkinimas nuo 80 %. Su deguonies kiekio matuokliu ir talpa didtiliuotam vandeniui. Spaudimo palaikymas nuo 2,5 iki 6 Bar. CE ženklinimas |  | vnt. | 9 | Skirtas ilgalaikiam deguonies terapijos naudojimui. Iš centrinės sistemos deguonies kiekio reguliavimas ir drėkinimas nuo 80 %. Su deguonies kiekio matuokliu ir talpa didtiliuotam vandeniui. Spaudimo palaikymas nuo 4,5 Bar. CE ženklinimas | atitinka (27 dalis brošiūra 2-4 psl.) RTM3-O2 | Medist sro | CE RTM3 | 37 dalis brošiūra | 85 | 102.85 | 21 | 765 | 925.65 | UAB STELSA
38 | 38311000 | Svarstyklės su ūgio matuokle |  | Elektroninės, kolonos tipo, pritaikytos itin dideliems naudotojų srautams. Svorį indikuojantis mechanizmas pritvirtintas kolonos viršuje, svorio nuskaitymui patogiama aukštyje. Platformos matmenys: 310x460 ±2-3 cm. Svėrimo riba: 250 kg, su KMI apskaičiavimo funkcija. Su gamykline metrologine patikra. CE sertifikatas. Maitinimo šaltinis: vidinės baterijos ir AC adapteris. LCD ekranas. komplekte su ūgio matuokle (gradacija kas 1 cm, 60-200 cm ilgio). Papildomos funkcijos: išjungti/įjungti, nulis, KMI. garantija ne mažiau 12 mėn. |  | vnt. | 2
39 | 38311000 | Kūdikių svarstyklės su ūgio matuokle |  | Medicininės svarstyklės kūdikiams, komplekte su ūgio matuokle iki 80 cm, padala 1 mm. Maksimali svėrimo riba 20 kg, minimali svėrimo riba 40-200 g, padala - 10 g. Išmatavimai: svarstyklių 600x405x120 mm ±2-5 cm, svėrimo padėkliuko 600x280 mm ±2-5 cm. LCD ekranas. Su gamykline metrologine patikra. CE ženklinimas. Maitinimo šaltinis: vidinės baterijos ir tinklas 220V. Iš tvirto ABS plastiko. Papildomos funkcijos: automatinio išsijungimo, dinaminio svėrimo, duomenų užlaikymo, taros. Tinkamos naudoti medicinos įstaigoms. Garantija ne mažiau 12 mėn. |  | vnt. | 1
40 | 33123100 | Manžetė kraujo spaudimo sistemai |  | Manžetė suaugusiam 23-33 cm ±2 cm. Tinkantei arterinio kraujo spaudimo sistemai "Sun TechCT 40"/ |  | vnt. | 1
41 | 33182100 | Defibriliatoriaus laikymo dėžė |  | Defibriliatoriaus laikymo dėžė, pakabinama ant sienos, skirta vidaus naudojimui su garsiniu signalu, atidarius dėžę. |  | vnt. | 2
|  |  | 1 | Matmenys | 400x430x210 mm ±1 cm
|  |  | 2 | Regimasis signalas atidarius dėžę | mirksintis indikatorius
|  |  | 3 | Garsinis signalas atidarius dėžę | būtina, ne tyliau ±90 db ir ne garsiau ±110 db, matuojant 1m atstumu
|  |  | 4 | Nakties indikatorius | būtina, esant tamsai prietaise turi mirksėti šviesa
|  |  | 5 | Maitinimas | akumuliatorinis
|  |  | 6 | Dėžė turi turėti dureles | būtina, durelės sudarytos iš vientisos skaidrios polikarbonato medžiagos
|  |  | 7 | Dėžės korpuso medžiaga | ABS arba nerudijantis plienas
|  |  | 8 | Ant dėžės korpuso pavaisduota gaivinimo grandinė. Būtini paveikslėliai | Kviesti pagalbą, atlikti gaivinimą (paspaudimas), atlikti defibriliaciją.
|  |  | 9 | Žymėjimas CE ženklu | būtinas
|  |  | 10 | Garantija | ne mažiau 24 mėnesiai
42 | 33198000 | Šlapimo surinktuvas - antelė |  | Pagaminta iš skaidraus plastiko (PVC). Su dangteliu, rankena ir talpos žymomis, vyriškas. Daugkartinis. Talpa 1 litras. Atsparumas karščiui iki 60 laipsnių. |  | vnt. | 12
43 | 33198000 | Basonas |  | Pakišamas plokščias ir nuožulnus basonas, tinkantis gulintiems ligoniams. Pagamintas iš skaidraus plastiko (PVC). Su dangčiu ir rankena. Talpa 2,5 litro. Daugkartinis. Atsparumas karščiui iki 60 laipsnių. |  | vnt. | 2
44 | 33192000 | Daugiafunkcinis procedūrinis vežimėlis |  | Daugiafunkcinis procedūrinis vežimėlis, skirtas medicininių priemonių ir prietaisų saugojimui bei transportavimui. |  | vnt. | 1 | Daugiafunkcinis procedūrinis vežimėlis, skirtas medicininių priemonių ir prietaisų saugojimui bei transportavimui . | atitinka (44 dalis brošiūra 1 psl.). AD-SSSVPT | AK Consult | 2020.07 CE atnaujintas | 44 dalis brošiūra | 675 | 816.75 | 21 | 675 | 816.75 | UAB STELSA
|  |  | 1 | Išoriniai išmatavimai | Plotis 75 cm ±2 cm; gylis 55cm ±2 cm; aukštis 102 cm ±2 cm |  |  | Plotis 75 cm; gylis 55 cm; aukštis 102 cm | atitinka
|  |  | 2 | Reikalavimai darbastaliui | Nerudijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) atsparaus dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Su paaukštintais krašteliais iš visų pusių, neleidžiančiu nuslysti daiktams nuo paviršiaus. |  |  | Nerudijančio plieno atsparaus dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Su paaukštintais krašteliais 1,2 mm iš visų pusių, neleidžiančiu nuslysti daiktams nuo paviršiaus. | atitinka
|  |  | 3 | Vežimėlio konstrukcija | vežimėlio rėmasds, stalčiai ir kiti konstrukciniai elementai pagaminti iš plieno dažyto epoksidiniais dažais milteliniu būdu bei plieno lakštų, atsparių dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Antivibraciniai sutvirtinimais. |  |  | vežimėlio rėmas, stalčiai ir kiti konstrukciniai elementai pagaminti iš plieno dažyto epoksidiniais dažais milteliniu būdu bei plieno lakštų, atsparių dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Antivibraciniai sutvirtinimais. | atitinka
|  |  | 4 | Reikalavimai stalčiams | Stalčių 4 vnt. Stalčiai su teleskopiniais pilno išsitraukimo bėgeliais ir automatinio pritraukimo funkcija. Pirmo stalčiaus (nuo viršaus) aukštis 12cm ±1 cm. Antro stalčiaus aukštis 13 cm ±1 cm. Dviejų kitų stalčių aukštis 21 cm ±1 cm. Su centriniu užraktu. galimybė pasirinkti stalčių spalvą. |  |  | Stalčių 4 vnt. Stalčiai su teleskopiniais pilno išsitraukimo bėgeliais ir automatinio pritraukimo funkcija. Pirmo stalčiaus (nuo viršaus) aukštis 12 cm. Antro stalčiaus aukštis 13,5 cm. Dviejų kitų stalčių aukštis 21,5 cm. Su centriniu užraktu. galimybė pasirinkti stalčių spalvą. | atitinka
|  |  | 5 | Važiuoklė | Ne mažiau kaip 4 vnt. 100 mm ± 10 mm diametro ratukai, iš kurių bent du su stabdžiais. |  |  | 4 vnt. 100 mm diametro ratukai, iš kurių du su stabdžiais. | atitinka
|  |  | 6 | Vežimėlio apkrova | ne mažiau 150 kg |  |  | 150 kg | atitinka
|  |  | 7 | Vežimėlio paviršius | staliukas turi būti pagamintas kokybiškai, nepaliekanbt aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų į kurias galima susižeisti valant, sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių). Visi vežimėlio paviršiai turi būti lygūs (negrublėti) lengvai valomi. |  |  | staliukas pagamintas kokybiškai, nepaliekanbt aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų į kurias galima susižeisti valant, sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių). Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) lengvai valomi. | atitinka
|  |  | 8 | Žymėjimas CE ženklu | būtinas |  |  | Žymėjimas CE ženklu | atitinka
|  |  | 9 | Grantija | ne mažiau 24 mėn. |  |  | 24 mėn. | atitinka
45 | 33192000 | Medicininė spintelė prie paciento lovos |  | Spintelė vienpusio naudojimo, su vienu stalčiumi, lentynėle ir durelėmis. Keturi ratukai, du iš jų su stabdžiais. Staliukas atlenkiamas iš šono. 72x36 cm (±5 cm). Spintelės išmatavimai 85x50x45 cm (±5 cm). Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Spalva balta. |  | vnt. | 12
46 | 33100000 | Gleivių atsiurbėjas |  | Portatyvus, su rankena pernešimui, su ne mažesniu nei 1 l talpos atsiurbimo indu, autoklavuojamu. Skirtas gleivių atsiurbimui. Maksimalus vakuumas ≥ 0,80 bar - ≥ 600 mm/Hg/80kPa, reguliuojamas. Siurbimo galia ne mažiau 38 l/min. Maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz.Triukšmo lygis ne daugiau 62,5 dB. Svoris 2-3 kg. išmatavimai 300x190x160 mm ±2 cm. Veikimo ciklas ne mažiau 30 min. Komplekte turi būti atsiurbimo indas, 1 konusinis adapteris, silikoninių vamzdelių rinkinys. Būtinas CE žymėjimas. Garantija ne mažiau 24 mėn. |  | vnt. | 3 | Portatyvus, su rankena pernešimui, su 1 l talpos atsiurbimo indu, autoklavuojamu. Skirtas gleivių atsiurbimui. Maksimalus vakuumas ≥ 0,80 bar - ≥ 600 mm/Hg/80kPa, reguliuojamas. Siurbimo galia 40 l/min. Maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz.Triukšmo lygis 60,5 dB. Svoris 4,15 kg. išmatavimai 350x180x210 cm. Veikimo ciklas nenutrūkstamas. Komplekte atsiurbimo indas, 1 konusinis adapteris, silikoninių vamzdelių rinkinys. CE žymėjimas. Garantija 24 mėn. | Atitinka (46 dalis brošiūra 12 psl.) New askir 30 | CA-MI | CE iki 2024 | 46 dalis brošiūra | 180 | 217.8 | 21 | 540 | 653.4 | UAB STELSA
47 | 33195100 | Manžetė prie monitoriaus Datex Ohmeda |  | Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitorium "Datex Ohmeda". Pagamintos iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Dviejų žarnelių jungtimi. | Dydžiai : 13-20cm 5 vnt. 18-32 cm. 5 vnt 20-45 cm 5 vnt. (±3 cm) | vnt. | 15
48 | 33195100 | Manžetė prie monitoriaus Vismo PVM-2701 NIHON KOHDEN |  | Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitorium Vismo PVM-2701 NIHON KOHDEN "". Pagamintos iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Vienos žarnelės jungtimi. | Dydžiai: 13-20cm 5 vnt. 18-32 cm. 5 vnt 20-45 cm 5 vnt. . (±3 cm) | vnt. | 15
49 | 33195100 | Manžetė prie monitoriaus B 40 |  | Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitorium,, B 40". Pagamintos iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Dviejų žarnelių jungtimi. .Turi turėti CE ženklinimą | Dydžiai: 13-20cm 5 vnt. 18-32 cm. 5 vnt 20-45 cm 5 vnt. . (±3 cm) | vnt. | 15
50 | 33195100 | Manžetė prie monitoriaus DRÄGER |  | Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitorium ,,DRÄGER“ . Pagamintos iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Vienos žarnelės jungtimi. .Turi turėti CE ženklinimą | Dydžiai: 13-20cm 5 vnt. 18-32 cm. 5 vnt 20-45 cm 5 vnt. . (±3 cm) | vnt. | 15
51 | 33195100 | Manžetė prie monitoriaus Dash 3000 |  | Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitorium ,, Dash 3000“ Pagamintos iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Dviejų žarnes jungtimi. .Turi turėti CE ženklinimą | Dydžiai: 13-20cm 5 vnt. 18-32 cm. 5 vnt 20-45 cm 5 vnt. . (±3 cm) | vnt. | 15
52 | 33195100 | Saturacijos jutiklis naujagimiams |  | Tinkantis prie monitorių . "Datex Ohmeda"Daugkartinio naudojimo. Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 2 m. Lokalizcija – apjuosiamas ant rankos ar kojos piršto (wrap sensot). Registravimo tiklsumas ± 2% iki 100-80% ribose Tinkamas naudoti naujagimiams nuo 3 kg. .Turi turėti CE ženklinimą |  | vnt. | 5
53 | 33195100 | Saturacijos jutiklis naujagimiams |  | Tinkantis prie monitorių ,, DRÄGER“ Daugkartinio naudojimo. Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 2 m. Lokalizcija - apjuosiamas ant rankos ar kojos piršto (wrap sensot). Registravimo tiklsumas ± 2% iki 100-80% ribose. Tinkamas naudoti naujagimiams .Turi turėti CE ženklinimą |  | vnt. | 4
54 | 33195100 | Saturacijos jutiklis suaugusiems |  | Tinkantis prie monitorių ,, DRÄGER“ Daugkartinio naudojimo. Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 2 m. Lokalizcija - rankos ar kojos pirštas (wrap sensot). Registravimo tiklsumas ± 2% iki 100.Turi turėti CE ženklinimą |  | vnt. | 4
55 | 33195100 | Saturacijos jutiklis naujagimiams |  | Tinkantis prie monitorių VISMO NIHON KOHDEN Daugkartinio naudojimo. Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 2 m. Lokalizcija - apjuosiamas ant rankos ar kojos piršto (wrap sensot). Registravimo tiklsumas ± 2% iki 100-80% ribose. Tinkamas naudoti naujagimiams nuo 3 kg.Turi turėti CE ženklinimą. |  | vnt. | 4
56 | 33195100 | Saturacijos jutiklis suaugusiems |  | Tinkantis prie monitorių VISMO NIHON KOHDEN Daugkartinio naudojimo. Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 2 m. Lokalizcija - rankos ar kojos pirštas (wrap sensot). Registravimo tiklsumas ± 2% iki 100-80% ribose. Turi turėti CE ženklinimą. |  | vnt. | 4
57 | 33195100 | Saturacijos jutiklis suaugusiems |  | Tinkantis prie monitorių DASH 300 SN 5HO1126505SA.. Daugkartinio naudojimo. Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 2 m. Lokalizcija – rankos ar kojos pirštas (wrap sensot). Registravimo tiklsumas ± 2% iki 100-80% ribose.Turi turėti CE ženklinimą |  | vnt. | 2
58 | 33195100 | Saturacijos jutiklis naujagimiams |  | Tinkantis prie monitorių DASH 300 SN 5HO1126505SA.. Daugkartinio naudojimo. Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 2 m. Lokalizcija – apjuosiamas ant rankos ar kojos 3piršto (wrap sensot). Registravimo t4klsumas ± 2% iki 100-80% ribose Tinkamas naudoti naujagimiams nuo 3 kg. Turi turėti CE ženklinimą. |  | vnt. | 3
59 | 33140000 | Antipragulinė galvos ir kaklo dalies pagalvėlė skirta kontūro laikikliui lenktu 90⁰ kampu |  | Išmatavimai: 9 29cm x 28,5cm X 7cm; Pagaminta iš poliuretano (ne mažiau 75 mikronų storio poliuretano apvalkalo) ir viskoelastinės tinklinės struktūros gelio, kuris prisitaiko prie kūno formų, paskirstydamas spaudimą per visą produkto plotą; Be ftalatų, be latekso, hipoalergiška, inertiška biologiniu požiūriu; Didelio tamprumo (ne mažiau 200%);. Plaunama, dezinfekuojama, autoklavuojama; Atitinkanti I klasės medicinos prietaisų saugumą bei pagrindinius tarptautinius standartus; Turi turėti CE ženklinimą |  | vnt. | 1
60 | 33157000 | Elektrinio adapterio laidas vienai kvėpavimo sistemos pašildymo vielai |  | Elektrinio adapterio laidas vienai kvėpavimo sistemos pašildymo vielai (dobilų lapų jungtis). Šildymo laido adapteris suderintas su drėkintuvu "Fisher&Paykel" MR850 ARU ir kvėpavimo sistema. |  | vnt. | 4
61 | 33157000 | Vandens talpų laikiklis |  | Vandens talpų laikiklis su dviem kabliais, keičiamo aukščio. Tvirtinamas prie ventiliatoriaus vežimėlio, turi tikti Belavista1000 vežimėliui. |  | vnt. | 3
62 | 33123100 | Manžetė su mikrofonu |  | Analoginio kraujo spaudimo vidutinė manžetė 24-32 cm su mikrofonu, žarnelės ilgis 1,3 m. |  | vnt. | 1