TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS – skysto azoto lygio stebėsenos įrangos atnaujinimo ir priežiūros paslauga kartu su įrangos suteikimu panaudos būdu.

REIKALAVIMAI:

- Nuotolinės stebėsenos (monitoringo) sistema (toliau – sistema) turi būti prijungta prie perkančiosios organizacijos objektuose esančios įrangos ir turi stebėti nustatytus parametrus 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Stebėjimo duomenys turi būti registruojami, perduodami perkančiajai organizacijai, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

- Paslaugos teikėjas, nuotolinei stebėsenai (monitoringui) atlikti, turi turėti būtiną įrangą, ją sumontuoti, įdiegti ir suderinti perkančiosios organizacijos įrenginiuose, esančiuose perkančiosios organizacijos patalpose. Įrangą Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas valdo panaudos būdu.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui naudojamos matavimo įrangos metrologinę patikrą kaip nustatyta galiojančiuose reikalavimuose metrologinei patikrai arba kalibraciją 3 pasirinktuose individualiuose taškuose (derinama prieš instaliavimą kiekvienam jutikliui individualiai) ir pateikti užsakovui atliktos patikros dokumentus. Jutikliams Paslaugos teikėjas turi pateikti periodinius metrologinės patikros sertifikatus kas 24 mėnesius arba kalibraciją įrodančius dokumentus kas 24 mėnesius. Metrologinė patikra ir kalibracija turi būti atlikta akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui naudojamos matavimo įrangos techninę priežiūra ir remontą.

- Paslaugos teikėjas gali turėti nuotolinę prieigą prie teikiamos įrangos tik per Perkančiosios organizacijos taikomą privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą prieš tai suderinęs su Perkančiąja organizacija. Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, sistemos programinė įranga) turi gebėti veikti tik Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, nėra privaloma.

- Reikalavimai paslaugų teikimui naudojamai įrangai:

*Pastabos: Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka, būtina išsamiai aprašyti siūlomos prekės visas savybes pagal visus techninės specifikacijos reikalavimų punktus, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas.

Turi būti nurodytos konkrečios siūlomų prekių charakteristikos. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje. Originaliame firmos gamintojos dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametrą patvirtina nurodytas parametras.

| Eil. Nr. | Nuotolinės stebėsenos (monitoringo) paslaugų teikimui būtinos įrangos pavadinimas | Reikalavimai | Paslaugos teikėjo siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belaidė temperatūros, CO2 koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio ir elektros sutrikimų monitoravimo sistema su serveriu ir integruota programine įranga | Prisijungimas prie sistemos vidiniame interneto tinkle (per VPN), su integruota programine įranga. | Prisijungimas prie sistemos vidiniame interneto tinkle (per VPN), su integruota programine įranga. 7. Brošiūros 9. RF500 Naudotojo instrukcija |
|  |  | Siūloma įranga turi fiksuoti skirtingų naudotojų prisijungimo laikus, įvykių pradžią, pabaigą, trukmę ir jų pašalinimo laiką, elektros tiekimo sutrikimus, siųstuvų parametrų pakeitimus, pranešimus apie senkančias baterijas, zondų gedimus, aliarmų patvirtinimus, laiko nustatymo keitimus, grįžimus iš aliarmo ribų su informacija apie didžiausią nuokrypį ir jo trukmę. Naudotojai turi galėti įrašyti komentarus aliarmo metu arba po jo, be galimybės juos taisyti ar ištrint. | Siūloma įranga fiksuoja skirtingų naudotojų prisijungimo laikus, įvykių pradžią, pabaigą, trukmę ir jų pašalinimo laiką, elektros tiekimo sutrikimus, siųstuvų parametrų pakeitimus, pranešimus apie senkančias baterijas, zondų gedimus, aliarmų patvirtinimus, laiko nustatymo keitimus, grįžimus iš aliarmo ribų su informacija apie didžiausią nuokrypį ir jo trukmę. Naudotojai gali įrašyti komentarus aliarmo metu arba po jo, be galimybės juos taisyti ar ištrint. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Sistema turi registruoti ir saugoti temperatūros, CO2 koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio ir elektros sutrikimų monitoravimo duomenis, taip pat nuokrypius, įvykius ir parametrų keitimus. | Sistema registruoja ir saugo temperatūros, CO2 koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio ir elektros sutrikimų monitoravimo duomenis, taip pat nuokrypius, įvykius ir parametrų keitimus. 7. Brošiūros 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Galimybė sudaryti ir palyginti skirtingų matavimo taškų grafikus. | Galima sudaryti ir palyginti skirtingų matavimo taškų grafikus. 7. Brošiūros 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Galimybė atsisiųsti kiekvieno siųstuvo matavimo duomenis CSV arba kitu lygiaverčiu formatu už norimą laikotarpį. | Galima atsisiųsti kiekvieno siųstuvo matavimo duomenis CSV arba kitu lygiaverčiu formatu už norimą laikotarpį. 7. Brošiūros 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Prisijungimas prie programinės įrangos apsaugomas sistemos administratoriaus kiekvienam naudotojui priskirtu slaptažodžiu. Kiekvienas prisijungimas fiksuojamas ir išsaugomas programinėje įrangoje, be galimybės ištrinti šią informaciją. | Prisijungimas prie programinės įrangos apsaugomas sistemos administratoriaus kiekvienam naudotojui priskirtu slaptažodžiu. Kiekvienas prisijungimas fiksuojamas ir išsaugomas programinėje įrangoje, be galimybės ištrinti šią informaciją. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Sistema turi užtikrinti, kad vienu metu galėtų prisijungti ir dirbti ne mažiau kaip 5 naudotojai. | Sistema užtikrina, kad vienu metu galėtų prisijungti ir dirbtų ne mažiau kaip 5 naudotojai. 7. Brošiūros 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Pranešimų siuntimas SMS žinute ir elektroniniu paštu ne mažiau kaip 20 naudotojų: | Pranešimų siuntimas SMS žinute ir elektroniniu paštu 20 naudotojų: 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | - sutrikus elektros tiekimui serveriui arba monitoruojamam taškui | - sutrikus elektros tiekimui serveriui arba monitoruojamam taškui |
|  |  | - nutrūkus ryšiui tarp serverio ir siųstuvo | - nutrūkus ryšiui tarp serverio ir siųstuvo |
|  |  | - senkant siųstuvo baterijai | - senkant siųstuvo baterijai |
|  |  | - sugedus temperatūros, CO2 koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio ir elektros trikdžio jutikliui. | - sugedus temperatūros, CO2 koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio ir elektros trikdžio jutikliui. |
|  |  | - kontroliuojamų parametrų matavimo reikšmėms išėjus už leistinų ribų. | - kontroliuojamų parametrų matavimo reikšmėms išėjus už leistinų ribų. |
|  |  | Kiekvienam monitoruojamam taškui turi būti galima sukonfigūruoti ne mažiau kaip dvi dinamines aliarmų ribas, pritaikomas skirtingoms savaitės dienoms ar paros valandoms. | Kiekvienam monitoruojamam taškui galima sukonfigūruoti dvi dinamines aliarmų ribas, pritaikomas skirtingoms savaitės dienoms ar paros valandoms. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Kiekvienam monitoruojamam taškui aliarmų ribos nustatomos individualiai, su atskirai konfigūruojamu aliarmo delsimo laiku. | Kiekvienam monitoruojamam taškui aliarmų ribos nustatomos individualiai, su atskirai konfigūruojamu aliarmo delsimo laiku. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Sistema turi suteikti galimybę sukurti ne mažiau kaip 20 individualių matavimo grupių ar lokacijų, kurioms aliarmo pranešimai SMS ir el. paštu būtų siunčiami skirtingoms naudotojų grupėms individualiai. | Sistema suteikia galimybę sukurti iki 32 individualių matavimo grupių ar lokacijų, kurioms aliarmo pranešimai SMS ir el. paštu būtų siunčiami skirtingoms naudotojų grupėms individualiai. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Galimybė nustatyti dinaminį aliarmų siuntimo grafiką kiekvienam naudotojui individualiai – nurodant valandas ir savaitės dienas, kuriomis konkrečiam naudotojui bus siunčiami aliarmo pranešimai. | Galima nustatyti dinaminį aliarmų siuntimo grafiką kiekvienam naudotojui individualiai – nurodant valandas ir savaitės dienas, kuriomis konkrečiam naudotojui bus siunčiami aliarmo pranešimai. 7. Brošiūros 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Galimybė individualiai nustatyti kiekvieno monitoruojamo taško matavimo dažnį, ne rečiau kaip kas 1 minutę. | Galima individualiai nustatyti kiekvieno monitoruojamo taško matavimo dažnį nuo 1 minutės 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Prisijungus prie sistemos serverio galima įjungti arba išjungti siųstuvą. | Prisijungus prie sistemos serverio galima įjungti arba išjungti siųstuvą. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Integruota programinė įranga turi automatiškai kurti visų įrašų atsargines kopijas, sudaryti galimybę atsisiųsti šias kopijas CSV ar kitu lygiaverčiu formatu bei peržiūrėti jas Paslaugos teikėjo pateikta programine įranga arba kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinant, kad duomenų pateikimas ir atvaizdavimas būtų identiškas integruotai programinei įrangai serveryje. | Integruota programinė įranga automatiškai kuria visų įrašų atsargines kopijas, sudaro galimybę atsisiųsti šias kopijas CSV formatu bei peržiūrėti jas Paslaugos teikėjo pateikta programine įranga, užtikrinant, kad duomenų pateikimas ir atvaizdavimas būtų identiškas integruotai programinei įrangai serveryje. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 20 vartotojų, suteikiant kiekvienam individualias prisijungimo teises: - priskirti monitoruojamus taškus skirtingiems vartotojams - keisti ir redaguoti monitoruojamų taškų parametrus - tvirtinti aliarmus su komentaro galimybe. | Sistema palaiko 24 vartotojus, suteikiant kiekvienam individualias prisijungimo teises: - priskirti monitoruojamus taškus skirtingiems vartotojams - keisti ir redaguoti monitoruojamų taškų parametrus tvirtinti aliarmus su komentaro galimybe. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Sistema turi veikti nepertraukiamai 24/7, užtikrinant ne mažesnį kaip 99% mėnesinį patikimumą. | Sistema veikia nepertraukiamai 24/7, užtikrinant ne mažesnį kaip 99% mėnesinį patikimumą. 7. Brošiūros |
|  |  | Sistema turi leisti generuoti monitoravimo duomenų ataskaitas už pasirinktą laikotarpį, į kurias įtraukiami registruoti sistemos įvykiai, nuokrypiai ir aliarmų informacija, bei suteikti galimybę peržiūrėti istorinius duomenis, įvykius ir aliarmus. | Sistema leidžia generuoti monitoravimo duomenų ataskaitas už pasirinktą laikotarpį, į kurias įtraukiami registruoti sistemos įvykiai, nuokrypiai ir aliarmų informacija, bei yra galimybė peržiūrėti istorinius duomenis, įvykius ir aliarmus. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Galimybė spausdinti monitoravimo duomenų išklotines. | Galima spausdinti monitoravimo duomenų išklotines. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Aliarmo metu pranešimai turi būti siunčiami pakartotinai kliento norimu laiko intervalu, konfigūruojamu kiekvienam monitoruojamam taškui individualiai ne mažesniame diapazone kaip nuo 5 min iki 6 val. | Aliarmo metu pranešimai siunčiami pakartotinai kliento norimu laiko intervalu, konfigūruojamu kiekvienam monitoruojamam taškui individualiai ne mažesniame diapazone kaip nuo 5 min iki 8 dienų. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Galimybė matyti siųstuvo paskutinio komunikavimo su serveriu laiką, paskutinio įvykio ar aliarmo laiką ir siųstuvo baterijos būklę. | Galima matyti siųstuvo paskutinio komunikavimo su serveriu laiką, paskutinio įvykio ar aliarmo laiką ir siųstuvo baterijos būklę. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Galimybė realiu laiku stebėti monitoravimo duomenis, ne senesnius nei 5 minutės, prisijungus prie sistemos serverio. | Galima realiu laiku stebėti monitoravimo duomenis, ne senesnius nei 5 minutės, prisijungus prie sistemos serverio. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
| 1.1 | Serveris | Galimybė radijo ryšiu prijungti ne mažiau kaip 50 siųstuvų. | Galima radijo ryšiu prijungti 64 siųstuvus. 7. Brošiūros 9. RF500 Naudotojo instrukcija |
|  |  | Galimybė monitoruoti ne mažiau kaip 200 taškų, kiekvienam jų nustatant kritines aliarmo ribas, aliarmo suveikimo delsimo laikus bei kurti monitoruojamų taškų ir patalpų pavadinimus. | Galima monitoruoti ne mažiau kaip 256 taškų, kiekvienam jų nustatant kritines aliarmo ribas, aliarmo suveikimo delsimo laikus bei kurti monitoruojamų taškų ir patalpų pavadinimus. 7. Brošiūros 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Galimybė monitoruojamus taškus priskirti matavimų grupėms ar lokacijoms. | Galima monitoruojamus taškus priskirti matavimų grupėms ar lokacijoms. 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Serveris turi saugoti ne mažiau kaip 3 metų monitoravimo duomenis. Pasibaigus sutarčiai, Paslaugos teikėjas, užsakovui pareikalavus, privalo neatlygintinai pateikti visą per sutarties laikotarpį sukauptą monitoravimo informaciją. | Serveris saugo iki 10 metų monitoravimo duomenis. Pasibaigus sutarčiai, Paslaugos teikėjas, užsakovui pareikalavus, neatlygintinai pateiks visą per sutarties laikotarpį sukauptą monitoravimo informaciją. 7. Brošiūros 9. RF500 Naudotojo instrukcija |
|  |  | Aliarmo metu įjungiamas vaizdinis ir garsinis signalas. | Aliarmo metu įjungiamas vaizdinis ir garsinis signalas. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Elektros dingimo atveju serveris turi veikti ne trumpiau kaip 1 valandą, naudodamas integruotą akumuliatorių arba išorinį UPS. | Elektros dingimo atveju serveris veikia 1 valandą, naudodamas integruotą akumuliatorių. 7. Brošiūros |
|  |  | Elektros dingimo atveju siųstuvai privalo tęsti monitoravimą ir duomenų įrašymą, užtikrindami aliarmų siuntimą. | Elektros dingimo atveju siųstuvai tęsia monitoravimą ir duomenų įrašymą, užtikrindami aliarmų siuntimą. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija |
|  |  | Serverio duomenų kopija papildomai saugoma lygiagrečiose dubliuojamose laikmenose. | Serverio duomenų kopija papildomai saugoma lygiagrečiose dubliuojamose laikmenose. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija |
|  |  | Elektros tinklas AC 240 V±10 %, 50/60 Hz. | Elektros tinklas AC 240 V±10 %, 50/60 Hz. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija |
|  |  | Galimybė monitoruoti ir kaupti temperatūros, CO₂, O₂ koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio, elektros trikdžių, durų varstymo ir kietų dalelių monitoravimo įrašus. | Galima monitoruoti ir kaupti temperatūros, CO₂, O₂ koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio, elektros trikdžių, durų varstymo ir kietų dalelių monitoravimo įrašus. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija 12. Programinės įrangos galimybės |
|  |  | Serveris gali būti jungiamas prie perkančiosios organizacijos vidinio tinklo tik naudojant laidinę Ethernet LAN jungtį. | Serveris jungiamas prie perkančiosios organizacijos vidinio tinklo tik naudojant laidinę Ethernet LAN jungtį. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija |
| 1.2 | Siųstuvai temperatūros matavimui | Siųstuvai turi būti tinkami prijungti dvigubus išorinius temperatūros jutiklius, kurių matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -40°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C arba viengubus išorinius temperatūros jutiklius, kurių matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -200°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C. | Siųstuvai tinkami prijungti dvigubus išorinius temperatūros jutiklius, kurių matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -40°C iki +125°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C arba viengubus išorinius temperatūros jutiklius, kurių matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -200°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | LCD ekrane rodomos matuojamos temperatūros jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos temperatūros rezoliucija 0,1°C. | LCD ekrane rodomos matuojamos temperatūros jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos temperatūros rezoliucija 0,1°C. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Siųstuvas turi veikti nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos ne trumpiau kaip 18 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo. | Siųstuvas veikia nuo vidinio akumuliatoriaus baterijos iki 24 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 1 min. | Matavimų registravimo dažnis kas 1 min. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Aliarmo metu siųstuvas turi vizualinį aliarmo indikatorių. | Aliarmo metu siųstuvas turi vizualinį aliarmo indikatorių. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai turi gauti pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes. | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai gauna pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai 9. RF500 Naudotojo instrukcija |
|  |  | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 30 000 matavimų. | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas į vidinę atmintį įrašo 32 000 matavimų. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti. | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Korpusas atitinka ne blogesnį nei IP54 standartą. | Korpusas atitinka IP67 standartą. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo 5°C iki + 30°C. | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo -30°C iki + 70°C. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Duomenų siuntimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų siuntimą serveriui. | Duomenų siuntimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų siuntimą serveriui. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
| 1.3 | Siųstuvai slėgio, CO2 dujų koncentracijos monitoravimui | Siųstuvai tinkantys prijungti: - slėgio jutiklį ne siauresnėse nei 0,5 - 4 bar ribose - CO2 dujų koncentracijos matavimo jutiklį, kurio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 0 iki 10% | Siųstuvai tinkantys prijungti: - slėgio jutiklį 0,5 - 40 bar ribose - CO2 dujų koncentracijos matavimo jutiklį, kurio matavimo ribos nuo 0 iki 20% 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | LCD ekrane rodomos matuojamos jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos rezoliucija 0,1. | LCD ekrane rodomos matuojamos jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos rezoliucija 0,1. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Siųstuvas turi veikti nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos ne trumpiau kaip 18 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo. | Siųstuvas veikia nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos iki 24 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 1 min. | Matavimų registravimo dažnis kas 1 min. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Aliarmo metu siųstuvas turi vizualinį aliarmo indikatorių. | Aliarmo metu siųstuvas turi vizualinį aliarmo indikatorių. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai turi gauti pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes. | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai gauna pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 30 000 matavimų. | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas vidinę atmintį įrašo 32 000 matavimų. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti. | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Korpusas atitinka ne blogesnį nei IP54 standartą. | Korpusas atitinka IP67 standartą. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo 5°C iki + 30°C. | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo -30°C iki + 70°C. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Duomenų siuntimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų siuntimą serveriui. | Duomenų siuntimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų siuntimą serveriui. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
| 1.4 | Temperatūros matavimo jutikliai | Dvigubi išoriniai temperatūros matavimo jutikliai, tinkami oro ir skysčių temperatūrai matuoti. Matavimo ribos ne mažesnės nei nuo -40°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ±1°C. Jutiklių laido ilgis ne trumpesnis nei 5 metrai. | Dvigubi išoriniai temperatūros matavimo jutikliai, tinkami oro ir skysčių temperatūrai matuoti. Matavimo ribos ne mažesnės nei nuo -40°C iki +125°C, paklaida ne didesnė nei ±1°C. Jutiklių laido ilgis 5 metrai. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Viengubi išoriniai temperatūros matavimo jutikliai, tinkami oro ir skysčių temperatūrai matuoti. Matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -200°C iki +50°C, paklaida ne prastesnė nei ±1°C. Jutiklių laido ilgis ne trumpesnis nei 3 metrai. | Viengubi išoriniai temperatūros matavimo jutikliai, tinkami oro ir skysčių temperatūrai matuoti. Matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -200°C iki +150°C, paklaida ne prastesnė nei ±1°C. Jutiklių laido ilgis 3 metrai. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
|  |  | Integruotas siųstuvų vidinis oro temperatūros matavimo jutiklis, kurio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 0°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C. | Integruotas siųstuvų vidinis oro temperatūros matavimo jutiklis, kurio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -30°C iki +70°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C. 7. Brošiūros 8. Sistemos komponentai |
| 1.5 | Slėgio jutiklis | Tinkamas matuoti slėgį ne siauresnėse kaip 0,5-4 bar ribose, paklaida ne didesnė nei ±0,25%. Ilgalaikis stabilumas ne prastesnis kaip ±0,2 % per metus. Reakcijos laikas: ne ilgesnis kaip 5 ms. | Tinkamas matuoti slėgį ne siauresnėse kaip 0,35-40 bar ribose, paklaida ne didesnė nei ±0,25%. Ilgalaikis stabilumas <0,2 % per metus. Reakcijos laikas: ne ilgesnis kaip 1,5 ms. 10. Slėgio jutiklis |
| 1.6 | CO2 koncentracijos jutikliai | CO2 jutiklio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 0 iki 10 %, paklaida ne prastesnė nei ±0,5%. Reakcijos laikas <60 sekundžių. | CO2 jutiklio matavimo ribos nuo 0 iki 20 %, paklaida ne prastesnė nei ±0,4%. Reakcijos laikas <1 min. 11. CO2 jutiklis |
| 1.7 | Elektros dingimo linijoje jutikliai | Suderinami su monitoravimo sistema ir jungiami prie siųstuvo registravimui bei aliarmavimui. | Suderinami su monitoravimo sistema ir jungiami prie siųstuvo registravimui bei aliarmavimui. 8. Sistemos komponentai |
| 1.8 | SMS žinučių siuntimas aliarmuojant | SMS trumposios žinutės turi būti siunčiamos dviem lygiagrečiais būdais jas dubliuojant – per GSM moduliatorių ir internetu (pvz., Twilio, ClickSend, TextMagic ar kita lygiaverte platforma), kad būtų užtikrintas jų gavimas net ir sutrikus vienam iš ryšio kanalų. Bendras išsiunčiamų trumpųjų SMS žinučių kiekis per mėnesį ne mažiau kaip 15 000 vnt., kai žinutės ilgis iki 160 simbolių. Kiekvienoje žinutėje turi būti pateikta kritinė informacija aliarmo identifikavimui: perkančiosios organizacijos padalinys, patalpos numeris, monitoruojamo taško (šaldytuvo, šaldiklio ar kt.) pavadinimas, pasiekta aliarmo viršutinė ar apatinė riba bei siųstuvo identifikacinis numeris. GSM moduliatorius, suderinamas su sistemos programine įranga, turi turėti nepriklausomą integruotą vidinį akumuliatorių, užtikrinantį SMS siuntimą elektros dingimo atveju ne trumpiau kaip 1 valandą. | SMS trumposios žinutės siunčiamos dviem lygiagrečiais būdais jas dubliuojant – per GSM moduliatorių ir internetu TextMagic platforma, kad būtų užtikrintas jų gavimas net ir sutrikus vienam iš ryšio kanalų. Bendras išsiunčiamų trumpųjų SMS žinučių kiekis per mėnesį 15 000 vnt., kai žinutės ilgis iki 160 simbolių. Kiekvienoje žinutėje pateikta kritinė informacija aliarmo identifikavimui: perkančiosios organizacijos padalinys, patalpos numeris, monitoruojamo taško (šaldytuvo, šaldiklio ar kt.) pavadinimas, pasiekta aliarmo viršutinė ar apatinė riba bei siųstuvo identifikacinis numeris. GSM moduliatorius, suderinamas su sistemos programine įranga, turi nepriklausomą integruotą vidinį akumuliatorių, užtikrinantį SMS siuntimą elektros dingimo atveju ne trumpiau kaip 1 valandą. |
| 1.9 | Elektroninių laiškų siuntimas aliarmuojant | Aliarmo pranešimai elektroniniu paštu gali būti siunčiami ne mažiau kaip 20 naudotojų. Laiške turi būti pateikiama kritinė informacija aliarmo identifikavimui: perkančiosios organizacijos padalinys, patalpos numeris, monitoruojamo taško (šaldytuvo, šaldiklio ar kt.) pavadinimas, pasiekta aliarmo viršutinė arba apatinė riba, siųstuvo identifikacinis numeris, aliarmo pradžios laikas, o grįžus į leistinas ribas ir aliarmo trukmė. Elektroninių laiškų siuntimas turi veikti lygiagrečiai kartu su SMS pranešimais, kad būtų užtikrintas aliarmo informacijos perdavimo patikimumas. | Aliarmo pranešimai elektroniniu paštu siunčiami 24 naudotojams. Laiške pateikiama kritinė informacija aliarmo identifikavimui: perkančiosios organizacijos padalinys, patalpos numeris, monitoruojamo taško (šaldytuvo, šaldiklio ar kt.) pavadinimas, pasiekta aliarmo viršutinė arba apatinė riba, siųstuvo identifikacinis numeris, aliarmo pradžios laikas, o grįžus į leistinas ribas ir aliarmo trukmė. Elektroninių laiškų siuntimas veikia lygiagrečiai kartu su SMS pranešimais, kad būtų užtikrintas aliarmo informacijos perdavimo patikimumas. |
| 1.10 | Metrologinė patikra ir kalibracija jutikliams | Jutikliams Paslaugos teikėjas turi pateikti periodinius metrologinės patikros sertifikatus ar kalibravimo sertifikatus kas 24 mėnesius arba kalibraciją įrodančius dokumentus kas 24 mėnesius. Metrologinė patikra ar kalibracija turi būti atlikta akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018. | Jutikliams Paslaugos teikėjas pateikia periodinius metrologinės patikros sertifikatus ar kalibravimo sertifikatus kas 24 mėnesius arba kalibraciją įrodančius dokumentus kas 24 mėnesius pagal kliento poreikį. Metrologinė patikra ar kalibracija atlikta akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018. |
| 1.11 | Sistemos veikimo tikrinimas | Paslaugos teikėjas darbo dienomis (I-V) ne rečiau kaip 2 kartus per dieną - nuo 9:00 iki 11:00 ir nuo 16:00 iki 18:00 tikrina monitoravimo sistemos veikimą, o esant aktyviems aliarmams, paslaugos teikėjas telefonu susisiekia su paslaugos gavėjo paskirtais atsakingais asmenimis, informuoja apie aktyvius nepatvirtinus aliarmus ir konsultuoja apie aliarmo šalinimo sprendimo būdus | Paslaugos teikėjas darbo dienomis (I-V) 2 kartus per dieną - nuo 9:00 iki 11:00 ir nuo 16:00 iki 18:00 tikrina monitoravimo sistemos veikimą, o esant aktyviems aliarmams, paslaugos teikėjas telefonu susisiekia su paslaugos gavėjo paskirtais atsakingais asmenimis, informuoja apie aktyvius nepatvirtinus aliarmus ir konsultuoja apie aliarmo šalinimo sprendimo būdus |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 2. | Įranga turi būti ženklinta CE ženklu. |  | Įranga ženklinta CE ženklu. |
| 3. | Paslaugos Paslaugos teikėjas privalo būti apdraudęs siūlomą paslaugą civilinės atsakomybės draudimu trečiajam asmeniui už galimą žalą, padarytą pateikta netinkamos kokybės paslauga ne mažesnei nei 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių eurų) sumai. Būtina pateikti galiojantį draudimo liudijimą. |  | Paslaugos Paslaugos teikėjas apdraudęs siūlomą paslaugą civilinės atsakomybės draudimu trečiajam asmeniui už galimą žalą, padarytą pateikta netinkamos kokybės paslauga 400 000,00 (keturių šimtų tūkstančių eurų) sumai. Būtina pateikti galiojantį draudimo liudijimą. 16. BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS |
| 4. | Paslaugos teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą parduoti, techniškai aptarnauti, diegti, konfigūruoti programinę įrangą ir apmokyti personalą naudotis siūloma įranga. Būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentų kopijas – gamintojo įgaliojimą Paslaugos teikėjui ir gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą Paslaugos teikėjo specialistui. |  | Paslaugos teikėjas turi gamintojo įgaliojimą parduoti, techniškai aptarnauti, diegti, konfigūruoti programinę įrangą ir apmokyti personalą naudotis siūloma įranga. Pateikti tai patvirtinančios dokumentų kopijas – gamintojo įgaliojimas Paslaugos teikėjui ir gamintojo išduotas apmokymų sertifikatas Paslaugos teikėjo specialistui. 5. Įgaliojimas atstovauti gamintoją 6. Apmokymų sertifikatas |
| 5. | Įranga pristatoma ir instaliuojama per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Paslaugos teikėjo lėšomis darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 valandos Techninėje specifikacijoje nurodytais Pirkėjo adresu: Eivenių g. 2 LT-50161 Kaunas. Paslaugos teikėjas turi apmokyti personalą naudotis siūloma įranga per 7 kalendorines dienas nuo įrangos instaliavimo dienos. |  | Įranga pristatoma ir instaliuojama per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Paslaugos teikėjo lėšomis darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 valandos Techninėje specifikacijoje nurodytais Pirkėjo adresu: Eivenių g. 2 LT-50161 Kaunas. Paslaugos teikėjas apmokys personalą naudotis siūloma įranga per 7 kalendorines dienas nuo įrangos instaliavimo dienos. |
| 6. | Įrangos gamintojo, Paslaugos teikėjo arba subteikėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo ir instaliavimo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Kvalifikavimo ataskaitos turi būti pateiktos per 5 (penkias) darbo dienas po kvalifikavimo darbų atlikimo pabaigos. |  | Paslaugos teikėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo ir instaliavimo. Įrangos kvalifikavimas atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Kvalifikavimo ataskaitos bus pateiktos per 5 (penkias) darbo dienas po kvalifikavimo darbų atlikimo pabaigos. 13. Kvalifikavimo patirtį įrodantys dokumentai |
| 7. | Paslaugos teikėjas turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus po įrangos kvalifikavimo. |  | Paslaugos teikėjas pateiks kvalifikavimo atlikimo protokolus po įrangos kvalifikavimo. |
| 8. | Įvykus įrangos gedimui, Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 24 val. po gauto pranešimo skambučiu apie įrangos gedimą, privalo atvykti į įstaigą ir nustatyti gedimo priežastį. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 48 val. Jeigu gedimo per 48 val. pašalinti nepavyksta, Paslaugos teikėjas suteikia pakaitinius įrenginius, kad sistemos tiekimas nebūtų sutrikdytas. Pakaitiniams įrenginiams taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir pagrindinei įrangai. |  | Įvykus įrangos gedimui, Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 24 val. po gauto pranešimo skambučiu apie įrangos gedimą, atvyks į įstaigą ir nustatys gedimo priežastį. Gedimo šalinimas bus atliktas per 48 val. Jeigu gedimo per 48 val. pašalinti nepavyks, Paslaugos teikėjas suteiks pakaitinius įrenginius, kad sistemos tiekimas nebūtų sutrikdytas. Pakaitiniams įrenginiams taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir pagrindinei įrangai. |
| 9. | Po įrangos kritinio gedimo ar remonto turi būti atliekamas rekvalifikavimas. Įrangos remontą ir rekvalifikavimą atlieka įrangos Paslaugos teikėjas savo lėšomis. |  | Po įrangos kritinio gedimo ar remonto bus atliekamas rekvalifikavimas. Įrangos remontą ir rekvalifikavimą atlieka įrangos Paslaugos teikėjas savo lėšomis. |
| 10. | Paslaugos teikėjas privalo turėti identišką antrą matavimo įrangos komplektą pakeitimui, kai sueina metrologinės patikros ar kalibracijos terminas. Keičiant prietaisus, matavimų pertrauka negali būti ilgesnė nei 5 minutės. Naujai metrologiškai patikrintas ar sukalibruotas įrangos komplektas turi būti pristatytas, sukeistas ir sumontuotas ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki įdiegtos įrangos patikros termino pabaigos. |  | Paslaugos teikėjas turi identišką antrą matavimo įrangos komplektą pakeitimui, kai sueina metrologinės patikros ar kalibracijos terminas. Keičiant prietaisus, matavimų pertrauka nebus ilgesnė nei 5 minutės. Naujai metrologiškai patikrintas ar sukalibruotas įrangos komplektas bus pristatytas, sukeistas ir sumontuotas ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki įdiegtos įrangos patikros termino pabaigos. |
| 11. | Paslaugos teikiamos 12 mėnesių. |  | Paslaugos teikiamos 12 mėnesių. |

7. Nuotolinė stebėsena (monitoringas) turi būti vykdoma šiuose perkančiosios organizacijos įrenginiuose:

| Kauno klinikos. Eivenių g. 2 LT-50161 Kaunas |  |
| --- | --- |
| 3 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui | nuo 2°C iki 8°C |
| 2 vnt. Inkubatorių temperatūros stebėjimui | nuo 30°C iki 40°C |
| 3 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 7 vnt Skysto azoto lygio stebebėjimui temperatūros jutiklio pagalba | nuo -120°C iki -200°C |
| 2 vnt. CO2 koncentracijos inkubatoriuje stebėjimui | nuo 0 iki 8 % |
| 3 vnt. CO2 slėgio centralėje stebėjimui | nuo 0,5-3 bar |
| 1 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |