## Lapas1
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė Medicininė įranga ir baldai 2022 1 priedas Techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Parametro reikšmė | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
3 | 33194110 | Švirkštinė pompa |  |  |  | vnt. | 1 |  | Atitinka | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 8.2 EC sertifkatas | Katalogas p.d. 3. Perfusor Space plus ref. 8719030. Dalis duomenų yra techninių duomenų lape. | 1250 | 1512.5 | 21% | 1250 | 1512.5 | UAB B.Braun Medical
|  |  | 1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. |  |  | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | Atitinka
|  |  | 2 | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |  | 4-ių skirtingų gamintojų | Atitinka
|  |  | 3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,01 ml/val. iki 999,9 ml/h |  |  | Nuo 0,01 ml/val. iki 999,9 ml/h | Atitinka
|  |  | 4 | Integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu | Būtinas |  |  | yra | Atitinka
|  |  | 5 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau 2 % |  |  | Ne daugiau 2 % | Atitinka
|  |  | 6 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis | Būtinas |  |  | yra | Atitinka
|  |  | 7 | Vaistų dozės skaičiavimas pasirinktinai šiais mato vnt. | mg, μg, IU or mmol, paciento svorį ir/ar laiką pvz. (mg per kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h) |  |  | mg, μg, IU or mmol, paciento svorį ir/ar laiką pvz. (mg per kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h) | Atitinka
|  |  | 8 | Istorijos protokolas | 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi. 100 įvykių sistemos diagnostikai Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. |  |  | 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi. 100 įvykių sistemos diagnostikai Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. | Atitinka
|  |  | 9 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | Ligoninės skyrių Pompos tikslią vietą Vaistą Paciento profilį Vaisto koncentraciją Infuzijos profilį |  |  | Ligoninės skyrių Pompos tikslią vietą Vaistą Paciento profilį Vaisto koncentraciją Infuzijos profilį | Atitinka
|  |  | 10 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | Bolusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 0,01 ml/val. iki 1800 ml/val.; Boliusas: mg, μg, TV, mmol / kg ir (arba) laiko vienetais (min.) automatiškai apskaičiuojant vienos boliuso infuzijos boliuso greitį. |  |  | Bolusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 0,01 ml/val. iki 1800 ml/val.; Boliusas: mg, μg, TV, mmol / kg ir (arba) laiko vienetais (min.) automatiškai apskaičiuojant vienos boliuso infuzijos boliuso greitį. | Atitinka
|  |  | 11 | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos. | Švirkštas beveik tuščias, tūris beveik suleistas, infuzijos laikas beveik pasibaigė, baterija beveik tuščia, |  |  | Švirkštas beveik tuščias, tūris beveik suleistas, infuzijos laikas beveik pasibaigė, baterija beveik tuščia, | Atitinka
|  |  | 12 | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija | Švirkštas tuščias, tūris suleistas, švirkšto laikiklis atidarytas, švirkšto likutinis tūris baterija tuščia, baigėsi KVO, spaudimas per aukštas, neteisingai įstatytas švirkštas, pompa įkaitus pavara blokuota |  |  | Švirkštas tuščias, tūris suleistas, švirkšto laikiklis atidarytas, švirkšto likutinis tūris baterija tuščia, baigėsi KVO, spaudimas per aukštas, neteisingai įstatytas švirkštas, pompa įkaitus pavara blokuota | Atitinka
|  |  | 13 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1 - 1,2 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai |  |  | nuo 0,1 - 1,2 bar, p 9 nustatymo lygiai | Atitinka
|  |  | 14 | Infuzomato būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: normali būsena (vyksta infuzija); perspėjimas, esant darbo sutrikimams; aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |  | 3-jų lygių: normali būsena (vyksta infuzija); perspėjimas, esant darbo sutrikimams; aliarmas, esant kritinei situacijai. | Atitinka
|  |  | 15 | Wi-Fi sąsaja | WLAN sąsaja palaiko: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. WPA Enterprise, WPA2 Enterprise. Saugumo standartai: Wireless Equivalent Privacy (WEP) Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2) Šifravimas: 802.11 a/b/g/n esant 20 MHz (2,4 GHz), 20/40 MHz (5 GHz) pralaidumui |  |  | WLAN sąsaja palaiko: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. WPA Enterprise, WPA2 Enterprise. Saugumo standartai: Wireless Equivalent Privacy (WEP) Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2) Šifravimas: 802.11 a/b/g/n esant 20 MHz (2,4 GHz), 20/40 MHz (5 GHz) pralaidumui | Atitinka
|  |  | 16 | Pompos maitinimo galimybės: | Nuo vidinio akumuliatoriaus; Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo; Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa |  |  | Nuo vidinio akumuliatoriaus; Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo; Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa | Atitinka
|  |  | 17 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 h, esant infuzijos greičiui 25 ml/h naudojant 50ml švirkštą ir įjungus Wi-Fi arba ne mažiau kaip 13 h, esant 100ml/h greičiui išjungus Wi-Fi opcijai |  |  | Ne mažiau kaip 11 h, esant infuzijos greičiui 25 ml/h naudojant 50ml švirkštą ir įjungus Wi-Fi arba ne mažiau kaip 13 h, esant 100ml/h greičiui išjungus Wi-Fi opcijai | Atitinka
|  |  | 18 | Ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus ekranas |  |  | 5,1 colio, spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Atitinka
|  |  | 19 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu | būtina |  |  | Yra | Atitinka
|  |  | 20 | Infuzomato priedų jungtis | Būtina, skirta: Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui (PKA mygtukas); Personalo iškvietimui; |  |  | Yra, skirta: Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui (PKA mygtukas); Personalo iškvietimui; | Atitinka
|  |  | 21 | Infraraudonųjų spindulių sąsaja | būtina |  |  | Yra | Atitinka
|  |  | 22 | Vaistų biblioteka | Vaistų pasirinkimas pradiniame meniu: ⋅ 10 000 vaistų, įskaitant visus vaistų bibliotekos parametrus ⋅ Iki 31 vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų ⋅ Iki 32 vartotojo nustatytų pacientų profilių. |  |  | Vaistų pasirinkimas pradiniame meniu: ⋅ 10 000 vaistų, įskaitant visus vaistų bibliotekos parametrus ⋅ Iki 31 vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų ⋅ Iki 32 vartotojo nustatytų pacientų profilių. | Atitinka
|  |  | 23 | Pauzės režimas | Budėjimo laikas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min. iki 24 val. |  |  | Budėjimo laikas nuo 1 min. iki 24 val. | Atitinka
|  |  | 24 | Duomenų užrakinimo galimybė | Būtina |  |  | Yra | Atitinka
|  |  | 25 | Galimybė sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi | Būtina |  |  | Yra | Atitinka
|  |  | 26 | Prietaiso svoris | Ne daugiau 2 kg. |  |  | 1,9 kg | Atitinka
|  |  | 27 | Prietaiso klasifikacija | Atsparus defibriliacijai; II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės arba lygiavertė). |  |  | Atsparus defibriliacijai; II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės | Atitinka
|  |  | 28 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 36 mėn. |  |  | 36 mėnesiai | Atitinka
|  |  | 29 | CE ženklinimas | Būtina |  |  | Yra CE sertifikatas ir ženklinimas ant pačios pompos | Atitinka
|  |  | 30 | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) |  |  | Viskas įskaičiuota: instaliavimas ir apmokymas | Atitinka