TSD-295, VPP-7852

Ortopedinių traumatologinių implantų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Sistema kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai: aštuoniukės tipo plokštelės, skirtos kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai (1–18 metų pacientams) |  | 100 kompl. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui | ─ | Aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1 |
| 3.2. | Medžiaga | Titanas arba titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga) | ─ | Titano lydinys Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1 |
| 3.3. | Konstrukcija ir matmenys | - Aštuoniukės formos plokštelė 2 kiaurymių, ilgis nuo 12 mm iki 20 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Plokštelės centre ne mažiau kaip viena anga, skirta nukreipiklio fiksacijai. | ─ | - Aštuoniukės formos plokštelė 2 kiaurymių, ilgis nuo 12 mm iki 20 mm (3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone) Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1, 2 - Plokštelės centre viena anga, skirta nukreipiklio fiksacijai. Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1, 3 |
| 3.4. | Plokštelės fiksacija | Turi būti galimybė pasirinkimui plokštelę fiksuoti bent 3 skirtingų tipų sraigtais: - Pilno sriegio, kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Sraigtų skersmuo 4,0–4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 36 mm ilgio (ne mažiau 4 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Sraigtų skersmuo 4,0–4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 24 mm iki 36 mm ilgio (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Sraigtų skersmuo 3,0–3,5 mm (pageidautina) arba 4,0–4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 16 mm ilgio (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone). | ─ | Yra galimybė pasirinkimui plokštelę fiksuoti bent 3 skirtingų tipų sraigtais: - Pilno sriegio, kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Sraigtų skersmuo 4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 36 mm ilgio (4 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Sraigtų skersmuo 4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 24 mm iki 36 mm ilgio (3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Sraigtų skersmuo 3,5 mm, sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 16 mm ilgio (3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone). Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 4 |
| 3.5. | Sterilumas | Implantai steriliame įpakavime tiekiami už tą pačią kainą | ─ | Yra galimybė Implantus tiekti steriliame įpakavime tiekiami už tą pačią kainą Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1 |
| 3.6. | Kainodara | Komplekto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir pilnas komplektas sraigtų (visoms plokštelės skylėms) | ─ | Komplekto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir pilnas komplektas sraigtų (visoms plokštelės skylėms) |
| 3.7. | Plokštelės ir sraigtų suderinamumas | Sraigtai ir plokštelės turi būti to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje | ─ | Sraigtai ir plokštelės yra paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje |
| 3.8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ | Pateikiamas CE sertifikatas |
| 3.9. | Instrumentai panaudai | - Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami to paties gamintojo pilni instrumentariumai; - Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimas). | ─ | - Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai bus pateikti to paties gamintojo pilni instrumentariumai; - Instrumentams suteikiamas 12 mėnesių garantinis terminas |
| 3.10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | ─ | Savo lėšomis pravesime operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindinsime su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais. |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Tos pačios pirkimo dalies implantų kaina, nepriklausomai nuo jų dydžių, turi būti vienoda.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų implantų pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti savalaikį implantų pateikimą (per pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą terminą) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po gauto gydymo įstaigos prašymo (elektroniniu paštu arba faksu).

- Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

- Atsiimant laikinam naudojimui pateiktus instrumentų rinkinius, pagrindiniai specialūs instrumentai, kurie yra reikalingi implantų išėmimui, gydymo įstaigai paliekami neribotam laikui (pavyzdžiui, perduodami paramos būdu).