TSD-149, VPP-7383, VPP-7432, VPP-7382 ir VPP-7325

Endovariklio, odontologinių antgalių, autoklavo odontologiniams antgaliams, keramikos kepimo pečiaus techninė specifikacija

2 pirkimo dalis. Odontologiniai antgaliai

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinis kampinis antgalis su šviesa (kiekis 2 vnt.) |  | Modelis: CA 1:1 L Kodas: 1600384-001 Gamintojas: „Bien-Air Dental“ Failas: 7-Techninė dokumentacija.pdf |
| 1.1. | Pašvietimo funkcija | Kampinis antgalis su pašvietimu | Kampinis antgalis su pašvietimu Psl.: 1, 2, 3, 4. |
| 1.2. | Grąžto aušinimas | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu. Psl.: 1, 2, 3, 4. |
| 1.3. | Oro-vandens purkštukai | Yra atskiri purkštukai orui ir vandeniui | Yra atskiri purkštukai orui ir vandeniui. Psl.: 1, 2, 3, 4. |
| 1.4. | Kiaurymė grąžtui | Ø 2,35 mm (± 0,1 mm) | Ø 2,35 mm. Psl.: 1. |
| 1.5. | Apsisukimų skaičius | - Didžiausias apsisukimų skaičius ≥ 40 000 aps./min; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis). | - Didžiausias apsisukimų skaičius 40 000 aps./min; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis). Psl.: 1, 4. |
| 1.6. | Korpusas | Vientisas (t. y., nepriimtina, kai antgalio galvutė įdedama į korpusą kaip atskiras komponentas) | Vientisas (t. y., antgalio galvutė nėra įdedama į korpusą kaip atskiras komponentas) Psl.: 1. |
| 1.7. | Sterilizacija | Sterilizuojamas ≥ 134 °C | Sterilizuojamas 134 °C. Psl.: 1, 6. |
| 1.8. | Grąžto keitimas | Mygtuko paspaudimu | Mygtuko paspaudimu. Psl.: 1, 2, 3. |
| 1.9. | Kasdieninės priežiūros priemonės | Antgalio komplekte pridedami: - Ploviklio buteliukas (≥ 500 ml) (jeigu tokia priežiūros priemonė turi būti naudojama pagal gamintojo antgalių priežiūros instrukcijas); - Alyvos buteliukas (≥ 500 ml) su kampinį antgalį tepti pritaikyta tepimo jungtimi; - Pridedamos priemonės yra to paties gamintojo kaip siūlomas antgalis arba pridedamas antgalio gamintojo patvirtinimas, jog siūlomos kito gamintojo priežiūros priemonės yra tinkamos naudoti nurodytam antgaliui. | Antgalio komplekte pridedami: - Ploviklio buteliukas (500 ml); - Alyvos buteliukas (≥ 500 ml) su kampinį antgalį tepti pritaikyta tepimo jungtimi; - Pridedamos priemonės yra to paties gamintojo kaip siūlomas antgalis. - Psl.: 7. |
| 2. | Odontologinis kampinis antgalis be šviesos (kiekis 4 vnt.) |  | Modelis: CA 1:1 Kodas: 1600424-001 Gamintojas: „Bien-Air Dental“ |
| 2.1. | Pašvietimo funkcija | Kampinis antgalis be pašvietimo | Kampinis antgalis be pašvietimo. Psl.: 1, 4. |
| 2.2. | Grąžto aušinimas | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu. Psl.: 1, 2, 3, 4. |
| 2.3. | Oro-vandens purkštukai | Yra atskiri purkštukai orui ir vandeniui | Yra atskiri purkštukai orui ir vandeniui. Psl.: 1, 2, 3, 4. |
| 2.4. | Kiaurymė grąžtui | Ø 2,35 mm (± 0,1 mm) | Ø 2,35 mm. Psl.: 1. |
| 2.5. | Apsisukimų skaičius | - Didžiausias apsisukimų skaičius ≥ 40 000 aps./min; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis). | - Didžiausias apsisukimų skaičius 40 000 aps./min; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis). Psl.: 1, 4. |
| 2.6. | Korpusas | Vientisas (t. y., nepriimtina, kai antgalio galvutė įdedama į korpusą kaip atskiras komponentas) | Vientisas (t. y., antgalio galvutė nėra įdedama į korpusą kaip atskiras komponentas). Psl.: 1. |
| 2.7. | Sterilizacija | Sterilizuojamas ≥ 134 °C | Sterilizuojamas 134 °C. Psl.: 1, 6. |
| 2.8. | Grąžto keitimas | Mygtuko paspaudimu | Mygtuko paspaudimu. Psl.: 1, 2, 3. |
| 2.9. | Kasdieninės priežiūros priemonės | Antgalio komplekte pridedami: - Ploviklio buteliukas (≥ 500 ml) (jeigu tokia priežiūros priemonė turi būti naudojama pagal gamintojo antgalių priežiūros instrukcijas); - Alyvos buteliukas (≥ 500 ml) su kampinį antgalį tepti pritaikyta tepimo jungtimi; - Pridedamos priemonės yra to paties gamintojo kaip siūlomas antgalis arba pridedamas antgalio gamintojo patvirtinimas, jog siūlomos kito gamintojo priežiūros priemonės yra tinkamos naudoti nurodytam antgaliui. | Antgalio komplekte pridedami: - Ploviklio buteliukas (500 ml); - Alyvos buteliukas (500 ml) su kampinį antgalį tepti pritaikyta tepimo jungtimi; - Pridedamos priemonės yra to paties gamintojo kaip siūlomas antgalis. Psl.: 7. |
| 3. | Odontologinis turbininis antgalis (kiekis 4 vnt.) |  | Modelis: Bora 2 LED Kodas: 1601152-001 Gamintojas: „Bien-Air Dental“ |
| 3.1. | Pašvietimo funkcija | - Turbininis antgalis su pašvietimu; - Pašvietimas LED tipo (arba lygiavertis). | - Turbininis antgalis su pašvietimu; - Pašvietimas LED tipo. Psl.: 9, 10. |
| 3.2. | Guoliai | Keraminiai (arba lygiaverčiai) | Keraminiai. Psl.: 9. |
| 3.3. | Grąžto aušinimas | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu. Psl.: 9. |
| 3.4. | Grąžto aušinimo purkštukai | ≥ 4 vnt. purkštukų orui ir vandeniui | 4 vnt. purkštukų orui ir vandeniui. Psl.: 9, 10. |
| 3.5. | Galia | Ne mažiau nei 20 W | 20 W. Psl.: 9. |
| 3.6. | Kiaurymė grąžtui | Ø 1,6 mm (± 0,1 mm) | Ø 1,6 mm. Psl.: 10. |
| 3.7. | Priežiūros priemonės ir priežiūros instrukcija | - Prie antgalio pridedamas ≥ 1 komplektas tepimo priemonių, numatytų pagal gamintojo antgalių priežiūros instrukciją; - Pridedamos priemonės yra to paties gamintojo kaip siūlomas antgalis arba pridedamas antgalio gamintojo patvirtinimas, jog siūlomos kito gamintojo priežiūros priemonės yra tinkamos naudoti nurodytam antgaliui; - Sutepimo informacija / instrukcija nurodoma oficialioje gamintojo instrukcijoje. | - Prie antgalio pridedamas 1 komplektas tepimo priemonių, numatytų pagal gamintojo antgalių priežiūros instrukciją; - Pridedamos priemonės yra to paties gamintojo kaip siūlomas antgalis; - Sutepimo informacija / instrukcija nurodoma oficialioje gamintojo instrukcijoje. Psl.: 14, 16. |
| 3.8. | Apsisukimų skaičius | Apsisukimų skaičius ≥ 350 000 aps./min | Apsisukimų skaičius 380 000 aps./min. Psl.: 9. |
| 3.9. | Sterilizacija | Sterilizuojamas ≥ 134 °C | Sterilizuojamas 134 °C. Psl.: 11, 15. |
| 3.10. | Grąžto keitimas | Mygtuko paspaudimu | Mygtuko paspaudimu. Psl.: 11. |
| 3.11. | Svoris be greitos jungties | Ne daugiau kaip 65 g | 60 g. Psl.: 9. |
| 3.12. | Sujungimas | Prie odontologinio įrenginio rankovės jungiama per „Unifix“ tipo (arba lygiavertę) greitą jungtį | Prie odontologinio įrenginio rankovės jungiama per „Unifix“ tipo greitą jungtį. Psl.: 9, 10, 12. |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Kartu su pasiūlymu pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio CE sertifikato kopija. Psl.: 17, 18, 19. |
| 5. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai; - Garantiniu laikotarpiu antgalis / turbina gali būti keičiami į naują arba garantinio remonto metu suteikiamas pakaitinis. | - 24 mėnesiai; - Garantiniu laikotarpiu antgalis / turbina gali būti keičiami į naują arba garantinio remonto metu suteikiamas pakaitinis. |
| 6. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos. |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija anglų kalba. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas odontologinių antgalių (kampinių antgalių bei turbininių antgalių) rinkinys, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

3 pirkimo dalis. Autoklavas odontologiniams antgaliams, kiekis 1 komplektas

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Autoklavas skirtas odontologiniams antgaliams | Modelis: DAC Universal S Kodas: 6762160 Gamintojas: „Sirona Dental Systems“. Failas: 7-Techninė dokumentacija.pdf. Autoklavas skirtas odontologiniams antgaliams. Psl.: 20, 21. |
| 2. | Funkcijos | Su plovimo, tepimo ir sterilizavimo funkcija | Su plovimo, tepimo ir sterilizavimo funkcija. Psl.: 20, 21. |
| 3. | Talpumas | Vienu metu galima įdėti ≥ 6 antgalius | Vienu metu galima įdėti 6 antgalius. Psl.: 20, 21. |
| 4. | Išoriniai matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne daugiau negu 48×57×66 cm | 40×42×40 cm (uždarytas), 40x42x59 cm (atidarytas dangtis). Psl.: 21. |
| 5. | Svoris | Ne daugiau negu 69 kg | 26 kg. Psl.: 21. |
| 6. | Suspausto oro padavimas | Ne siauresnėse ribose kaip 5,0–8,0 bar | 5,0–8,0 bar ribose. Psl.: 21. |
| 7. | Galia | Ne daugiau kaip 3 kW | 1,3 kW. Psl.: 21. |
| 8. | Komplektacija | Su autoklavu komplektuojami: - Įvairūs adapteriai antgaliams, ≥ 6 vnt.; - Tepalas antgaliams (≥ 200 ml); - Oro filtras; - Vandens nuleidimo žarnelė; - Kameros valymo tabletės; | Su autoklavu komplektuojami: - Įvairūs adapteriai antgaliams, 6 vnt.; - Tepalas antgaliams (200 ml); - Oro filtras; - Vandens nuleidimo žarnelė; - Kameros valymo tabletės; Psl.: 22, 23, 24, 25. |
| 9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Kartu su pasiūlymu pateikiamas žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (EB atitikties deklaracijos) kopija. Psl.: 26, 27. |
| 10. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Iš 230V/50 Hz elektros tinklo. Psl.: 21. |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesių | 24 mėnesių. |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija anglų kalba. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.