##### Priemonės intervencinei širdies elektrofiziologijai

##### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Orienta-cinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų mechaninio pašalinimo sistema su uždaru pjaunančiu elementu | Sistema sterili, sudaryta iš sterilios plastikinės rankenos, per sukamąjį mechanizmą sujungta su laidų šalinimo vamzdeliu, gale turinčiu metalinį pjaunantį elementą. Mechanizmas suka pjaunantį laidų šalinimo vamzdelį dviem kryptimis priklausomai nuo rankenos spaudimo būdo. Pjaunantieji distaliniame gale esantys peiliukai yra uždengti ir išlenda (aktyvuojami) tik rankenos paspaudimo (pjovimo) metu. Pjaunančio vamzdelio vidinis diametras nuo 9, 11 arba 13F (± 0,2F) (diametras pateikiamas pagal PIRKĖJO poreikius), darbinis pjaunančio vamzdelio ilgis 47-48 cm. | 20 vnt. |
| 31 | Užsirakinantis stiletas, skirtas pastoviai implantuotų elektrokardiostimuliatoriaus laidų pašalinimui su užrakinimu per visą šalinamo laido ilgį | Stiletas užsirakinantis šalinamame laide per visą laido ilgį, leidžiantis užrakintą laidą atrakinti, pakeisti padėtį ir vėl užrakinti. Tempimo jėga ne mažiau 8 kg, užrakinamas diametras 0,38 iki 0,58 mm, darbinis ilgis 65 ±2 cm arba 85 cm, pateikiama pagal PIRKĖJO pageidavimą, stileto galas turi būti rentgenokontrastinis. Į komplektą turi įeiti ir valantis šalinamo elektrodo spindį stiletas. | 20 kompl. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita spausdinta informacija.

- Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta CE sertifikato kopija).

- Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.

- 25 pozicijoje priemonės perkamos perkančiosios organizacijos nuosavybės teise įsigytai įrangai.

________________