TSD-1168, VPP-3878, VPP-3618
Videobronchoskopų techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Videobronchoskopas, kiekis 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai videobronchoskopui: 
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamos gamintojo „Olympus“ videoendoskopinės sistemos „Evis Exera III“ vaizdo procesoriumi „CV-190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“ (būtinas gamintojo „Olympus“ patvirtinimas);
2. Su siurbimo vožtuvu;

3. Matymo kryptis: tiesioginis vaizdas;

4. Matymo laukas 120( ± 1(;

5. Darbinis ilgis 60 cm ± 1 cm;

6. Įleidžiamo vamzdelio išorinis skersmuo 6,1 mm ± 0,1 mm; 

7. Distalinio galo išorinis skersmuo 5,8 mm ± 0,1 mm;

8. Įleidžiamas vamzdelis turi sukimo funkciją;

9. Darbinio kanalo vidinis skersmuo 3,0 mm ± 0,1 mm;

10. Lenkimasis a/ž: (180( / 130() ± 1(.
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamos gamintojo „Olympus“ videoendoskopinės sistemos „Evis Exera III“ vaizdo procesoriumi „CV-190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“ (būtinas gamintojo „Olympus“ patvirtinimas); 

failas „Bukletai“ Psl.2,4,6
2. Su siurbimo vožtuvu;
failas „Bukletai“ Psl.6
3. Matymo kryptis: tiesioginis vaizdas;
failas „Bukletai“ Psl.2,4
4. Matymo laukas 120(;
failas „Bukletai“ Psl.2,4
5. Darbinis ilgis 60 cm;
failas „Bukletai“ Psl.2,4
6. Įleidžiamo vamzdelio išorinis skersmuo 6,1 mm;
failas „Bukletai“ Psl.2,4
7. Distalinio galo išorinis skersmuo 5,8 mm;
failas „Bukletai“ Psl.2,4
8. Įleidžiamas vamzdelis turi sukimo funkciją;
failas „Bukletai“ Psl.2,4
9. Darbinio kanalo vidinis skersmuo 3,0 mm; 

failas „Bukletai“ Psl.2,4
10. Lenkimasis a/ž: (180( / 130().
failas „Bukletai“ Psl.2,4

	2.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	Pridedama
Failas „EU certificate 2017 745 2026 03 25 En LT“

	3.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai

	4.
	Prekių pristatymas ir personalo apmokymas 
	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	5.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	Kartu su įranga pateikiama,- naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba


