TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laboratorinių indų plovimo mašina
Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).
Paskirtis
Laboratorinių indų plovimo mašina skirta laboratorinių indų plovimui po litografijos ir po jos sekusių cheminių procesų.
	Parametras
	Reikalaujamos vertės
	Siūlomos specifikacijos

Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos

SALVISLAB LABORATORY GLASSWARE CLEANER SCD 1160 Gamintojas Renggli AG

	Plovimo kamera, plovimo mentės, filtrų talpos pagamintos iš medžiagos 
	AISI 316 L nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga.
	AISI 316 L nerūdijantis plienas 

	Plovimo kameros tūris
	Ne mažiau 170 litrų.
	171 litras

	Išorinės mašinos dalies medžiaga 
	AISI 316L nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga.
	AISI 316L nerūdijantis plienas 

	Mašinos valdymas
	Mikroprocesorinis valdymas. Instaliuota ne mažiau kaip 20 bazinių ir ne mažiau kaip 20 papildomų  vartotojo redaguojamų skirtingų plovimo programų, kuriose nustatoma plovimo trukmė bei plovimo temperatūra įvairiems laboratorinių indų plovimo poreikiams
	Mikroprocesorinis valdymas. Instaliuota 20 bazinių ir 20 papildomų  vartotojo redaguojamų skirtingų plovimo programų, kuriose nustatoma plovimo trukmė bei plovimo temperatūra įvairiems laboratorinių indų plovimo poreikiams

	Maksimali vandens temperatūra plovimo metu
	Ne mažiau 90OC.
	90OC.

	Temperatūros stebėsena ne mažiau kaip dviejuose taškuose 
	Būtinas.
	Yra

	Ne mažiau du automatiniai skystų ploviklių dozatoriai
	Būtinas.
	Yra

	Šalto vandens minkštiklis 
	Būtinas. Su minkštiklio lygio indikatoriumi.
	Yra  Su minkštiklio lygio indikatoriumi.

	Jungtys vandeniui
	Jungtys šaltam ir demineralizuotam vandeniui.
	Jungtys šaltam ir demineralizuotam vandeniui.

	Oro filtras ne blogesnis kaip 5F klasės džiovinimo sistemai
	Būtinas.
	Yra

	Garų kameroje surinkimas, kad nepakliūtų į aplinką
	Būtinas.
	Yra

	Plovimo lygiai, kuriuose sudedami plaunami indai
	Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi.
	2 nepriklausomi.

	Aktyvus džiovinimas ir plovimas visuose plovimo lygiuose
	Būtinas.
	Yra

	Išoriniai mašinos matmenys
	Aukštis ne daugiau 850 mm, plotis ne daugiau 600 mm, gylis ne daugiau 630 mm.
	Aukštis 850 mm, plotis 600 mm, gylis 630 mm.

	Rėmas indams sudėti
	Skirtas sudėti ne mažiau kaip 36 vnt. stiklinių laboratorinių indų plovimui.
	Skirtas sudėti 36 vnt. stiklinių laboratorinių indų plovimui.

	CE sertifikatas
	Būtinas.
	Yra, pristatysime su 5ranga

	Priedai
	1. Būtini laidai mašinos prijungimui prie elektros tinklo
2. Būtini vamzdžiai (žarnos) mašinos prijungimui prie vandens tiekimo sistemos
3. Gamintojo rekomenduojamo ploviklio komplektas.
	1. Yra laidai mašinos prijungimui prie elektros tinklo
2. Yra vamzdžiai (žarnos) mašinos prijungimui prie vandens tiekimo sistemos
3. Yra gamintojo rekomenduojamo ploviklio komplektas.

	Elektros maitinimas
	Viso įrenginio maitinimas turi būti suderintas su standartiniu elektros tinklu 1 fazės 220/240 V, 50 Hz arba 3 fazių 380/400 V, 50Hz.
	Viso įrenginio maitinimas 3 fazių 380/400 V, 50Hz.

	Dokumentacija
	Standartinis techninis aprašymas ir eksploatavimo instrukcijos.
	Standartinis techninis aprašymas ir eksploatavimo instrukcijos.

	Instaliavimas
	Instaliavimas, testavimas ir funkcijų demonstravimas yra būtini.
	Instaliavimas, testavimas ir funkcijų demonstravimas yra 

	Pristatymas
	Adresas: Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al. 3, Vilnius, Lietuva. 
	Adresas: Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al. 3, Vilnius, Lietuva. 

	Sutarties vykdymo terminas tiekėjui
	Ne vėliau kaip per 3 mėn. po sutarties pasirašymo datos
	3 mėn. po sutarties pasirašymo datos

	Garantija
	Ne mažiau 12 mėn. nuo instaliavimo datos. 
	12 mėn. nuo instaliavimo datos. 

	Kiekis
	 1 vnt.
	 1 vnt.

	Kitos sąlygos
	Teikiant pasiūlymą konkursui turi būti pateikta gamintojo paruošta techninė dokumentacija, įrodanti siūlomo įrenginio parametrų atitikimą reikalaujamoms vertėms.
	Teikiant pasiūlymą konkursui yra pateikta gamintojo paruošta techninė dokumentacija, įrodanti siūlomo įrenginio parametrų atitikimą reikalaujamoms vertėms.


