TSD-1115, VPP-3904

Plyšinių lempų techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plyšinės lempos mikroskopas ir apšvietimo sistema | Galilėjo tipo (arba lygiavertis) konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss tipo arba lygiaverčiu) arba su apšvietimu iš viršaus (Haag-Streit tipo arba lygiaverčiu) | Galilėjo tipo konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss tipo) (Brošiūra.pdf 2 psl.) |
| 2. | Padidinimai | Perjungiami, ne mažiau kaip penki: 5x±2x, 9x ±1x, 14x ±2x, 22x ±3x, 36x±4x | Perjungiami, penki: 6x, 10x , 16x, 25x, 40x (Brošiūra.pdf 2 psl.) |
| 3. | Stebimo lauko diametrai (atitinkamai reikalaujamiems didinimams) | ≥ 35 mm, kai didinimas 5x±2x; ≥ 22 mm, kai didinimas 9x ±1x; ≥ 14 mm, kai didinimas 14x ±2x; ≥ 8 mm, kai didinimas 22x ±3x; ≥ 5 mm, kai didinimas 36x±4x. | 41 mm, kai didinimas 6x; 26.5 mm, kai didinimas 10x; 15.1 mm, kai didinimas 16x 8.7 mm, kai didinimas 25x; 5.7 mm, kai didinimas 40x. (Patvirtinimas.pdf 1 psl.) |
| 4. | Okuliarai | ≤ 12,5x didinimo | 12,5x (Brošiūra.pdf 2 psl.) |
| 5. | Okuliarų dioptrinis paderinimas (okuliarų ametropijos kompensacija) | ≥ ± 7 D | ± 8 D (Brošiūra.pdf 2 psl.) |
| 6. | Apšvietimo plyšio plotis | Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 mm iki 14 mm | Tolygiai reguliuojamas diapazone nuo 0 mm iki 15 mm (Brošiūra.pdf 2 psl.) |
| 7. | Apšvietimo plyšio ilgis | Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 mm iki 14 mm | Tolygiai reguliuojamas diapazone nuo 1 mm iki 15 mm (Brošiūra.pdf 2 psl.) |
| 8. | Apšvietimo plyšio krypties reguliavimas | Reguliuojamas tolygiai ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki 180° arba plyšio rotacija (plyšio sukimo kampas) ≥ ± 90º | Plyšio rotacija (plyšio sukimo kampas) ≥ ± 90º (Brošiūra.pdf 2 psl.) |
| 9. | Išorinė paciento žvilgsnio fiksacija | LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis | LED tipo šviesos šaltinis (Brošiūra.pdf 2 psl.) |
| 10. | Filtrai: | - Mėlynas filtras; - Beraudis (žalias) filtras; - Geltonas okuliaro filtras. | 1. Mėlynas filtras; 2. Beraudis (žalias) filtras; 3. Geltonas okuliaro filtras. (Brošiūra.pdf 2 psl.) |
| 11. | Komplekte su plyšine lempa pateikiamas staliukas, skirtas plyšinės lempos sumontavimui | Būtina. Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio staliukas su keturiais ratukais, iš kurių bent du su stabdžiais. | Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio staliukas su keturiais ratukais, su stabdžiais. (Brošiūra.pdf 3 psl.) |
| 12. | Kartu su plyšine lempa komplektuojama | 1. Vaizdo šakotuvas (ar kita alternatyva, leidžianti prijungti asistento monokuliarą prie plyšinės lempos). 2. Asistento monokuliaras | 1. Vaizdo šakotuvas 2. Asistento monokuliaras (Brošiūra.pdf 4,5 psl.) |
| 13. | Galimybė komplektuoti su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru | Būtina galimybė ateityje (atsiradus poreikiui) naudoti kartu su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru. | Yra galimybė ateityje (atsiradus poreikiui) naudoti kartu su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru. (Brošiūra.pdf 1 psl.) |
| 14. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas (Brošiūra.pdf 6 psl.) |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | 36 mėnesiai. Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti plyšinės lempos žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | CE deklaracija.pdf |
| 17. | Pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Plyšinių lempų pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Plyšinių lempų pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 18. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |