## Įvairios vienkartinės priemonės
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės 2022. Techninė specifikacija | [12 empty] | 1 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4. Tiekėjas, viešojo pirkimo komisijai paprašius, per nurodytą terminą turės pateikti prekių pavyzdžius. Jeigu prie prekės reikalavimų nurodyta, jog būtini pavyzdžiai, juos pateikti reikės tik komisijai paprašius. Žr. Konkurso sąlygų 16 skyrių.
5.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus iekis 12 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
145 | Prik lancetės alerginiams mėginiams | 33141000-0 | 10000 | vnt | Vienkartiniai, sterilūs atskirai įpakuoti, pagaminti iš nerūdijančio plieno. CE ženklinimas | Vienkartiniai, sterilūs, supakuoti atskirai. Bendroje pakuotėje 200vnt. Pagaminti iš nerūdijančio plieno | Heinz Herenz | 1 katalogas 145 dalis | 1111010 | 0.042 | 0.0441 | 5 | 420 | 441 | UAB Mediq Lietuva

## Kraujo ėmimo sistemos
Pirkimo dalies Nr | Pirkimo dalies pavadinimas | Pastabos | Sąrašo eil. Nr. | Pavadinimas | Maksimalus iekis 12 mėn. | Mato vnt. | Reikalavimai | BVPŽ kodas | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
277 | Kraujo paėmimo priemonės | [6 empty] | 33141300-3 | [7 empty] | 5759.4 | 6047.37
|  | Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui. Sąraše nurodytos švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonės turi būti techniškai suderinamos su 10,11 ir 12 eilutėse nurodytomis priemonėmis. Būtini pavyzdžiai. |  |  |  |  | Kraujo surinkimo sistema (Švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonė, adata su integruotu adapteriu su saugos užtikrinimo mechanizmu, adata su integruotu adapteriu, vienkartinis adapteris)
|  |  | 1 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas hematologiniams tyrimams-periferinio kraujo morfologija (su EDTA) 1-1,5ml | 13000 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka, (su EDTA) 1,2ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 06.1664.001 | 0.116 | 0.1218 | 5 | 1508 | 1583.4 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 2 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas koaguliaciniams tyrimams (krešėjimo sistema) 1-1,5ml. | 1400 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams |  | Atitinka, (krešėjimo sistema) 1,2ml. | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 06.1668.001 | 0.132 | 0.1386 | 5 | 184.8 | 194.04 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 3 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 1-1,5ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka, 1,2ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 06.1663.001 | 0.114 | 0.1197 | 5 | 11.4 | 11.97 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 4 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 2,5-3ml | 22000 | vnt. |  |  | Atitinka, 2,7ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 05.1557.001 | 0.1 | 0.105 | 5 | 2200 | 2310 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 5 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas laktatų tyrimams, su ličio heparinu 1-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams |  | Atitinka, 2,7ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 05.1553.001 | 0.1 | 0.105 | 5 | 10 | 10.5 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 6 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 5-6ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka, 5,5ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 03.1397.001 | 0.11 | 0.1155 | 5 | 11 | 11.55 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 7 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, gliukozės tyrimams, su fluoridu 2,5-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka, 2,6ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 04.1903.001 | 0.102 | 0.1071 | 5 | 10.2 | 10.71 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 8 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, ENG tyrimams, su citratu 1,7ml-3,5ml, Tiekėjas turi pasiūlyti ir prietaisą kraujo nusėdimo greičiui įvertinti (prietaisas teikiamas naudoti panaudos sutarties pagrindu) | 1200 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka: 3,5ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 06.1690.001 | 0.16 | 0.168 | 5 | 192 | 201.6 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 9 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio | 2000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas. |  | Atitinka, 08,x38mm be laikiklio | Sarstedt | CE Monovette-(Safety)-Kanülen 85 gr | 85.1162 | 0.094 | 0.0987 | 5 | 188 | 197.4 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 10 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio, su saugos užtikrinimo mechanizmu | 200 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas. |  | Atitinka, 08,x38mm su užraktu | Sarstedt | CE Monovette-(Safety)-Kanülen 85 gr | 85.1162.200 | 0.17 | 0.1785 | 5 | 34 | 35.7 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 11 | adata su integruotu adapteriu 0,9x40 be laikiklio | 5000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas. |  | Atitinka, 09x38mm | Sarstedt | CE Monovette-(Safety)-Kanülen 85 gr | 85.1160 | 0.084 | 0.0882 | 5 | 420 | 441 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 12 | Vienkartinis adapteris | 9000 | vnt. | Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatų "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių mėgintuvėlius CE ženklinimas. |  | Atitinka, Luer adapteris | Sarstedt | CE Multi-Adapter 14 gr | 14.1205 | 0.11 | 0.1155 | 5 | 990 | 1039.5 | UAB Mediq Lietuva

## Traumat ir chirurginės priemon (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Ilgis cm | diametras mm | Maksimalus kiekis 12 mėnesių | Mato vnt | charakteristika | Siūlomos prekės techninė charakteristika Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
311 | Enderio vinys | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30 | 3.5 | 2 | vnt | Metalo implantas, kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdijančio medicininio plieno. Turintys ISO CE sertifikatą.Tinkantys stambiųjų kaulų osteosintezės instrumentams (gamintojas Koreigsel Implantate ir instrumente Zur Ostosynthese GmbH Vokietija). Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui;
|  |  | 31 | 3.5 | 5 | vnt
|  |  | 32 | 3.5 | 4 | vnt
|  |  | 36 | 3.5 | 6 | vnt
|  |  | 37 | 3.5 | 3 | vnt
|  |  | 39 | 3.5 | 2 | vnt
|  |  | 31 | 4.5 | 1 | vnt
|  |  | 32 | 4.5 | 1 | vnt
|  |  | 33 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 34 | 4.5 | 4 | vnt
|  |  | 36 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 39 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 40 | 4.5 | 4 | vnt
|  |  | 41 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 42 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 46 | 4.5 | 3 | vnt
312 | Metiūzo vinys | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 20 | 1.5 | 9 | vnt | Metalo implantai kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdyjančio medicininio plieno arba titano lydinio, turi ISO CE sertifikatą. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui;
|  |  | 30 | 1.5 | 9 | vnt
|  |  | 28 | 2 | 6 | vnt
|  |  | 30 | 2 | 7 | vnt
|  |  | 24 | 2.5 | 9 | vnt
|  |  | 45 | 2.5 | 8 | vnt
|  |  | 32 | 3 | 9 | vnt
|  |  | 36 | 3 | 2 | vnt
|  |  | 40 | 3 | 9 | vnt
313 | Kiršnerio vielos | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 31 | 1 | 60 | vnt | Nerūdyjančio plieno turintys ISO CE sertifikatą. Naudojamos kaulų sintezės operacijose. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui.
|  |  | 31 | 1.5 | 60 | vnt
|  |  | 31 | 1.6 | 60 | vnt
|  |  | 31 | 1.8 | 100 | vnt
|  |  | 31 | 2 | 100 | vnt
314 | Nency vielos | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 28 | 2,5 ± 0,1 mm | 6 | vnt | Elastinė titaninė viela su užsmailintu lengtu galu.
|  |  | 30 | 2,5 ± 0,1 mm | 5 | vnt
|  |  | 45 | 2,5 ± 0,1 mm | 12 | vnt
|  |  | 45 | 3 ± 0,1 mm | 15 | vnt
|  |  | 33 | 3,5 ± 0,1 mm | 1 | vnt
|  |  | 45 | 3,5 ± 0,1 mm | 14 | vnt
|  |  | 33 | 4 ± 0,1 mm | 1 | vnt
|  |  | 40 | 4 ± 0,1 mm | 15 | vnt
|  |  | 45 | 4 ± 0,1 mm | 4 | vnt
315 | Kanuliuoti sraigtai kaulų oeteosintezei | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 1. |  |  |  | Kanuliuoti, 4 mm skersmens titaniniai sraigtai, daliniu sriegiu. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Kaniulės skersmuo 1,25 mm, galvutės plotis 6 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 2,5 mm su šešiakampio formos galu
|  |  | 1.1 |  | 234 | vnt. | Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 14 iki 70 mm
|  |  | 2. |  |  |  | Kanuliuoti, 6,5 mm skersmens titaniniai sraigtai, įsriegiama dalis 32 ± 2 mm. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 2,75 mm. Kaniulės skersmuo 2,2 mm, galvutės plotis 8 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 3,5 mm su šešiakampio formos galu
|  |  | 2.1 |  | 75 | vnt. | Ilgis mm (kas 5 mm) nuo 45 iki 120 mm
316 | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai | 33183100 |  |  | 30 | vnt. | Tinkantys prie ligoninėje turimų kanuliuoto hegsagonalinio atsuktuvo 2 mm skersmens su sraigto ilgio matavimo skale ir dvigubo kanuliuoto grąžto, 2 mm skersmens, ilgio 32 mm; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Kanuliuoti kompresiniai titaniniai savisriegiai sraigtai, su dvigubu skirtingu sriegiu. Distalinės sraigto dalies skersmuo 3 mm, proksimalinės dalies skesmuo 4 mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 26 iki 30 mm. Būtini pavyzdžiai
317 | Endo saga priekinio kryžminio raiščio ir užpakalinio kryžminio raiščio šlauninei fiksacijai | 33183100 |  |  | 9 | vnt. | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais Nr. 5 siūlais implanto pravesimui ir pozicionavimui. Endo sagos matmenys: ilgis 11 ± 1 mm, plotis 4-5 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 mm iki 60 mm ne mažiau 10 ilgių (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5 mm). Privalo turėti opciją panaudoti ando sagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį. Privalo turėti ando sagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 mm iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių).
318 | Interferenciniai sraigtai | 33183100 |  |  | 10 | vnt. | Sterilioje pakuotėje, sterilūs interferenciniai, besirezorbuojantys, kanuliuoti sraigtai be galvutės, sriegis bukas.Cheminė sudėtis - 25 - 30% β TCP ir 70-75 % PLGA. Abi medžiagos homogeniškai sumaišytos MPD technologija, osteokondukcinės. Sraigtų ilgiai nuo 20 iki 30 mm, ne mažiau 3 ilgių (didžiausio, mažiausio ir tarpinių ilgių). Sraigtų diametrai nuo 5 iki 8 mm, ne mažiau 4 storių (didžiausio, mažiausio ir tarpinio diametrų). Reikalingo dudžio sraigtai bus užsakomi atsižvelgiant į individualius paciento poreikius. Pateikti panaudai instrumentus reikalingus sraigto įvedimui (atsuktuvas, kaniuliavimo vieta). | [10 empty] | n
319 | Menisko siuvimo sistema | 33183100 |  |  | 50 | vnt. | Sterilioje pakuotėje, turi susidėti iš dviejų "T" inkarų su ne silpnesnio nei Nr.2 storio ypatingai tvirto pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA. Dviguba "U" formos fiksacija. Turi turėti iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Turi nepalikti implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti galimybė pasirinkti iš visų rūšių).
320 | Pėdos implantas plokščiapadystės korekcijai | 33183100 |  |  | 60 | vnt. | Vientisas konuso formos, distalinėje dalyje pereinantis į srėgiuotą cilindro formos dalį stentas; Anatominis dizainas, konusinė dalis užpildo sinus dalį, cilindrinė dalis užpildo sinus Tarsi kanalą; Stentas turi būti pagamintas iš titano lydinio; Srėgiuota vidinė/medialinė cilindro formos dalis užpildo Sinus Tarsi kanalą; Ta Konuso formos vidurinė dalis stabilizuoja pašokikaulinį sąnarį ties lateraliniu šokikaulio kraštu, konusas stabilizuoja stentą ir apsaugo nuo migracijos Sinus Tarsi kanalo kryptimi; Lygi vagelė einanti aplink išorinį stento kraštą skirta stento ištraukimui revizijų atveju; Šešiakampio formos ertmė išorinėje stento dalyje skirta įstatyti stento įvedimo įrankį; Stentų skersmuo nuo 5 mm iki 9 mm (žingsnis kas 1 mm) (bus pasirenkama reikiamo skersmens). Instrumentų rinkinys turi būti suteikiamas panaudai
321 | Kaukolės skliauto defektų plastikos medžiaga | 33141700 |  |  | 40 | g | Mendec Cranio arba lygiavertis. Pakuotėje 20 g±5 g. Kaulinės rekonstrukcijos cementas "Mendec Cranio" arba panašus. Akrilo derva, skirta kranialiniams defektams pašalinti. Sterili, vienkartinio naudojimo. CE ženklas.Pateikti pavyzdį. Vienkartinio naudojimo. Turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas ; informacija, kad būtų galima identifikuoti pakuotės turinį ( gaminio paskirtis); nurodyta partija arba serijos numeris.
322 | Hemostatinis besirezorbuojantis tinklelis | 33141000 |  |  | 10 | vnt | Sterilus, retai pintas tinklas 50mmx75mm. Vietiškai besirezorbuojantis hemostatikas, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės (paruošto iš 100 proc viskozės). Vietiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min, dėl žemo ph (apie 3.0) turi bakteriocidinį vietinį poveikį prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus organizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus, prilimpa prie audinių, nemigruoja, nekeičia formos sušlapus, rezorbuojasi per 7-14 dienų. Arba panašios sudėties tinklelis.Turi CE ženklą ir atitikties deklaracija (pagal MDD 93/42 EEB)
323 | Kabutės | 33141000 |  |  | 300 | vnt (kabučių) | Titaninės, tinkančios laparoskopiniam klipatoriui MediumLarge. Dydis: vidutinis/didelis. Sterilios; vienkartinio naudojimo, atrauminės, trikampė kabutės skerspjūvio forma užtikrinanti patikimą prisitaikymą prie instrumento darbinio paviršiaus, deimanto formos grioveliai vidiniame kabutės paviršiuje. Kasetėje ne daugiau 6 vnt.
324 | Sėklidės implantas | 33184100 |  |  | 3 | vnt. | Silikoninis su silikono gelio užpildu arba silikoninis, užpildomas fiziologiniu tirpalu.
325 | Odos biopsinės adatos | 33141320 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą |  | n
[5 empty] | 15 | vnt. | 6 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės
[5 empty] | 15 | vnt. | 8 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės
Tęsinys kitame lape

## Priemonės sterilizacijai (hidden)
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Kiekis | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Pastabos atsižvelgiant į busvusius pirkimus | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytas pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Pakuotės kaina be PVM , Eur (Konkurso metu nevertinama) | Pakuotės kaina su PVM, Eur (Konkurso metu nevertinama) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
334 | Bowie-Dick testas | 33191000-5 | 750 | vnt. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui,turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Jeigu testo rinkinyje esantis įtaisas skirtas tam tikram indikatorių kiekiui, tai jo kaina turi būti įskaičiuota į kiekvieną rinkinio kainą. Jeigu įtaisas skirtas ilgalaikiam naudojimui, tai tiekėjas su panaudos sutartimi turi pateikti reikiamą įtaisų skaičių pagal įstaigos poreikį. Turi tikti didiesiems garo sterilizatoriams. Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, neblunka 5-rius metus). Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento. Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartams, gamintojo pavadinimas.Turi būti pateiktas indikatoriaus spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba. Turi tikti klijuoti į dokumentus, krovinio registracijos korteles. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
335 | Sterilizuojamų paketų sutvirtinimo lipni juosta su integruotu išoriniu 1 klasės proceso poveikio cheminiu indikatoriumi sočiųjų vandens garų sterilizacijai | 33191000-5 | 10000 | metras | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė, skirta paketų tvirtinimui.Plotis: 2 cm (±5mm). Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą (1 klasės proceso cheminis indikatorius). Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Atitinkantis LST EN ISO11140-1 dalies reikalavimus. Pateikti produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
336 | Krepuotas popierius 60x60 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 3500 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė.Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 60x60 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
337 | Krepuotas popierius 90x90 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 90x90 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
338 | Krepuotas popierius 120x120 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 2000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 120x120 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
339 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 75 (±10) mm | 33191000-5 | 6000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 75 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
340 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 100 (±10) mm | 33191000-5 | 6000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 100 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
341 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 150 (±10) mm | 33191000-5 | 8000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 150 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
342 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 200 (±10) mm | 33191000-5 | 2000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 200 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
343 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 250 (±10) mm | 33191000-5 | 2000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 250 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
344 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 300 (±10) mm | 33191000-5 | 1500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 300 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
345 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 400 (±10) mm | 33191000-5 | 1500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 400 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
346 | Užlydymo juostos kokybės indikatorius | 33191000-5 | 100 | vnt. | Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės. Atitinka ISO 11607 reikalavimus. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. Pritaikytas dokumentacijai. Pateikti pavyzdžius.
347 | Markeris, skirtas rašymui tiesiogiai ant paketų | 30192125-3 | 20 | vnt. | Tinkamas rašymui tiesiogiai ant sterilizuojamų paketų, rašalas atsparus garų sterilizacijai. Saugus ir nepažeidžiantis įpakavimo. Nesusiliejantis, greitai išdžiūna, netoksiškas. Juodos spalvos. Pateikti gamintojo dokumentus.
348 | Apsaugos aštriems instrumentams 50 x 128 mm (± 5 mm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Vienkartinės, popierinės, su permatoma kišene, skirtos pakuotės apsaugai nuo pažeidimų. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB). Turi būti nurodytas gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Apsaugos dedamos ant instrumentų aštrių dalių. Bendri apsaugos išmatavimai ilgiui ir pločiui: 50 x 128 mm (± 5 mm). Pateikti pavyzdžius | Negauta pasiūlymų po dviejų pirkimų
349 | Testas pavojingų ir ypač pavojingų medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos kokybei nustatyti, naudojant rankinį plovimo būdą | 33191000-5 | 24 | testas | Kraujo likučiams nustatyti ant instrumentų paviršių. Paruošti naudoti. Saugūs aplinkai. Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti. Pateikti atitikties LST EN ISO15883 deklaraciją, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. Rezultatas –vertinamas tuoj pat procesui pasibaigus.
350 | Lipdukas-etiketė | 30192800-9 | 100 000 | etiketė | Lipdukas-etiketė turi būti trijų eilučių,kiekvienoje eilutėje turi tilpti po 12 simbolių (skaitmenų), gali būti panaudotas du kartus, be indikatoriaus. Pakuotėje turi būti rašalo papildymas. Po sterilios pakuotės atidarymo, lipdukas lengvai nusiima nuo jos ir gali būti įklijuotas į paciento kortelę arba į krovinio registracijos kortelę. Sutarties galiojimo metu suteikti panaudai 4 rankinius spausdintuvus, į kuriuos tiktų siūlomos etiketės. Pateikti pavyzdžius.