TSD-1205, VPP- 4969

Fibroendoskopų  techninė specifikacija   (kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kameros procesorius | 1. Video pajungimai ne mažiau kaip 4 vnt. 3G-SDI, ne mažiau kaip 2 vnt. DVI-D; 2. Video formatas 2D ne mažiau kaip 1080p@60Hz; 3. Garso pajungimas, stereo jungtis (3,5 mm); 4. Kojinio pedalo jungtis; 5. Jungtis vaizdo kamerai arba video endoskopui pajungti; 6. “PIET” technologija; | - Taip, turi 4 vnt. 3G-SDI ir 2 vnt. - DVI-D - Endostrobe EL procesorius 3 psl. - Taip, video formatas 2D yra 1080p@60Hz - DVI-D - Endostrobe EL procesorius 3 psl. - Taip garso perjungimas, stereo jungtis 3,5mm - DVI-D - Endostrobe EL procesorius 3 psl. - Taip, yra kojinio pedalo jungtis - Endostrobe EL procesorius 3 psl - Taip, yra vaizdo kamerai arba video endoskopui pajungti - Endostrobe EL procesorius 3 psl - Taip, yra “PIET“ technologija - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 97 psl. |
| 2. | HD raiškos vaizdo kamera (1 vnt.) | 1. Su laidu pajungimui prie procesoriaus; 2. Optinių lęšių židinio nuotolis 22±2 mm; 3. Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 1,8m; 4. Endoskopo pajungimas prie vaizdo kameros atitinka DIN standartą; 5. Su ne mažiau kaip dviem funkciniais, programuojamais mygtukais; 6. Ne prastesnė kaip „Full HD“ vaizdo kokybė; | - Taip, pajungimas laidu - Atitikimai_2 (HD kamera) – 3 psl. - Taip, optinių lęšių židinio nuotolis 22 mm - Atitikimai_2 (HD kamera) – 3 psl. - Taip, pajungimo laidas 1,8m ilgio - Atitikimai_2 (HD kamera) – 3 psl. - Taip, endoskopo pajungimas prie vaizdo kameros atitinka DIN standartą - Atitikimai_2 (HD kamera) – 4 psl. - Taip, yra du funkciniai, programuojami mygtukai - Atitikimai_2 (HD kamera) – 5 psl. - Taip, kamera turi ,,Full HD" vaizdo kokybę - HD kamera.pdf – 1 psl. |
| 4. | HD monitorius | 1. Ne mažiau kaip 27” įstrižainės; 2. Monitoriaus žiūrėjimo kampas ne mažesnis kaip 89°; 3. Kontrasto santykis 1000:1 4. Šviesumas ne prasčiau kaip 800 cd/m²; 5. LED arba lygiavertis 6. Atitinkantis medicinos prietaisų CE standartą IEC 60601-1 (arba lygiavertis); | - Taip, HD monitorius 27 colių įstrižainės - LMD-X2705MD.pdf – 8 psl. - Taip, žiūrėjimo kampas 89° - LMD-X2705MD.pdf – 4 psl. - Taip, HD monitoriaus kontrasto santykis 1000:1 - LMD-X2705MD.pdf – 4 psl. - Taip, HD monitoriaus šviesumas 800 cd/m² - LMD-X2705MD.pdf – 4 psl. - Taip, HD monitorius LED - LMD-X2705MD.pdf – 4 psl. - Taip, HD monitorius atitinka medicinos prietaisų CE standartą IEC 60601-1 - LMD-X2705MD.pdf – 4 psl. |
| 6. | Lankstus video nasofaringoskopas (1 vnt.) | 1. Integruotas mikrofonas; 2. Pritaikytas ryjimo diagnostikai ir stroboskopijai; 3. Ne mažiau dviejų valdymo mygtukų; 4. Integruotas LED apšvietimas; 5. Ne mažiau kaip 2 programuojami valdymo mygtukai; 6. Diametras 2,7±0,2 mm; 7. Matymo lauko kampas 120±5°; 8. Darbinis ilgis 320±10 mm; 9. Matymo gylis ne blogiau kaip ribose nuo 5 mm iki 50 mm; 10. Užlenkimo kampai 130°/ 130°; | - Taip, turi intergruotą mikrofoną. - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 14 psl. - Taip, pritaikytas ryjimo diagnostikai ir stroboskopijai - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 12 psl. - Taip, turi 2 valdymo mygtukus - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 19 psl. - Taip, lanksčiame video nasofaringoskope integruotas LED apšvietimas - lankstus nasofaringoskopas XN – 7 psl. - Taip, nasofaringoskopas turi du programuojamus valdymo megtukus - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 12 psl. - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo diametras 2,7 mm - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, nasofaringoskopo matymo lauko kampas 120° - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo darbinis ilgis 320 mm - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, nasofaringoskopo matymo ribos nuo 5 mm iki 50 mm.- lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo užsilenkimo kampas 130°/130° - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl |
| 7. | Lankstus video nasofaringoskopas (1 vnt.) | 1. Integruotas mikrofonas; 2. Pritaikytas rijimo diagnostikai ir stroboskopijai; 3. Ne mažiau dviejų valdymo mygtukų; 4. Integruotas LED apšvietimas; 5. Ne mažiau kaip 2 programuojami valdymo mygtukai; 6. Diametras 3,6±0,2 mm; 7. Matymo lauko kampas 90±5°; 8. Darbinis ilgis 320±10 mm; 9. Matymo gylis ne blogiau kaip ribose nuo 10 mm iki 90 mm; 10. Užlenkimo 130°/ 130°; | - Taip, turi intergruotą mikrofoną. - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 14. - Taip, pritaikytas ryjimo diagnostikai ir stroboskopijai - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 12 psl. - Taip, turi 2 valdymo mygtukus - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 19 psl. - Taip, lanksčiame video nasofaringoskope integruotas LED apšvietimas - lankstus nasofaringoskopas XN – 7 psl. - Taip, nasofaringoskopas turi du programuojamus valdymo megtukus - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 12 psl. - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo diametras 3,6 mm - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, nasofaringoskopo matymo lauko kampas 90° - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo darbinis ilgis 320 mm - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, nasofaringoskopo matymo ribos nuo 10 mm iki 90 mm.- lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo užsilenkimo kampas 130°/130° - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl |
| 8. | Lankstus nasofaringoskopas (4 vnt.) | 1. Matymo lauko kampas 80±5; 2. Matymo gylis ne blogiau kaip ribose nuo 5 mm iki 50 mm; 3. Diametras 2,8 mm ±0,1 mm 4. Darbinis ilgis 320±10 mm; 5. Užlenkimo kampai 130°/ 130°; | - Taip, lanksčiame nasofaringoskope matymo lauko kampas 80 laipsnių - Lankstus_Optinis_Nasopharyngoskopas – 2 psl. - Taip, lanksčiame nasofaringoskope matymo gylis nuo 1 mm iki 50 mm - Lankstus_Optinis_Nasopharyngoskopas – 2 psl. - Taip, lankstaus nasofaringoskopo diamentras 2,8mm - Lankstus_Optinis_Nasopharyngoskopas – 2 psl. - Taip, lankstaus nasofaringoskopo darbinis ilgis 320 mm - Lankstus_Optinis_Nasopharyngoskopas – 2 psl. - Taip, lanksčiame nasofaringoskope užlenkimo kampai 130° laipsnių - Lankstus_Optinis_Nasopharyngoskopas – 2 psl. |
| 9. | Lankstus video nasofaringoskopas su darbiniu kanalu (2 vnt.) | 1. Integruotas mikrofonas; 2. Pritaikytas ryjimo diagnostikai ir stroboskopijai; 3. Ne mažiau dviejų valdymo mygtukų; 4. Valdymo mygtukai programuojami; 5. Diametras 5,0±0,2 mm; 6. Darbinis diametras 2,0 ±0,1 mm 7. Matymo lauko kampas 90±5°; 8. Darbinis ilgis 380±4 mm; 9. Matymo gylis ne blogiau kaip ribose nuo 30 mm iki 100 mm; 10. Užlenkimo kampai 130°/ 130°; 11. Pajungimo laido ilgis ne mažiau kaip 1,5m; | - Taip, turi intergruotą mikrofoną. - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 14 psl. - Taip, pritaikytas ryjimo diagnostikai ir stroboskopijai - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 12 psl. - Taip, turi 2 valdymo mygtukus - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 19 psl. - Taip, nasofaringoskopas turi du programuojamus valdymo megtukus - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 12 psl. - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo su darbiniu kanalu diametras 5,0 mm - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo darbinio kanalo diametras 2,0 mm. - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, lankstau video nasofaringoskopo su darbiniu kanalu matymo lauko kampas 90° - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo su darbiniu kanalu darbinis ilgis 380 mm - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, lankstaus nasofaringoskopo su darbiniu kanalu matymo ribos nuo 30 mm iki 100 mm - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo su darbiniu kanalu užsilenkimo kampas 130°/130° - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. - Taip, lankstaus video nasofaringoskopo su darbiniu kanalu pajungimo laido ilgis 1,5 m - lankstus su darbiniu kanalu.pdf – 16 psl. |
| 11. | Programinė įranga | 1. Skirta nuotraukų, 3D/HD video, audio garsų ir pacientų duomenų archyvavimui bei saugojimui; 2. Paciento duomenys gali būti įvedami rankiniu būdu arba transportuojami per DICOM sąsają; 3. Galimybė sujungti su ligoninės informacine sistema; 4. Programinės įrangos valdymas sterilioje aplinkoje, naudojantis klaviatūra ir kojiniu jungikliu. | - Taip, programinė įranga skirta nuotraukų, 3D/HD video, audio garsų ir pacientų duomenų archyvavimui bei saugojimui – 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 10 psl. - Taip, paciento duomenys gali būti įvedami rankiniu būdu arba transportuojami per DICOM sąsają - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 37 ir 49 psl. - Taip, programinė įranga turi galimybė sujungti su ligoninės informacine sistema - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 48 psl. - Taip, Programinės įrangos valdymas sterilioje aplinkoje, naudojantis klaviatūra ar kojiniu jungikliu 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 65 ir 88 psl. |
| 12. | Video dokumentacijos modulis | 1. Video demonstracijos metu failai gali būti įrašinėjami į vidinę atmintį; 2. Įrašymo metu vaizdo kokybė išlieka nepakitusi; 3. Galimybė vaizdo įrašus peržiūrėti individuliai arba paraleliai; 4. Gyva peržiūra galima 4 skirtinguose monitoriuose; 5. Palaikomas dvigubo ekrano režimas; 6. Video įrašai gali būti eksportuojami į kitus programinės įrangos modulius, pvz.: į disfagijos modulį; 7. „Quick start“ funkcija leidžianti pradėti video diagnostika nesukūrus paciento failo; 8. Galimybė karpyti video įrašus; | - Taip, video demonstracijos metu failai gali būti įrašinėjami į vidinę atmintį - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en –14 psl. - Taip, įrašymo metu vaizdo kokybė išlieka nepakitusi - XION_Optimized Codecs for High-Quality Video Retention.pdf – 1 psl. - Taip, video dokumentacijos modelis leidžia vaizdo įrašus peržiūrėti individuliai arba paraleliai - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 63 psl. - Taip, gyva peržiūra galima 4 skirtinguose monitoriuose - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 68 psl. - Taip, video dokumentacijos modulis, palaiko dvigubo ekrano rėžimą - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 69 psl. - Taip, video įrašai gali būti eksportuojami į kitus programinės įrangos modulius, pvz.: į disfagijos modulį - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 79 psl. - Taip, video dokumentacijos modulis turi „Quick start“ funkcija, kuri leidžianti pradėti video diagnostika nesukūrus paciento failo - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 35 psl. - Taip, video dokumentacijos modulis, turi galimybę karpyti video įrašus. - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 77 psl. |
| 13. | Nuotraukų dokumentacijos modulis | 1. Vienos sesijos metu galima padaryti neribotą skaičių nuotraukų; 2. Nuotraukas galima lyginti tarpusavyje, ištrinti, perkelti, archyvuoti; 3. Galimybė nuotraukas spausdinti individualiai arba skaidrių demonstracijos formoje; 4. 3D vaizdų rodymo galimybė | - Taip, nuotraukų dokumentacijos modulis leidžia vienos sesijos metu padaryti neribotą skaičių nuotraukų.- 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 88 psl. - Taip, nuotraukų dokumentacijos modulis leidžia nuotraukas lyginti tarpusavyje, ištrinti, perkelti, archyvuoti - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en –78 ir 89, 92 psl. + 350 010 884_MATRIX_DS_IFU_Ver02_en 7 psl. - Taip, nuotraukų dokumentacijos modulis, turi galimybę nuotraukas spausdinti individualiai arba skaidrių demonstracijos formoje – 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en –78 ir 89 psl. - Taip, nuotraukų dokumentacijos modulis turi 3D vaizdų rodymo galimybes - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 88 psl. |
| 15. | Stroboskopijos modulis | 1. Galimybė įvertinti vaizdo įrašus naudojant stroboskopijos protokolą; 2. Automatiškai sukuriamas tekstinis dokumentas; | - Taip, stroboskopijos modulis turi galimybę įvertinti vaizdo įrašus naudojant stroboskopijos protokolą - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 79 psl. - Taip, Stroboskopijos modulis automatiškai sukuria tekstinį dokumentą - 350_020_0xx_DiVAS_Basic_IFU_2.8.4_build36_en – 93 psl. |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Sertifikatai pridedami aplankale „Sertifikatai“ |
| 17. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | Taip, 24 mėn |
| 18. | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | 1. Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Pageidautina serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba; | 1. Taip, kartu su įranga bus pristatyta naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 2. Ne, kartu su įranga nebus pristatyta serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba. |
| 19. | Pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Taip, pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |