Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė TADAS,ZUZEVIČIUS Data: 2021-01-04 11:09:39

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Įranga medžiagų paviršiaus ploto nustatymui – BET paviršiaus ploto analizatorius

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

# Bendri reikalavimai

Laboratorinės įrangos komplektas.

# Naudojimo sąlygos

Prietaisas bus naudojamas normaliomis laboratorijos sąlygomis. Kambario temperatūra 18-30oC, santykinis drėgnumas 45-80%.

# Elektros tinklas

220±10 V, 50 Hz.

# Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujami rodikliai | Siūlomos specifikacijos Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos Pildo tiekėjas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis dujų fiziosorbcijos analizatorius |  | Gamintojas, modelis: Anton Paar NOVAtouch LX2 |  |
| 1.1. | Paskirtis | paviršiaus ploto, porų dydžio ir porų tūrio matavimas | paviršiaus ploto, porų dydžio ir porų tūrio matavimas |  |
| 1.2. | Matavimo principas | Dujų fiziosorbcija/desorbcija | Dujų fiziosorbcija/desorbcija |  |
| 1.3. | Konstrukcija | Degazavimo ir analizės vietos izoliuotos viena nuo kitos, esant reikalui degazuojamus mėginius galima keisti nepriklausomai nuo to ar vyksta analizė ar ne. | Degazavimo ir analizės vietos izoliuotos viena nuo kitos, esant reikalui degazuojamus mėginius galima keisti nepriklausomai nuo to ar vyksta analizė ar ne. |  |

| 1.4. | Degazavimas | Integruotas, vakuuminis ir prapūtinėjant pasirinktomis dujomis, ne mažiau kaip 3 vietų. | Integruotas, vakuuminis ir prapūtinėjant pasirinktomis dujomis, 4 vietų. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Sistemos dydis | Sistema montuojama ant stalo (angl. tabletop) | Sistema montuojama ant stalo (angl. tabletop) |  |
| 1.6. | Našumas | Atliekamos nemažiau kaip 2 nepriklausomos analizės vienu metu | 2 nepriklausomos analizės vienu metu |  |
| 1.7. | Matuojamų porų dydis | Turi apimti matuojamą intervalą nuo 0,35 nm iki 500 nm | Apima matuojamą intervalą nuo 0,35 nm iki 500 nm |  |
| 1.8. | Diuaro indo darbinis laikas | Ne mažiau, kaip 40 val. | 40 val. |  |
| 1.9. | Šaltosios zonos kontrolė | Mėgintuvėlis su mėginiu turi panirti į skystą azotą taip, kad žemos temperatūros būtų išlaikomos tik aplink mėginį. | Mėgintuvėlis su mėginiu į skystą azotą panyra taip, kad žemos temperatūros būtų išlaikomos tik aplink mėginį. |  |
| 1.10. | BET paviršiaus ploto analizė | Ne ilgiau nei 10 minučių. | Ne ilgiau nei 10 minučių. |  |
| 1.11. | P0 slėgio matavimas: | Atskiru manometru ir atskira matavimo kolba. | Atskiru manometru ir atskira matavimo kolba. |  |
| 1.12. | Slėgio matavimo tikslumas | Nedidesnis nei ±0,1 % nuokrypis | ±0,1 % |  |
| 1.13. | Slėgio skiriamoji geba | Nedidesnis nuokrypis nei 8*10-8 bar | 8*10-8 bar (0,00006 torr) |  |
| 1.14. | Slėgių P/P0 santykio skiriamoji geba | Nedidesnis nuokrypis nei 8*10-10 bar | 8*10-10 bar (0,0000006 torr) |  |
| 1.15. | Naudojamos dujos | Turi turėti galimybę naudoti azoto, argono, CO2 | Turi galimybę naudoti azoto, argono, CO2 dujas |  |
| 1.16. | Vakuuminis siurblys | Privalomas, atitinkantis gamintojo techninius reikalavimus | Sukomplektuotas, atitinkantis gamintojo techninius reikalavimus |  |
| 1.17. | Kompiuteris | Gamintojo techninius reikalavimus atitinkantis kompiuteris ir licencijuota programinė įranga rezultatų apdorojimui | Gamintojo techninius reikalavimus atitinkantis kompiuteris ir licencijuota programinė įranga rezultatų apdorojimui |  |
| 1.18. | Programinė įranga privalo skaičiuoti | BET paviršiaus plotą Langmuir paviršiaus plotą | BET paviršiaus ploto skaičiavimas Langmuir paviršiaus ploto skaičiavimas |  |

|  |  | Mikroporų tūrį ir paviršiaus plotą t-plot metodu Mikroporų tūrį ir paviršiaus plotą Dubinin- Astakhov metodu Mikroporų paviršiaus plotą Dubinin- Radushkevich metodu Mezoporų pasiskirstymą BJH, DH ir MP metodais Turėti ne mažiau kaip 25 recenzuotus DFT modelius įvairių formų ir kilmės medžiagoms | Mikroporų tūrio ir paviršiaus ploto skaičiavimas t-plot metodu Mikroporų tūrio ir paviršiaus ploto skaičiavimas Dubinin- Astakhov metodu Mikroporų paviršiaus ploto skaičiavimas Dubinin- Radushkevich metodu Mezoporų pasiskirstymą BJH, DH ir MP metodais Turi ne mažiau kaip 25 recenzuotus DFT modelius įvairių formų ir kilmės medžiagoms |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19. | Paliudyta eltaloninė medžiagos | Privaloma | Taip |  |
| 1.20. | Papildomos medžiagos | Sistema pilnai sukomplektuota darbui | Sistema pilnai sukomplektuota darbui |  |

- Pateikimo terminas

Per 180 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo.

# Pristatymas.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas. Pristatymo adresas: Saulėtekio al 3. Vilnius.

# Įdiegimas. Mokymai.

Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po įrangos pateikimo vartotojui Tiekėjas savo lėšomis privalo atlikti įrangos įdiegimą, pajungimą ir apmokymą užsakovo nurodytoje vietoje.

# Garantija ir kita

Garantinis terminas įrangai: 36 mėnesių garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją. Gamintojo garantija galioja laikantis techninės priežiūros rekomendacijų ir savalaikiai atliekant gamintojo numatytus periodinius techninius aptarnavimus.