TSD-324, VPP-1063

Venų ieškiklio su stovu techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | - Projekcinis venų tinklo atvaizdavimas ant paciento odos paviršiaus; - Venų ieškiklis mobilus (portatyvus); - Tinkamas naudoti pediatrijoje, onkologijoje, radiologijoje, greitojoje medicinos pagalboje, geriatrijoje, laboratorijoje, chirurgijoje, plastinėje medicinoje, kraujagyslių tyrimuose, slaugoje. | 1. Projekcinis venų tinklo atvaizdavimas ant paciento odos paviršiaus; Žr. „Gamintojo dokumentai“ 10 psl. 2. Venų ieškiklis mobilus (portatyvus); Žr. „Gamintojo dokumentai“ 15 psl. 3. Tinkamas naudoti pediatrijoje, onkologijoje, radiologijoje, greitojoje medicinos pagalboje, geriatrijoje, laboratorijoje, chirurgijoje, plastinėje medicinoje, kraujagyslių tyrimuose, slaugoje. Žr. „Gamintojo dokumentai“ 4 psl. |
| 2. | Projekcinio vaizdavimo galimybės | - Projekcinio vaizdo spalva pasirenkama iš ≥ 4 spalvų, įskaitant žalią; - ≥ 4 šviesos ryškumo reguliavimo žingsniai; - Projekcinio vaizdo dydis pasirenkamas iš ≥ 2 dydžių; - Atvirkštinio (inversinio) vaizdo pasirinkimas. | 1. Projekcinio vaizdo spalva pasirenkama iš 5 spalvų, įskaitant žalią; Žr. „Gamintojo dokumentai“ 17 psl. 2. 5 šviesos ryškumo reguliavimo žingsniai; Žr. „Gamintojo dokumentai“ 17 psl. 3. Projekcinio vaizdo dydis pasirenkamas iš 3 dydžių; Žr. „Gamintojo dokumentai“ 17 psl. 4. Atvirkštinio (inversinio) vaizdo pasirinkimas. Žr. „Gamintojo dokumentai“ 3 psl. |
| 3. | Darbo režimai | ≥ 3 darbo režimai, tarp kurių: - Universalus; - Detalus; - Gilusis. | 3 darbo režimai, tarp kurių: 1. Universalus; 2. Detalus; 3. Gilusis. Žr. „Gamintojo dokumentai“ 17 psl. |
| 4. | Projekcinio vaizdo gavimui naudojama šviesa | Infraraudonieji spinduliai, kurių bangos ilgis 850–940 nm | Infraraudonieji spinduliai, kurių bangos ilgis 850 nm Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl. |
| 5. | Vaizdo projektavimo greitis | ≥ 24 kadrai/s | 80 kadrų/s Žr. „Gamintojo dokumentai“ 2 psl. |
| 6. | Optimalus vaizdo gavimo/projektavimo atstumas | 180–330 mm | 200 mm ±20 mm Žr. „Gamintojo dokumentai“ 21 psl. |
| 7. | Atstumo jutiklis | Prietaise yra integruotas atstumo jutiklis (daviklis), kuris informuoja apie teisingą atstumą nuo prietaiso iki kūno vietos | Prietaise yra integruotas atstumo jutiklis (daviklis), kuris informuoja apie teisingą atstumą nuo prietaiso iki kūno vietos Žr. „Gamintojo dokumentai“ 21 psl. |
| 8. | Vaizdo raiška | Ne mažiau kaip 850×480 taškų | 854x480 taškų Žr. „Gamintojo dokumentai“ 2 psl. |
| 9. | Veikimo kryptis | Bet kuria kryptimi | Bet kuria kryptimi Žr. „Gamintojo dokumentai“ 2 psl. |
| 10. | Didžiausias venų atpažinimo gylis | ≥ 8 mm | 12 mm Žr. „Gamintojo dokumentai“ 2 psl. |
| 11. | Centrinės linijos funkcija | Yra venų centrinės linijos funkcija | Yra venų centrinės linijos funkcija Žr. „Gamintojo dokumentai“ 4 psl. |
| 12. | Mažų ir gilių venų paieškos funkcija | Yra programa mažesnių ir gilesnių venų paieškai | Yra programa mažesnių ir gilesnių venų paieškai Žr. „Gamintojo dokumentai“ 19 psl. |
| 13. | Duomenų perdavimas | Nuotraukų perdavimas į kompiuterį USB (arba lygiaverte) jungtimi | Nuotraukų perdavimas į kompiuterį USB jungtimi Žr. „Gamintojo dokumentai“ 3 psl. |
| 14. | Prietaiso svoris | Ne daugiau kaip 600 g | 420 g Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl. |
| 15. | Baterija autonominiam prietaiso maitinimui | - Įkraunama; - Talpa ≥ 4000 mAh; - Išsikraunant baterijai įsijungia perspėjimas (aliarmas) apie žemą baterijos įkrovimo lygį. | 1. Įkraunama; Žr. „Gamintojo dokumentai“ 25 psl. 2. Talpa 4300 mAh; Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl. 3. Išsikraunant baterijai įsijungia perspėjimas (aliarmas) apie žemą baterijos įkrovimo lygį Žr. „Gamintojo dokumentai“ 25 psl. |
| 16. | Veikimo trukmė | Su pilnai įkrauta baterija aparatas nepertraukiamai veikia ≥ 5 valandas | Baterijos veikimo laikas 5 valandos Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl. |
| 17. | Baterijos pilno įkrovimo laikas | Ne ilgiau kaip 5 valandos | 3 val. Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl. |
| 18. | Baterijos įkroviklis | Pakrovimo stotelė (arba lygiavertis sprendimas) pateikiama komplekte su prietaisu | Pakrovimo stotelė pateikiama komplekte su prietaisu Žr. „Gamintojo dokumentai“ 4 psl. |
| 19. | Venų ieškiklio mobilumas | - Tvirtinamas prie stovo su ratukais; - Į komplektaciją įtrauktas mobilus stovas su ratukais. | 1. Tvirtinamas prie stovo su ratukais; 2. Į komplektaciją įtrauktas mobilus stovas su ratukais. Žr. „Gamintojo dokumentai“ 4 psl. |
| 20. | Elektros maitinimas | Įkrovimo stotelės maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo | Įkrovimo stotelės maitinimas iš 100-240 V, 50/60 Hz elektros tinklo Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl. |
| 21. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesiai | 12 mėnesių |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE ženklinimas Žr. „Gamintojo dokumentai“ 12 psl. |
| 23. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 24. | Įrangos pristatymas | Įrangos pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 25. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).